OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Holter EKG wraz z oprogramowaniem – 9 sztuk

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
| - 1. | Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego systemu do długotrwałego monitorowania czynności elektrycznej serca (Holter EKG), obejmującego: - przenośny rejestrator EKG, - dedykowane oprogramowanie komputerowe do analizy zapisów EKG, - komplet akcesoriów umożliwiających prawidłowe użytkowanie systemu. System przeznaczony jest do diagnostyki kardiologicznej pacjentów w warunkach ambulatoryjnych i szpitalnych. | Tak |  |
|  | Zamówienie obejmuje sprzęt nowy, fabrycznie nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. | Tak |  |
|  | Zamówienie obejmuje dostawę kompletnego systemu Holter EKG, w skład którego wchodzą: - rejestrator EKG umożliwiający długotrwałą rejestrację sygnału, - dedykowane oprogramowanie komputerowe do analizy zapisów EKG, - przewody pacjenta umożliwiające zapis wielokanałowy, - nośniki danych oraz akcesoria umożliwiające rozpoczęcie pracy systemu, - instrukcje obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | System musi umożliwiać: - długotrwały, ciągły zapis czynności elektrycznej serca pacjenta do co najmniej 30 dni (możliwość ustawienia nagrywania: 24 h, 48 h, 72 h, 96h lub dłużej), - wielokanałową rejestrację sygnału EKG wysokiej jakości, - kompleksową analizę zapisów EKG przy użyciu oprogramowania diagnostycznego, - identyfikację i ocenę zaburzeń rytmu serca oraz innych nieprawidłowości kardiologicznych. | Tak, podać |  |
|  | Funkcje rejestracji: - możliwość długotrwałego, ciągłego zapisu EKG przez okres minimum 24–72 godziny, z możliwością wydłużenia zapisu do 30 dni. - możliwość zdalnego uruchomienia badania np. poprzez urządzenie mobilne– podgląd EKG, wprowadzenie danych pacjenta - możliwość wymiany baterii w trakcie nagrywania - możliwość zapisu minimum 3-kanałowego oraz 12-kanałowego, - zapis sygnału w jakości minimum 24-bitowej, - zapis danych na wymiennej karcie pamięci bez kompresji. - wbudowany czujnik ruchu pacjenta - możliwość podglądu EKG na kolorowym wyświetlaczu | Tak, podać |  |
|  | Parametry pomiarowe: - pasmo przenoszenia: minimum 0,05 Hz – 240 Hz, - częstotliwość próbkowania: minimum 250 Hz, - możliwość regulacji częstotliwości archiwizacji danych, - zakres napięcia wejściowego: minimum ±20 mV, - wykrywanie utraty kontaktu elektrod, impulsów stymulatora serca, stanu baterii. | Tak, podać |  |
|  | Bezpieczeństwo i komfort pacjenta: - wykrywanie impulsów stymulatora serca, - konstrukcja przystosowana do użytkowania ambulatoryjnego, - klasa ochrony przed wilgocią: minimum IPX6 - Typ ochrony CF lub równoważny | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do analizy Holter EKG: - dedykowane oprogramowanie komputerowe przeznaczone do analizy zapisów Holter EKG, - współpraca z oferowanym rejestratorem EKG, - możliwość analizy zapisów trwających 24 h, 48 h, 72 h oraz dłuższych, - praca w środowisku systemu operacyjnego np. Microsoft Windows 10/11 lub równoważny system operacyjny powszechnie stosowany w podmiotach leczniczych. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać: - analizę zapisu EKG z rejestratorów Holter, - automatyczne wykrywanie i klasyfikację zaburzeń rytmu serca, w tym: * tachyarytmii, * bradyarytmii, * pauz, * bloków przedsionkowo-komorowych, - analizę odcinka ST, - analizę zmienności rytmu serca (HRV), - analizę pracy rozrusznika serca, - ręczną weryfikację i edycję wyników analizy automatycznej, - interfejs użytkownika powinien być intuicyjny i ułatwiać pracę personelu medycznego. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać: - wizualizację zapisu EKG w postaci: * trendów, * histogramów, * wykresów czasowych, - ręczną korektę i weryfikację wyników analizy automatycznej, - generowanie szczegółowych raportów diagnostycznych, - personalizację raportów (np. wybór analizowanych parametrów). | Tak |  |
|  | Archiwizacja i eksport danych: - archiwizację zapisów EKG w formie elektronicznej, - eksport danych do popularnych formatów cyfrowych (np. PDF, CSV, XML lub równoważnych), - możliwość przesyłania danych drogą elektroniczną. | Tak |  |
|  | Wymagania formalne i prawne: - system (rejestrator i oprogramowanie) musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu i użytkowania na terenie UE, - oznakowanie CE zgodne z obowiązującymi przepisami, - klasyfikacja: wyrób medyczny klasy IIa, - instrukcje obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Gwarancja minimum 36 miesięcy | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta