OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Aparat EKG - 4 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: ………………………………………………………….

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Mobilny zestaw do spoczynkowych badań EKG, który składa się z aparatu oraz wózka medycznego. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie sieciowe z akumulatorem litowo-jonowym zapewniającym co najmniej 3 godziny pracy, | Tak, podać |  |
|  | Fabrycznie nowy. | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja przez Wi-Fi. | Tak, podać |  |
|  | Integracja systemu z systemami pozostającymi w dyspozycji Zamawiającego: - OptiMed (Comarch), - CliniNet (CGM), Somed (Kamsoft) oraz mMedica + moduł MIUD mmPACS + od wersji 5.3 (Asseco), - NewNioMed (MedTrade Medical Systems), - OpenCare (Antrez Software). | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: min. 8000 Hz na kanał. | Tak, podać |  |
|  | Tryb LONG: zapis do pamięci aparatu EKG 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń). | Tak, podać |  |
|  | Zapis wsteczny EKG (1-30 sekund). | Tak, podać |  |
|  | Wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 4x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3). | Tak, podać |  |
|  | Dodatkowe prędkości zapisu (6,25 m/s, 12,5 m/s). | Tak, podać |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci. | Tak, podać |  |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG. | Tak, podać |  |
|  | Możliwe rodzaje badań: - Ręczne – badanie wykonywane ręcznie przez operatora. - AUTO – badanie w pełni automatyczne, bez udziału operatora. - SPIRO – badanie spirometryczne (pomiar funkcji płuc). - Automatyczne do schowka – badanie automatyczne, którego wyniki są zapisywane do pamięci (schowka) urządzenia. - AUTOMANUAL – badanie rozpoczynane automatycznie, ale wymaga ręcznego zakończenia lub interwencji. - LONG – badanie długoterminowe, prowadzone przez wydłużony czas. | Tak, podać |  |
|  | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy. | Tak, podać |  |
|  | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund. | Tak, podać |  |
|  | Zapis wsteczny przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym. | Tak, podać |  |
|  | Wydruk rytmu przy badaniu AUTO i badaniu automatycznym do schowka. | Tak, podać |  |
|  | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL. | Tak, podać |  |
|  | Wydruk na wbudowanej drukarce termicznej aparatu, w różnych formatach oraz archiwizację i eksport badań (USB, PDF, DICOM). | Tak, podać |  |
|  | Wydruku badania EKG na papierze do 210 mm | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyboru intensywności wydruku, funkcja szybkiego uruchamiania. | Tak, podać |  |
|  | Wydruk z bazy pacjentów; wydruk dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi. | Tak, podać |  |
|  | Ustawienie parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku. | Tak, podać |  |
|  | Kolorowy dotykowy ekran, z możliwością zapisu i analizy EKG w trybie automatycznym i manualnym oraz przesyłania danych do systemu informatycznego, ekran o przekątnej co najmniej 6 cali. | Tak, podać |  |
|  | Baza pacjentów i badań; pamięć min. 15 000 badań. | Tak, podać |  |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 i bazą CSE - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta, lub równoważnymi. | Tak, podać |  |
|  | Wykonanie min. 310 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej. | Tak, podać |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu. | Tak, podać |  |
|  | Praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtrów: - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz, - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz, - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz. | Tak, podać |  |
|  | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału. | Tak, podać |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących. | Tak, podać |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca. | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym. | Tak, podać |  |
|  | Eksport badań do pamięci USB, bezpośrednio do wybranego katalogu w komputerze, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą e-maila. | Tak, podać |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi). | Tak, podać |  |
|  | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet. | Tak, podać |  |
|  | Archiwizacja badań za dany okres co najmniej na zewnętrznym nośniku (pamięć USB). | Tak, podać |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Gwarancja: min. 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Szkolenie: min. 2h dla min. 4 osób. | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta