OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

System do przeglądania, analizy i opisywania badań echokardiograficznych – 1 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego zawiera parametry jakościowe stanowiące kryterium oceny ofert, zgodnie z punktem VI  Zapytania ofertowego.

Mając na uwadze powyższe, wszędzie tam, gdzie w niniejszym załączniku w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” wskazano punktację, należy przyjąć, że parametry jakościowe będą podlegały ocenie także w zakresie spełnienia kryteriów oceny ofert.

- W przypadku wskazania w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” punktacji „Nie - 0 pkt.” – spełnienie parametru nie jest obligatoryjne

- W pozostałych przypadkach w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” gdzie wskazano punktację, konieczne jest osiągniecie parametrów minimalnych wskazanych w kolumnie „PARAMETR”. W przypadku wskazania przez Wykonawcę parametrów gorszych niż wskazany jako minimalny, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Stacja robocza o parametrach spełniających wymogi zaoferowanego oprogramowania, jednak nie mniejszych niż: - pamięć RAM: min. 32 GB - dysk twardy SSD: min. 1 TB - monitor o rozdzielczości min. 1920 x 1080, min. 24” – 2 szt. - system operacyjny min. WINDOWS 11 lub równoważny - elementy sterujące | Tak, podać |  |
|  | Oprogramowanie do przeglądania obrazów w formacie DICOM | Tak |  |
|  | Funkcja analizy ilościowej i opisu badań echokardiograficznych pochodzących z echokardiografów od różnych producentów | Tak |  |
|  | Funkcja zarządzania danymi pacjentów, wykonywania pomiarów oraz eksportu wyników | Tak |  |
|  | Funkcja przeglądania badań 2D i 3D | Tak |  |
|  | Funkcja zarządzania obrazami i tworzenia raportów z badania | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznych pomiarów kardiologicznych w trybie min. 2D, M‐mode, PW, CW, TDI, automatycznego liczenia frakcji wyrzutowej lewej komory, łącznie z opcją automatycznych pomiarów Dopplerowskich | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV, z prezentacją wyniku w postaci kolorowej mapy z podziałem na min. 18 segmentów | Tak, podać |  |
|  | Funkcja automatycznego wyznaczenia odkształcenia RV oraz LA oraz odkształcenia wolnej ściany RV z obrazu | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznej identyfikacji odpowiednich projekcji (AP4, AP3 i AP2) wraz z automatycznym śledzeniem wsierdzia na bazie markerów akustycznych bez żadnych ingerencji operatora | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru grubości błony wewnętrznej i środkowej tętnicy szyjnej na widoku osi długiej naczynia. Moduł automatycznie oblicza maksymalną i średnią grubość błony wewnętrznej i środkowej, a także odchylenie standardowe i wskaźnik jakości | Tak |  |
|  | Ocena funkcji, synchronii skurczu oraz odkształcenia dla lewej komory z badań 3D: - pomiar regionalnych objętości w obrębie całego cyklu pracy serca, - pomiar EDV, ESV, SV oraz EF, pomiar składowych odkształcenia miokardium w funkcji czasu, pomiar globalnego odkształcenia podłużnego, - model 4D komory oparty na konturach sierdzia, - możliwość uwidocznienia modelu 4D lewej komory w bryle MPR, - wykorzystanie techniki śledzenia markerów akustycznych w przestrzeni 3D, - automatyczne wykrywanie przez program konturów wsierdzia dla wszystkich faz i przekrojów | Tak |  |
|  | Ocena objętości oraz funkcji dla prawej komory z badań 3D: - pomiary objętości (EDV, ESV, SV) oraz funkcji (EF) prawej komory, - model 4D komory oparty na konturach wsierdzia, dynamiczny model 4D prawej komory obejmujący cały cykl pracy serca, półautomatyczne wykrywanie konturów wsierdzia w przestrzeni 3D, - możliwość ręcznej zmiany konturów uzyskanego modelu 4D komory, - automatyczne wykrywanie faz końcowo-rozkurczowej i końcowo-skurczowej, - narzędzie do pomiaru TAPSE, pomiar FAC | Tak |  |
|  | Funkcja trójwymiarowej wizualizacji zastawki mitralnej z obrazu 3D przezprzełykowego w postaci modelu statycznego i dynamicznego z uwzględnieniem dynamiki jej ruchu w skurczu, umożliwiające automatycznie ustalenie orientacji zastawki mitralnej na podstawie wykrytego pierścienia i płatków | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego wyznaczenia objętości niedomykalności zastawki mitralnej (wielostrumieniowej i ekscentrycznej) z danych 3D bazujące na algorytmach AI | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznej kwantyfikacji pierścienia zastawki trójdzielnej z obrazu 3D serca pozwalające na uzyskanie: - min. 15 powtarzalnych pomiarów, - modelu zastawki trójdzielnej dostępnej dla danych z głowic TTE i TEE | Tak, podać |  |
|  | Funkcja automatycznego wykrywania granic jam z jednoczesnym wyliczeniem: - frakcji lewej komory, - masy lewej komory, - objętości lewego przedsionka z obrazu 3D z funkcją automatycznej wizualizacji trójwymiarowej całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca | Tak |  |
|  | Funkcja analizy i opracowywania zbiorów danych 3D umożliwiających min.: - wyświetlenie dowolnych płaszczyzn 2D ze zbioru danych 3D (MPR), - zmianę renderingu zbiorów danych 3D, - analizę i kwantyfikację dynamicznych danych ultrasonograficznych 3D umożliwiającą wygenerowanie widoku 3D dowolnej struktury serca | Tak |  |
|  | Pakiet raportów służący do generowania wysokiej jakości standaryzowanych raportów echokardiograficznych | Tak |  |
|  | Funkcja importu obrazów i pętli obrazowych w standardzie DICOM w sposób automatyczny, poprzez sieć niezależnie od lokalizacji aparatu echokardiograficznego | Tak |  |
|  | Funkcja archiwizacji plików w formatach DICOM z użyciem zewnętrznego systemu PACS | Tak |  |
|  | Wsparcie aplikacyjne i aktualizacja oprogramowania przez okres gwarancji | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające deklarację zgodności oraz certyfikat CE lub równoważny | Tak |  |
|  | Praca z obrazami powstałymi na aparatach USG: - Affiniti CVx firmy Philips, będącymi w użytkowaniu przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Interfejs w języku polskim | Tak |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podłączenia co najmniej 5 aparatów echokardiograficznych różnych producentów, zapewniających transmisje w danych w formacie DICOM | Tak/Nie podać, Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Aparat wykorzystujący aplikacje zgodnie z wytycznymi ASE (American Society of Echocardiography) lub równoważnymi | Tak/Nie podać, Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Zautomatyzowane i konfigurowalne sprawdzenie zakresu wartości normy w oparciu o standard ASE lub równoważnym | Tak/Nie podać, Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Automatyczna ocena jakości pomiarów w oparciu o standardy echokardiografii IAC lub równoważne | Tak/Nie podać, Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy | Tak, podać |  |
|  | Obsługa serwisowa urządzenia w okresie obowiązywania gwarancji | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszoną awarię: max. 24 godziny robocze, po zgłoszeniu telefonicznym lub e-mail | Tak |  |
|  | Maksymalny czas usunięcia awarii/usterki gwarancyjnej: 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przeprowadzi instruktaż min. 3 pracowników min. 4 godziny w zakresie prawidłowej obsługi sprzętu w miejscu jego użytkowania | Tak, podać |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia należy dostarczyć wraz z dostawą do Zamawiającego | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta