OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Monitor ICG do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca – 1 sztuka

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | System nieinwazyjny, bez konieczności stosowania cewników naczyniowych. | Tak |  |
|  | Przeznaczony do monitorowania parametrów hemodynamicznych u pacjentów dorosłych oraz dzieci. | Tak |  |
|  | Metoda pomiarowa oparta na kardiografii impedancyjnej lub technologii równoważnej, zapewniającej porównywalną dokładność i bezpieczeństwo kliniczne. | Tak |  |
|  | Czas uzyskania kompletnych wyników badania max. 6 minut. | Tak |  |
|  | System przeznaczony do pracy w warunkach klinicznych, tj. jako wyrób medyczny dopuszczony do użytkowania w podmiotach leczniczych, przeznaczony do stosowania przy łóżku pacjenta, spełniający wymagania bezpieczeństwa elektrycznego i kompatybilności elektromagnetycznej właściwe dla środowiska szpitalnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. | Tak |  |
|  | System musi składać się co najmniej z następujących elementów: - modułu głównego odpowiedzialnego za akwizycję i przetwarzanie danych pomiarowych, - wielokanałowe wejścia elektrody, zapewniające podłączenie elektrod dla dorosłych i dzieci w celu równoczesnego: - pomiaru impedancji klatki piersiowej, - rejestracji sygnału EKG, - Oprogramowania umożliwiającego: - zbieranie i analizę danych pomiarowych, - prezentację wyników w czasie rzeczywistym, - archiwizację i eksport danych. - Interfejsu komunikacyjnego umożliwiającego współpracę z zewnętrznym urządzeniem komputerowym. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie przeznaczone do instalacji na komputerach pracujących w środowisku systemu operacyjnego MS Windows lub równoważnego. | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji na różnych platformach sprzętowych, takich jak: - komputer stacjonarny, - laptop, - komputer typu all-in-one, - tablet medyczny. | Tak |  |
|  | Możliwość aktualizacji oprogramowania zgodnie z polityką producenta. | Tak |  |
|  | Interfejs do integracji z systemami monitoringu szpitalnego oraz możliwość eksportu danych. | Tak |  |
|  | System musi umożliwiać nieinwazyjny pomiar i prezentację kluczowych parametrów hemodynamicznych, w tym m.in.: - Pojemność minutowa serca (CO) - Opór naczyniowy (SVR) - Frakcja wyrzutowa (EF) - Objętość wyrzutowa (SV) | Tak |  |
|  | Wyniki prezentowane w formie tabelarycznej, graficznej oraz trendów czasowych umożliwiającej analizę zmian parametrów w czasie badania. | Tak |  |
|  | System umożliwia pracę zarówno w trybie stacjonarnym, jak i mobilnym, wyposażony w zasilanie sieciowe oraz bateryjne, zapewniające ciągłą pracę podczas badań i możliwość swobodnego przemieszczania w obrębie placówki medycznej. | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe i bateryjne zapewniające pracę w trybie ciągłym oraz mobilność. | Tak |  |
|  | - Zestawy jednorazowych elektrod do monitorowania ICG, przeznaczone do użytku z oferowanym monitorem, w skład których wchodzi: - – komplet elektrod dla jednego pacjenta, obejmujący pełen zestaw elektrod niezbędnych do wykonania jednego badania rzutu serca metodą ICG, - – oddzielne komplety przeznaczone dla pacjentów dorosłych oraz pediatrycznych. - Ilość: - – dla pacjentów dorosłych – 100 kompletów (100 badań) - – dla pacjentów pediatrycznych – 100 kompletów (100 badań) | Tak |  |
|  | Elektrody kompatybilne z oferowanym systemem. | Tak |  |
|  | Przewody do pomiaru impedancji (ICG), wielorazowego użytku: – min. 1 szt. dla pacjentów dorosłych – min. 1 szt. dla pacjentów pediatrycznych | Tak |  |
|  | Przewody do rejestracji EKG – osobne dla dorosłych i dzieci. – min. 1 szt. dla pacjentów dorosłych – min. 1 szt. dla pacjentów pediatrycznych | Tak |  |
|  | W przypadku oferowania urządzenia komputerowego: - ekran dotykowy minimum 13–21,5", - pamięć RAM minimum 16 GB, - dysk SSD minimum 250 GB, - procesor klasy x86 i5 lub równoważny, tj. procesor zapewniający porównywalną lub wyższą wydajność obliczeniową, spełniający co najmniej następujące wymagania: – architektura x86 lub x86-64, – minimum 4 rdzenie, – taktowanie bazowe min. 2,0 GHz lub równoważna wydajność, – wsparcie dla systemów operacyjnych wymaganych przez oferowane oprogramowanie medyczne. - rozdzielczość minimum Full HD, - system operacyjny w wersji polskojęzycznej, - obudowa przystosowana do środowiska medycznego (np. podwyższona odporność, szczelność). | Tak |  |
|  | Wózek jezdny umożliwiający mobilne użytkowanie systemu, o stabilnej konstrukcji wykonanej z metalu lub tworzywa sztucznego klasy medycznej, odpornego na działanie środków dezynfekujących, o wymiarach: - szerokość: min. 40 max. 60 cm - głębokość: min. 40 max. 60 cm - wysokość: min. 80 max. 120 cm wyposażony w co najmniej cztery kółka jezdne, w tym minimum dwa z blokadą. | Tak |  |
|  | Elementy ułatwiające organizację pracy: - kosz na akcesoria, - uchwyty na przewody, - rączka transportowa. | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Urządzenie musi posiadać status wyrobu medycznego i spełniać wymagania: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 (MDR) lub równoważnych przepisów obowiązujących na dzień dostawy. | Tak |  |
|  | Do oferty należy dołączyć: - deklarację zgodności UE, - oznakowanie CE, - instrukcję obsługi w języku polskim. | Tak |  |
|  | Szkolenie min 2h dla 2 osób. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum 24 miesiące | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta