OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Platforma hemodynamiczna – 1szt

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

W przypadku wskazania przez Wykonawcę parametrów gorszych niż określone jako wymagane, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią Zapytania ofertowego.

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Zaawansowany, kompaktowy system do ciągłego (w czasie rzeczywistym), małoinwazyjnego monitorowania parametrów hemodynamicznych pacjenta, przeznaczony na oddziały intensywnej terapii, OAIT oraz sale operacyjne. | Tak |  |
|  | Umożliwia ocenę funkcji układu krążenia w czasie rzeczywistym. | Tak |  |
|  | Platforma wyposażona w moduły pomiarowe pozwalające na analizę takich parametrów jak: rzut serca (CO), indeks sercowy (CI), objętość wyrzutowa (SV), opór obwodowy (SVR), preload (PPV, SVV), EVLW, CPO(CPI). | Tak, podać |  |
|  | Ocena hemodynamiczna układu krążenia metodą małoinwazyjną rozumianą jako: - bez użycia cewnika Swan-Ganza, - pomiar parametrów hemodynamicznych z jednego dostępu naczyniowego - pomiar u pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych. | Tak, podać |  |
|  | Analiza kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego (w czasie rzeczywistym) oznaczania ciśnienia krwi, trendu rzutu serca, reakcji hemodynamicznych na podanie płynów i innych parametrów pochodnych z wykorzystaniem jednego dostępu naczyniowego lub w sposób równoważny funkcjonalnie | Tak |  |
|  | Ciągły (w czasie rzeczywistym) pomiar rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowanego metodą termodylucji przezpłucnej, | Tak |  |
|  | Wymagane monitorowane parametry hemodynamiczne, co najmniej: - skurczowe, rozkurczowe i średnie ciśnienie tętnicze, - częstość akcji serca, - rzut serca oraz jego indeksację do powierzchni ciała, - objętość wyrzutową oraz jej zmienność, - wahania ciśnienia tętna, - obwodowy opór naczyniowy, - ośrodkowe ciśnienie żylne, - wskaźniki kurczliwości i wydolności serca, - parametry odpowiedzi hemodynamicznej na podanie płynów, - wskaźniki obciążenia wstępnego serca, - parametry oceny zawartości płynów w klatce piersiowej i krążeniu płucnym, - wskaźniki przepuszczalności naczyń płucnych, - temperatura krwi oraz – jeżeli wymagane do metody pomiarowej – temperatura czynnika pomiarowego, - inne parametry pochodne, obliczane na podstawie danych hemodynamicznych.” | Tak, podać |  |
|  | W celu zapewnienia możliwie najwyższej dokładności ciągłego pomiaru rzutu serca, system umożliwia kalibrację lub weryfikację pomiaru, realizowaną: - automatycznie, poprzez algorytmiczne wyznaczenie wartości odniesienia na podstawie parametrów hemodynamicznych i danych pacjenta, - oraz/lub poprzez odniesienie do wartości referencyjnej rzutu serca uzyskanej za pomocą innej, niezależnej technologii monitorowania hemodynamicznego lub rozwiązania równoważnego funkcjonalnie. | Tak |  |
|  | Urządzenie umożliwiające wybór kategorii pacjenta, pozwalające na przełączanie pomiędzy trybem ,,dorosły,, i ,,dziecko,, w celu dostosowania parametrów monitorowania do wieku i fizjologii pacjenta. | Tak |  |
|  | Urządzenie posiadające funkcję przypomnienia o konieczności wymiany czujnika/cewnika (w tym cewnika centralnego), w celu zapewnienia ciągłości i dokładności monitorowania pacjenta. | Tak |  |
|  | Urządzenie umożliwiające wybór miejsca wkłucia cewnika centralnego w celu dostosowania parametrów monitorowania do lokalizacji cewnika. | Tak |  |
|  | Dane pomiarowe wyświetlane na min. 13,3” ekranie o rozdzielczości Full HD – 1080 x 1920 pixeli. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie rzeczywistej krzywej ciśnienia tętniczego (AP). | Tak |  |
|  | Wizualna sygnalizacja alarmowa (np. w formie diody LED lub rozwiązania równoważnego). | Tak, podać |  |
|  | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
|  | Prezentacja danych w postaci trendów graficznych. Możliwość jednoczesnego porównania co najmniej dwóch parametrów w formie krzywych trendu. Konfigurowalny zakres czasowy trendu obejmujący okresy co najmniej od 15 minut do 12 dni. | Tak |  |
|  | Wybór sposobu prezentacji danych pomiarowych – min. 4 tryby. | Tak, podać |  |
|  | Dla uzyskania maksymalnie dokładnego pomiaru ciągłego rzutu serca urządzenie posiadające opcję wyboru miejsca wkłucia cewnika centralnego. | Tak |  |
|  | Możliwość drukowania danych poprzez: - wirtualne drukowanie z portu USB do pliku PNG, - drukowanie poprzez sieć. | Tak, podać |  |
|  | Interfejsy komunikacyjne umożliwiające: - eksport i import danych (np. poprzez porty USB lub rozwiązania równoważne), - komunikację z siecią szpitalną (np. Ethernet/LAN), - podłączenie urządzeń peryferyjnych oraz zewnętrznego monitora (przewodowo lub za pomocą rozwiązań równoważnych). | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wykonywania i przechowywania do min. 40 zrzutów ekranu do późniejszej analizy stanu klinicznego pacjenta. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe umożliwiające nieprzerwaną pracę urządzenia przez co najmniej 60 minut. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość transmisji i eksportu danych pomiarowych do systemów zewnętrznych (np. PDMS) oraz do drukarek sieciowych za pośrednictwem sieci lokalnej (LAN) lub rozwiązań równoważnych. | Tak, podać |  |
|  | System współpracuje z czujnikami i cewnikami niezbędnymi do realizacji pomiarów hemodynamicznych, dopuszczonymi do stosowania jako wyroby medyczne. | Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Szkolenie z obsługi dla min 5 osób, trwające min. 6 godzin. | Tak |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Minimum: 36 miesięcy. | Tak |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta