OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Aparat do magnetoterapii - 2 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Sterownik do magnetoterapii z dwoma niezależnymi kanałami zabiegowymi | Tak, podać |  |
|  | Kształt pola: prostokątny zmodyfikowany, trójkątny, sinusoidalny, impulsowy, półprostokątny zmodyfikowany, półtrójkątny, półsinusoidalny, półimpulsowy | Tak |  |
|  | Współpraca z aplikatorem szpulowym min. 60cm Współpraca z aplikatorem szpulowym min. 35cm | Tak, podać |  |
|  | Ilość gniazd do podłączenia aplikatorów min. 4 | Tak, podać |  |
|  | Min. 5 calowy kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym wyposażony w ekran LCD z menu w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora | Tak |  |
|  | Tryb pracy: programowy i manualny | Tak, podać |  |
|  | Min. 50 wbudowanych programów zabiegowych z możliwością edycji i zapisu dla aplikatora szpulowego o średnicy około 60 cm (cewka cylindryczna) | Tak, podać |  |
|  | Min. 25 wbudowanych programów zabiegowych z możliwością edycji i zapisu dla aplikatora szpulowego o średnicy około 35cm (cewka cylindryczna) | Tak, podać |  |
|  | Dwa dedykowane współpracujące ze sobą i sterownikiem aplikatory płaskie pola magnetycznego (cewka płaska) | Tak, podać |  |
|  | Min. 4 wbudowane programy zabiegowe dla Trybu dualnego | Tak, podać |  |
|  | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie | Tak |  |
|  | Autotest - bieżąca kontrola sprawności aparatu | Tak |  |
|  | Indukcja pola magnetycznego od 0,1 do min. 20 mT | Tak, podać |  |
|  | Zakres częstotliwości maks. do 100 Hz | Tak, podać |  |
|  | Tryb impulsowy (impuls/przerwa) min. 1 s / 0,5-8 s | Tak, podać |  |
|  | Zegar zabiegowy | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - Stolik pod aplikator dwupoziomy - Półka na sterownik mocowana do leżanki. - Wymienny zagłówek stołu do magnetoterapii - Leżanka wyprodukowana z materiału niezakłócającego linii sił pola magnetycznego generowanego przez aplikatory Zgodne z normą EN 60601 lub równoważną | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie maks. 230V/450W | Tak, podać |  |
|  | Inne |  |  |
| 37. | Szkolenie min. 4 osoby ; min. 4 godziny. | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 38. | Min. 36 miesięcy | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta