OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I PARAMETRY TECHNICZNE

Aparat do terapii skojarzonej z wyposażeniem – 1 szt.

Wykonawca: ……………………………………………………………….

Nazwa i typ: …………………..……………………………………………

Producent/ Kraj: …………………………………………………………

Rok produkcji: ………………….…………………………………………

| Lp. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany Oferent umieszcza opis parametru w oferowanym urządzeniu/infrastrukturze (wg kolumny „Parametr”) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Min. 3 całkowicie niezależne kanały zabiegowe | Tak, podać |  |
|  | Sonda punktowa do laseroterapii o mocy min. 400 mW i długości fali mieszczącej się w zakresie 600-1000nm z regulacją mocy wyjściowej oraz trybem impulsowym i ciągłym | Tak, podać |  |
|  | Emisja promieniowania w trybie impulsowym i ciągłym | Tak |  |
|  | Automatyczny test promieniowania laserowego | Tak |  |
|  | Tryb pracy: programowy i manualny | Tak |  |
|  | Baza wbudowanych programów i sekwencji zabiegowych | Tak |  |
|  | Statystyki przeprowadzonych zabiegów | Tak |  |
|  | Podręczna lista programów i sekwencji ulubionych | Tak |  |
|  | Możliwość edycji nazw programów i sekwencji użytkownika | Tak |  |
|  | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie lub dziedzinie | Tak |  |
|  | Min. 7 calowy kolorowy wyświetlacz z panelem dotykowym oraz pamięć zabiegów i profili pacjentów | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie posiada system zabezpieczeń, który komunikuje alarmy | Tak, podać |  |
|  | Generowane prądy: - Prąd interferencyjny (dynamiczny, statyczny, jednokanałowy AMF) - Prądy TENS (symetryczny, asymetryczny, falujący, TENS burst, TENS do terapii porażeń spastycznych) - Prądy Kotza, rosyjska stymulacja, tonoliza, diadynamiczne (MF,DF,CP,CP-ISO,LP) - Prądy impulsowe (prostokątny, trójkątny, wg.Leduca, neofaradyczny, wg Traberta) - Prąd unipolarny falujący, prąd galwaniczny, mikroprądy, EMS | Tak, podać |  |
|  | Natężenie maks. prądy interferencyjne, Kotza - 100mA | Tak, podać |  |
|  | Natężenie maks. prądy TENS - 140mA | Tak, podać |  |
|  | Natężenie maks. prądy diadynamiczne, impulsowe - 60mA | Tak, podać |  |
|  | Natężenie maks. prądy Galwaniczny - 40mA | Tak, podać |  |
|  | Tryb przerywany dla prądów unipolarnych | Tak |  |
|  | Elektrodiagnostyka z graficzną prezentacją krzywej I/t | Tak |  |
|  | Automatyczne wyliczanie reobazy, chronaksji, współczynnika akomodacji | Tak |  |
|  | Głowica ultradźwiękowa o powierzchni min. 4cm2; zakres mocy min. 0,1 do 3 W/cm2 (tryb ciągły i pulsacyjny) | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy min. 1 i 3 MHz | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość w trybie pulsacyjnym 16 Hz, 48 Hz, 100 H | Tak, podać |  |
|  | Wypełnienie w trybie pulsacyjnym 5 – 75 %, krok maks. 5% | Tak |  |
|  | Kalibracja czułości głowicy | Tak |  |
|  | Dwa dedykowane współpracujące ze sobą i sterownikiem aplikatory płaskie pola magnetycznego | Tak, podać |  |
|  | Kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt. | Tak, podać |  |
|  | Mocowanie aplikatorów za pomocą pasów i rzepów | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna indukcja pola magnetycznego 10 mT | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość pracy do min. 100 Hz | Tak, podać |  |
|  | Parametry trybu przerywanego: impuls 1 s; przerwa 0,5 – 8 s | Tak, podać |  |
|  | Min. 30 programów akupunkturowych Volla lub równoważne Min. 5 programów akupunkturowych Nogiera lub równoważne Min. 400 wbudowanych programów zabiegowych Min. 400 programów do ustawienia dla użytkowników Min. 400 programów ulubionych | Tak, podać |  |
|  | Opcja definiowania programów ulubionych | Tak |  |
|  | Min. 30 wbudowanych sekwencji zabiegowych. Min. 10 sekwencji do ustawienia dla użytkowników. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przeprowadzenie testu elektrod | Tak |  |
|  | Zegar zabiegowy | Tak |  |
|  | Wyposażenie standardowe: elektrody do - elektroterapii 6x6 – min. 4szt. - elektrody do elektroterapii 7,5x9 - min. 2szt. - pokrowce do elektrod: 6x6 - min. 8szt, 7,5x9 - min. 4szt. - pasy rzepowe 40x10 - min.2szt, 100x10 - min. 2szt. | Tak, podać |  |
|  | Wymiary maks. 40 x 30 x 20 cm | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie maks. 230V/40W | Tak, podać |  |
|  | Okulary ochronne do laseroterapii min. 2 szt. | Tak, podać |  |
|  | Światłoterapia |  |  |
|  | Lampa statywowa z regulacją wysokości i i ustawienia tubusa | Tak |  |
|  | Podstawka umożliwiająca pracę lampy na stole | Tak |  |
|  | Mikroprocesorowe sterowanie pracą lampy | Tak |  |
|  | Wymuszone chłodzenie tubusa | Tak |  |
|  | Siatka zabezpieczająca | Tak |  |
|  | Sterownik elektroniczny z wyświetlaczem cyfrowym do ustawienia czasu zabiegu i regulacji mocy promieniowania | Tak |  |
|  | Maksymalna moc żarówki 375W, regulacja jasności: 10-100%, krok maks. 10% | Tak, podać |  |
|  | Zegar zabiegowy w zakresie min. 1-30min | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie maks. 230V/50Hz, 450W | Tak, podać |  |
|  | Filtr czerwony z siatką zabezpieczającą Filtr niebieski z siatką zabezpieczającą | Tak, podać |  |
|  | Okulary ochronne min. 1 szt. dla pacjenta oraz 1 szt. dla terapeuty | Tak, podać |  |
|  | Wymiary maks. 60x70x200 cm | Tak, podać |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Szkolenie dla min. 4 osób; min. 4 godziny | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja |  |  |
|  | Min. 36 miesięcy | Tak, podać |  |

………………………………………………

Podpis Oferenta