Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (02-2026-K)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Nazwa zamówienia: „Zakup i dostawa aparatu EKG, pomp infuzyjnych strzykawkowych 
i defibrylatorów”.

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE | PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANE (TAK/PROSZĘ PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 1 - APARAT EKG (1 SZT.) |  |  |  |
| - 1 | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
|  | Klasyfikacja zgodna z normą IEC/EN 60601-1 lub równoważną, ochrona przed porażeniem prądem. |  |
|  | Aparat EKG z ochroną przed wodą i kurzem co najmniej IPX1 oraz z IPX4 dla modułu pacjenta z przewodami . |  |
|  | Urządzenie klasy I z izolacją typu CF odporną na defibrylację. |  |
|  | Jednoczesny zapis z co najmniej 12 odprowadzeń EKG; Aparat co najmniej 12 kanałowy w układzie standardowym. |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o zapis co najmniej 16 odprowadzeniowy (V3R, V4R, V5R, V7, V8 i V9). Dodatkowe formaty obsługujące EKG o zwiększonej liczbie odprowadzeń. |  |
|  | Raporty w min. 6 formatach: 3x4, 3x4 1R, 3x4 3R, 3x4 1R 8ST, 3x4 1 R 10ST 6x2, 6x2 1R, 12x1. Dostępne formaty raportów to min. pdf i xml. |  |
|  | Wykonywanie pomiarów HR, RR, PR,QRS,QT, QTc oraz pomiarów osi P,QRS,T. |  |
|  | QTc obliczane według algorytmu Bazetta i Fridericia |  |
|  | Stałe wyświetlanie częstości rytmu serca. |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 12 cali (min. 30cm) i rozdzielczości min. 1280x800, min. 16 700 000 kolorów. |  |
|  | Typ ekranu: pojemnościowy ekran dotykowy |  |
|  | Obsługa gestów ekranowych palcem, lewo/prawo, przewijanie, przybliżanie/oddalanie. |  |
|  | Technologia obsługi ekranu „mokrym palcem” oraz technologia obsługi ekranu za pomocą rękawiczki. |  |
|  | Aparat EKG z ekranem na dedykowanym wysięgniku, z możliwością położenia ekranu oraz z płynną regulacją kąta nachylenia ekranu. |  |
|  | Anatomicznie wyprofilowany interfejs pacjenta przyłączany w celu łatwego podłączania, ograniczający możliwość splątania przewodów. Interfejs mocowany na wysięgniku wózka jezdnego. |  |
|  | Możliwość wykonania/rozpoczęcia zapisu EKG z poziomu aparatu lub z poziomu interfejsu pacjenta. |  |
|  | Możliwość wymiany pojedynczych przewodów i elektrod. |  |
|  | Prosta intuicyjna obsługa w 3 krokach według kolejności podświetlanych klawiszy. 1 - włączenie aparatu, 2 – wpisanie danych pacjenta, 3 – wykonanie badania. |  |
|  | Możliwość wydruku dowolnej liczby odprowadzeń lub grup odprowadzeń w formie rytm. Możliwość zmiany odprowadzeń w trakcie rejestracji. |  |
|  | Pełna klawiatura ekranowa w układzie QWERTY do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów oraz możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury przewodowej i bezprzewodowej. |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury |  |
|  | Wbudowana w aparat EKG opcja analizy i interpretacji. Wymagana funkcjonalność powinna dawać się niezależnie włączać i wyłączenia do druku na raporcie EKG. |  |
|  | Wbudowany mechanizm pomiarów i interpretacji otrzymanych wyników dla wszystkich odprowadzeń. |  |
|  | Możliwość skonfigurowania min. 12 profili badań. |  |
|  | Algorytm do interpretacji zapisu EKG, wbudowane opisy interpretacyjne. Min. 600 opisów interpretacyjnych. |  |
|  | Graficzna prezentacja zmian w odcinku ST w postaci wykresów wieloosiowych tzw. mapy ST przy min. 2 raportach EKG. |  |
|  | Możliwość zastosowania rozszerzonej analizy pomiarów EKG. |  |
|  | Analiza morfologii rytmu dla każdego z 12 odprowadzeń – min. 40 pomiarów. |  |
|  | Analizy rytmu – min. 20 pomiarów. |  |
|  | Pomoce do diagnostyki zawału z uniesieniem odcinka ST (STEMI - niedrożności tętnicy wieńcowej). |  |
|  | Kryterium do rozpoznania dowolnego z 4 prawdopodobnych miejsc niedrożności tętnicy wieńcowej. |  |
|  | Oznaczenie min. 4 wartości krytycznych, wymagających natychmiastowego działania personelu medycznego. |  |
|  | Korekcja odstępu QT według Bazetta, Fridericia, Hodgesa i Framinghama. |  |
|  | Raport zawierający min.: krzywe EKG, HR, demograficzne dane pacjenta, ID, pacjenta, nazwę oddziału, data i godzina wykonania badania, interpretacja, ustawienia filtracji i parametry rejestracji krzywych. |  |
|  | Informacja o ustawieniach czułości i prędkości przesuwu wyświetlana i drukowana wraz z zapisem EKG. |  |
|  | Możliwość podglądu krzywych EKG na ekranie przed rejestracją/wydrukiem/przesyłaniem danych. |  |
|  | Możliwość zmiany formatu badania EKG do wydruku po akwizycji sygnału EKG. |  |
|  | Możliwość zmiany ustawień i filtrów badania EKG po akwizycji sygnału EKG. |  |
|  | Duża częstotliwość próbkowania sygnału umożliwiająca prawidłową rejestrację. Minimum 8000 próbek/sek/odprowadzenie. |  |
|  | Algorytm korekcja szerokich zespołów QRS. |  |
|  | Detekcja impulsów ze stymulatora serca min. 0,02 mVms |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy moduł akwizycji sygnału 12 odprowadzeniowy. |  |
|  | Zakres częstotliwości pomiarowej aparatu min. 0,02-300 Hz. |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych prądu przemiennego, filtr wędrowania linii odniesienia, filtr artefaktów. |  |
|  | Filtry górnoprzepustowe co najmniej 3 do wyboru w zakresie 0,02 – 0,15 Hz. Filtry dolnoprzepustowe co najmniej 3 do wyboru w zakresie 40-300 Hz. |  |
|  | Prędkość: 25mm/s, 50 mm/s. |  |
|  | Czułość co najmniej 3 do wyboru w zakresie 5-20 mm/mV. |  |
|  | Anatomiczna kolorowa mapa odprowadzeń prezentująca miejsca i etykiety nieprawidłowo podłączonych lub odłączonych odprowadzeń/elektrod. Mapa dostępna pod przyciskiem i włączająca się na ekranie urządzenia przy każdym włączeniu. |  |
|  | Funkcja oznaczania jakość sygnału z poszczególnych odprowadzeń za pomocą min. 4 kolorów. |  |
|  | Oprogramowanie do kontroli umiejscowienia odprowadzeń wykrywające min. 19 różnych zmian umiejscowienia. |  |
|  | Wyświetlanie miejsc i etykiet wszystkich nieprawidłowo podłączonych lub odłączonych odprowadzeń. |  |
|  | Zintegrowane graficzne ekrany pomocy dla podstawowych funkcji. |  |
|  | Pamięć urządzenia: - min. 1000 zapisów EKG w pamięci wewnętrznej - możliwość zapisywania badań EKG na zewnętrznym nośniku. |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230V/50Hz. |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-jonowy, umożliwiający wykonanie min. 90 zapisów EKG lub min. 120 minut ciągłej rejestracji rytmu. Ładowanie baterii do 100% w czasie do 4 godzin. |  |
|  | Automatyczne przejście aparatu EKG w stan gotowości oraz w stan wyłączenia po minięciu określonego czasu. |  |
|  | Automatyczne przejście w tryb gotowości, gdy ekran aparatu zostanie położony poziomo. |  |
|  | Pobór mocy maks. 60 W. |  |
|  | Współczynnik CMRR min. 125 dB |  |
|  | Komunikacja: min 4 porty USB, min. 1 port Ethernet/LAN, min. 1 port HDMI. |  |
|  | Czas pracy w pełni naładowanego pojedynczego akumulatora w standardowych warunkach bez drukowania min. 12h lub ciągłej rejestracji rytmu(wydruku) min. 2,5h. |  |
|  | Sygnalizacja poziomu naładowania akumulatora wraz z pozostałym czasem pracy oraz ilością cykli baterii. |  |
|  | W celu oszczędności i ochrony baterii aparat posiada ustawienie po ilu minutach bezczynności przejdzie w stan uśpienia oraz po ilu minutach automatycznie się wyłączy. |  |
|  | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylacyjny. |  |
|  | Wbudowany tryb szkoleniowy (demo) z symulacją zapisów EKG do nauki obsługi. |  |
|  | Rozdzielczość wydruku min. 200x500 dpi, szerokość min. 210 mm, łatwy dostęp do papieru. |  |
|  | Wbudowana drukarka na papier termiczny z czujnikiem pozycjonowania papieru. Możliwość podglądu zapisów EKG na pełnym ekranie przed wydrukiem. Drukarka z wydrukiem z boku urządzenia. |  |
|  | Papier termiczny, składany, szerokość papieru 210 mm, z znacznikiem pozycjonującym. |  |
|  | Rejestrowanie badań w trybie emergency z możliwością późniejszej identyfikacji po dacie, godzinie, numerze seryjnym aparatu. |  |
|  | Możliwość dodawania własnych dowolnych pól definiowalnych w formie np. listy rozwijanej z możliwością wydrukowania na raporcie EKG. |  |
|  | Możliwość włączenia dodatkowych informacji klinicznych pacjenta takich jak: objawy, wywiad, przepisane leki, rozpoznania, ciśnienie krwi z możliwością wydrukowania na raporcie EKG. |  |
|  | Możliwość włączenia informacji dodatkowych takich jak: placówka, oddział, ID operatora, sala, masa ciała, wzrost z możliwością wydrukowania na raporcie EKG. |  |
|  | Możliwość szybkiej wymiany akumulatora przez użytkownika, bez konieczności przerywania pracy, stosowania narzędzi i interwencji serwisu. |  |
|  | Możliwość wprowadzania hasła użytkownika. |  |
|  | Możliwość zabezpieczenia oddzielnymi hasłami dostępu do archiwum badań, konfiguracji i trybu serwisowego. |  |
|  | Możliwość zablokowania portów USB przed eksportem badań z urządzenia. |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia szybkich testów konserwacyjnych sprawdzających podstawowe funkcje aparatu. |  |
|  | Możliwość zapisywania i wczytywania ustawień konfiguracyjnych aparatu, ustawień sieciowych oraz dziennika zdarzeń z i do aparatu. |  |
|  | Moduł komunikacyjny LAN/Ethernet. |  |
|  | Moduł komunikacji bezprzewodowej WiFi 802.11 b/a/g/n/ac (WiFi 5). Standard szyfrowania WPA2 Enterprise oraz Personal, a także WPA3 Enterprise oraz Personal. |  |
|  | Czytnik kodów kreskowych. |  |
|  | 10-min historia zapisów ze wszystkich 12 odprowadzeń. Możliwość wyboru dowolnego zapisu 10-sekundowego z historii. |  |
|  | Możliwość dodawania 10 znaczników przez operatora na ekranie odprowadzeń i zapisywania ich w historii zapisu, co umożliwia szybki dostęp do interesujących odcinków i wskazanie ich do analizy. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zapis danych w formacie o standardzie DICOM. |  |
|  | Możliwość aparatu rozpoznawania pisanych ręcznie znaków na dotykowym ekranie na wirtualnej klawiaturze i automatyczne wpisywanie ich. |  |
|  | Dedykowany stabilny wózek jezdny z koszykami na akcesoria, wyposażony w 4 koła z możliwością blokady, dedykowane miejsce na zapasowy papier do EKG lub instrukcję obsługi, wysięgnik na kable EKG pacjenta zapobiegający plątaniu się przewodów oraz blat roboczy. |  |
|  | Akcesoria: - Przewód pacjenta, - Elektrody kończynowe, - Elektrody przedsercowe, - papier w formie ryzy (A4). |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce). |  |
| 93. | Paszport techniczny. |  |
| CZĘŚĆ NR 2 - POMPA INFUZYJNA STRZYKAWKOWA (8 SZT.) |  |  |  |
| - 1 | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
|  | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci. |  |
|  | Klasa ochronności II lub równoważna. |  |
|  | Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg. |  |
|  | Wymiary pompy (Szer. x Wys. x Gł.) maks. . 260 mm x 70 mm x 170 mm lub maks. Objętość 3100 cm3. |  |
|  | Dokładność podaży +/- 2% zgodnie z normą IEC IEC 60601-2-24. |  |
|  | Menu pompy w języku polskim. |  |
|  | Instrukcja obsługi zaimplementowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania strzykawki. |  |
|  | Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku. |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz min. 5", umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy; Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów. |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy; Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie; Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 20-40mm. |  |
|  | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu, chroniona przed drzwiczki pompy; Mechanizm blokujący tłok strzykawki, zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem działający niezależnie od położenia głowicy napędowej w stosunku do tłoka strzykawki. Aktualny status strzykawki wyświetlany na ekranie pompy w formie graficznej. |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3,5, 10, 20, 30 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów. |  |
|  | Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN w standardach 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n; umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego w standardzie HL7-IHE. |  |
|  | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy. |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1800 ml/h ; Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji. |  |
|  | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml, w zakresie 0,1 ml — 99,99 ml programowana w krokach co 0,01 ml. |  |
|  | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h01min - 99h59min. |  |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu. |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h). |  |
|  | Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. |  |
|  | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji. |  |
|  | Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1800 ml/h. |  |
|  | Tryby bolusa: Bolus na żądanie; Bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu. |  |
|  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych. |  |
|  | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę. |  |
|  | Regulacja intensywności podświetlenia na 9 poziomach. |  |
|  | Biblioteka leków z możliwością wpisu min. 500 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów; Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych; Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera. |  |
|  | Pompa wyposażona w tryb TCI dla Propofolu, Remifentanylu i Sufentanylu, realizowanego przy użyciu algorytmu opartego na trójkompartmentowym modelu farmakokinetycznym. Dostępne modele: March, Schnider, Eleveld, Minto, Gepts. |  |
|  | Na ekranie pompy stale dostępna informacja o obecnym stężeniu w osoczu oraz obecnym stężeniu w miejscu oddziaływania. |  |
|  | Wizualizacja graficzna stanu znieczulenia dwoma różnymi kolorami, innymi dla osocza i miejsca oddziaływania. |  |
|  | Możliwość pracy pompy w trybie PCA (znieczulenie kontrolowane przez pacjenta). |  |
|  | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 75 do 900 mmHg; Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy. |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo - jonowy; Zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 10 godz. przy przepływie 25 ml/h; Czas ponownego ładowania ok. 5 godz.; Na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach; Automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego. |  |
|  | Pobór mocy w normalnych warunkach pracy ok. 4 W. |  |
|  | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych. |  |
|  | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń. |  |
|  | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy. |  |
|  | Możliwość podglądu na wyświetlaczu podstawowych informacji o pompie przy wyłączonym urządzeniu Numer seryjny, Nazwa Oddziału, Termin przeglądu techn. |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce). |  |
|  | Paszport techniczny. |  |
| CZĘŚĆ NR 3 - DEFIBRYLATOR (2 SZT.) |  |  |
| - 1 | PRODUCENT |  |
|  | NAZWA / TYP (model) |  |
|  | KRAJ POCHODZENIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku |  |
|  | Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny AED. |  |
|  | Defibrylator przeznaczony do terapii pacjentów w różnym wieku: - zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci – funkcja szybkiego przełączenia trybu pracy dorosły/dziecko (dedykowany przycisk lub przełącznik, bez konieczności otwierania menu ustawień). |  |
|  | Prezentacja danych na ekranie kolorowym LCD TFT o przekątnej min. 7 cali, rozdzielczość min. 800x480 pikseli. |  |
|  | Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie od 1 do 200J, ograniczenie energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej. |  |
|  | Poziomy energii: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120,150, 170, 200J. |  |
|  | Czas ładowania do energii 150 J < 5 sekund. |  |
|  | Czas ładowania do maksymalnej energii (200 J) < 6 sekund. |  |
|  | Czas uruchamiania defibrylatora z gotowością do podania wyładowania poniżej 15 sekund. |  |
|  | Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej (oszczędzającej pacjenta) energii wyładowania. |  |
|  | Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji zewnętrznej: 25-250 Ohmów. |  |
|  | Zakres impedancji pacjenta dla defibrylacji wewnętrznej: 15-250 Ohmów. |  |
|  | Możliwość defibrylacji za pomocą łyżek zewnętrznych, wewnętrznych i elektrod jednorazowych. |  |
|  | Defibrylacja przy użyciu odpowiednich elektrod samoprzylepnych. |  |
|  | Ustawianie poziomów energii przy pomocy dedykowanego pokrętła na płycie czołowej (przedniej) defibrylatora wraz z przypisanymi i nadrukowanymi wartościami energii dla każdej zmiany. |  |
|  | Przycisk ładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. |  |
|  | Zmiana wybranej energii na mniejszą lub większą za pomocą pokrętła po naładowaniu defibrylatora, a przed defibrylacją. Brak konieczności anulowania lub wyładowania defibrylatora. |  |
|  | Przycisk wyładowania impulsu defibracyjnego na płycie czołowej oraz łyżkach zewnętrznych. |  |
|  | Przyciski na płycie czołowej defibrylatora podpisane polskimi nazwami. |  |
|  | System dopasowania impulsu defibrylacji w zależności od impedancji ciała pacjenta. |  |
|  | Automatyczne rozładowanie energii w przypadku niewykonania defibrylacji – możliwość zaprogramowania czasu do rozładowania (30, 60 i 90 sekund). |  |
|  | Wskaźnik sprawności defibrylatora w formie wyświetlacza na przedniej ścianie urządzenia. |  |
|  | Czytelna sygnalizacja sprawności/niesprawności urządzenia na panelu czołowym, widoczna nawet przy wyłączonym urządzeniu. W przypadku wykrycia usterki dodatkowa sygnalizacja dźwiękowa. |  |
|  | Na łyżkach zewnętrznych wbudowany kilkustopniowy wskaźnik jakości kontaktu z pacjentem. |  |
|  | Konfigurowalny czas wstrzymania alarmu: 1, 2, 3, 5, 10 min lub nieokreślny czas. |  |
|  | Głośność alarmów konfigurowalna – min. 5 poziomów. |  |
|  | Głośność poleceń konfigurowalna – min. 5 poziomów. |  |
|  | Możliwość zmiany koloru krzywych na ekranie – min. 7 kolorów. |  |
|  | Kardiowersja |  |
|  | Wykonywanie kardiowersji za pomocą: - wielofunkcyjnych elektrod podłączonych do defibrylatora - wielofunkcyjnych elektrod lub łyżek zewnętrznych oraz 3/5 odprowadzeniowych elektrod monitorujących. |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów(następnych kroków) niezbędnych do wykonania kardiowersji. |  |
|  | Możliwość konfiguracji czy defibrylator po wykonanej kardiowersji ma pozostać w trybie kardiowersji lub przejść samoistnie w tryb defibrylacji. |  |
|  | Kardiowersja synchroniczna z załamkiem R zapisu EKG. W trybie kardiowersji strzałki nad załamkami R elektrokardiogramu. |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora informacji, że włączony jest tryb kardiowersji oraz podświetlany jest przycisk kardiowersji. |  |
|  | Tryb AED |  |
|  | Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED – w polskiej wersji językowej, zgodne z aktualnymi wytycznymi ERC/PRC. |  |
|  | Przycisk do przełączania z trybu dla dorosłych na tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu energii wyładowania w trybie AED. |  |
|  | Energia wyładowania 150J lub 170J lub 200 J dla dorosłych oraz 50 J dla dzieci i niemowląt. |  |
|  | W trybie AED – programowane przez użytkownika wartości energii dla 1, 2 i 3 defibrylacji z energią do wyboru 150, 170, 200 J dla osoby dorosłej. |  |
|  | Analiza EKG oceniająca EKG pacjenta oraz jakość sygnału w celu określania czy defibrylacja jest wskazana oraz impedancję styku elektrod defibrylacyjnych. |  |
|  | Wyświetlanie wskaźnika kontaktu ze skórą pacjenta w formie graficznej reprezentacji jakości kontaktu elektrod wielofunkcyjnych przy użyciu min. 3 kolorów. |  |
|  | W trybie AED możliwość wyświetlania krzywej pletyzmograficznej oraz monitorowanie SpO2 oraz tętna. |  |
|  | W przypadku niewskazanej defibrylacji możliwość konfiguracji czy defibrylator ma przejść w tryb monitorowania pacjenta czy przejść w tryb RKO z komunikatami głosowymi. |  |
|  | Algorytm analizy pozwalający uniknąć defibrylacji przy rytmach, którym najczęściej towarzyszy obecność tętna lub rytmach, przy których defibrylacja nie przyniosłaby korzyści. |  |
|  | Tryb EKG i arytmii |  |
|  | Monitorowanie EKG pacjenta za pomocą 3 lub 7 odprowadzeń |  |
|  | Sygnał EKG z elektrod defibrylacyjnych i z elektrod EKG – z czytelną sygnalizacją braku kontaktu. |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca we wszystkich trybach defibrylatora w zakresie min. 16 – 300 uderzeń na minutę dla osoby dorosłej oraz min. 16-350 uderzeń na minutę dla dziecka/niemowlęcia. |  |
|  | Wybór odprowadzenia z: elektrod EKG, łyżek defibrylacyjnych lub jednorazowych elektrod do defibrylacji stymulacji. |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna: ¼x, ½x, 1x, 2x, 4x i automatyczna. |  |
|  | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora – CF. |  |
|  | CMRR dla sygnału EKG: min. 105dB. |  |
|  | Filtr EKG o częstotliwości sieci zasilającej 50 Hz lub 60 Hz. |  |
|  | Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu zagrażających życiu (asystolia, migotanie komór, bradykardia, tachykardia). |  |
|  | Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca. |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 3 krzywych EKG na ekranie. |  |
|  | Złącze – wejście synchronizujące sygnał EKG z zewnętrznego kardiomonitora dowolnego producenta . |  |
|  | Wyposażenie defibrylatora: przewód EKG 3 odprowadzeniowy – 1 szt. |  |
|  | Stymulacja nieinwazyjna |  |
|  | Tryb pracy: stały oraz na żądanie. |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna: maksymalny czas od chwili wykrycia fali R do chwili wyładowania impulsu defibrylacyjnego do 25 ms. |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji min. Od 10mA do 200mA ze skokiem co 5mA. |  |
|  | Czas trwania impulsu: do wyboru przez użytkownika 20 lub 40 ms. |  |
|  | Częstość: od 30 imp./min do 180 imp./min ze skokiem co 10 imp./min. |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora komunikatów(następnych kroków) niezbędnych do wykonania stymulacji pacjenta. |  |
|  | W komplecie elektrody jednorazowe do defibrylacji – 1szt. |  |
|  | Pomiar saturacji pacjenta – SpO2 |  |
|  | Zakres pomiarowy saturacji: 0-100% z rozdzielczością 1%. |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości tętna: 30-300 uderzeń na minutę z rozdzielczością 1 uderzenie na minutę. |  |
|  | Wyświetlanie wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia. |  |
|  | Możliwość stosowania sensorów Masimo/Nellcor/lub własnej producenta za pomocą dedykowanych kabli łączących. |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie urządzenia. |  |
|  | W komplecie czujnik saturacji dla dorosłych |  |
|  | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego – NIBP |  |
|  | Tryby pracy: automatyczny i ręczny. |  |
|  | Pomiar nieinwazyjny ciśnienia krwi (NIBP) metodą oscylometryczną. |  |
|  | Możliwość ustawienia pomiaru w czasie o zakresie powtarzania od 1 do 120 minut. (1, 2.5, 5, 10,15,30,60,120 minut) |  |
|  | Wyświetlane wartości ciśnień: skurczowe, rozkurczowe oraz średnie. |  |
|  | W komplecie mankiet wielorazowy w 3 rozmiarach (mały, średni, duży) |  |
|  | Drukarka |  |
|  | Rejestrator termiczny – szerokość zapisu min. 50 mm. |  |
|  | Przycisk drukowania uruchamia i zatrzymuje wydruk paska. |  |
|  | Możliwość wydruku opóźnionego tzn. obejmującego min. 10 sekund zapisu poprzedzającego moment uruchomienia wydruku. |  |
|  | Stała prędkość wydruku 25 mm/s. |  |
|  | Rejestrowane dane: data, czas, parametry zapisywanego sygnału EKG, parametry defibrylacji. (energia rzeczywista wyładowania – dostarczona pacjentowi). |  |
|  | Drukowanie raportów min. : podsumowanie zdarzeń, trend funkcji życiowych, test funkcjonalny, konfiguracja, informacje o zdarzeniu. |  |
|  | Zintegrowane zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Zasilacz i ładowarka akumulatorów fabrycznie wbudowane w defibrylator. |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 100-240 V AC / 50 lub 60Hz. |  |
|  | Akumulatory bez efektu pamięci. Wskaźnik stanu akumulatorów na ekranie. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. |  |
|  | Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed przypadkowym wypadnięciem przewodu zasilającego. |  |
|  | Typ akumulatora – litowo-jonowy lub litowo-polimerowy, łatwo wymieniany w razie potrzeby bez udziału serwisu i bez konieczności użycia narzędzi. |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze: 2,5 godz. W przypadku monitorowania pacjenta EKG, SpO2, EtCO2, NIBP(co 15 min) a następnie 20 defibrylacji, a w przypadku defibrylacji min. 100 wyładowań z energią 200J |  |
|  | Czas ładowani akumulatora do 100%: poniżej 3 godzin |  |
|  | Wskaźnik pojemności akumulatora na ekranie defibrylatora. W przypadku niskiego poziomu naładowania wskaźnik na płycie czołowej miga, słychać sygnał dźwiękowy oraz po włączeniu defibrylatora wyświetlany jest komunikat o akumulatorze. |  |
|  | Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC |  |
|  | Temperatura przechowywania bez akumulatora: min. Od -20 do + 70ºC. |  |
|  | Praca w wilgotności: 15 – 95%. |  |
|  | Defibrylator odporny na upadek zgodnie z normą IEC 68-2-32 z min. 75 cm. Lub równoważną. |  |
|  | Urządzenie odporne na kurz i zalania cieczą – klasa szczelności obudowy min. IP54 – zarówno podczas pracy na zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym. |  |
|  | Urządzenie odporne na wstrząsy, upadki i uderzenia – zgodnie z normą IEC 68-2-32 (lub równoważną). |  |
|  | Spełnienie wymogów bezpieczeństwa zgodnie z EN 60601-2-4 i EN 60601-1 lub równoważnych. |  |
|  | Spełnianie wymagań normy EC 60601-1-2:2014/EN 60601-1-2:2015 oraz IEC 60601-1-2:2007/EN60601-1-2:2007 lub równoważnych. |  |
|  | Spełnianie norm bezpieczeństwa: EN60601-2-4:2011/GB9706.8-2009, EN 60601-1/A1:2013/GB9706.1-2007 lub równoważnych. |  |
|  | Zgodnie z normą 62304 niebezpieczeństwo wynikające z błędów oprogramowania zostały zminimalizowane przez zapewnienie zgodności produktu z wymaganiami dla oprogramowania. |  |
|  | Możliwość zainstalowania defibrylatora w ambulansie. |  |
|  | Możliwość zainstalowania defibrylatora na wózku jezdnym. |  |
|  | Uchwyt do zawieszenia na łóżku pacjenta (demontowalny). |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcje EtCO2 w strumieniu bocznym lub głównym. Pomiar EtCO2, AwRR. |  |
|  | Ciężar urządzenia do 9 kg z elektrodami zewnętrznymi i akumulatorem. |  |
|  | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu. |  |
|  | Krytyczne podzespoły urządzenia testowane automatycznie nie rzadziej niż co godzinę. Pełny test automatyczny nie rzadziej niż raz w tygodniu. |  |
|  | Możliwość eksportu i importu konfiguracji urządzenia za pomocą dysku USB. |  |
|  | Polska wersja językowa – komunikaty ekranowe i głosowe, dokumentacja, opisy elementów sterujących. |  |
|  | Wózek jezdny z koszykiem na akcesoria i rączką do prowadzenia |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej. |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta. |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 m-ce). |  |
|  | Paszport techniczny. |  |