Parametry techniczne: Aparat USG do wykonywania badań USG i ECHO serca z opcją badania przezprzełykowego – Pakiet nr 1

Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………………..……………………………..

Typ/Model aparatu: ……………………………………………………………………………………….…………………………

Rok produkcji min. 2025: ……………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia i pozostałe wymagania | Warunek | Parametr oceniany | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK | bez punktacji |  |
|  | Rok produkcji aparatu | Min. 2025 | bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja |  |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy | bez punktacji |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK | bez punktacji |  |
|  | Liczba niezależnych, aktywnych, cyfrowych kanałów przetwarzania | Min. 14 500 000 | 14 500 000 – 0 pkt. >14 500 000 – 10 pkt. |  |
|  | Liczba fizycznych kanałów nadawczych (TX) | Min. 256 | bez punktacji |  |
|  | Liczba fizycznych kanałów odbiorczych (RX) | Min. 256 | bez punktacji |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 16 GB | bez punktacji |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 | bez punktacji |  |
|  | Ilość gniazd parkingowych | Min. 2 | bez punktacji |  |
|  | Dynamika systemu | Min. 360 dB | bez punktacji |  |
|  | Monitor LCD bez przeplotu, z płynną regulacją kontrastu, jasności, podświetlenia matrycy, z możliwością pochylenia, obrotu i zmiany wysokości względem konsoli, na wieloprzegubowym ramieniu z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach | Przekątna ekranu min. 23 cale | bez punktacji |  |
|  | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obu stronach, ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra–dół, lewo–prawo | TAK | bez punktacji |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna ekranu min. 10 cali | bez punktacji |  |
|  | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna spod pulpitu sterującego | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 25 MHz. | bez punktacji |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 70 000 obrazów | bez punktacji |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 800 s | 800 s – 0 pkt. > 800 s – 10 pkt. |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 2 kursorów | TAK | 2 kursory – 0 pkt. >2 kursory – 10 pkt. |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 0,75 - 50 cm | bez punktacji |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 350 | bez punktacji |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK | bez punktacji |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) w trybie B osiągane podczas badania i wyświetlane na ekranie ultrasonografu | Min. 3300 obrazów/s | 3300 obrazów/s – 0 pkt. >3300 obrazów/s – 10 pkt. |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 600 obrazów/s | bez punktacji |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI | Min. 1400 obrazów/s | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 14 pasm częstotliwości | 14 pasm częstotliwości – 0 pkt. >14 pasm częstotliwości – 10 pkt. |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu jednym przyciskiem (min. wzmocnienie, TGC, prędkość propagacji fal ultradźwiękowych) oraz realizowana w czasie rzeczywistym, ciągła przestrzenna regulacja wzmocnienia | TAK | bez punktacji |  |
|  | Technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania w czasie rzeczywistym z syntezą wielu typów wiązek ultradźwiękowych w tym wiązek o różnej częstotliwości | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s | bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min. 0,05 - 20 kHz | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK | bez punktacji |  |
|  | Tryb obrazowy wizualizujący mikroprzepływy w bardzo dużej liczbie klatek na sekundę, nie wykorzystujący detekcji zmiany fazy odbieranego sygnału | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,0 m/s | bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego | Min. 0,05 do 52 kHz | bez punktacji |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm | bez punktacji |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni | bez punktacji |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni | bez punktacji |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku | Min. +/- 80 stopni | bez punktacji |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI – funkcja dostępna na wszystkich oferowanych głowicach | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array | Min.: +/- 16 m/s (przy zerowym kącie bramki) | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Convex i Liniowej | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego | Min. 1 - 40 kHz | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 10 | bez punktacji |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zaimplementowana do systemu technologia kognitywna oparta na sztucznej inteligencji (AI) do dokładniejszej wizualizacji granic tkanek, redukcji szumów i artefaktów w szczególności w głęboko położonych narządach | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | TAK | bez punktacji |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK | bez punktacji |  |
|  | Moduł EKG z funkcją wykrywania regularnego pulsu z arytmii (RRp/RRpp) wraz analizą krzywej oddechowej | TAK | bez punktacji |  |
|  | Funkcja oceny regionalnego odkształcenia mięśnia lewej komory oraz globalnego odkształcenia podłużnego (GLS) z wykorzystaniem techniki śledzenia plamek (speckle tracking), wspierana technologią AI, umożliwiająca jednoczesne, automatyczne obrysowanie lewej komory w trzech projekcjach oraz równoczesną analizę wszystkich trzech projekcji. Dostępny graficzny wskaźnik poprawności wykonania analizy dla każdej z projekcji. Wynik obejmuje co najmniej GLS oraz EF | TAK | bez punktacji |  |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej lewej komory (EF) w czasie rzeczywistym | TAK | bez punktacji |  |
|  | Automatyczne pomiary w trybie 2D min. M.Simpson, GLS (3P), Area-Length, Pombo, Teichholz, FAC | TAK | bez punktacji |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT | TAK | bez punktacji |  |
|  | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK | bez punktacji |  |
|  | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Funkcja pomiaru stosunku elastyczności tkanki analizowanej do referencyjnej. Możliwość uruchomienia asystenta automatycznie dobierającego tkankę referencyjną oraz wyznaczającego oba obszary pomiarowe | TAK | bez punktacji |  |
|  | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z pomiarem atenuacji (tłumienia) oraz współczynnika stłuszczenia wątroby wyrażonego w %, pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa | TAK | bez punktacji |  |
|  | Współczynnik określający stopień stłuszczenia wątroby wyrażony w procentach (%) – wyznaczany na podstawie min. współczynnika tłumienia, współczynnika rozproszenia wstecznego oraz odchylenia standardowego | TAK | bez punktacji |  |
|  | Elastografia Shear Wave oraz Elastografia Strain wykonywane jednocześnie w trybie Dual. Możliwość wykonania pomiarów SWM (min. prędkość, elastyczności, wartość tłumienia oraz współczynnik stłuszczenia w %) jednocześnie z oceną elastyczności w trybie Elastografii Strain na głowicy Convex | TAK | bez punktacji |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 1 TB | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive lub płyty CD/DVD | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK | bez punktacji |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK | bez punktacji |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK | bez punktacji |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK | bez punktacji |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK | bez punktacji |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40 | bez punktacji |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20 | bez punktacji |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 | bez punktacji |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK | bez punktacji |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK | bez punktacji |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK | bez punktacji |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Kardiologicznych - Pediatrycznych | TAK | bez punktacji |  |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, wykonana w technologii Single Crystal. Podać typ. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 6,0 MHz. | bez punktacji |  |
|  | Liczba elementów | Min. 190 | bez punktacji |  |
|  | Kąt skanowania | Min. 150 st. | 145 st. – 0 pkt. >145 st. – 10 pkt. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 14 pasm częstotliwości | 14 pasm częstotliwości – 0 pkt. >14 pasm częstotliwości – 10 pkt. |  |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK | bez punktacji |  |
|  | Głowica Liniowa, szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy, podać typ. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 2,0 – 12,0 MHz | bez punktacji |  |
|  | Liczba elementów | Min. 800 | bez punktacji |  |
|  | Szerokość skanu | Max. 40 mm | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | 9 pasm częstotliwości | 9 pasm częstotliwości – 0 pkt. >9 pasm częstotliwości – 10 pkt. |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK | bez punktacji |  |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK | bez punktacji |  |
|  | Głowica kardiologiczna Phased Array Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. | bez punktacji |  |
|  | Liczba elementów | Min. 120 | bez punktacji |  |
|  | Kąt skanowania | Min. 90 st. | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 4 pasma częstotliwości | 4 pasma częstotliwości – 0 pkt. >4 pasma częstotliwości – 10 pkt. |  |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-10,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 200/200 stopni, promień max. R9 mm, obrazowanie harmoniczne | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę radialną 360 stopni tzw. Proktologiczną o częstotliwości min. 5,0 – 9,0 MHz, liczbie elementów min. 256 i promieniu max 7 mm | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie panoramiczne | Min.200 cm | bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwość współpracy z robotami chirurgicznymi np. da Vinci | TAK | bez punktacji |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) | Min. 24 miesiące | bez punktacji |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Serwis posiadający wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 13485 (lub normą równoważną) | TAK | bez punktacji |  |