Parametry techniczne: Łóżka szpitalne z wagą – Pakiet nr 4

Producent/Kraj: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Typ/Model aparatu: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rok produkcji min. 2025: …………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia i pozostałe wymagania | Warunek |  | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych, lakierowanych metodą proszkową z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów zgodnie normą ISO 22196:2011 lub równoważną, odporną na uszkodzenia mechaniczne, zadrapania oraz środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
| 2. | Konstrukcja łóżka bardzo stabilna, posiadająca cztery punkty podparcia zintegrowane z leżem oraz sześć punktów podparcia zintegrowanych z podstawą łóżka | TAK |  |  |
| 3. | Zewnętrzne elementy konstrukcyjne ramy leża osłonięte estetycznym tworzywem bez rogów i kątów prostych, zaprojektowane pod kątem bezpieczeństwa użytkowania oraz w celu łatwej i dokładnej dezynfekcji | TAK |  |  |
| 4. | Leże łóżka w pełni regulowane, podzielone na 4 segmenty, z czego min. 3 są ruchome | TAK |  |  |
| 5. | Segmenty leża wypełnione płytami HPL (odejmowanymi bez użycia narzędzi w segmencie oparcia pleców, uda i podudzia), łatwymi do dezynfekcji i utrzymania w czystości, o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca (otwory wentylacyjne) Płyty HPL posiadające dedykowane otwory / miejsca do mocowania pasów bezpieczeństwa (min. 3 po obu stronach leża) | TAK |  |  |
| 6. | Segment oparcia pleców oraz podudzia posiadający tworzywowe ograniczniki zabezpieczające materac przed przemieszczaniem | TAK |  |  |
| 7. | Segment oparcia pleców w pełni przezierny dla promieni RTG, pozwalający wykonywać zdjęcia bezpośrednio na łóżku za pomocą mobilnych urządzeń | TAK |  |  |
| 8. | Segment oparcia pleców umożliwiający wykonywanie zdjęć również w pozycji siedzącej, wyposażony w prowadnice, umożliwiające wsunięcie tacy na kasetę RTG | TAK |  |  |
| 9. | Taca na kasetę RTG wykonana ze stali nierdzewnej, posiadając uchwyt do łatwego instalowania oraz rolki do płynnego przemieszczania w prowadnicach, wsuwana od strony szczytu głowy, wzdłuż pleców pacjenta (tzw. pozycjonowanie pionowe) Taca o wym. min. 430 x 350 mm, posiadająca możliwość dostosowywania do wielkości kasety (min. 4 rozmiary) Należy dostarczyć min. 1 tacę na kasetę RTG z możliwością wykorzystania w obrębie wszystkich zaoferowanych łóżek | TAK |  |  |
| 10. | Łóżko wyposażone w cztery niezależnie opuszczane barierki boczne (dwie po każdej stronie), zabezpieczające pacjenta na całej długości leża Nie dopuszcza się barierek „¾”, dodatkowych wypełnień ani barierek trzyczęściowych | TAK |  |  |
| 11. | Barierki wykonane z wysokiej jakości tworzywa (polipropylenu) jako jednolity odlew (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów), łatwe do dezynfekcji i utrzymania w czystości | TAK |  |  |
| 12. | Każda barierka w dolnej części posiadająca wyprofilowane miejsce na akcesoria dodatkowe | TAK |  |  |
| 13. | Barierki niezależne od siebie, z możliwością opuszczenia / odbezpieczenia dowolnej z nich za pomocą łatwo dostępnej klamki znajdującej się po zewnętrznej stronie barierek (dostępnej jedynie dla personelu medycznego) Mechanizm łączący barierki z łóżkiem oraz klamka odbezpieczająca wykończone estetycznym tworzywem łatwym w dezynfekcji | TAK |  |  |
| 14. | System opuszczania barierek bocznych wspomagany sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche, lekkie i płynne ruchy wykonywane przez personel medyczny | TAK |  |  |
| 15. | Barierki poruszające się wraz segmentem oparcia pleców, chroniące pacjenta również w pozycji siedzącej i fotelowej | TAK |  |  |
| 16. | Barierki posiadające wyprofilowane uchwyty ułatwiające pacjentowi wstawanie z łóżka, które będą dostępne również po opuszczeniu barierek | TAK |  |  |
| 17. | Barierki boczne o wysokości min. 43 cm w celu umożliwienia zastosowania systemów przeciwodleżynowych | TAK |  |  |
| 18. | Konstrukcja barierek bocznych zapewniająca bezpieczeństwo pacjenta i personelu, zgodne z normą EN 60601-2-52:2010 lub równoważną bez stref mogących spowodować uraz lub przypadkowe zakleszczenie (system anty-urazowy oraz anty-zakleszczeniowy kończyn górnych oraz dolnych) | TAK |  |  |
| 19. | Możliwość opuszczenia barierek poniżej poziomu materaca w sposób ułatwiający transfer pacjenta, a także wstawanie oraz siedzenie na łóżku | TAK |  |  |
| 20. | Wbudowane w barierki boczne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30o - widoczne niezależnie od pozycji barierek od strony wewnętrznej i zewnętrznej | TAK |  |  |
| 21. | Wbudowane w barierki boczne wskaźniki kąta nachylenia pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga - widoczne niezależnie od pozycji barierek od strony wewnętrznej i zewnętrznej | TAK |  |  |
| 22. | Sterowanie elektrycznymi funkcjami łóżka wbudowane w barierki boczne od strony wewnętrznej dla pacjenta, od strony zewnętrznej dla personelu - po obu stronach łóżka (przyciski membranowe, zabezpieczone przed przedostawaniem się płynów i odklejaniem) | TAK |  |  |
| 23. | Panele sterujące dla pacjenta od strony wewnętrznej posiadające sterowanie następującymi funkcjami: - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - regulacja wysokości leża - regulacja funkcji autokontur - zaprogramowana pozycja wyjściowa / mobilizacyjna dostępna za pomocą jednego przycisku Panele posiadające diody LED informujące o zablokowanej funkcji (np. kolorem pomarańczowym) oraz diodę LED informującą o uzyskaniu kąta 30o podczas regulacji segmentu oparcia pleców (segment oparcia pleców po uzyskaniu kąta 30o zatrzymuje się automatycznie) | TAK |  |  |
| 24. | Panele sterujące dla personelu od strony zewnętrznej posiadające sterowanie następującymi funkcjami: - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - regulacja wysokości leża - regulacja funkcji autokontur Możliwością selektywnej blokady powyższych funkcji, diody LED informujące o zablokowanej funkcji (np. kolorem pomarańczowym) Panele posiadające zaprogramowane funkcje „ratunkowe i pomocnicze” (dostępne za pomocą jednego przycisku): - pozycja wyjściowa / mobilizacyjna - pozycja kardiologiczna - funkcja Trendelenburga - funkcja anty-Trendelenburga - pozycja reanimacyjna CPR oznaczona kolorem ostrzegawczym (np. czerwonym) Panele posiadające diody LED informujące o najniższym położeniu łóżka oraz uzyskaniu kąta 30o podczas regulacji segmentu oparcia pleców (segment oparcia pleców po uzyskaniu kąta 30o zatrzymuje się automatycznie) Panele posiadające diodę LED sygnalizującą proces ładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 25. | Łóżko wyposażone w panel sterowniczy dla personelu posiadający dotykowy ekran LCD służący do zarządzania wszystkimi funkcjami elektrycznymi łóżka oraz do zarządzania systemem pomiaru masy ciała pacjenta | TAK |  |  |
| 26. | Dotykowy ekran LCD zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta, posiadający możliwość ustawienia kąta nachylenia w celu zwiększenia komfortu pracy personelu | TAK |  |  |
| 27. | Dotykowy ekran LCD posiadający możliwość regulacji funkcji podstawowych: - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - regulacja wysokości leża regulacja funkcji autokontur | TAK |  |  |
| 28. | Dotykowy ekran LCD posiadający funkcje zaawansowane dostępne tylko dla personelu medycznego zabezpieczone immobilizerem: - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - regulacja wysokości leża - regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga - możliwość blokowania poszczególnych funkcji Dotykowy ekran LCD posiadający zaprogramowane funkcje „ratunkowe i pomocnicze” (dostępne za pomocą jednego przycisku): - pozycja antyszokowa - pozycja egzaminacyjna / do badań pozycja kardiologiczna | TAK |  |  |
| 29. | Panel sterowniczy wyposażony w dedykowany przycisk CPR (pozycja reanimacyjna) działający z podwójną prędkością w odróżnieniu od pozostałych zaprogramowanych pozycji. Funkcja CPR dostępna w szybki sposób, bez konieczności odblokowywania i aktywacji | TAK |  |  |
| 30. | System pomiaru masy ciała pacjenta z dotykowym wyświetlaczem LCD posiadający następujące funkcje: - Automatyczne tarowanie - Funkcja resetowania / zerowania wagi w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - Funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta - Wybieranie dokładności ważenia: 100g / 500g - Zakres ważenia min. 0,1 kg - 265 kg - Przechodzenie wagi w tryb czuwania z dalszym pomiarem masy pacjenta „w tle” System pomiaru masy ciała pacjenta i jego parametry z dostępem tylko dla personelu medycznego zabezpieczony immobilizerem | TAK |  |  |
| 31. | Łóżko wyposażone w alarm wyjścia pacjenta z łóżka z możliwością jego aktywacji lub dezaktywacji przez personel medyczny. Możliwość ustawienia czasu, po którym aktywuje się alarm w zakresie min. 1 sekunda - 60 min | TAK |  |  |
| 32. | Automatyczne wykrywanie pozycji horyzontalnej leża podczas powrotu z przechyłów wzdłużnych | TAK |  |  |
| 33. | Funkcja „podwójnej autoregresji” (jednoczesna autoregresja oparcia pleców oraz segmentu uda) 165 mm (+/-10 mm) zabezpieczająca przed zakleszczeniem pacjenta i niwelująca ryzyko powstawania odleżyn | TAK |  |  |
| 34. | Zakres elektrycznych regulacji: - segment oparcia pleców 65° (+/- 5°) - segment uda 45° (+/- 2°) - pozycja Trendelenburga 17° (+/- 2°) - pozycja anty-Trendelenburga 17° (+/- 2°) regulacja wysokości leża w zakresie od 425 do 840 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |  |
| 35. | Segment podudzia regulowany bezstopniowo za pomocą sprężyny gazowej w zakresie -18° / 7° (+/- 2°) Nie dopuszcza się regulacji z mechanizmem zapadkowym oraz typu „rastomat” | TAK |  |  |
| 36. | Segment oparcia pleców wyposażony w funkcję szybkiej, manualnej pozycji CPR. Dźwignie zwalniające dostępne z obu stron łóżka oznaczone kolorem ostrzegawczym (np. czerwonym), umiejscowione pod segmentem miednicy w celu szybkiego dostępu w nagłych przypadkach | TAK |  |  |
| 37. | W czterech narożnikach tuleje do mocowania wyposażenia dodatkowego znajdujące się od zewnętrznej strony szczytu łóżka w celu wyeliminowania urazów kończyn pacjenta podczas przypadkowego uderzenia | TAK |  |  |
| 38. | Narożniki łóżka wyposażone w tworzywowe, stożkowe krążki odbojowe zabezpieczające ściany i łóżko przed uszkodzeniami | TAK |  |  |
| 39. | Szczyty łóżka wykonane z wysokiej jakości tworzywa jako jednolity odlew (bez łączeń, miejsc klejenia, ostrych krawędzi i rogów) łatwe do dezynfekcji i utrzymania w czystości, posiadające wyprofilowane uchwyty ułatwiające prowadzenie łóżka Szczyty całkowicie przylegające do ramy leża (bez szczelin) w celu wyeliminowania urazów kończyn | TAK |  |  |
| 40. | Szczyty blokowane przed przypadkowym wypadnięciem (np. na czas transportu łóżka). Odblokowywanie szczytów bez użycia narzędzi za pomocą jednej dźwigni umieszczonej centralnie w dolnej części szczytu oznaczonej kolorem ostrzegawczym (np. czerwonym) w celu wyeliminowania przypadkowego odbezpieczenia | TAK |  |  |
| 41. | Możliwość wyboru akcentów kolorystycznych na szczytach oraz barierkach bocznych na podstawie wzornika otrzymanego od wykonawcy w wersji elektronicznej (min. 1000 kolorów) | TAK |  |  |
| 42. | Dopuszczalne obciążenie robocze łóżka we wszystkich pozycjach min. 265 kg | TAK, PODAĆ |  |  |
| 43. | Cały układ elektryczny o klasie szczelności min. IPX6 | TAK, PODAĆ |  |  |
| 44. | Układ elektryczny wyposażony w akumulator pozwalający na wszystkie regulacje podczas transportu pacjenta oraz w przypadku zaniku zasilania | TAK |  |  |
| 45. | Podstawa łóżka wyposażona w tworzywowe koła o średnicy min. 150 mm z systemem centralnej blokady oraz kołem kierunkowym (antystatycznym) za pomocą dźwigni wykonanej ze stali nierdzewnej, wykończonej estetycznym, antypoślizgowym tworzywem, dostępnej od strony nóg pacjenta na całej szerokości podstawy (łatwy dostęp z trzech stron np. w windzie) | TAK |  |  |
| 46. | Podstawa łóżka od strony głowy i nóg osłonięta estetyczną osłoną tworzywową | TAK |  |  |
| 47. | Wymiary całkowite łóżka: - długość: 2220 mm (+/- 10 mm) - szerokość: 1010 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |  |
| 48. | Prześwit pomiędzy podstawą, a podłożem min. 185 mm (np. w celu współpracy łóżka z podnośnikiem pacjenta) | TAK |  |  |
| 49. | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 30 cm za pomocą dźwigni zlokalizowanej pod szczytem od strony nóg w celu łatwego dostępu Dopuszczalne obciążenie elementu przedłużenia co najmniej 140 kg | TAK |  |  |
| 50. | Łóżko wyposażone pod szczytem od strony głowy w dwa stalowe lakierowane proszkowo haczyki umożliwiające podwieszenie przewodu zasilającego (np. podczas transportu łóżka) | TAK |  |  |
| 51. | Łóżko posiadające po obu stronach leża stalowe, lakierowane proszkowo listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego oraz worków urologicznych i drenażowych, wyposażone w przesuwne, tworzywowe haczyki (4 haczyki po każdej stronie łóżka) z możliwością dowolnego zawieszania wyposażenia - płynnie - na różnej odległości, adekwatnie do wzrostu leżącego pacjenta i montowanego wyposażenia | TAK |  |  |
| 52. | Wyposażenie łóżka: - Wieszak kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości oraz min. 4 haczykami. Wieszak kroplówki wyprofilowany w sposób umożliwiający korzystanie z wieszaka przy panelach i kolumnach naściennych - Półka na pościel wysuwana spod leża na prowadnicach wykonana z tworzywa ABS, dopuszczalne obciążenie półki min. 15 kg | TAK |  |  |
| 53. | Łóżko wyposażone w szafkę przyłóżkową posiadającą dwustronnie wysuwaną szufladę oraz dwustronnie otwierane drzwi | TAK |  |  |
| 54. | Konstrukcja szafki wykonana z kształtowników stalowych i blachy ocynkowanej zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką epoksydową | TAK |  |  |
| 55. | Elementy konstrukcyjne szafki wykończone farbą epoksydową, pozostałe komponenty ruchome narażone na częste działanie (np. prowadnice, elementy regulacji blatu bocznego) - chromowane | TAK |  |  |
| 56. | Fronty szuflady i drzwi wykonane z płyt HPL o grubości min. 10 mm, odpornych na wysoką temperaturę, środki dezynfekcyjne oraz wilgoć Możliwość wyboru koloru frontów z palety producenta | TAK |  |  |
| 57. | Czoła szuflady i drzwi posiadające wyprofilowane jako jednolity element uchwyty do otwierania (nie dopuszcza się uchwytów dokręcanych, wystających poza szufladę i drzwi) | TAK |  |  |
| 58. | Blaty szafki (główny i dodatkowy) wykonane z płyt HPL o grubości min. 8 mm odpornych na wysoką temperaturę, środki dezynfekcyjne oraz wilgoć | TAK |  |  |
| 59. | Dodatkowy blat zintegrowany z korpusem szafki, posiadający możliwość regulacji wysokości za pomocą sprężyny gazowej Sprężyna gazowa i mechanizm regulacji w całości zabudowane w celu uniknięcia kontaktu pacjenta z elementami mechanicznymi szafki | TAK |  |  |
| 60. | Regulacja wysokości dodatkowego blatu w zakresie 945 - 1165 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |  |
| 61. | Dodatkowy blat o wymiarach 620 x 395 mm (+/- 10 mm) z możliwością wysunięcia w poziomie o 135 mm (+/- 10 mm) w celu łatwego pozycjonowania nad łóżkiem | TAK |  |  |
| 62. | Dodatkowy blat posiadający możliwość pochylenia w zakresie min. 0o - 600 z co najmniej 6 pozycjami zablokowania i możliwością ustawienia pod różnym kątem z powyższego zakresu | TAK |  |  |
| 63. | Dodatkowy blat z możliwością obrotu w poziomie o 360o w celu zastosowania go jako dodatkowa półka nad blatem głównym lub stolik / tablet nad łóżkiem bez konieczności obracania szafki | TAK |  |  |
| 64. | Szafka wyposażona w szufladę o wysokości min. 13 cm, wysuwaną dwustronnie na prowadnicach ślizgowych gwarantujących płynne i ciche otwieranie Prowadnice z blokadą gwarantującą zatrzymywanie jej w odpowiednim miejscu podczas zamykania | TAK |  |  |
| 65. | Wewnątrz szafki przestrzeń na rzeczy pacjenta podzielona na 2 strefy za pomocą półki wykonanej z blachy ocynkowanej, wykończonej farbą epoksydową, zamocowanej na stałe Górna przestrzeń na rzeczy pacjenta 15 cm (+/- 2 cm) Dolna przestrzeń na rzeczy pacjenta 30 cm (+/- 2 cm) | TAK |  |  |
| 66. | Na zewnątrz szafki w dolnej części 2 niezależne miejsca na butelki z napojami oraz miejsce na podręczne rzeczy pacjenta (np. kapcie / gazety) | TAK |  |  |
| 67. | Podstawa szafki wykonana z płyty HPL o grubości min. 8 mm, odpornej na wysoką temperaturę, środki dezynfekcyjne oraz wilgoć, wyposażona w oraz cztery obrotowe koła o średnicy min. 50 mm, min. dwa koła z blokadą | TAK |  |  |
| 68. | Nad kołami tworzywowe krążki odbojowe zabezpieczające szafkę i ściany przed uszkodzeniami | TAK |  |  |
| 69. | Wymiary szafki: a) szerokość całkowita: 645 mm (+/- 10 mm) b) głębokość całkowita: 400 mm (+/- 10 mm) c) wysokość do blatu głównego: 730 mm (+/- 10 mm) | TAK |  |  |
| 70. | Klasyfikacja ogniowa zastosowanych materiałów M2 | TAK |  |  |
| 71. | Waga szafki max 40 kg | TAK |  |  |
| 72. | Łóżko wyposażone w materac przeciwodleżynowy przeznaczony do zastosowań terapeutycznych w środowisku szpitalnym dla pacjentów ze średnim i wysokim ryzykiem powstawania odleżyn jako środek w profilaktyce i leczeniu odleżyn do II stopnia | TAK |  |  |
| 73. | Dopuszczalne obciążenie materaca gwarantujące pełną skuteczność i profilaktykę odleżyn min. 230 kg | TAK, PODAĆ |  |  |
| 74. | Wysokość materaca min. 15 cm | TAK, PODAĆ |  |  |
| 75. | Konstrukcja materaca wykonana z pianek o 3 rodzajach gęstości | TAK |  |  |
| 76. | Górna warstwa materaca o wys. min. 5 cm podzielona na 3 strefy (sekcja głowy, sekcja środkowa i sekcja stóp) wykonana z pianki visco dostosowującej się do ciała pacjenta pod wpływem jej nacisku i temperatury, tłumiącej drgania i amortyzującej wstrząsy Sekcja głowy i stóp wykonana z pianki visco o gęstości min. 50 kg/m³ i twardości min. 1.5 kPa, posiadająca wypustki lub nacięcia zapewniające przepływ powietrza Środkowa część wykonana z pianki visco o gęstości min. 85 kg/m³ i twardości min. 1.8 kPa w celu utrzymania prawidłowej pozycji kręgosłupa | TAK, PODAĆ |  |  |
| 77. | Dolna warstwa materaca wykonana z ognioodpornej pianki poliuretanowej HR o wysokiej sprężystości zapewniającej amortyzację i wysoką odporność na rozdarcie, pianka posiadająca wysoki współczynnik podparcia ciała pacjenta - gęstość pianki min. 40 kg/m3 - wysokość pianki min. 10 cm | TAK, PODAĆ |  |  |
| 78. | Dolna warstwa materaca posiadająca od spodu poprzeczne nacięcia gwarantujące przyleganie do ramy leża bez względu na pozycję w jakiej znajduje się pacjent | TAK |  |  |
| 79. | Materac posiadający symetryczny rdzeń umożliwiający dowolną rotację obszaru głowy i stóp | TAK |  |  |
| 80. | Materac nie zawierający lateksu, oddychający, antyalergiczny, przezierny dla promieni RTG | TAK |  |  |
| 81. | Zastosowane pianki materaca posiadają Certyfikat Oeko-Tex klasy I oraz REACH | TAK |  |  |
| 82. | Waga materaca 10 kg (+/- 1 kg) | TAK, PODAĆ |  |  |
| 83. | Materac ognioodporny zgodnie z normą UNE EN 597-1, UNE EN 597-2 oraz BS 5852:2 CRIB5 lub równoważne | TAK |  |  |
| 84. | Materac wyposażony w pokrowiec rozciągający się w 4 kierunkach, wykonany z poliestru (60%) z ognioodporną powłoką poliuretanową (40%), nie zawierający lateksu Zastosowane materiały nie zawierają niebezpiecznych i chemicznych związków: ołowiu, rtęci, PBB zgodnie z przepisami RoHs i REACH | TAK |  |  |
| 85. | Pokrowiec wodoodporny, oddychający, ognioodporny, antyalergiczny | TAK |  |  |
| 86. | Pokrowiec wykonany z tkaniny antypoślizgowej, antystatycznej, przeziernej dla promieni RTG | TAK |  |  |
| 87. | Pokrowiec antybakteryjny i przeciwgrzybiczy zgodnie z normą ISO 846:1997 lub równoważną | TAK |  |  |
| 88. | Pokrowiec wyposażony w kryty zamek błyskawiczny umieszczony z dala od krawędzi materaca w celu zapobiegania urazom pacjenta Zamek z dwóch stron (kształt litery „L” 180o) lub z trzech stron (kształt litery „U” 270o) w celu łatwej zmiany pokrowca Szwy pokrowca zgrzewane termicznie ultradźwiękowo | TAK |  |  |
| 89. | Pokrowiec wodoodporny, co najmniej 200 cm słupa wody zgodnie z normą EN 20811-92 lub równoważną | TAK |  |  |
| 90. | Pokrowiec paroprzepuszczalny, odporność na parę wodną minimum 1250g / m2 / 24 godziny zgodnie z normą CCF 02 002/93 lub równoważną | TAK |  |  |
| 91. | Tkanina pokrowca posiada Certyfikat Oeko-Tex klasy I | TAK |  |  |
| 92. | Pokrowiec w widocznym miejscu posiadający nadrukowane oznaczenia dot. właściwości użytkowych oraz znak CE | TAK |  |  |
| 93. | Pokrowiec spełniający normy niepalności: - UNE-EN ISO 12952:1998 lub równoważne BS7175 CRIB5 M1 lub równoważne | TAK |  |  |
| 94. | Parametry dotyczące mycia oraz dezynfekcji pokrowca: - możliwość prania w pralce w temperaturze do min. 95oC - możliwość suszenia w temperaturze do min. 60oC - możliwość sterylizacji do min. 120oC - odporność na dezynfekcję roztworem chloru do min. 10 000 ppm | TAK |  |  |
| 95. | Materac oraz pokrowiec pochodzące od tego samego producenta, posiadające niezależne Deklaracje Zgodności CE. Wykonanie materaca oraz pokrowca zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych | TAK |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny |  | TAK, załączyć |  |
| 2. | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności |  | TAK, załączyć |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK, podać oferowany okres gwarancji |  |