Parametry techniczne: Rozbudowa aparatu TK o pakiet kardiologiczny – Pakiet nr 5

Producent/Kraj: …………………………………………………………………………………………………..………………………………..

Typ/Model aparatu: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji min. 2025: …………………………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia i pozostałe wymagania | Warunek | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Elementy rozbudowy systemu Revolution Ascend |  |  |  |
| - Kardiomonitor |  |  |  |
| 1. | Zestaw kompletny, umożliwiający natychmiastowe użycie monitora w warunkach klinicznych, powinien zawierać: - niskoszumowy kabel pacjenta – odprowadzenie - elektrody EKG (odpowiednie dla dorosłych, z możliwością podłączenia do standardowego monitora). - kable sieciowe / Ethernet - zestaw kabli klasy szpitalnej - nośnik danych (np. USB). - materiały eksploatacyjne (np. papier do rejestratora, żel przewodzący). - stojak - instrukcje obsługi i dokumentacja techniczna w języku polskim. | TAK |  |
| 2. | Oferowany monitor wyzwalania akcji serca musi być przeznaczony do stosowania u pacjentów w zastosowaniach wymagających precyzyjnej synchronizacji impulsów R-wave. | TAK |  |
| 3. | Urządzenie powinno wyświetlać co najmniej dwa wektory EKG jednocześnie, z możliwością wyboru odprowadzeń I, II, III lub automatycznego wyboru. | TAK |  |
| 4. | Monitor powinien posiadać regulowane limity alarmowe dla wysokiej i niskiej częstości akcji serca, z sygnałem dźwiękowym i wizualnym przy ich przekroczeniu. | TAK |  |
| 5. | Urządzenie powinno umożliwiać pomiar impedancji między skórą pacjenta a każdą elektrodą. | TAK |  |
| 6. | Monitor powinien automatycznie wykrywać szczyt R-wave i generować impulsy synchronizacji po podłączeniu przewodów pacjenta. | TAK |  |
| 7. | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej co najmniej 8,4 cala, z szerokim kątem widzenia i dużymi znakami tętna, zwiększającymi widoczność danych pacjenta. | TAK |  |
| 8. | Monitor posiada funkcję zmniejszająca liczbę fałszywych wyzwalaczy sygnału EKG w obecności wysokich fal T lub głębokich fal S (np. poprzez blokadę polaryzacji). | TAK |  |
| 9. | Urządzenie wskazuje czas każdego impulsu wyzwalającego w odniesieniu do sygnału EKG za pomocą kolorowego znacznika wyzwalania. | TAK |  |
| 10. | Urządzenie posiada funkcję blokady systemu wskazującą prawidłowe połączenie z urządzeniem do obrazowania. | TAK |  |
| 11. | Urządzenie posiada zintegrowany napęd USB umożliwiający przechowywanie i pobieranie zdarzeń EKG do analizy retrospektywnej. | TAK |  |
| 12. | Urządzenie posiada funkcję automatycznego doboru filtra zakłóceń sieciowych (filtra notch) w sygnale EKG w celu redukcji zakłóceń. | TAK |  |
| - Zaawansowany pakiet kardiologiczny |  |  |  |
| 1. | Możliwość wykonywanie akwizycji kardiologicznych przy małych dawkach oraz wykorzystanie wydajnego przepływu pracy podczas przetwarzania końcowego. | TAK |  |
| 2. | Oprogramowanie do akwizycji z użyciem konsoli operatorskiej TK, zapewniające bramkowanie EKG prospektywne i retrospektywne oraz umożliwiające skanowanie pacjentów z tętnem od 30 do 200 ud./min przy czasowej rozdzielczości do 44 ms | TAK |  |
| 3. | Oprogramowanie do akwizycji obrazów TK z bramkowaniem EKG układu sercowo-naczyniowym, umożliwiające spiralne i wielowarstwowe skanowanie pacjentów. | TAK |  |
| 4. | Pakiet sprzętu i oprogramowania do retrospektywnej, bramkowanej sygnałem EKG rekonstrukcji spiralnej obrazów serca w różnych trybach segmentowych | TAK |  |
| 5. | Funkcja niskodawkowego prospektywnego skanowania serca – technika skanowania zsynchronizowana z cyklem serca, z mniejszą liczbą obrazów, szybszym przetwarzaniem i pełną informacją diagnostyczną. | TAK |  |
| 6. | Funkcja inteligentnej korekcji ruchu naczyń pozwalająca na redukcję artefaktów związanych z rozmyciem naczyń wieńcowych spowodowanych ich ruchem podczas skanowania, przy zachowaniu wysokiej rozdzielczości przestrzennej. | TAK |  |
| AW Serwer |  |  |  |
| 1. | Aktualizacja AW Serwera do najnowszej wersji 3.2 EXT.6.5 z funkcjami Web Client, zgodnością z Windows 11 i narzędziem do importu DICOM oraz anonimizacją danych | TAK |  |
| 2. | Instalacja aplikacji kardiologicznej do analizy obrazów TK serca i naczyń wieńcowych, umożliwiającej m.in.: - automatyczną segmentację serca z wykorzystaniem głębokiego uczenia. - analizę obrazów 2D, 3D i wielofazowych (cine) dla oceny anatomicznej i czynnościowej. - automatyczne przetwarzanie i reformatowanie obrazów dla szybkiego przeglądu. - rendering i wyświetlanie drzewa naczyń wieńcowych oraz podstawowe pomiary serca (frakcja wyrzutowa, objętość, perfuzja). - obsługę zaawansowanych widoków 4D, VR IVUS-like i korekcji ruchu. - łatwe przełączanie między protokołami oraz przegląd i rejestrację obrazów wielofazowych. | TAK |  |
| 3. | Instalacja zintegrowanego oprogramowania do analizy obrazu po przetworzeniu dla tomografii komputerowej, umożliwiającego m.in.: - nieinwazyjne obrazowanie parametrów czynnościowych serca, w tym frakcji wyrzutowej (EF) oraz objętości komór, - automatyczne wykrywanie konturów wsierdzia i nasierdzia w celu oceny parametrów czynnościowych serca, - automatyczny wybór końcowego okresu rozkurczu i końcowego okresu skurczu do obliczania frakcji wyrzutowej, - przetwarzanie i ładowanie danych czynnościowych w tle z możliwością przeglądu w czasie rzeczywistym, - prezentację wyników w postaci wykresów typu „bycze oko” (ruch i pogrubienie ściany), - generowanie raportów z tabelarycznym zestawieniem kluczowych parametrów funkcjonalnych. | TAK |  |
| 4. | Instalacja zintegrowanego oprogramowania do analizy anatomii i patologii układu sercowo-naczyniowego na podstawie danych CT serca, umożliwiającego m.in.: - automatyczne oznaczenie obszaru tętnic wieńcowych z oceną uwapnienia naczyń wieńcowych, - zintegrowany przepływ pracy pozwalający na bezproblemowe przeglądanie wyników pomiaru wapnia i danych CCTA, - możliwość wizualizacji i pomiarów naczyń oraz wizualizacji ruchomości komór, - Łatwe przejście z oceny wapnia do oceny CCTA dzięki zintegrowanemu przepływowi pracy. - generowanie wyników w dowolnej orientacji. | TAK |  |
| 5. | Instalacja zautomatyzowanego oprogramowania do korekcji ruchu w badaniach CT serca, umożliwiającego m.in.: - korekcję ruchu tętnic wieńcowych, mięśnia sercowego, komór, zastawek i dużych naczyń, - całkowicie zautomatyzowane przetwarzanie danych, - poprawę jakości obrazów poprzez redukcję artefaktów rozmycia spowodowanych ruchem serca. | TAK |  |
| Inne |  |  |  |
| 1. | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny | TAK, załączyć |  |
| 2. | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK, załączyć |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać oferowany okres gwarancji |  |