Parametry techniczne: System do telemetrii – ciągłe monitorowanie zapisu EKG z monitorami do wyświetlania parametrów – Pakiet nr 7

Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………………………………..…..………..

Typ/Model aparatu: ……………………………………………………………………………………………..………….………

Rok produkcji min. 2025: ………………………………………………………………………………………….………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia i pozostałe wymagania | Warunek | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MONITOR PACJENTA MODUŁOWY – 4 szt. |  |  |
| I. | Parametry ogólne |  |  |
|  | Monitor pacjenta o budowie modułowej. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Wewnętrzny akumulator, wymienialny przez użytkownika, pozwalający na minimum 120 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP, SpO2. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w składany uchwyt do przenoszenia. | TAK |  |
|  | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: - wyjście sygnału do podłączenia ekranu kopiującego, - co najmniej 3 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki komputerowej, skanera kodów paskowych, - gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o pomiary: - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - ciągłego inwazyjnego pomiaru rzutu serca metodą FloTrac lub równoważną niewymagającą termodylucji - parametrów mechaniki oddechowej, - wolumetrycznego CO2, - parametrów metabolicznych RQ i EE, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT, - oksymetrii tkankowej. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy monitora o moduł interfejsowy do jednoczesnego podłączenia do 4 zewnętrznych urządzeń medycznych (respiratory, pompy infuzyjne, aparaty do znieczulania, monitory hemodynamiczne). | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowany komputer medyczny umożliwiający uruchamianie na ekranie monitora pacjenta zewnętrznych aplikacji klinicznych (jak np. PACS, LIS, HIS/CIS i EMR). | TAK |  |
|  | Stopień ochrony przed groźnym zalaniem wodą co najmniej IPX1. | TAK |  |
| II. | Ekran/ obsługa |  |  |
|  | Kolorowy pojedynczy, pojemnościowy ekran dotykowy w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 18.5", rozdzielczości co najmniej 1920x1080 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 170o). Min. 12 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie. Miejsca na moduły pomiarowe w jednej obudowie z ekranem. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego dostosowania jasności ekranu do natężenia światła otoczenia | TAK |  |
|  | Obsługa wielodotykowa za pomocą gestów przeciągania. Możliwość rozbudowy o obsługę przy pomocy pilota, | TAK |  |
|  | Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu, za pomocą gestów np. przesunięcie w lewo lub w prawo dwoma palcami po ekranie. | TAK |  |
| III. | System alarmowy |  |  |
|  | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. Ustawianie głośności alarmowania (co najmniej 9 poziomów do wyboru). Ustawianie wzorców sygnalizacji alarmowej (co najmniej 3 wzorce do wyboru). | TAK |  |
|  | Funkcja zawieszenia sygnalizacji alarmowej na czas wybrany przez użytkownika (do wyboru co najmniej wstrzymanie alarmów na 1, 2, 5 i 10 minut) oraz możliwość zawieszenia alarmów na stałe (zabezpieczone hasłem). | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z pomiarami CO2 i częstości oddechu, bez jednoczesnego wyłączania alarmów innych parametrów. Wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu resuscytacyjnego: zawieszenie działania alarmów fizjologicznych wszystkich parametrów. Wyświetlanie na ekranie informacji o aktywnym trybie resuscytacyjnym. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję wzywania pomocy - użytkownik znajdujący się przy danym monitorze może uruchomić sygnalizację dźwiękową i wizualną na innych monitorach lub centrali znajdujących się na tym samym oddziale. Na innym monitorach i centrali uruchomi się dźwiękowa sygnalizacja alarmowa oraz pojawi się okno informujące, z którego monitora wysyłany jest sygnał. | TAK |  |
|  | Funkcja resetowania alarmów technicznych powodująca ich usuwanie lub zamianę w komunikaty informacyjne lub ich wyciszenie z wyświetlaniem na ekranie oznaczonego komunikatu alarmu. | TAK |  |
| IV. | Zapamiętywanie i przegląd danych |  |  |
|  | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full disclosure) – pamięć co najmniej 24 godziny. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 700 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | TAK |  |
|  | Funkcja eksportu danych wypisanych pacjentów na pamięć USB z możliwością ich późniejszego przeglądu na komputerze osobistym przy pomocy dedykowanego oprogramowania. | TAK |  |
| V. | Praca w sieci monitorowania/ wysyłanie danych |  |  |
|  | Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | TAK |  |
|  | Możliwość bezpośredniego wysyłania danych w standardzie HL7 (wartości parametrów, krzywe i alarmy) z monitora pacjenta bez pośrednictwa centrali lub innego urządzenia typu bramka. | TAK |  |
|  | Monitor przystosowany do współpracy z nadajnikiem telemetrycznym z możliwością przeglądania danych pomiarów z urządzenia telemetrycznego na ekranie monitora. | TAK |  |
|  | Funkcja monitorowania alarmów z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci (co najmniej dwa jednocześnie) | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania danych z innych kardiomonitorów podłączonych do tej samej sieci, w tym wartości z co najmniej 12 kardiomonitorów, a krzywych i wartości z jednego wybranego kardiomonitora | TAK |  |
|  | Informacje o pacjencie, ustawienia alarmów synchronizowane pomiędzy monitorem i centralą | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania poprzez stację centralnego nadzoru | TAK |  |
| VI. | Monitor/ moduł transportowy |  |  |
|  | Monitor (moduł) transportowy z podglądem monitorowanych parametrów – Umożliwiający monitorowanie co najmniej EKG, NIBP, SpO2, 2Temp, 2IBP podczas transportu pacjenta, będący jednocześnie modułem pomiarowym monitora pacjenta po włożeniu do miejsca parkingowego jednostki głównej. | TAK |  |
|  | Ekran monitora transportowego o przekątnej od 5 do 6”. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość co najmniej 1200 x 700 pikseli. | TAK |  |
|  | Ciężar monitora nie więcej niż 1 kg. | TAK |  |
|  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym co najmniej 7 godzin. | TAK |  |
|  | Własna wewnętrzna pamięć monitora transportowego pozwalająca na zapamiętywanie co najmniej 24 godzin trendów monitorowanych parametrów. | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | Ochrona monitora przed wnikaniem ciał obcych nie mniejszych niż 1,0 mm oraz przed dostępem do części niebezpiecznych przez dotknięcie drutem; ochrona przed szkodliwym wpływem rozpryskiwanej wody – stopień ochrony co najmniej IP44. | TAK |  |
| VII. | Mierzone parametry |  |  |
|  | EKG - pomiar częstości akcji serca. Monitorowanie do 12 EKG odprowadzeń jednocześnie. Możliwość zastosowania układu 6 końcowek EKG w celu wyprowadzenia zapisu EKG 12-odprowadzeniowego (w przypadku rozbudowy o opcjonalny przewód 6 końcówkowy EKG). Zakres minimum 30-300/min. Ustawianie prędkości przesuwu krzywej EKG do wyboru co najmniej: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Ustawianie wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. W komplecie z monitorem: - przewód EKG z kompletem 5 końcówek (1 zestaw) - przewód EKG z kompletem 10 końcówek (1 zestaw) | TAK |  |
|  | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 24 kategorie zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF. Wykorzystywanie do analizy EKG co najmniej 4 odprowadzeń EKG jednocześnie. Możliwość wyboru odprowadzeni do analizy przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,0 do +2,0 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST. | TAK |  |
|  | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów | TAK |  |
|  | RESP – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 5 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej 3; 6.25; 12,5; 25 mm/s. | TAK |  |
|  | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej od 20 do 300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji i częstości pulsu. Alarm desaturacji. W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec dla dorosłych | TAK |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny, ciągły (powtarzające się pomiary w czasie 5 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 480 minut. Wyświetlanie na ekranie wartości ustawionego interwału oraz czasu jaki pozostał do kolejnego pomiaru. Pomiar sekwencyjny z co najmniej 5 programowalnymi cyklami, z indywidualnym ustawianiem ich czasu trwania i odstępów pomiarowych dla każdego cyklu. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. W komplecie z każdym monitorem: - przewód połączeniowy do mankietów (1 szt.) - mankiet wielorazowy dla dorosłych | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Zakres pomiarowy co najmniej od 5 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe temperatury. | TAK |  |
|  | Inwazyjny pomiar ciśnienia (IPC), dwa tory pomiarowe. Możliwość jednoczesnego wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ciśnienia ze wspólnym poziomem zero (nakładanie się krzywych). Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowych, rozkurczowych i średnich. Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia co najmniej od -50 do +350 mmHg. Możliwość ustawiania przez użytkownika formatu wyświetlanych danych np. ciśnienie skurczowe, rozkurczowe i średnie lub tylko średnie. Obliczanie wartości PPV. Funkcja pomiaru PAWP. Pomiar częstości pulsu wraz z inwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min. Wybór etykiety inwazyjnego ciśnienia zgodnie z miejscem pomiaru z listy co najmniej 10 etykiet zapisanych w pamięci monitora. Automatyczny wybór zakres pomiarowego w zależności od wybranej etykiety oraz możliwość ręcznego wyboru zakresu pomiarowego. Możliwość rozbudowy monitora o co najmniej kolejne 4 tory pomiarowe inwazyjnego ciśnienia. | TAK |  |
|  | Moduł pomiaru kapnografii w strumieniu bocznym – 2 szt. dla całego zestawu monitorowania. Możliwość przenoszenia modułu pomiędzy monitorami pacjenta bez udziału serwisu, obsługa i wyświetlanie danych na modułowym monitorze pacjenta. Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 120 mmHg. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. W komplecie z modułem 2 szt. akcesoriów do usuwania wilgoci z układu pomiarowego (pułapka wodna) oraz 5 szt. jednorazowych linii próbkujących. | TAK |  |
|  | Moduł ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą ICG - 2 szt. dla całego zestawu monitorowania. Możliwość przenoszenia modułu pomiędzy monitorami pacjenta bez udziału serwisu, obsługa i wyświetlanie danych na modułowym monitorze pacjenta . Moduł ciągłego, nieinwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą ICG Technologia Bioimpedancji elektrycznej klatki piersiowej. W zestawie z modułem akcesoriów do modułu ICG: przewód połączeniowy, opakowania elektrod do 2 pomiarów. | TAK |  |
| VIII | Inne funkcje i aplikacje kliniczne |  |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczania punktacji do oceny poziomu świadomości wg. skali Glasgow (GCS). | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania statystyki SpO2 w wybranymi przez użytkownika przedziale czasowym (od 0,5 do 24 godzin) z prezentacją % udziału zaprogramowanych przez użytkownika przedziałów wartości %SpO2 w badanym przedziale czasowym, z wyborem zakresu docelowego | TAK |  |
|  | Funkcja „oczekiwanie”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | TAK |  |
|  | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | TAK |  |
|  | Funkcja wyświetlania stoperów z odmierzaniem czasu malejąco oraz rosnąco | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy oferowanego monitora o funkcje wspomagania decyzji klinicznych: - funkcję wspomagania decyzji klinicznych dotyczących układu sercowo-krążeniowo i oddechowego z przedstawieniem w formie animacji zmian parametrów związanych z obciążeniem wstępnym, pracą serca, wodą w płucach , obciążeniem następczym, - związanych z diagnozą i prowadzeniem terapii sepsy (zgodnie z zaleceniami SSC (Surviving Sepsis Compaign) oraz Sepsis-3 (Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock), - związanych z analizą pracy stymulatora, - związanych z 24 godzinną analizą EKG, - protokół wczesnej oceny skali ostrzegania (EWS), - dedykowaną aplikację uruchamianą na ekranie monitora pacjenta pomagającą utrzymać optymalna anestezję w okresie okołooperacyjnym (podczas indukcji anestezjologicznej, znieczulenia i wybudzenia). | TAK |  |
| IX. | Montaż |  |  |
|  | Statyw na co najmniej pięciu kółkach wyposażonych w hamulce z półką do montażu monitora i dwoma koszykami na akcesoria lub Uchwyt na ścianę ze sprężynową regulacją wysokości oraz z półką do montażu monitora i koszykiem na akcesoria. | TAK |  |
|  | NADAJNIK TELMETRYCZNY – 4szt. |  |  |
|  | Nadajnik osobisty pacjenta wyposażony w zasilanie akumulatorowe na co najmniej15 godzin oraz pojemnościowy ekran dotykowy LCD TFT min. 3” kolorowy do wyświetlania krzywych i wartości, w tym możliwość jednoczasowego wyświetlania min. 2 krzywych EKG. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru pionowego lub poziomego wyświetlania krzywych i parametrów. | TAK |  |
|  | Obsługa poprzez pojemnościowy ekran dotykowy i przyciski. Funkcja obsługi gestów (np. Naciśnięcie i przytrzymanie, przeciągnięcie, przesunięcie palcem) | TAK |  |
|  | Zabezpieczenia nadajnika: stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym CF, ochrona przed dostępem wody min. IPX7, wysokość spadku min. 1,2 m. | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG we wszystkich nadajnikach. W komplecie z monitorem komplet 5 końcówek EKG z klipsami | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia zestawów 3, 5 i 6 końcówkowych. 3-końcówki – odprowadzenia I, II, III, 5-końcówek EKG – odprowadzenia I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 6-końcówek EKG – odprowadzenia I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości pracy serca zliczanej z EKG: co najmniej 15-300 B/min. | TAK |  |
|  | Analiza arytmii, co najmniej 24 rodzaje. | TAK |  |
|  | Monitorowanie odcinka QT, możliwość ustawienia min. trzech wzorów analizy QTc | TAK |  |
|  | Graficzne przedstawienie podłączonych elektrod EKG, z informacją o odłączonym kanale | TAK |  |
|  | Monitorowanie saturacji (SpO2) we wszystkich nadajnikach. Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej od 30 do 300 P/min. W komplecie z monitorem przewód oraz wielorazowy czujnik SpO2 na palec. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie NIBP | TAK |  |
|  | System alarmowy. Wskaźnik dźwiękowy. Wskaźnik wizualny: - kontrolka alarmów, - wyświetlanie komunikatu alarmowego. | TAK |  |
|  | Nadajnik pacjenta wyposażony w wewnętrzną pamięć pozwalającą na przechowywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych w przypadku rozłączenia ze stacją centralnego nadzoru. | TAK |  |
|  | W ofercie z każdym nadajnikiem akcesoria do przenoszenia - wielorazowa torebka z paskiem 1 szt. | TAK |  |
|  | W ofercie z każdym nadajnikiem 1 szt. dedykowany akumulator. W zestawie z nadajnikami ładowarka do ładowania do 10 akumulatorów jednocześnie | TAK |  |
|  | STACJA CENTRALNEGO MONITOROWANIA – 1 szt. |  |  |
|  | Stacja centralnego monitorowania umożliwiająca jednoczesny podgląd parametrów z opisanych wyżej monitorów pacjenta oraz nadajników telemetrycznych, składająca się z jednostki centralnej oraz dodatkowej stacji roboczej opisanej poniżej. | TAK |  |
|  | Stacja centralnego monitorowania wyposażona w funkcję bezpośredniego podłączenia (bez użycia dodatkowych urządzeń pośrednich jak dedykowane moduły czy kardiomonitory) i wyświetlenie na ekranie centrali danych z pomp infuzyjnych. Prezentacja pracy pomp infuzyjnych w formie graficznej oraz w formie danych liczbowych (wyświetlanie danych liczbowych min. rodzaju podawanego leku, prędkości podaży, alarmów z pomp) Możliwość przełączania przez użytkownika widoków pacjenta w centrali w trzech trybach: - podgląd monitora pacjenta - podgląd danych z pomp infuzyjnych - podgląd danych z monitora pacjenta oraz z pomp infuzyjnych. | TAK |  |
|  | Zapewnienie sieci Wifi w obrębie oddziału do komunikacji nadajników telemetrycznych. | TAK |  |
|  | Możliwość pełnego podglądu wybranego monitor pacjenta lub nadajnika telemetrycznego (wszystkie krzywe i wartości parametrów) | TAK |  |
|  | Stacja centralnego monitorowania umożliwiająca podłączenie do 64 stanowisk monitorowania bez konieczności rozbudowywania oprogramowania o dodatkowe opcje. | TAK |  |
|  | Centrala zainstalowana na komputerze połączonym z dwoma ekranami każdym o przekątnej co najmniej 23”. | TAK |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie alarmów technicznych w formie graficznej, ułatwiające szybką identyfikację problemu. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie centrali analizy załamka ST w formie graficznej, pokazujący w czasie rzeczywistym odchylenie wartości ST od linii odniesienia. | TAK |  |
|  | Centrala wyposażona w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych. | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach. | TAK |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta. | TAK |  |
|  | Pamięć ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - z ostatnich min. 240 godzin. | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezpośrednie podłączenie (bez użycia dodatkowych urządzeń pośrednich jak dedykowane moduły czy kardiomonitory) i wyświetlenie na ekranie centrali danych z zewnętrznych urządzeń peryferyjnych (respiratory) | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu wybranego monitora pacjenta na dowolnym komputerze PC z oprogramowaniem Windows podłączonym do wspólnej sieci ze stacją centralnego monitorowania. Podgląd za pomocą dedykowanego oprogramowania producenta oprogramowania centrali. | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet. | TAK |  |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | TAK |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie. | TAK |  |
|  | Funkcja zdalnego programowania układu krzywych i wartości parametrów na wybranym monitorze pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie. | TAK |  |
|  | Możliwość przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy centrali o podgląd i zbieranie danych z monitorów funkcji życiowych pracujących w trybie SpotCheck (kontroli). | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy centrali o funkcję podglądu parametrów monitorowanych pacjentów na telefonach komórkowych oraz tabletach wyposażonych w system operacyjny Android. | TAK |  |
|  | STACJA ROBOCZA – 1 szt. |  |  |
|  | Stacja przystosowana do podglądu wszystkich opisanych powyżej monitorów pacjenta oraz nadajników telemetrycznych. | TAK |  |
|  | Komunikacja z opisaną powyżej stacją centralnego nadzoru. | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w komputer, dwa kolorowe ekrany LCD każdy o przekątnej co najmniej 23”; zasilacz UPS; drukarkę laserową. | TAK |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach. | TAK |  |
|  | Przegląd danych zapamiętanych i przechowywanych w opisanej powyżej stacji centralnego nadzoru. | TAK |  |
|  | Możliwość pełnego podglądu wybranego monitor pacjenta (wszystkie krzywe i wartości parametrów). | TAK |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów i uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie alarmów technicznych w formie graficznej, ułatwiające szybką identyfikację problemu. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie danych stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 3000/pacjenta. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie ciągłego zapisu monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - z ostatnich min. 240 godzin. | TAK |  |
|  | Trendy tabelaryczne: wyświetlanie danych z ostatnich min. 240 godzin. | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet. | TAK |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu prywatnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie. | TAK |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali indywidualnie w poszczególnych monitorów pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja ustawiania trybu nocnego z poziomu centrali we wszystkich monitorach pacjenta jednocześnie. | TAK |  |
|  | POMPA STRZYKAWKOWA 16 SZT. |  |  |
|  | Stosowanie strzykawek 2/3/5/6/10/12/20/30/35/50/60 ml. - fabrycznie skalibrowane -minimum 9 typów strzykawek występujące na rynku polskim, w tym dwóch polskich producentów. | TAK |  |
|  | Możliwa kalibracja różnych typów trójczęściowych strzykawek. | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania: minimum w zakresie 0,01-2200 ml/h. | TAK |  |
|  | Programowanie szybkości dla zakresu 0,01 - 99,9 ml/h ze skokiem 0,01 ml/h. | TAK |  |
|  | Dokładność szybkości dozowania < +/-1,8%. | TAK |  |
|  | Bolus manualny i automatyczny. | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a • objętość / dawka • czas lub szybkość podaży. | TAK |  |
|  | Szybkość bolusa programowana minimum w zakresie 0,01-2200 ml/h. | TAK |  |
|  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach: ml, µg, µg/kg, ml/kg. | TAK |  |
|  | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji. | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: • ml, • ng, ug, mg, g, mU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq • na kg wagi ciała lub nie, • na min, godz., 24h. | TAK |  |
|  | Biblioteka leków o pojemności do 5000 nazw, z podziałem na 30 kategorii i możliwością oznaczenia za pomocą 30 kolorów. Biblioteka zawiera predefiniowane dane leków, takie jak stężenia, limity ciśnienia okluzji, szybkości KVO i objętości bolusów. Limity twarde – system automatycznie blokuje ustawienia przekraczające określone wartości graniczne. Limity miękkie – system wyświetla ostrzeżenia przy przekroczeniu wartości rekomendowanych. | TAK |  |
|  | Historia zdarzeń dostępna bezpośrednio z pompy – rejestr min. 3000 zdarzeń. | TAK |  |
|  | Regulowane progi ciśnienia w zakresie min. od 50 do 1100 mm Hg. Stały wskaźnik ciśnienia w postaci graficznej widoczny na ekranie pompy. | TAK |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji -15 progów. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru min. 4 jednostek ciśnienia: mmHg/kPa/bar/psi | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, tzw. antybolus. | TAK |  |
|  | Funkcja auto-restartu po uwolnieniu przyczyny okluzji z możliwością wyłączenia tej funkcji. | TAK |  |
|  | Praca w trybach: Tryb prędkość, Tryb dawki, Tryb czasu dawki, Tryb czasu, Tryb sekwencyjny ( 11 sekwencji), Tryb przerywany, Tryb dawki nasycającej, Tryb mikro-infuzji, Tryb wzrostu /spadku. | TAK |  |
|  | Możliwość rozszerzenia oprogramowania o : Tryb PCA Tryb TIVA / TCI. | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora minimum 5 h przy infuzji 5ml/h. | TAK |  |
|  | Ładowanie akumulatora do 100% pojemności <6h . | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej: • bez konieczności przykręcania • automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej. | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej min. 3,5"; 200x400 pixeli. | TAK |  |
|  | Duży i kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie: - Tryb podaży - Model założonej strzykawki - Aktualny czas - Stan naładowania akumulatora, - Nazwa leku (jeśli został wybrany) - Prędkość infuzji, - Objętość do podania VTBI, - Łączna objętość podana, - Czas do końca infuzji - Wartość limitu ciśnienia - Aktualne ciśnienie w drenie podane w formie numerycznej i piktogramu, - Stan infuzji (w toku lub zatrzymana). | TAK |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna. | TAK |  |
|  | Podświetlany wyświetlacz i klawiatura pozwalająca na pracę w bardzo słabym oświetleniu. | TAK |  |
|  | Pompa posiada funkcję automatycznego blokowania klawiatury- blokada następuje po upływie zaprogramowanego czasu. | TAK |  |
|  | Tryb gotowości możliwy do ustawienia w zakresie od 1 s do 23h: 59min:59s. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wymiary pompy: Szer. × wys. × gł. (257 x 153 x 70 mm) ± 10 mm. | TAK |  |
|  | Waga do 1,7 kg. | TAK |  |
|  | Rozbudowany system alarmów – 2 poziomy (niski, wysoki priorytet), 26 trybów. | TAK |  |
|  | Zasilanie przez zasilacz wbudowany w urządzenie 230 V AC, 50 Hz oraz 12 V DC. | TAK |  |
|  | Ochrona przed zalaniem; min IP33 ; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację. | TAK |  |
|  | Komunikacja pomp ze stacją za pośrednictwem wielofunkcyjnego portu RS232. | TAK |  |
|  | Ramię pompy wychodzące poza gabaryt obudowy. | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w port USB pozwalający na import/eksport danych. | TAK |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania urządzenia oraz importu biblioteki leków bezpośrednio z pamięci USB, bez konieczności użycia komputera lub dodatkowego oprogramowania. | TAK |  |
|  | Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych oraz szyn poziomych. | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania pomp w specjalnej, dedykowanej stacji dokującej pracującej w środowisku MRI. | TAK |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania urządzenia oraz importu biblioteki leków bezpośrednio z pamięci USB, bez konieczności użycia komputera lub dodatkowego oprogramowania. | TAK |  |
|  | Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych oraz szyn poziomych. | TAK |  |
|  | Możliwość zainstalowania pomp w specjalnej, dedykowanej stacji dokującej pracującej w środowisku MRI. | TAK |  |
|  | Integracja |  |  |
|  | Połączenie bezpośrednie z systemem centralnego monitorowania i monitorami pacjenta. | TAK |  |
|  | Po połączeniu z centralnym systemem monitorowania dostępne funkcje: Przesyłanie do systemu CMS informacji o infuzji, alarmach oraz statusie urządzeń (np. akumulator, urządzenia sieciowe). Synchronizacja informacji o pacjencie między pompą a systemem CMS. Możliwość przyjęcia lub wypisania pacjenta w systemie CMS, z automatycznym przesyłaniem odpowiednich informacji do pompy. | TAK |  |
|  | Przesyłanie informacji o infuzji oraz alarmów z pompy do monitora pacjenta, z opcją wyświetlania tych danych na ekranie monitora. | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w system alarmów wizualnych wyświetlanych na ekranie CMS. Kolory sygnalizują poziom priorytetu alarmu: Niebieskozielony - niski priorytet Żółty - średni priorytet Czerwony - wysoki priorytet. | TAK |  |
|  | STACJA DOKUJĄCA – 4 SZT. |  |  |
|  | Możliwość mocowania w stacji pomp strzykawkowych i objętościowych w dowolnej kolejności. | TAK |  |
|  | Stacja dokująca z miejscem na 4 pompy infuzyjne. | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w port LAN. | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w alarm dźwiękowy i wizualny. | TAK |  |
|  | Stacja z ekranem 3” OLED, z wyświetlanymi informacjami: całkowita objętość z 24h infuzji, numer łóżka, nazwisko pacjenta, status naładowania akumulatora, status sieci. | TAK |  |
|  | Pompy w stacji dokującej mogą realizować funkcję przekazywania podaży - podaż kaskadowa. | TAK |  |
|  | Podaż kaskadowa może być realizowana przez pompy, które nie są zamontowane w stacji bezpośredni koło siebie. | TAK |  |
|  | Kolejność pomp zaprogramowanych na podaż kaskadową jest wyraźnie oznaczona na ekranie każdej pompy. | TAK |  |
|  | Komunikacja pomp ze stacją za pośrednictwem wielofunkcyjnego portu. | TAK |  |
|  | Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS. | TAK |  |
|  | Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn. | TAK |  |
|  | Zasilanie przez wbudowany zasilacz sieciowy 230 V AC 50/60Hz. | TAK |  |
|  | Zatrzaskowy system szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej. | TAK |  |
|  | Możliwość wyjęcia ze stacji dowolnej pompy strzykawkowej lub objętościowej. | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp ze stacji dokującej - automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy. | TAK |  |
|  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym min. 2h. | TAK |  |
|  | Zaczep na korpusie stacji do mocowania drenu. | TAK |  |
|  | Stacja wyposażona w zintegrowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Ochrona przed zalaniem; min IP33; Typ CF; klasa I; odporna na defibrylację. | TAK |  |
|  | Stacja dokująca wyposażona w złącze LAN. Możliwość podłączenia do HIS oraz do stacji centralnego monitorowania. | TAK |  |
|  | Integracja z centralnym systemem monitorowania. | TAK |  |
|  | Możliwość importu/eksportu danych przez USB oraz podłączenie czytników kodów kreskowych | TAK |  |
|  | Opcja WiFi. | TAK |  |
|  | Wózek pod stacje dokująca. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny | TAK, załączyć |  |
|  | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK, załączyć |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK, podać oferowany okres gwarancji |  |