Parametry techniczne: Cykloergometr do prób wysiłkowych wraz 
z oprogramowaniem – Pakiet nr 8

Producent/Kraj: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Typ/Model aparatu: …………………………………………………………………………………..……………………………

Rok produkcji min. 2025: …………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia i pozostałe wymagania | Warunek |  | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer | TAK |  |  |
| 2. | Ergometr modułowy | TAK |  |  |
| 3. | Autotest po włączeniu ergometru | TAK |  |  |
| 4. | Sterowany komputerowo zwalniacz elektromagnetyczny z pomiarem momentu obrotowego | TAK |  |  |
| 5. | Obciążenie w zakresie 6 – 999 W | TAK |  |  |
| 6. | Obciążenie niezależne od prędkości obrotowej | TAK |  |  |
| 7. | Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-0238 | TAK |  |  |
| 8. | Zakres prędkości obrotowej 30-130 obr/min | TAK |  |  |
| 9. | Zmiana obciążenia programowana przez użytkownika | TAK |  |  |
| 10. | Długość korby 170 mm | TAK |  |  |
| 11. | Możliwość rozbudowy o korbę z regulowaną długością | TAK |  |  |
| 12. | Możliwość rozbudowy o pedała z zapięciem na pasek | TAK |  |  |
| 13. | Możliwość rozbudowy o koszyk | TAK |  |  |
| 14. | Możliwość rozbudowy o horyzontalną regulacje siodełka | TAK |  |  |
| 15. | Regulacja odległości siedziska z blokadą. Przeznaczenie dla pacjentów o wzroście 150-210 cm | TAK |  |  |
| 16. | Szerokość siedziska: ok. 54 cm | TAK |  |  |
| 17. | Max. waga pacjenta 300 kg | TAK |  |  |
| 18. | Wyświetlanie na ekranie cykloergometru bieżącego obciążenia, prędkości pedałowania (obr/min), czasu trwania badania, HR | TAK |  |  |
| 19. | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia krwi - Metoda pomiaru: metoda Korotkowa, oscylometryczna; porównanie zgodności obu pomiarów przy pomiarze spoczynkowym - Zakres pomiaru: ciśnienie skurczowe: 40-280 mmHg (+/- 3 mmHg) ciśnienie rozkurczowe: 40-280 mmHg tętno: 35-230 /min (+/- 3 mmHg) - Kalibracja: za pomocą zewnętrznego ciśnieniomierza - Automatyczna redukcja zniekształceń oraz porównanie zgodności obu metod pomiaru podczas pomiaru spoczynkowego | TAK |  |  |
| 20. | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji | TAK |  |  |
| 21. | Możliwość rozbudowy o moduł EKG | TAK |  |  |
| 22. | Możliwość określenia/zmiany limitów prędkości (obrotów na minutę) | TAK |  |  |
| 23. | Wymiary: dł x sz x wys. (165 cm x 75 cm x 108 cm) | TAK |  |  |
| 24. | Waga: max. 86 kg | TAK |  |  |
| 25. | Wbudowane kółka do przemieszczenia | TAK |  |  |
| 26. | Podstawy poziomujące do ustawiania ergometru na nierównym podłożu | TAK |  |  |
| 27. | Spełnione normy bezpieczeństwa: DIN IEC 60601-1, DIN EN 60601-1-2, DIN VDE 0750-0238 | TAK |  |  |
| 28. | Diody LED informujące o prędkości | TAK |  |  |
| 29. | Możliwość rozbudowy o sterowanie poprzez Bluetooth, WLAN | TAK |  |  |
| 30. | Możliwość zdalnego sterowania przez PC lub oprogramowanie z EKG | TAK |  |  |
| 31. | Cyfrowe złącza sterujące | TAK |  |  |
| 32. | Możliwość zmiany kontrastu wyświetlacza można zmieniać w zakresie od 0 do 100% | TAK |  |  |
| 33. | Awaryjny akumulator wewnętrzny: IEC: CR 2032 / 3V 230 mAh | TAK |  |  |
| 34. | W zestawie urządzenie służące do automatycznego pomiaru NIBP i SpO2 w trakcie wysiłku wraz z mankietem dla dorosłych (rozm. 25-35 cm), mankietem dla dorosłych PLUS (rozm. 27-40 cm), 2x opaską na nadgarstek, 3 odprowadzeniowym kablem pacjenta, czujnikiem SpO2, zasilaczem, uchwyt do blatu/wysięgnika | TAK |  |  |
| Inne |  |  |  |  |
| 1. | Instrukcja w języku polskim, paszport techniczny |  | TAK, załączyć |  |
| 2. | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności |  | TAK, załączyć |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK, podać oferowany okres gwarancji |  |