Parametry techniczne: Aparat do zapisu EKG – Pakiet nr 9

Producent/Kraj: ……………………………………………………………………………………………….……………………..

Typ/Model aparatu: …………………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji min. 2025: ……………………………………………………………………………..……………………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia i pozostałe wymagania | Warunek | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją badań – sygnał 12 odprowadzeń standardowych zbieranych jednocześnie. Wbudowana rączka do transportu. Waga poniżej 6kg. | TAK |  |
|  | Zakres HR min. 30-300bpm. | TAK |  |
|  | Filtry: - dolno przepustowy min. 70/100/150Hz - zakłóceń mięśniowych min. 25/35/45Hz - zakłóceń linii bazowej min. 0.05/0.15/0.25/0.50Hz CMRR>=105dB. | TAK |  |
|  | Wzmocnienie EKG min. 2.5, 5, 10, 20, 20/10, 10/5mm/mV. | TAK |  |
|  | Prezentacja graficzna przebiegów EKG z odwzorowaniem bieżących ustawień w formie cyfrowo-literowej. Graficzny diagram prezentujący rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta wraz ze statusem kontaktu elektrod. | TAK |  |
|  | Ekran min. 8,4’’ TFT o wysokiej rozdzielczości 800x600dpi. | TAK |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego. Klawiatura alfanumeryczna oraz przyciski funkcyjne. | TAK |  |
|  | Wybór 2 szerokości papieru: 210mm oraz 216mm. Stosowanie papieru w postaci rolki oraz składanki. | TAK |  |
|  | Liniowa głowica termiczna z prędkością zapisu min. 5; 10; 12,5; 25; 50 mm/sek. | TAK |  |
|  | Różne formaty wydruku min. 12x1, 6x2+1R, 3x4+1R, 3x4+3R. Wsparcie dla pełnego raportu analizy badania. Możliwość podglądu badania przed wydrukiem. | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia do zewnętrznej drukarki laserowej (poprzez złącze USB) i wykonywania wydruków na standardowym papierze A4. | TAK |  |
|  | Porty komunikacji - Ethernet, RS232, USB. Aktualizacja oprogramowania przy pomocy dysku USB. | TAK |  |
|  | Pamięć min. 120 sekund krzywych z 12-odprowadzeń EKG z możliwością ich zapisu. Pamięć min. 300 badań z możliwością rozbudowy za pomocą dysku USB. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe. Akumulator wystarczający na min. 2 godziny ciągłej pracy. Tryb stand-by do oszczędzania energii. | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240V, 50/60 Hz. Temperatura pracy 5°C~40°C. Klasa urządzenia I, zgodność elektromagnetyczna grupa I klasa A. | TAK |  |
|  | Instrukcja oraz obsługa w języku polskim. | TAK |  |
|  | Wysokiej jakości podstawa jezdna na min.5 kołach (min. 2 koła z hamulcami) i z koszykiem na akcesoria. Krawędzie zabezpieczające przed przypadkowym zsunięciem się aparatu z podstawy. | TAK |  |
|  | Aparat EKG 12-kanałowy z analizą i interpretacją badań – sygnał 12 odprowadzeń standardowych zbieranych jednocześnie. Wbudowana rączka do transportu. Waga poniżej 6kg. | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE APARATU EKG |  |  |
|  | Kabel pacjenta 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektrody przedsercowe 1 kpl | TAK |  |
|  | Elektrody kończynowe 1 kpl | TAK |  |
|  | Papier termoaktywny min. 2 szt. | TAK |  |
|  | INNE |  |  |
|  | Bezpłatna gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie min. 24 miesięcy | TAK, podać oferowany okres gwarancji |  |
| - . | Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK, załączyć |  |
|  | Instrukcja w języku polskim dostarczona z aparatem, paszport techniczny | TAK, załączyć |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego w miejscu użytkowania sprzętu. | TAK |  |