Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

Wytrząsarka z modułem chłodzącym wraz z wyposażeniem

oraz elementem umożliwiającym piętrowy montaż   – 1szt

- Inkubator z wytrząsaniem i chłodzeniem

- Maksymalne dopuszczalne wymiary (szer. x gł. x wys.) 65 x 76 x 83 cm

- Waga bez wyposażenia  max. do 121 kg

- Średnica orbity wytrząsania 2,5 cm

- Obroty min. 25-400obr/min, odczyt w skokach do 1rpm

- Zakres temperatury 20˚C poniżej temp. otoczenia do 80˚C, min. 4oC

- Jednorodność temperatury +/- 0.25 ˚C w 37 ˚C

- Regulacja temperatury: skok 0,1oC

- Stabilność temperatury +/- 0,1oC w 37oC

- Alarmy wizualne i dźwiękowe powiadamiające o zdarzeniach: zakończenia pracy czasowej, odchyleniach od nastawy prędkości i temperatury, awarii zasilania, otwarcia drzwi

- Możliwość zaprogramowania min. czterech piętnastostopniowych programów

- Możliwość ustawienia czasu w zakresie min. 0.1 do 99.9h, możliwość pracy ciągłej

- Zatrzymywanie wytrząsania podczas otwierania drzwi

- Napęd potrójnie mimośrodowy z przeciwwagą gwarantujący płynny ruch i stabilność

- Odporna szyba termiczna w drzwiach przednich

- Wewnętrzne oświetlenie komory

- Automatyczny restart po braku zasilania

- Dostępne tryby pracy: stała prędkość i temperatura; wytrząsanie w zaprogramowanym czasie i temperaturze; program wieloetapowy

- Interfejs RS-232

- Przechowywanie zapamiętanych programów także po wyłączeniu zasilania

- Wyświetlacz pokazujący ostatnio obowiązujące parametry urządzenia (temperatura, ilość RPM)

- Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50Hz

- Platformą uniwersalna o wymiarach min. 46 x 46 cm umożliwiająca zamontowanie różnych uchwytów na kolby, statywów na płytki/probówki

- Wyjmowana półka stateczna, którą można zamontować na  szynach perforowanych wewnątrz inkubatora

- Uchwyty na min. 5 kolb stożkowych o poj. 2l z szeroką szyjką (DIN-ISO 24450)

- Zestaw do ustawienie piętrowego dwóch takich samych wytrząsarek

- Okres gwarancji 36 miesięcy

Wytrząsarka z modułem chłodzącym wraz z wyposażeniem – 1szt

- Inkubator z wytrząsaniem i chłodzeniem

- Maksymalne dopuszczalne wymiary (szer. x gł. x wys.) 65 x 76 x 83 cm

- Waga bez wyposażenia  max. do 121 kg

- Średnica orbity wytrząsania 2,5 cm

- Obroty min. 25-400obr/min, odczyt w skokach do 1rpm

- Zakres temperatury 20˚C poniżej temp. otoczenia do 80˚C, min. 4oC

- Jednorodność temperatury +/- 0.25 ˚C w 37 ˚C

- Regulacja temperatury: skok 0,1oC

- Stabilność temperatury +/- 0,1oC w 37oC

- Alarmy wizualne i dźwiękowe powiadamiające o zdarzeniach: zakończenia pracy czasowej, odchyleniach od nastawy prędkości i temperatury, awarii zasilania, otwarcia drzwi

- Możliwość zaprogramowania min. czterech piętnastostopniowych programów

- Możliwość ustawienia czasu w zakresie min. 0.1 do 99.9h, możliwość pracy ciągłej

- Zatrzymywanie wytrząsania podczas otwierania drzwi

- Napęd potrójnie mimośrodowy z przeciwwagą gwarantujący płynny ruch i stabilność

- Odporna szyba termiczna w drzwiach przednich

- Wewnętrzne oświetlenie komory

- Automatyczny restart po braku zasilania

- Dostępne tryby pracy: stała prędkość i temperatura; wytrząsanie w zaprogramowanym czasie i temperaturze; program wieloetapowy

- Interfejs RS-232

- Przechowywanie zapamiętanych programów także po wyłączeniu zasilania

- Wyświetlacz pokazujący ostatnio obowiązujące parametry urządzenia (temperatura, ilość RPM)

- Nie wymaga podłączenia do innych mediów oprócz zasilania 230V/50Hz

- Platformą uniwersalna o wymiarach min. 46 x 46 cm umożliwiająca zamontowanie różnych uchwytów na kolby, statywów na płytki/probówki

- Wyjmowana półka stateczna, którą można zamontować na  szynach perforowanych wewnątrz inkubatora

- Uchwyty na min. 5 kolb stożkowych o poj. 2l z szeroką szyjką (DIN-ISO 24450)

- Okres gwarancji 36 miesięcy