Załącznik nr 3 do 4/MCOV/KPO/2026

Opis przedmiotu zamówienia

Aparat do hemofiltracji żylno-żylnej – 1 szt

| L. P. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Typ/ model/ producent sprzętu medycznego | TAK (podać) |  | bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, wprowadzone do obrotu po 2025 r. lub równoważnie. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Aparat przeznaczony do prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej lub równoważne rozwiązanie terapeutyczne | TAK |  | bez punktacji |
|  | System umożliwia wykonywanie terapii hemofiltracji | TAK |  | bez punktacji |
|  | System umożliwia wykonywanie terapii hemodializy lub hemodiafiltracji lub równoważnych trybów pracy zapewniających analogiczne parametry terapeutyczne | TAK |  | bez punktacji |
|  | System umożliwia prowadzenie terapii hemoperfuzji z użyciem kompatybilnych adsorberów różnych producentów lub równoważnych, zgodnych z wymaganiami terapeutycznymi | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Wyświetlacz: minimum 15-calowy ekran dotykowy min. 15 cali lub równoważna powierzchnia użytkowa ekranu oraz obsługę wszystkich funkcji urządzenia | TAK |  | bez punktacji |
|  | Automatyczna regulacja przepływu płynów w obiegu pozaustrojowym lub równoważny system automatycznej kontroli przepływu | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wymagana deklaracja zgodności: znak CE (deklaracja producenta, że wyrób spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw i przepisów UE, co umożliwia wprowadzenie go do obrotu na terenie Unii Europejskiej) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Urządzenie wyposażone w podgrzewacz krwi lub kompatybilne z podgrzewaczem krwi lub równoważny system kontroli temperatury krwi | TAK |  | bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony w system alarmów dźwiękowych i wizualnych, informujących o wszelkich nieprawidłowościach w pracy urządzenia oraz parametrach terapii | TAK |  | bez punktacji |
|  | Prezentacja parametrów terapii w czasie rzeczywistym | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zasilanie awaryjne na akumulatorze umożliwiające pracę urządzenia przez minimum 15 minut przy pełnym obciążeniu | TAK, podać jedną z wartości: - do 20 minut - powyżej 20 minut |  | do 20 minut - 0 pkt powyżej 20 minut – 2 pkt |
|  | Zasilanie: 240 V AC, 50/60 Hz | TAK |  | bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony w minimum 3 pompy do transportu krwi i płynów – perystaltyczne lub równoważne technologicznie, zapewniające ciągłą, stabilną i kontrolowaną pracę układu pozaustrojowego. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Aparat wyposażony w mobilną podstawę z kółkami umożliwiającą przemieszczanie | TAK |  | bez punktacji |
|  | Dodatkowa pompa lub moduł umożliwiający niezależną regulację przepływów płynów w obiegu hemoperfuzji, kompatybilny z różnymi adsorberami lub równoważny. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Regulowany przepływ krwi w trakcie terapii w zakresie 10-450 ml/min | TAK |  | bez punktacji |
|  | Regulacja przepływu płynów dializacyjnych lub substytucyjnych umożliwiająca prowadzenie wszystkich oferowanych trybów terapii, z niezależną regulacją każdego toru płynowego. | TAK, podać jedną wartość: - Praca w standardowych zakresach przepływu -Możliwość pracy w rozszerzonych zakresach przepływu |  | - Praca w standardowych zakresach przepływu – 0 pkt -Możliwość pracy w rozszerzonych zakresach przepływu – 2 pkt |
|  | Detektor przecieku krwi | TAK |  | bez punktacji |
|  | Detektor powietrza | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość regulacji temperatury płynów w zakresie minimum 34–40°C lub równoważnym, zapewniającym utrzymanie temperatury zbliżonej do fizjologicznej podczas terapii CRRT. | TAK |  | bez punktacji |
|  | System monitorowania ciśnień obejmujący co najmniej: ciśnienie dopływowe (tętnicze), powrotne (żylne), ciśnienie filtra oraz ciśnienie transmembranowe (TMP). Zakres pracy czujników: –300 do +600 mmHg, dokładność pomiaru ±5 mmHg lub równoważna. | TAK |  | system standardowy (4 czujniki) – 0 pkt ≥6 czujników – 1 pkt |
|  | Regulacja ultrafiltracji w zakresie 0–2500 ml/h, dokładność kontroli UF ±50 ml/h lub równoważna, system automatycznej korekty bilansu płynowego. | TAK |  | ±50 ml/h – 0 pkt ±25 ml/h – +1 pkt |
|  | Automatyczny system odpowietrzania układu oraz system redukcji mikrobańek, z detekcją mikropęcherzyków o średnicy ≥50 μm lub równoważną. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Kompatybilność z zestawami CRRT, w tym zestawami do hemofiltracji, hemodiafiltracji, hemodializy oraz filtrami o powierzchni 0,9–1,5 m², jak również kompatybilność z zestawami i adsorberami do hemoperfuzji lub rozwiązaniami równoważnymi. | Zestawy CRRT Luer-lock, filtry 0,9–1,5 m² |  | bez punktacji |
|  | Zakres przepływów pomp: dializat 0–1000 ml/min, substytut 0–1000 ml/min, ultrafiltracja 0–2000 ml/h, z niezależną regulacją każdej pompy lub rozwiązaniem równoważnym. | TAK |  | bez punktacji |
|  | System oprogramowania zapewniający zapis pełnej historii terapii, możliwość eksportu danych przez USB, LAN lub Wi-Fi oraz generowanie raportu terapii. Możliwość integracji z systemami HIS za pomocą HL7 lub równoważnych protokołów. | TAK |  | USB:1 pkt; HL7:3 pkt |
|  | Obudowa odporna na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach, minimalna klasa ochrony IPX2 lub równoważna. Wyższa klasa ochrony (IPX4 lub więcej) akceptowalna | TAK |  | IPX2 – 1 pkt IPX4 – 2 pkt |
|  | Urządzenie umożliwia prowadzenie terapii CRRT co najmniej w trybach: CVVH, CVVHD, CVVHDF lub równoważnych. Dodatkowe tryby (np. SLED, SLEDD-f) akceptowane. | TAK |  | 2 pkt |
|  | Poziom hałasu podczas pracy urządzenia ≤55 dB(A) lub równoważnie. |  |  | ≤55 dB – 1 pkt ≤50 dB – 2 pkt |
|  | Wykonawca musi posiadać autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru. | TAK, podać jedną wartość: - 24 miesięcy - 36 miesięcy - 48 i więcej miesięcy |  | 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt 48 i więcej miesięcy – 10 pkt |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi | TAK |  | bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. Karta gwarancyjna dostarczona wraz z urządzeniem | TAK |  | bez punktacji |
|  | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | TAK |  | bez punktacji |

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone 
w niniejszym załączniku oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi 
i użytkowymi nie gorszymi niż określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienie. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza     rozwiązania równoważne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych 
w normach.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający wskazuje, że we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, i jednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne" (podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE).