Załącznik nr 3 dla 9/MCOV/KPO/2026

Opis Przedmiotu Zamówienia

| L. P. | Opis | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Określenie punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| System do optycznej tomografii koherencyjnej (OCT) do obrazowania naczyń wieńcowych |  |  |  |  |
|  | Typ/ model/ producent sprzętu medycznego | TAK (podać) |  | bez punktacji |
|  | Nowe urządzenie wyprodukowane nie wcześniej niż w 2025 roku | TAK |  | bez punktacji |
|  | System umożliwia obrazowanie naczyń wieńcowych przy użyciu technologii optycznej tomografii koherencyjnej OCT | TAK |  | bez punktacji |
|  | Interoperacyjność z posiadanym przez Zamawiającego angiografem w pracowni hemodynamiki – pełna kompatybilność funkcjonalna. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Konsola systemu wyposażona w monitor medyczny z kolorowym ekranem LCD | TAK |  | bez punktacji |
|  | System umożliwia wykonywanie pomiarów fizjologicznych (np. FFR lub równoważnych wskaźników czynnościowych) lub możliwość ich realizacji poprzez kompatybilny moduł pomiarowy | TAK |  | bez punktacji |
|  | System umożliwia wykonywanie wskaźników fizjologicznych w spoczynku (np. RFR, iFR, DFR lub równoważnych) lub możliwość ich realizacji poprzez kompatybilny moduł pomiarowy | TAK |  | bez punktacji |
|  | System umożliwia wykonanie jednego ciągłego skanowania (pullbacku) o minimalnej długości nie mniejszej niż 45 mm | TAK |  | bez punktacji |
|  | Maksymalna długość jednego ciągłego skanowania min. 70 mm | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt |
|  | Częstotliwość akwizycji obrazu min. 100 klatek/s lub wartość równoważna zapewniająca identyczną płynność rekonstrukcji obrazu OCT | TAK |  | ≥ 100 klatek/s – 0 pkt ≥ 130 klatek/s – 1 pkt ≥ 160 klatek/s – 2 pkt |
|  | Automatyczna lub półautomatyczna detekcja granicy światła naczynia lub równoważny system segmentacji światła (lumen) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim lub angielskim | TAK |  | bez punktacji |
|  | Urządzenie wykorzystuje światło o długości fali odpowiedniej do obrazowania naczyń wieńcowych, bezpieczne dla pacjenta. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Wymagana deklaracja zgodności CE zgodnie z MDR 2017/745 lub równoważnymi przepisami dopuszczającymi wyrób do obrotu w UE. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Monitorowanie ciśnienia w trakcie wykonywania badania | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zasilanie sieciowe ~230 [V] AC, 50/60 [Hz] | TAK |  | bez punktacji |
|  | Odporność urządzenia na zakłócenia RF zgodnie z normą EN 60601‑1‑2 lub równoważną | TAK |  | bez punktacji |
|  | Sterowanie podstawowymi funkcjami systemu z poziomu stołu operatora lub równoważne rozwiązanie umożliwiające kontrolę systemu w polu operacyjnym. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Automatyczna lub półautomatyczna analiza implantacji stentu lub równoważny moduł optymalizacji implantacji stentu. | TAK |  | bez punktacji |
|  | System powinien zapewniać wyznaczanie: - minimalnej powierzchni światła naczynia (MLA), - minimalnej powierzchni światła w obrębie stentu (MSA) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Integracja systemu OCT i pomiarów fizjologicznych | TAK |  | Brak integracji w jednej platformie sprzętowo‑programowej lub poprzez kompatybilny moduł pomiarowy zapewniający pełną interoperacyjność – 0 pkt Integracja w jednej platformie sprzętowo‑programowej lub poprzez kompatybilny moduł pomiarowy zapewniający pełną interoperacyjność – 5 pkt |
|  | System umożliwia automatyczne wycofywanie prowadnika optycznego (pullback) | TAK |  | bez punktacji |
|  | Możliwość wyboru różnych prędkości wycofywania prowadnika optycznego (pullback) | TAK/NIE |  | NIE – 0 pkt TAK – 2 pkt |
|  | Urządzenie umożliwia analizę obrazów OCT w czasie rzeczywistym | TAK |  | bez punktacji |
|  | Czas pojedynczego skanu | TAK (podać) |  | bez punktacji |
|  | Zamawiający posiada angiograf Siemens ARTIS Q ceiling. Oferowany system OCT musi zapewniać interoperacyjność z ww. angiografem w środowisku Zamawiającego w zakresie umożliwiającym wykonywanie procedur obrazowania wewnątrznaczyniowego, w tym uruchomienie systemu w pracowni, pracę w trybie klinicznym oraz obsługę danych i funkcji wymaganych do realizacji badania. Interoperacyjność ma zostać zapewniona bez konieczności modyfikacji angiografu oraz bez ograniczenia jego funkcjonalności. Weryfikacja spełnienia wymogu nastąpi poprzez: (1) przedstawienie opisu sposobu integracji i potwierdzenia kompatybilności przez producenta systemu lub autoryzowany serwis, (2) uruchomienie i test funkcjonalny podczas odbioru w miejscu instalacji. | TAK - opisu sposobu integracji |  |  |
|  | System musi umożliwiać archiwizację i eksport danych OCT w standardowych formatach medycznych (np. DICOM / OCT-DICOM) lub równoważnych, z możliwością integracji z systemami PACS/RIS szpitala. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK, podać jedną z wartości: - 24 miesięcy - 36 miesięcy 48 i więcej miesięcy parametr punktowany |  | 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt 48 i więcej miesięcy – 10 pkt |
|  | Wykonawca musi posiadać autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat. | TAK |  | bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi | TAK |  | bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej. Karta gwarancyjna dostarczona wraz z urządzeniem | TAK |  | bez punktacji |
|  | Paszport techniczny dostarczany wraz z urządzeniem | TAK |  | bez punktacji |

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych o parametrach nie gorszych, lub lepszych niż określone przez zamawiającego, jeśli z opisu przedmiotu zamówienia mogłoby wynikać, iż przedmiot zamówienia został określony przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia.

Przez rozwiązania równoważne zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymagania określone 
w niniejszym załączniku oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi 
i użytkowymi nie gorszymi niż określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienie. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany dołączyć do oferty zestawienie wszystkich zaoferowanych rozwiązań równoważnych oraz wykazać ich równoważność w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji przetargowej, wskazując nazwę i pozycję opisu przedmiotu zamówienia, których to dotyczy. Opis zaoferowanych rozwiązań równoważnych powinien być na tyle szczegółowy, żeby na jego podstawie zamawiający mógł ocenić ofertę i rozstrzygnąć, czy zaoferowane rozwiązanie jest równoważne.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza     rozwiązania równoważne pod względem metodologii postępowania, zakresu, funkcjonalności, możliwości zastosowania, przechowywania, działania i innych cech opisanych 
w normach.

Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający wskazuje, że we wszystkich miejscach w opisie przedmiotu zamówienia, gdzie dokonano opisu poprzez wskazanie na konkretne normy dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, i jednocześnie w każdym miejscu Zamawiający wprowadza określenie "lub równoważne" (podstawa prawna art. 42 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE).