Załącznik nr 2 do ZO/3/26/PN

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa Zamawiającemu dwóch sztuk Inkubatora CO2 do terapii komórkowych ATMP wytwarzanych w standardzie GMP wyposażony w dwustopniowy reduktor CO2, otwór walidacyjny oraz sondę z wzorcowaniem wraz z przeprowadzeniem kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i operacyjnej (OQ)

Załącznik nr 2 do ZO/3/26/PN

- ZESTAWIENIE PARAMETRÓW / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Inkubator CO2 do terapii komórkowych ATMP wytwarzanych w standardzie GMP wyposażony w dwustopniowy reduktor CO2, otwór walidacyjny oraz sondę z wzorcowaniem wraz z przeprowadzeniem kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i operacyjnej (OQ) – 2 sztuki

Dla: Zakład Medycyny Regeneracyjnej OPK 570

Producent: ………………………………………………………………… Dostawca: ………………………………………………………………… Oferowany model/typ/numer katalogowy: ………………………………………………………………… Rok produkcji (nie starszy niż 2024): ………………………………………………………………… Kraj pochodzenia: ..................................................................

| I | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inkubator CO2 do terapii komórkowych ATMP wytwarzanych w standardzie GMP wyposażony w dwustopniowy reduktor CO2, otwór walidacyjny oraz sondę z wzorcowaniem wraz z przeprowadzeniem kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i operacyjnej (OQ) – 2 sztuki | TAK |  |
| 1 | Urządzenie z konstrukcją i komponentami wykonanymi ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i środki dezynfekcyjne, łatwe w czyszczeniu i sterylizacji. | TAK |  |
| 2 | Inkubator o pojemności < 60 l | TAK, podać |  |
| 3 | Cyfrowa kontrola procesów | TAK |  |
| 4 | Zakres temperatur pracy: Od +18°C do +50°C | TAK, podać |  |
| 5 | Dokładność regulacji temperatury ±0,1°C | TAK |  |
| 6 | Program sterylizacji umożliwiający przeprowadzenie sterylizacji bez demontażu czujników | TAK |  |
| 7 | Zakres regulacji CO2: od 0% do 20% z dokładnością minimum ±0,1°C | TAK, podać |  |
| 8 | Dwustopniowy reduktor CO2 zintegrowany z układem z możliwością podłączenia dwóch butli gazowych i automatycznym przełączeniem źródła zasilania. | TAK |  |
| 9 | Otwór walidacyjny wraz z sondą z wzorcowaniem umożliwiający walidację urządzenia. | TAK |  |
| 10 | System kontroli wilgotności | TAK |  |
| 11 | Alarmy wizualne i dźwiękowe | TAK |  |
| 12 | Zakres regulacji O2 od 1% do 20% | TAK, podać |  |
| 13 | Panel sterowania z możliwością ustawienia języka polskiego | TAK |  |
| 14 | Kwalifikacja instalacyjna (IQ) i operacyjna (OQ) | TAK |  |

Uwaga: W kolumnie „PARAMETR OFEROWANY” należy wpisać „Tak” oraz potwierdzić spełnienie warunków.

Brak wypełnienia tej rubryki lub wpisanie „Nie” spowoduje odrzucenie oferty jako nie spełniającej wymaganych warunków technicznych, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż przedmiot oferty spełnia wymagania określone w ww. tabeli.

II.POZOSTAŁE WYMAGANIA / WARUNKI UDZIAŁU W ZAMÓWIENIU

| I. | GWARANCJA I SERWIS | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji - minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia sprzętu potwierdzonego podpisaniem „Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem”. | TAK, podać |  |
|  | Podpisane oryginały protokołów: zdawczo-odbiorczy z dostawy i odbioru sprzętu oraz instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu wraz z przeprowadzonym szkoleniem/ instruktażem Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Działu Gospodarki Aparaturowej (dział Zakupy) w dniu uruchomienia sprzętu lub dołączyć do faktury | TAK |  |
|  | O każdym wypadku wadliwej pracy sprzętu Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie za pośrednictwem faksu, maila lub telefonicznie w przeciągu max 3 dni roboczych. | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… email……………… |
|  | Przeglądy gwarancyjne/konserwacje/walidacje zgodnie z dokumentacją producenta w okresie obowiązywania gwarancji, dokonywane w ramach wartości umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu sprzętu, których przyczyną są wady tkwiące w dostarczonym sprzęcie. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad sprzętu w terminie do 3* dni roboczych od czasu ich zgłoszenia, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy *w przypadku wymagalności ściągnięcia części zamiennych z zagranicy - do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia *w przypadku naprawy ( uszkodzenia nie wynikającego z winy użytkownika) trwającej dłużej niż 7 dni – wymagane urządzenie zastępcze na koszt sprzedającego o parametrach nie gorszych niż oferowane urządzenie | TAK |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym) oraz poda termin kolejnego przeglądu wraz z nowym terminem zakończenia gwarancji. | TAK |  |
|  | W przypadku złożenia przez Zamawiającego 3 (trzech) uzasadnionych reklamacji w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy. | TAK |  |
|  | W przypadku wykonania naprawy - potwierdzeniem wykonania usługi będzie protokół z naprawy/karta/raport pracy serwisu, obustronnie podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz Wykonawcę. Wykonawca dokona wpisu do Paszportu Technicznego określającego status sprzętu: sprzęt sprawny gotowy / sprzęt sprawny warunkowo (podać warunek)/ sprzęt niesprawny. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostępność części zamiennych/eksploatacyjnych przez okres minimum 5 (pięciu) lat od podpisania | TAK |  |
| II. | SZKOLENIA |  |  |
|  | Wykonawca, w ramach wartości umowy, przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego (przed uruchomieniem końcowym i oddaniem do eksploatacji sprzętu) w zakresie podstawowej jego obsługi, udokumentowane stosownym zaświadczeniem | TAK |  |
|  | Lista osób przeszkolonych potwierdzona podpisem uczestników szkolenia oraz organizatora wraz z protokołem instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego urządzenia wraz z przeprowadzonym szkoleniem zostanie przekazana do DGA lub bezwzględnie dołączona do faktury | TAK |  |
| III. | DOKUMENTACJA |  |  |
|  | DOKUMENTY (W JĘZYKU POLSKIM) DO PRZEKAZANIA ZAMAWIAJĄCEMU PODCZAS INSTALACJI W WERSJI PAPIEROWEJ I ELEKTRONICZNEJ: Wykonawca do Zakładu Medycyny Regeneracyjnej dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - Zgodny ze wzorem umowy Protokół instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego sprzętu i przeprowadzonego szkolenia uzupełniony o numer seryjny sprzętu i z wpisem, że jest sprawny i dopuszczony do eksploatacji oraz z datą następnego przeglądu (oryginał do potwierdzenia) - Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru - Lista przeszkolonych osób (oryginał do potwierdzenia) - Karta gwarancyjna z numerem SN (oryginał) - Paszport Techniczny (oryginał) - Harmonogram przeglądów/walidacji/kalibracji w trakcie trwania gwarancji i po jej zakończeniu (kopia, wersja PDF lub wpis do paszportu) - Instrukcja obsługi, mycia, dezynfekcji okresowej oraz wymaganej standardem GMP (kopia lub wersja PDF) - Świadectwa, certyfikaty i wymagane dokumenty zgodzie z rozdziałem IV | TAK |  |
| IV. | ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I WYMAGANE DOKUMENTY |  |  |
|  | Aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. (jeśli dotyczy) | TAK |  |
|  | Certyfikaty wzorcowania czujników temperatury i CO2 | TAK |  |
|  | Dokumentacja IQ/OQ | TAK |  |
| V. | INNE |  |  |
|  | Każdy dostarczony dokument wystawiony w innym języku niż polski wymaga tłumaczenia. | TAK |  |
|  | W ramach współpracy dot. realizacji umowy Wykonawca upoważnia osobę do kontaktu | TAK, podać | Imię i nazwisko : ……… Tel.:………………… Email:…………… |
| VI. | WARUNKI DOSTAWY |  |  |
|  | Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia (dostawa sprzętu) – do 5 tyg. od dnia zawarcia umowy. | TAK |  |

*)  Przez „czas reakcji” należy rozumieć czas, w którym serwisant, po otrzymaniu zgłoszenia, stawi się w siedzibie użytkownika i przystąpi do niezwłocznego usunięcia usterek.

III.FORMULARZ CENOWY / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiot zamówienia: Inkubator CO2 do terapii komórkowych ATMP wytwarzanych w standardzie GMP wyposażony w dwustopniowy reduktor CO2, otwór walidacyjny oraz sondę z wzorcowaniem wraz z przeprowadzeniem kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i operacyjnej (OQ) – 2 sztuki

| # LP. | Nazwa artykułu | J. m. | Ilość | Cena jedn. netto PLN | Wartość netto PLN | % VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inkubator CO2 do terapii komórkowych ATMP wytwarzanych w standardzie GMP wyposażony w dwustopniowy reduktor CO2, otwór walidacyjny oraz sondę z wzorcowaniem wraz z przeprowadzeniem kwalifikacji instalacyjnej (IQ) i operacyjnej (OQ) – 2 sztuki | szt. | 2 |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  | X |  |

[Uwaga: W przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje towary opodatkowane różnymi stawkami VAT, należy wymienić nazwę tych towarów, podając w kolumnach odpowiednio stawki 
i wartości VAT.]

Wartość netto: ……….......… PLN (słownie: ……………………………..…..….…………….)

Wartość brutto: ……...…..… PLN (słownie: …………………………………………………….)

Informacja dla Wykonawcy:

  - Zamawiający zaleca przed podpisaniem, zapisanie dokumentu w formacie .pdf

  - Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (e-dowód).

Dokumentacja do umowy:

Lista jednostek kompetencyjnych do umowy:

Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązuje się do kontaktu z jednostkami kompetencyjnymi wyznaczonymi osobami do koordynacji poprawnej realizacji zamówienia. Zamawiający upoważnia: - Dział Gospodarki Aparaturowej - zakup i koordynacja dostawy oferowanych produktów izabela.porycka@nio.gov.pl 22 546 25 49 lub osoba upoważniona przez Kierownika Działu Gospodarki Aparaturowej

Ze strony Użytkownika Zakład Medycyny Regeneracyjnej wyznaczoną osobą do kontaktu jest: justyna.marynowska@nio.gov.pl 22 546 24 70

Zapisy do umowy:

Wykonawca przyjmuje do wiadomości że Dział Gospodarki Aparaturowej zatwierdzi poprawność realizacji dostawy i instalacji w terminie 2 dni, jednak nie wcześniej niż po akceptacji wszystkich komórek odpowiedzialnych za realizację zamówienia od strony Zamawiającego (w tym Kliniki i Zakłady NIO-PIB wg. wskazań) oraz po dostarczeniu niezbędnej dokumentacji

Wszystkie koszty związane z transportem pomiędzy wykonawcą a Zamawiającym w trakcie trwania umowy pokrywa Wykonawca.

Załącznik nr ……………… do umowy nr ………………………….

WZÓR

Protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru

Warszawa, dnia ………-………-2026r

Zamawiający:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  - Państwowy Instytut Badawczy                                            ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

w imieniu którego odbioru dokonuje:

………………………………………………

niniejszym potwierdza dostarczenie przez Wykonawcę:

………………………………………………

zgodnie z umową nr ………………/……………..

| L.p. | Nazwa | Typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Nr UDI |
| --- | --- |
| 1 |  |

- Zamawiający potwierdza, że dostarczenie  przedmiotu umowy nastąpiło zgodnie z załączoną specyfikacją dostawy oraz specyfikacją techniczną przedmiotu umowy.

2.	Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że sprzęt wymieniony w pkt.1 niniejszego protokołu zostaje przyjęty bez zastrzeżeń.

3.	Oświadczamy, iż zamówienie w zakresie dostawy sprzętu wymienionego w pkt.1 niniejszego protokołu zostało zrealizowane z należytą starannością.

4.	W przypadku niezrealizowania któregokolwiek z pkt. 1 - 3 Zamawiającemu przysługuje prawo do nie podpisania niniejszego protokołu.

5.	Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania w/w pkt.  niniejszego protokołu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
            WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr ……………. do umowy nr ……………………..

WZÓR

Protokołu instalacji, uruchomienia i odbioru końcowego

wraz  z  przeprowadzonym szkoleniem

Warszawa, dnia …….-…….-2026 r.

Zamawiający:

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie  - Państwowy Instytut Badawczy                                            ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa

w imieniu którego odbioru dokonuje:

………………………………………………

niniejszym potwierdza uruchomienie przez Wykonawcę:

………………………………………………

zgodnie z umową nr ……………………………..:

| L.p. | Nazwa | Typ | Nr fabryczny | Rok produkcji | Producent | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

- Zamawiający potwierdza dokonanie instalacji i uruchomienie przedmiotu umowy zgodnie z załączoną do umowy  specyfikacją.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że instalacja i uruchomienie sprzętu wymienionego w pkt.1 niniejszego  protokołu zostaje/nie zostaje* przyjęta bez zastrzeżeń.

- Zamawiający potwierdza, że otrzymał dokumentację zgodnie  z załączoną do umowy specyfikacją

pkt. III 	DOKUMENTACJA

pkt. IV	ŚWIADECTWA, CERTYFIKATY I INNE WYMAGANE DOKUMENTY

- Zamawiający potwierdza przeprowadzenie szkolenia instruktażowego, udokumentowanego stosownym  zaświadczeniem.

- Niniejszym zgodnie stwierdzamy, że sprzęt wymieniony w pkt.1 niniejszego protokołu zostaje*/nie zostaje* przyjęty bez zastrzeżeń.

- Oświadczamy, iż zamówienie w zakresie uruchomienia  sprzętu wymienionego w pkt.1 niniejszego protokołu oraz przeprowadzenie szkoleń zostało*/ nie zostało * zrealizowane z należytą starannością.

- W przypadku niezrealizowania któregokolwiek z w/w punktów  Zamawiającemu przysługuje prawo do nie podpisania niniejszego protokołu.

- Sprzęt sprawny, dopuszczony do eksploatacji.

- Data następnego przeglądu ………./………./……………………..

- Uwagi i zastrzeżenia w zakresie wykonania pkt. 1 - 7 niniejszego protokołu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

WYKONAWCA 							ZAMAWIAJĄCY

*/ niepotrzebne skreślić

Załącznik nr ……………. do umowy nr ……………………..

WZÓR

Protokołu uczestnictwa w szkoleniu

Warszawa, dnia …….-…….-2026 r.

Niniejszym potwierdzam przeprowadzenie szkolenia dzisiejszym.

Szkolenie przeprowadzone zgodnie z um. …………./……….     dotyczy użytkowania i konserwacji :

| Rodzaj Sprzętu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typ/Model |  |  |
| Nr. Seryjny |  |  |

| L.p. | Imię i Nazwisko przeszkolonego | podpis przeszkolonego |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Podpis i pieczątka osoby prowadzącej szkolenie