## 1.Aparat EKG z wózkiem
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Aparat EKG z wózkiem
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Próbkowanie sygnału EKG 32000 Hz na kanał
2 | Filtry zakłóceń mięśniowych 25, 40, 150 Hz oraz możliwość wyłączenia filtracji i używania pełnego pasma sygnału do 250 Hz
3 | Filtry sieciowe cyfrowe, wolne od zniekształceń, adaptacyjne 50, 60 Hz
4 | Pasmo analizy sygnału EKG 0 - 250 Hz
5 | Waga 1.1 kg, wymiary 230 x 160 x 30 mm
6 | Detekcja pracy stymulatora serca
7 | Praca w trybie ręcznym, automatycznym oraz ciągłego monitorowania i rejestracji rytmu 12-kanałowego do 4 minut
8 | Podgląd ekranowy zarejestrowanego w trybie automatycznym oraz ciągłej rejestracji rytmu sygnału EKG w celu kontroli jakości i decyzji o jego wydrukowaniu, zapamiętaniu bądź powtórzeniu
9 | Rejestracja i wydruk wszystkich 12 kanałów EKG
10 | Automatyczne centrowanie linii izoelektrycznej
11 | Wbudowana drukarka termiczna drukująca na papierze składanym o szerokości 114 mm
12 | Prędkość przesuwu 5, 12.5, 25, 50 mm/s
13 | Czułość 5, 10, 20 mm/mv
14 | Konfiguracje odprowadzeń: Standard, Cabrera, Nehb, prawosercowe, tylnościenne
15 | Wbudowany bezobsługowy akumulator litowo-polimerowy, pozwalający na pracę urządzenia przez 4 godziny, z 3-godzinnym cyklem pełnego ładowania
16 | Automatyczne doładowywanie akumulatora przy podłączeniu do sieci
17 | Wskaźnik zasilania sieciowego i akumulatorowego
18 | Wbudowany wyświetlacz LCD, przekątna 8’’, rozdzielczość 1200x768, typu multitouch pozwalający na obsługę dotykową, w tym przeciąganie elementów na ekranie
19 | Wyświetlanie: krzywe EKG, amplitudy i prędkości przesuwu, wartości HR, rodzaj wybranego zasilania, stan naładowania akumulatora, data, czas, wprowadzone dane pacjenta, stan podłączenia elektrod, stan filtrów, menu konfiguracyjne urządzenia, podpowiedzi obrazkowe dotyczące prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym człowieka
20 | Wprowadzanie danych pacjenta (imię i nazwisko, wiek, wzrost, waga, płeć) i ich wydruk
21 | Wprowadzanie danych użytkownika aparatu i ich wydruk
22 | Obsługa aparatu za pośrednictwem ekranu dotykowego i wirtualnej klawiatury ekranowej
23 | Wbudowana pamięć aparatu na 350 badań
24 | Bezpośrednia obsługa worklisty z poziomu menu elektrokardiografu
25 | Eksport badań EKG w konfigurowalnym formacie PDF z pamięci aparatu do komputera PC drogą przewodową, bezprzewodową lub przez pendrive
26 | Funkcja pomiarów krzywej EKG (interwały, amplitudy, osie elektryczne serca, uśrednianie zespołów QRS)
27 | Aparat zabezpieczony przed defibrylacją pacjenta
28 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i błędnie założonego papieru
29 | Algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacja błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod
30 | Port komunikacyjny LAN 1Gbit
31 | Moduł komunikacyjny WiFi wspierający standardy IEEE 802.11 a/b/g/n, WEP/WPA, działający na częstotliwości 2.4 GHz oraz 5 GHz
32 | Pełne wyposażenie aparatu umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w tym wózek, kabel pacjenta, papier
36 | Walizka umożliwiająca bezpieczny transport aparatu
37 | Walizka wyposażona w kieszenie na akcesoria, miejsce bezpiecznego położenia Aparatu zabezpieczające przed uszkodzeniem w razie upadku oraz system wnęk na kable
38 | Walizka z rączką oraz paskiem ułatwiającymi jej przenoszenie
39
40 | Aparat wyposażony w moduł komunikacyjny WiFi wspierający standardy IEEE 802.11 a/b/g/n, WEP/WPA, działający na częstotliwości 2.4 [GHz] oraz 5 [GHz];
41 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do archiwizacji, analizy i wydruków badań w komputerze PC;
42 | Możliwość rozbudowy o funkcję analizy i interpretacji krzywej EKG dla dzieci i dorosłych, z informacją dodatkową dotyczącą kryteriów EKG w medycynie sportowej, wraz z wydrukiem wyników;
43 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służące do określenia lokalizacji zawału serca na podstawie wykonanego badania EKG ze zmianami odcinka ST;
44 | Możliwość rozbudowy o funkcję badania spirometrycznego wykorzystującą najnowsze moduły należnych;
45 | Badanie spirometryczne przy użyciu czujnika wykorzystującego technologię ultradźwiękową;
46 | Ultradźwiękowy czujnik do badania spirometrycznego nie wymagający kalibracji oraz przeglądów;
51 | Aparat wyposażony w wózek umożliwiający bezpieczne przemieszczanie aparatu;
52 | Wózek wyposażony w min. 4 skrętne koła, min. 2 hamulce przy kołach;
53 | Wózek wyposażony w kosz na akcesoria;
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Możliwość rozbudowy o podłączenie czytnika kodów kreskowych
2 | Możliwość rozbudowy o funkcję analizy i interpretacji krzywej EKG dla dzieci i dorosłych, z informacją dodatkową dotyczącą kryteriów EKG w medycynie sportowej, wraz z wydrukiem wyników
3 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służące do określenia lokalizacji zawału serca na podstawie wykonanego badania EKG ze zmianami odcinka ST
4 | Możliwość rozbudowy o funkcję bezpośredniego sterowania próbą wysiłkową i dokumentowania przebiegu według standardowych protokołów po podłączeniu do aparatu bieżni lub ergometru;
5 | Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym systemem zarządzania danymi z komunikacją HL7 i obsługą worklist;
6 | Bezpośrednia obsługa opcjonalnej worklisty z poziomu menu elektrokardiografu;
7 | Możliwość rozbudowy o podłączenie elektrod podciśnieniowych;
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi bezpośrednio współpracować z autoryzowanym serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 2.System do próby wysiłkowej
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | System do próby wysiłkowej (system+bieżnia, stacja roboza, automatyczny pomiar NIBP+SpO2 z wysięgnikiem)
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Zestaw do rejestracji badań wysiłkowych z przewodowym przetwornikiem EKG, modułem do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi, ergometrem, jednostką sterującą
2 | PRZETWORNIK EKG
3 | Moduł pacjenta do akwizycji sygnału EKG z przewodową transmisją danych do systemu wysiłkowego;
4 | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG min. 8000 Hz na kanał;
5 | Rozdzielczość rejestrowanego sygnału min. 12 bit;
6 | Pasmo analizy sygnału EKG min. 0,05 - 150 Hz;
7 | Detekcja impulsów kardiostymulatora o szerokości >= 0,1 ms
8 | Wymiary przetwornika: 93x60x15 mm (+/-2mm);
9 | Waga przetwornika: max. 140g;
10 | Długość przewodu łączącego przetwornik z jednostką sterującą min. 2,5 m;
11 | Przetwornik wyposażony w diodę LED informującą min. o podłączeniu rejestratora do jednostki sterującej oraz o wykonywaniu EKG w trybie auto;
12 | Połączenie przetwornika z jednostką sterującą przy pomocy złącza USB;
13 | Obwód pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją, typ CF;
14 | Możliwość podłączenia elektrod podciśnieniowych.
15 | MODUŁ NIBP + SpO2
16 | Niezależny moduł automatycznego, nieinwazyjnego monitorowania ciśnienia, z transmisją odczytów do systemu sterującego;
17 | Dren pomiarowy poprowadzony do Pacjenta przy użyciu ramienia niwelującego drgania pochodzące z bieżni lub ergometru;
18 | Wymiary modułu: 220x155x95 mm (+/-2mm);
19 | Waga przetwornika: max. 1100g;
20 | Kolorowy wyświetlacz do prezentacji parametrów, min. ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, średnie ciśnienie tętnicze, puls na obwodzie, produkt podwójny (Sys x HR);
21 | 5 przycisków do obsługi;
22 | Pomiar ciśnienia metodą osłuchową (Korotkov) i oscylometryczną;
23 | Porty min.: RS-232, USB, dla kart Mini SD;
24 | Prędkość deflacji - 2 ...9 mmHg/s, automatyczna;
25 | Zakresy pomiarowe: Sys. 50 ...270 mmHg (+/-3mmHg), Dia. 20 ...150 mmHg (+/-3mmHg), HR - 40 ...250 bpm (40 ...100 bpm ≤ +/-2%);
26 | Interwały pomiarowe manualne lub automatyczne, ustalane przez oprogramowanie komputerowe lub ustawiane niezależnie;
27 | OPROGRAMOWANIE
28 | Oprogramowanie w języku polskim, pełne, dla wszystkich opcji programowych i interpretacji;
29 | Oprogramowanie rejestrujące dane z przetwornika EKG, umożliwiające uruchomienie: spoczynkowego badania EKG w trybie automatycznym, długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG, wysiłkowego badania EKG, farmakologicznego wysiłkowego badania EKG oraz zapisanie w bazie danych pełnego rozwinięcia 12 kanałów z całego okresu rejestracji tych badań;
30 | Oprogramowanie wyposażone w bazę danych, umożliwiającą m.in. szybkie wyszukiwanie pacjentów, zapis i podgląd wszystkich możliwych wykonywanych przez zestaw badań dla danego pacjenta: spoczynkowego badania EKG, długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG, wysiłkowego badania EKG;
31 | Wbudowany generator raportów PDF z możliwością konfiguracji zawartości pliku zgodnej z formatem wydruku, określenia formatu nazwy pliku, automatycznym zapisywaniem raportów we wskazanej lokalizacji;
32 | Moduł administracyjny z możliwością określania praw dostępu do systemu i ustawień własnych w programie;
33 | Konfiguracje odprowadzeń spoczynkowego EKG i długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG: Standard, Cabrera, Nehb, Frank (bipolarne lub ortogonalne), prawosercowe (z V4R lub z V3R-V6R), dodatkowe tylnościenne (V7-V9), pediatryczne (z V3R, V4R, V7), typy mieszane (z V3R, V4R, V7-V9);
34 | Konfiguracje odprowadzeń wysiłkowego EKG: Standard, Cabrera;
35 | Czułość wyświetlanego sygnału EKG: 2,5/5/10/20/40 mm/mV;
36 | Prędkość wyświetlania sygnału EKG: 6,25/12,5/25/50/100 mm/s;
37 | Jednoczasowe wyświetlanie 12 kanałów w różnych konfiguracjach do wyboru, min.: 1x12, 2x6, 4x3;
38 | Możliwość wyboru kolorystyki tła ekranu, krzywej EKG i siatki dla EKG, grubości linii;
39 | Filtry zakłóceń sieciowych i drżeń mięśniowych niewpływające na istotne diagnostycznie informacje z krzywej EKG;
40 | Automatyczna kontrola jakości podłączenia elektrod z wizualnym systemem doradczym wskazującym jakość sygnału dla każdej krzywej za pomocą oznaczenia jej kolorem w 3 stopniach: zielony (jakość optymalna), żółty (jakość pogorszona) i czerwony (jakość wymagająca poprawy);
41 | Podpowiedzi obrazkowe dotyczące prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym człowieka;
42 | Algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacja błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod;
43 | Możliwość włączania/wyłączania sygnału dźwiękowego detekcji zespołów QRS;
44 | Spoczynkowe badanie EKG z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, automatycznymi pomiarami HR, RR, P, PQ, QRS, QT, QTc (korekcje wg formuły: Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges), osi elektrycznych, przeglądaniem uśrednionych QRS, możliwością wykonywania ręcznych pomiarów i automatycznej reinterpretacji z ich uwzględnieniem, nakładaniem zespołów QRS, możliwością zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, drukowaniem w dowolnym formacie spośród wszystkich dostępnych w oprogramowaniu;
45 | Długoczasowa rejestracja spoczynkowego EKG w sposób ciągły do 20 minut z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, detekcją arytmii, możliwością zapisywania dowolnych fragmentów rejestrowanego sygnału w formie standardowych 10-sekundowych badań spoczynkowych EKG z pomiarami, możliwością oznaczania zdarzeń, zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, programowania automatycznego zatrzymania rejestracji po określonym czasie, przeglądania całego zapisanego sygnału i drukowania dowolnych jego fragmentów;
46 | Wysiłkowe badanie EKG ze stałą kontrolą odcinka ST we wszystkich 12 kanałach EKG;
47 | Standardowe protokoły badań wysiłkowych (np. Bruce, Bruce modyfikowany, Balke, Cornell, Naughton) wbudowane w system;
48 | Programowanie i zapamiętywanie własnych protokołów badań wysiłkowych, w tym RAMP;
49 | Tworzenie i zapamiętywanie własnych szablonów opisu badania wysiłkowego;
50 | Konfigurowanie raportów z badania wysiłkowego z zapamiętywaniem domyślnego szablonu i dynamiczną możliwością jego zmiany na etapie wydruku;
51 | Wybór sposobu wyliczania oczekiwanego dla pacjenta obciążenia i sygnalizowania wykonania limitu tętna jako maksymalnego lub submaksymalnego;
52 | Wyświetlanie i monitorowanie w trakcie badania wysiłkowego następujących parametrów i krzywych: - 12 odprowadzeniowego EKG - Częstości rytmu serca - Uśrednionych sygnałów EKG ze wszystkich kanałów prezentowanych jednocześnie - Powiększonego uśrednionego sygnału EKG z wybieranego automatycznie kanału o największej zmianie ST z możliwością ręcznej zmiany wyboru - Zmian odcinka ST z oceną zakresu tych zmian - Zmierzonych wartości ciśnienia krwi (jednoczesne wyświetlanie 2 ostatnich wartości pomiaru) - Trendów zmian częstości rytmu, ciśnienia krwi, obciążenia, poziomu i nachylenia ST - Danych dotyczących zadanego obciążenia - Wartości współczynnika MET lub Watt - Procentowego wykonania oczekiwanej wartości MET/Watt - Aktywności stymulatora serca - Wartości limitu tętna - Procentowego wykonania limitu tętna - Przekroczenia limitu tętna - Rodzaju aktualnie używanego protokołu
53 | Wyświetlanie i monitorowanie w trakcie badania wysiłkowego następujących parametrów i krzywych c.d.: - Nazwy aktualnie realizowanego etapu badania - Czasu trwania danego etapu - Czasu trwania całego wysiłku - Aktualnych obrotów (w przypadku badania na ergometrze rowerowym), z sygnalizacją zbyt wolnego lub zbyt szybkiego pedałowania - Aktualnych wartości prędkości przesuwu pasa bieżni oraz kąta nachylenia bieżni (w przypadku badania na bieżni) - Ilości wykrytych pobudzeń komorowych - Wartości SpO2 (w przypadku badania z podłączonym zewnętrznym czujnikiem saturacji) - Wartości zmęczenia według skali Borga;
54 | Automatyczna detekcja i rejestracja arytmii występujących podczas badania wysiłkowego;
55 | Ręczna rejestracja zdarzeń w czasie badania wysiłkowego, z możliwością dodania opisu rodzaju zdarzenia;
56 | Przypomnienie o momencie na wykonanie pomiaru ciśnienia z sygnalizacją graficzną i dźwiękową (w przypadku ręcznego wykonywania pomiarów);
57 | Możliwość wydruku fragmentu EKG w dowolnym momencie trwania badania wysiłkowego oraz zaprogramowania automatycznego wydruku podsumowania każdego etapu podczas trwania próby;
58 | Modyfikacja stosowanego protokołu badania wysiłkowego w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie trwania badania;
59 | Analiza retrospektywna odcinka ST badania wysiłkowego, z możliwością zmiany parametrów analizy i automatycznego przeliczania wyników;
60 | Oprogramowanie wyposażone w algorytm automatycznej interpretacji spoczynkowego EKG z modułem interpretacji dedykowanej dla sportowców – według kryteriów z Seattle;
61 | JEDNOSTKA STERUJĄCA
62 | Rejestracja sygnału i obsługa systemu wysiłkowego za pośrednictwem komputera PC ypu All in One, z procesorem min. 2-rdzeniowym, pamięcią operacyjną min. 2 GB, portem ethernet (RJ-45), dyskiem twardym min. 256 GB, nagrywarką CD/DVD, kolorowym monitorem LCD min. 21” Full-HD, laserową drukarką zewnętrzną, systemem operacyjnym Windows 10 Pro;
63 | Wózek jezdny dedykowany do systemu z 4 skrętnymi kółkami z hamulcami, z koszem na akcesoria, uchwytem na ekran, półką na drukarkę;
64 | BIEŻNIA
65 | Zakres prędkości 0.5-22 km/h z regulacją co 0.1 km/h
66 | Nachylenie 0-25% z regulacją co 0,1%
67 | Dopuszczalna masa pacjenta 250 kg
68 | Długość użytkowa taśmy bieżni 150 cm
69 | Szerokość użytkowa taśmy bieżni 50 cm
70 | Wysokość położenia taśmy bieżni względem podłoża 23 cm
71 | Taśma bieżni pokryta warstwą antypoślizgową, wyposażona w warstwę amortyzującą
72 | Łagodny start i zatrzymanie taśmy, ograniczające ryzyko utraty równowagi u pacjenta
73 | Poręcze dla pacjenta
74 | Dwa systemy awaryjnego wyłącznika bezpieczeństwa – przycisk dla osoby obsługującej i automatyczne zatrzymanie w przypadku ześlizgnięcia się pacjenta z bieżni
75 | Port komunikacyjny RS-232 do zdalnego sterowania z systemu wysiłkowego
76 | Silnik prądu zmiennego o mocy 2.2 kW, bezszczotkowy, bez konieczności konserwacji
77 | Zasilanie 230 V, 50 Hz
78 | Masa własna bieżni 240 kg
79 | Wymiary 210x86x120 cm
80 | Urządzenie spełniające normy dla sprzętu medycznego klasy IIb z wbudowanym transformatorem separującym
81 | Oprogramowanie na PC spełniające funkcję wirtualnego panelu kontrolno-sterującego do niezależnych aplikacji treningowych
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
SPIROMETRIA (opcja)
1 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do spirometrii działające z przystawką spirometryczną;
2 | Ultradźwiękowa metoda pomiarowa;
3 | Pomiary minimum: FVC, SVC, MVV;
4 | Przegląd pomiarów na ekranie „pre” i „post”;
5 | Automatyczna interpretacja FVC;
6 | Wymiary przystawki: 15x5x10 (+/-2 mm);
7 | Waga przystawki: max. 185 g;
8 | Połączenie przystawki z jednostką sterującą przy pomocy złącza USB
9 | Dokładność pomiarowa: przepływ: +/- 2% lub 50 ml/s dla przepływu 0-16 l/s; objętość: +/- 2% lub 50 ml/s; temperatura: +/- 2%
CYKLOERGOMETR PÓŁLEŻĄCY (opcja)
10 | Możliwość rozbudowy o cykloergometr półleżący
11 | Zakres mocy: 20-999 Watt
12 | Zakres obrotów: 30-130 obrotów/min.
13 | Wysokość pacjenta min. 120-210 cm
14 | Regulowane pochylenie oparcia w min. 3 pozycjach
15 | Elektryczna regulacja wysokości siedziska przy pomocy przycisków na konsoli
16 | Konsola sterująca z możliwością obracania o 180o
17 | Wyświetlacz na konsoli dotykowy
18 | Poręcz obracana w zakresie 360o
19 | Bezłańcuchowy, prawie bezgłośny napęd
20 | Elektromagnetyczny system hamowania
21 | Układ mechaniczny nie wymagający konserwacji
22 | Port komunikacyjny RS-232 do zdalnego sterowania z komputerowego systemu badań wysiłkowych
23 | Zasilanie 230V, 50 Hz
24 | Wymiary podstawy max. 40 x 130 cm, waga max. 75 kg
25 | Stabilna konstrukcja stalowa
26 | Dopuszczalna waga pacjenta min. 300 kg
27 | Automatyczne sterowanie komputerowe przez interfejs szeregowy
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi bezpośrednio współpracować z autoryzowanym serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 3.System do próbCPET
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | System do prób wysiłkowych i ergospirometrycznych CPET
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Podsystem EKG:
2 | Moduł pacjenta do akwizycji sygnału EKG z bezprzewodową transmisją danych do systemu wysiłkowego
3 | Sposób komunikacji z komputerem: bluetooth – kompatybilny z modułami komputerów PC w wersji 2.0 lub wyższej; konieczne sparowanie urządzenia z komputerem w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych do właściwej stacji odbiorczej
4 | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG: 8000 Hz na kanał
5 | Rozdzielczość rejestrowanego sygnału: 12 bit
6 | Pasmo analizy sygnału EKG: 0,05 - 150 Hz
7 | Detekcja impulsów kardiostymulatora o szerokości >= 0,1 ms
8 | Obwód pacjenta odizolowany od sieci, zabezpieczony przed defibrylacją
9 | Wymiary przetwornika EKG: 90x58x20 mm
10 | Waga przetwornika EKG bez baterii: 60 g
11 | Przetwornik wyposażony w ekran OLED służący do dodatkowego podglądu kanałów EKG, kontroli jakości podłączenia elektrod, częstości rytmu serca, stanu naładowania ogniw zasilających, ustawienia połączenia z komputerem
12 | Zasilanie przetwornika: 2 baterie lub akumulatory typu AA. W zestawie 4 akumulatory AA i ładowarka.
13 | Czas pracy przetwornika na naładowanych w pełni ogniwach: 36 h
14 | Stopień ochrony obudowy: IP53
15 | Dedykowane etui dla pacjenta na przetwornik, z paskiem na ramię i biodrowym
16 | Rejestracja sygnału i obsługa systemu za pośrednictwem komputera typu PC z procesorem min. 2-rdzeniowym, pamięcią operacyjną min. 4 GB, portem ethernet (RJ-45), WiFi, dyskiem twardym min. 240 GB, kolorowym monitorem LCD 23,8” Full-HD, modułem bluetooth, laserową kolorową drukarką zewnętrzną, systemem operacyjnym Windows 10 64bit.
17 | Całość zestawu zamontowana na dedykowanym wózku z min. 1 koszykiem na akcesoria, półką na drukarkę, uchwytami na monitory, uchwytem na butlę z gazem referencyjnym do podsystemu pomiarów gazowych, wysięgnikiem do drenów pacjenta.
18 | Oprogramowanie rejestrujące dane z przetwornika EKG, umożliwiające uruchomienie: spoczynkowego badania EKG w trybie automatycznym, długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG, wysiłkowego badania EKG oraz zapisanie w bazie danych pełnego rozwinięcia 12 kanałów z całego okresu rejestracji tych badań
19 | Wbudowany generator raportów PDF z możliwością konfiguracji zawartości pliku zgodnej z formatem wydruku, określenia formatu nazwy pliku, automatycznym zapisywaniem raportów we wskazanej lokalizacji
20 | Konfiguracje odprowadzeń EKG min. Standard oraz Cabrera
21 | Czułość wyświetlanego sygnału EKG: 2,5/5/10/20/40 mm/mV
22 | Prędkość wyświetlania sygnału EKG: 6,25/12,5/25/50 mm/s
23 | Jednoczasowe wyświetlanie 3, 6 lub 12 kanałów (1x12, 2x6, 2x6+1, 4x3+1)
24 | Filtry sygnału EKG niewpływające na istotne diagnostycznie informacje z krzywej EKG: zakłóceń sieciowych, drżeń mięśniowych, stabilizujący fluktuacje i redukujący zakłócenia linii izoelektrycznej, bez ingerencji w pomiary w obrębie zespołów QRS
25 | Automatyczna kontrola jakości podłączenia elektrod ze wskazaniem, które elektrody nie zapewniają dostatecznej jakości sygnału
26 | Kontrola jakości podłączenia elektrod z testem impedancji możliwa do uruchomienia w każdym momencie badania
27 | Spoczynkowe badanie EKG z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, automatycznymi pomiarami HR, RR, P, PQ, QRS, QT, QTc (korekcja do wyboru wg formuły: Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges), osi elektrycznych, dyspersji QT, przeglądaniem uśrednionych QRS, możliwością wykonywania ręcznych pomiarów, nakładaniem zespołów QRS, możliwością zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, drukowaniem w dowolnym formacie spośród wszystkich dostępnych w oprogramowaniu
28 | Długoczasowa rejestracja spoczynkowego EKG w sposób ciągły do 2 godzin z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, detekcją arytmii, możliwością zapisywania fragmentów rejestrowanego sygnału w formie standardowych 10-sekundowych badań EKG z pomiarami, możliwością oznaczania zdarzeń, zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, programowania automatycznego zatrzymania rejestracji po określonym czasie, przeglądania całego zapisanego sygnału i drukowania dowolnych jego fragmentów
29 | Wysiłkowe badanie EKG ze stałą kontrolą odcinka ST we wszystkich 12 kanałach EKG
30 | Standardowe protokoły badań wysiłkowych wbudowane w system oraz programowanie i zapamiętywanie własnych protokołów badań wysiłkowych, w tym typu RAMP
31 | Tworzenie i zapamiętywanie własnych szablonów opisu badania z możliwością użycia wyliczonych przez system wartości dla danego badania
32 | Konfigurowanie raportów z zapamiętywaniem domyślnego szablonu i dynamiczną możliwością jego zmiany na etapie wydruku. Wspólny raport z pomiarów EKG i gazowych generowany po 1 kliknięciu.
33 | Programowanie sposobu wyliczania oczekiwanego dla pacjenta obciążenia według algorytmu Wassermana, W150/W170 lub własnego osobno dla kobiet i mężczyzn
34 | Programowanie sposobu sygnalizowania wykonania limitu tętna jako maksymalnego, submaksymalnego, określanego osobno dla kobiet i mężczyzn
35 | Wyświetlanie i monitorowanie w trakcie badania wysiłkowego następujących parametrów i krzywych:
36 | 12 odprowadzeniowego EKG
37 | Częstości rytmu serca
38 | Uśrednionego sygnału EKG
39 | Zmian odcinka ST z oceną zakresu tych zmian
40 | Zmierzonych wartości ciśnienia krwi (jednoczesne wyświetlanie 2 ostatnich wartości pomiaru)
41 | Trendów zmian częstości rytmu, ciśnienia krwi, obciążenia, poziomu i nachylenia ST
42 | Danych dotyczących zadanego obciążenia
43 | Wartości współczynnika MET lub/i Watt (z automatycznym przeliczeniem online na MET)
44 | Procentowego wykonania oczekiwanej wartości MET/Watt
45 | Aktywności stymulatora serca
46 | Wartości limitu tętna
47 | Procentowego wykonania limitu tętna
48 | Przekroczenia limitu tętna
49 | Rodzaju aktualnie używanego protokołu
50 | Nazwy aktualnie realizowanego etapu badania
51 | Czasu trwania danego etapu
52 | Czasu trwania badania
53 | Aktualnych obrotów (w przypadku badania na ergometrze rowerowym), z sygnalizacją zbyt wolnego lub zbyt szybkiego pedałowania
54 | Ilości wykrytych pobudzeń komorowych
55 | Wartości SpO2 (w przypadku badania z podłączonym zewnętrznym czujnikiem saturacji)
56 | Wartości zmęczenia według skali Borga
57 | Ręczna rejestracja zdarzeń w czasie badania wysiłkowego, z możliwością dodania opisu rodzaju zdarzenia
58 | Okno do wprowadzenia wartości ciśnienia pojawiające się automatycznie we wcześniej zaprogramowanym momencie etapów badania wysiłkowego (w przypadku braku modułu automatycznego pomiaru ciśnienia)
59 | Możliwość wydruku fragmentu EKG w dowolnym momencie trwania badania wysiłkowego oraz zaprogramowania automatycznego wydruku podsumowania każdego etapu podczas trwania próby
60 | Modyfikacja stosowanego protokołu badania wysiłkowego w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie trwania badania
61 | Możliwość wyświetlania przycisku ekranowego do natychmiastowego zatrzymania badania
62 | Analiza retrospektywna odcinka ST badania wysiłkowego, z możliwością zmiany parametrów analizy i automatycznego przeliczania wyników
63 | Podsystem pomiarów gazowych
64 | Zintegrowany z systemem moduł służący do pomiarów gazowych w czasie badania wysiłkowego, z drugim monitorem LCD 23,8’’ Full-HD do prezentacji danych spirometrycznych/z analizy gazowej.
65 | Pomiar dla każdego oddechu (breath-by-breath), z bieżącą prezentacją mierzonych wartości na ekranie
66 | Głowica pomiarowa wielokrotnego użytku, oparta na technologii zmiennej kryzy, podlegająca dezynfekcji w całości, bez konieczności pełnego suszenia, nie posiadająca elementów obrotowych lub elektronicznych, nie wymagająca podgrzewania, niewrażliwa na kondensację pary wodnej lub gazów oddechowych, masa < 30 g, przestrzeń martwa < 25 ml
67 | Zakres pomiaru przepływu 0-20 l/s
68 | Czujnik O2 elektrochemiczny dostępny do wymiany przez użytkownika bez użycia narzędzi w ciągu 1 minuty, z gwarancją trwałości na min. 12 miesięcy
69 | Zakres pomiaru O2: 10-30 %, dokładność ± 0,1 %, rozdzielczość <0,01 %, czas odpowiedzi <180 ms
70 | Czujnik pomiaru CO2 ultradźwiękowy
71 | Zakres pomiaru CO2: 0-15 %, dokładność ± 0,1 %, rozdzielczość <0,01 %, czas odpowiedzi <100 ms
72 | Spirometria referencyjna możliwa do wykonania w dowolnym momencie przed badaniem, spirometria swobodna lub natężona z fazą pre/post i animacjami motywacyjnymi
73 | Mierzone parametry: METS, VT, VE, fR, VO2, VCO2, RER, VE/V, ekwiwalenty VO2 i VCO2, VD/VT, O2 pulse, FEO2, FECO2
74 | Wprowadzanie wartości gazometrii podczas badania lub oznaczanie markerów dla późniejszego uzupełnienia danych
75 | Wyświetlanie danych poprzez 9 paneli Wassermanna (czwarta i piąta edycja) oraz dowolnie definiowane przez użytkownika panele, z możliwością wprowadzania zmian wyglądu podczas badania lub podczas przeglądania zarejestrowanego badania
76 | Automatyczne oraz manualne wyznaczanie progu wentylacyjnego z użyciem 7 dostępnych metod, z możliwością wyboru jednej metody lub połączenia kilku metod
77 | Automatyczny pomiar warunków otoczenia
78 | Automatyczna kalibracja gazowa za pomocą gazu referencyjnego
79 | W zestawie butla z gazem kalibracyjnym pozwalająca na wykonanie 650 kalibracji, reduktor oraz uchwyt do montażu na wózku
80 | Możliwość stosowania zarówno dedykowanej butli wymienianej w całości po opróżnieniu, jak i butli napełnianej, możliwej do uzyskania przez użytkownika na wolnym rynku, przy założeniu utrzymania parametrów mieszanki ściśle według zaleceń producenta systemu pomiarowego
81 | Kalibracja objętościowa za pomocą pompy kalibracyjnej (w zestawie z systemem) wspomagana przez oprogramowanie
82 | Linia odprowadzająca wilgoć z toru pomiarowego możliwa do wymiany przez użytkownika, wyposażona w element zabezpieczający przed złamaniem
83 | Eksport mierzonych parametrów do plików .pdf, .xls
84 | W zestawie komplet niezbędnych akcesoriów, umożliwiających rozpoczęcie pracy bez dodatkowych inwestycji, w tym min. czujnik O2, głowica pomiarowa (2 szt.), adapter łączący maskę z głowicą pomiarową (2 szt.), komplet masek (XS, S, M, L) i odpowiadających im siatek mocujących, linia osuszająca typu nafion (2 szt.), miarka określająca właściwy rozmiar maski (2 szt.), termohigrometr.
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Możliwość rozszerzenia funkcji systemu opcję włączenia do systemu zarządzania danymi z obsługą protokołu HL7 lub DICOM
2 | Możliwość podłączenia do systemu: ergometru/bieżni, modułu nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia i saturacji krwi, sieci komputerowej (systemu zarządzania danymi)
3 | Możliwość bezpośredniego połączenia bazy danych pacjentów z systemem analizy holtera EKG i ABPM
4 | Możliwość użycia do logowania w aplikacji tego samego loginu i hasła, które zostało określone w kontach systemu Windows
5 | Moduł administracyjny z możliwością określania praw dostępu do systemu i ustawień własnych w programie
6 | Możliwość wyboru kolorystyki tła ekranu, krzywej EKG i siatki dla EKG, osobno dla sygnału wyświetlanego w trybie online i offline
7 | Możliwość włączania/wyłączania sygnału dźwiękowego detekcji zespołów QRS
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi bezpośrednio współpracować z autoryzowanym serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN z VAT (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 4. USG I
Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji;
Przedmiot
| Żądana ilość sztuk | 1
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Aparat USG
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Liczba kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 37 000 000, Zakres pracy aparatu determinowany możliwymi do podpięcia głowicami ultrasonograficznymi min. 1MHz – 22 MHz
2 | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych np. podczas procedur interwencyjnych min. 2D, 2D+CD, 2D+CD+PWD.
3 | Panel sterowania z możliwością obracania lewo/prawo min. +/- 160 stopni z pozycji środkowej, niezależnie od jednostki centralnej
4 | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 80 % powierzchni ekranu
5 | Możliwość rozbudowy o jednoczesną wizualizacje w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej i/lub przezklatkowej, z możliwością elektronicznego obrotu obu płaszczyzn jednocześnie, lub zmiany kąta jednej płaszczyzny względem drugiej
6 | Oprogramowanie do automatycznej wykorzystującej sztuczną inteligencję odcinkowej oceny ruchu mięśnia lewej komory wraz z wyznaczeniem Wall Motion Scoring Index. Wyniki odcinkowe prezentowane są za pomocą 17 segmentowego wykresu kołowego
7 | Oprogramowanie do automatycznego (bez ingerencji operatora) wyznaczenia odkształcenia RV oraz LA. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje AP4 potrzebną do uzyskania wyniku oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z sygnałem EKG lub bez sygnału EKG
8 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające operatorowi aparatu współpracę z kolegami lub dostęp do udzielającego pomocy personelu technicznego. Oprogramowanie wbudowane bezpośrednio w ultrasonograf pozwalające użytkownikowi na wykonywanie następujących czynności: · Zarządzanie kontaktami · Prowadzenie czatu tekstowego · Nawiązywanie połączenia audio · Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej · Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
9 | Tryby obrazowania:
1. 2D (B-mode)
2. M-mode
3. Kolor M-mode
4. Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF
5. Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej
6. Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice
7. Power (angio) Doppler
8. Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler)
9. Triplex (min. 2D + CD/Power Doppler + PW)
10. Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny
10 | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. x150
11 | Dynamika systemu min. 350 dB
12 | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode
13 | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s.
14 | Wielkość bramki PW Doppler min. od 0,5 do 20 mm
15 | Maksymalna prędkość Dopplera z Falą Ciągłą mierzona przy kącie 0° min. 20 m/s.
16 | Regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na głowicy liniowej min. 18 kątów do badań naczyniowych
17 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego
18 | Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo
19 | Moduł do oceny globalnej funkcji lewej komory; obliczenia oparte na automatycznej detekcji wsierdzia na bazie Speckle Tracking; automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji AP4 i AP2; wyznaczanie parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory, aplikacja oparta na sztucznej inteligencji do automatycznego wybierania najlepszych obrazów do oceny LV EF, możliwość obsługi obrazu z lub bez EKG
20 | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na min. 18 segmentów. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG
21 | Wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie 2D: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus
22 | Funkcja automatycznego rozpoznania widma fali przepływu w zależności od typu zastawki i dzięki sztucznej inteligencji dopasowująca odpowiadający jej pakiet pomiarowy.
23 | W pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie Dopplera np. MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, MV Inflow, MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, LVOT VTI, LVOT Vmax, AV VTI, AV Vmax, PV VTI, PV Vmax, TR Vmax, Lat E’Vel, Lat A’Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, Lat Vel, Lat E’Vel, Lat A’ Vel, Med Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, RV S
24 | Głowica do obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych (tzw. TEE)
Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 8 MHz (+/- 1MHz)
Ilość elementów min. 2500
Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler
Funkcja programowalnego przycisku na korpusie głowicy np. możliwość nagrywania
25 | Głowica sektorowa w technologii Single Crystal lub analogicznej
Zakres częstotliwości obrazowania min. od 1 do 5 MHz. (±1 MHz)
Ilość elementów min. 70
Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler
Kąt obrazowania w trybie B minimum 80º
26 | Głowica liniowa z przeznaczeniem do wykonywania badań naczyniowych
Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 13 MHz (+/- 1MHz)
Ilość elementów min. 300
Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
Szerokość płaszczyzny obrazowania max 39 mm
Obrazowanie harmoniczne
27 | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań:
kardiologia dorosłych
kardiologia dzieci
serce płodu
naczynia
Wymogi formalne
28 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
29 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
30 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
31 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
32 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
33 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
34 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
35 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
36 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 5.Holter EKG 3-kanałowy
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 13 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Holter EKG 3-kanałowy
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 lub 7 odprowadzeń.
2 | Zapis danych na standardowej karcie pamięci typu SD/SDHC, dostępnej na rynku komercyjnym, o pojemności do 32 GB.
3 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora typu li-ion, dodatkowe zasilanie z 1 baterii lub akumulatorka typu AAA.
4 | Wbudowany w rejestrator port microUSB do programowania urządzenia, pobierania zarejestrowanych danych oraz ładowania wbudowanego akumulatora.
5 | Wbudowany dyktafon do zapisu głosowego danych pacjenta.
6 | Zintegrowany czujnik ruchu pacjenta.
7 | Częstotliwość próbkowania 32000Hz z rozdzielczością amplitudową 15 bit.
8 | Możliwość podglądu sygnału EKG ze wszystkich kanałów na wbudowanym wyświetlaczu OLED.
9 | Informacja o jakości podłączenia elektrod na wyświetlaczu.
10 | Detekcja pracy stymulatora serca.
11 | Automatyczna rejestracja daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia zapisu.
12 | Czas ciągłego zapisu 3-kanałowego EKG przez 336 godz.
13 | Możliwość korzystania z trybu przedłużonej rejestracji (min. 30 dni).
14 | System ochrony zapisu EKG – kontynuowanie zapisu podczas wymiany baterii AAA, automatyczne wyłączenie w przypadku wyczerpania źródeł zasilania, zachowanie zapisu po zakończeniu rejestracji (także po przypadkowym wyjęciu karty pamięci podczas rejestracji).
15 | Zapis czynności oddechowej pacjenta.
16 | Wbudowany moduł bluetooth do programowania rejestratora, podglądu zapisu EKG na ekranie komputera w trybie online w dowolnym momencie rejestracji lub do połączenia z zewnętrznym czujnikiem SpO2 w celu synchronicznej rejestracji poziomu saturacji.
17 | Przycisk zdarzeń dla pacjenta.
18 | Wodoszczelna obudowa.
19 | W zestawie z rejestratorem kabel pacjenta, karta pamięci, kabel microUSB oraz wielorazowe etui z elastycznego tworzywa łatwego w dezynfekcji.
20 | Urządzenie kompatybilne z Oprogramowaniem do analizy Holtera 7-dniowego wyspecyfikowanym w Pakiecie przez Zamawiającego
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Wymiana kabla pacjenta wykonywana samodzielnie przez użytkownika bez użycia narzędzi
2 | Waga rejestratora poniżej 130g z wbudowanym akumulatorem.
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi bezpośrednio współpracować z autoryzowanym serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 6.Holter RR
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 13 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Holter RR
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Metoda pomiaru osłuchowa (Korotkowa) i oscylometryczna
2 | Pomiar i rejestracja wartości tętna, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego ciśnienia tętniczego
3 | Rejestrator przystosowany technicznie do pomiarów u dorosłych i dzieci
4 | Funkcja dyktafonu – możliwość nagrania głosowego danych pacjenta
5 | Zakres pomiaru ciśnienia 25-300 mmHg
6 | Zakres pomiaru tętna 25-300 bpm
7 | Rejestrator z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem OLED
8 | Wbudowany w rejestrator port mini-USB do komunikacji z komputerem
9 | Czas rejestracji 48 godzin
10 | Funkcja uruchomienia i zaprogramowania badania poprzez komputer oraz bezpośrednio z rejestratora bez użycia komputera
11 | Bezpośrednia weryfikacji wyników pomiarowych na ekranie rejestratora
12 | Funkcja wyłączenia wyświetlania wyników pomiarów pacjentowi
13 | Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia pomiaru
14 | Samoczynne dostosowanie ciśnienia w mankiecie do ciśnienia tętniczego pacjenta
15 | Wykonywanie pomiaru na życzenie pacjenta (przycisk pacjenta)
16 | Możliwość przerwania pomiaru w trakcie jego wykonywania
17 | Możliwość wykonania pauzy w czasie badania (np. w celu zabrania pacjenta na inne badania) i wznowienia rejestracji bez konieczności ponownego programowania urządzenia
18 | Cztery programy pomiarowe z możliwością niezależnego dostosowania i programowania interwałów
19 | Pamięć 400 pomiarów i 30 sekund nagrania głosowego
20 | W zestawie oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 10 i 11 64bit, umożliwiające prezentację graficzną (wykresy, histogramy) i tabelaryczną (wartości pomiarów, statystyki) mierzonych parametrów, z identyfikacją metody pomiarowej
21 | Możliwość ustalenia i prezentacji wartości progowych ciśnienia dla podokresów pomiarowych (wytyczne ECS/ESH, AHA lub własne)
22 | Dane statystyczne na temat ciśnienia maksymalnego, średniego, minimalnego, odchylenia standardowego liczone dla każdego mierzonego parametru, oddzielnie dla podokresów i całości badania
23 | Automatyczne obliczanie wskaźnika ‘dip’ i ładunku ciśnienia
24 | Automatyczna i ręczna eliminacja błędnych pomiarów
25 | Automatyczna klasyfikacja wyników badania według norm ESC/ESH
26 | Możliwość konfiguracji zawartości raportu końcowego i ustalenia szablonu opisu badania z uwzględnieniem danych prezentowanych przez oprogramowanie
27 | Zasilanie z 2 ogniw typu AA
28 | W zestawie 2 komplety akumulatorów typu AA z ładowarką
29 | W zestawie mankiet w rozmiarze „M” dla dorosłych (opcjonalnie możliwość użycia powiększonego mankietu „L” dla dorosłych oraz „S” dla dzieci lub osób bardzo szczupłych)
30 | Urządzenie kompatybilne z Oprogramowaniem do analizy Holtera 7-dniowego wyspecyfikowanym w Pakiecie przez Zamawiającego
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Możliwość podziału doby na co najmniej 3 podokresy
2 | Możliwość programowania interwałów międzypomiarowych od 5 do 120 minut
3 | Waga rejestratora z kompletem ogniw zasilających maks. 200 g
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi bezpośrednio współpracować z autoryzowanym serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 7.Holter EKG 7-dniowy
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Holter EKG 7-dniowy
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Rejestrator
2 | Zapis danych w trybie 12-kanałowym z 10 odprowadzeń standardowych.
3 | Wymiana kabla pacjenta wykonywana samodzielnie przez użytkownika bez użycia narzędzi
4 | Zapis danych na standardowej karcie pamięci typu SD/SDHC, dostępnej na rynku komercyjnym, o pojemności do 32 GB.
5 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora typu li-ion, dodatkowe zasilanie z 1 baterii lub akumulatorka typu AAA.
6 | Wbudowany w rejestrator port USB-C do programowania urządzenia, pobierania zarejestrowanych danych oraz ładowania wbudowanego akumulatora.
7 | Możliwość bezprzewodowego ładowania wbudowanego akumulatora.
8 | Wbudowany dyktafon do zapisu głosowego danych pacjenta.
9 | Częstotliwość próbkowania do 128000 Hz z rozdzielczością amplitudową 16.5 bit.
10 | Możliwość podglądu sygnału EKG ze wszystkich kanałów aktywnych (I, II, III, V1-V6) na wbudowanym wyświetlaczu OLED.
11 | Informacja o jakości podłączenia i odpięciu elektrod na wyświetlaczu.
12 | Detekcja pracy stymulatora serca.
13 | Automatyczna rejestracja daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia zapisu.
14 | Czas ciągłego zapisu 12-kanałowego EKG bez konieczności ładowania lub wymiany ogniwa min. 162 godz.
15 | Możliwość aktywowania trybu przedłużonej rejestracji (min. 12 dni).
16 | System ochrony zapisu EKG – kontynuowanie zapisu podczas wymiany baterii AAA, automatyczne wyłączenie w przypadku wyczerpania źródeł zasilania, zachowanie zapisu po zakończeniu rejestracji (także po przypadkowym wyjęciu karty pamięci podczas rejestracji).
17 | Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 (BTLE) do programowania rejestratora, podglądu zapisu EKG na ekranie komputera w trybie online w dowolnym momencie rejestracji, podłączenia do czujnika SpO2 w celu synchronicznej rejestracji poziomu saturacji.
18 | Wbudowany czujnik ruchu pacjenta, detekcja czynności oddechowej.
19 | Przycisk zdarzeń dla pacjenta.
20 | Waga rejestratora poniżej 130g z wbudowanym akumulatorem.
21 | Wodoszczelna obudowa.
22 | W zestawie z rejestratorem kabel pacjenta, karta pamięci, kabel USB-C oraz wielorazowe etui z elastycznego tworzywa łatwego w dezynfekcji.
23 | Rejestrator zgodny z rozporządzeniem UE MDR 2017/745.
24 | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do analizy holterowskiej medilog DARWIN 2
25 | Oprogramowanie
26 | Oprogramowanie w języku polskim.
27 | Oprogramowanie pracujące z systemem operacyjnym typu Windows 10 i 11 64bit.
28 | Retrospektywna analiza pobudzeń jednocześnie z 3 kanałów EKG, z możliwością wyłączenia z analizy poszczególnych kanałów lub części zapisu na każdym kanale.
29 | Funkcja programowania rejestratorów danymi pacjenta przed rozpoczęciem zapisu.
30 | Automatyczna analiza danych EKG oparta na tworzeniu wzorców pobudzeń.
31 | Edycja pobudzeń z możliwością ich reklasyfikacji z każdego miejsca w programie.
32 | Bezpośrednia edycja tabeli arytmii.
33 | Automatyczne rozpoznawanie różnych typów arytmii komorowych i nadkomorowych, z możliwością ich reklasyfikacji.
34 | Automatyczne skanowanie EKG z prezentacją w formie przewijania.
35 | Automatyczne wyłączanie z analizy fragmentów sygnału EKG z zakłóceniami, np. w przypadku odłączenia się elektrody.
36 | Konfiguracja parametrów analizy z możliwością tworzenia, zapisywania i wczytywania szablonów ustawień dla różnych grup wiekowych pacjentów.
37 | Ocena pracy różnych typów stymulatorów serca.
38 | Analiza QT z wyznaczaniem QTc metodą Bazette, Frederica, Pfeufer, Sagie.
39 | Analiza odcinka ST z dostosowaniem punktów pomiarowych, oznaczaniem poziomu i nachylenia.
40 | Analiza zmienności częstości serca (HRV) w dziedzinie czasu i częstotliwości.
41 | Analiza wpływu działania autonomicznego układu nerwowego na regulację zmienności rytmu serca, z oceną jakości snu pacjenta.
42 | Analiza czynności oddechowej pacjenta z detekcją bezdechu sennego, w oparciu o dane EKG.
43 | Automatyczne oznaczanie załamków P.
44 | Automatyczna analiza odcinka P-R z pomiarami i wykrywaniem zaburzeń przedsionkowych (wskazanie m.in. migotania i trzepotania przedsionków, bloków przedsionkowo-komorowych, rytmu dolnoprzedsionkowego).
45 | Automatyczna reanaliza zapisu, niezakłócająca pracy z zapisem i wykonywana w tle, po wprowadzeniu zmian w czasie edycji zapisu przez użytkownika.
46 | Przeliczanie zapisu 3-kanałowego na 12-kanałowy za pomocą algorytmu przy zapisie wektorowym, z wyświetlaniem pętli wektokardiograficznej.
47 | Zintegrowany moduł obróbki i analizy danych z rejestratorów ciśnienia krwi, wykorzystujący wspólną bazę pacjentów dla zapisów EKG i ciśnienia.
48 | Tabela pomiarów, histogramy oraz wykresy trendów ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna, automatyczne obliczanie statystyk i klasyfikacja wyników według norm ESC/ESH, w przypadku analizy zapisów ciśnieniowych.
49 | Dowolne konfigurowanie wyglądu ekranów pracy oraz tworzenie własnych ekranów pracy z wybranymi modułami poszczególnych analiz.
50 | Dostosowanie zawartości automatycznych raportów z analizy do potrzeb użytkownika, w tym tworzenie własnych szablonów raportów.
51 | Automatyczne wczytywanie i analiza danych EKG.
52 | Współpraca z siecią komputerową typu LAN, operowanie na danych sieciowych i sieciowy dostęp wielostanowiskowy do klucza licencyjnego oprogramowania.
53 | Licencja oprogramowania nie wymagająca klucza fizycznego (pendrive).
54 | Licencja umożliwiająca na jednoczasową konfigurację rejestratorówna wielu stanowiskach.
55 | Licencja umożliwiająca na jednoczasową analizę zapisu EKG przez min. 2 użytkowników.
56 | Stacja sterująca
57 | Zestaw komputerowy dla systemu analizy.
58 | Komputer typu PC, procesor min. 4-rdzeniowy, pamięć operacyjna RAM min. 8 GB, dysk twardy min. 500 GB, system operacyjny Windows 11 Pro 64bit, monitor LCD min. 23’’ o min. rozdzielczości ekranu 1920x1080, drukarka laserowa z automatycznym trybem duplex
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Funkcja umożliwiająca wczytywanie do bazy danych z rejestratorów za pośrednictwem sieci Internet.
2 | Funkcja wykonywania eksportu zarejestrowanych danych – eksport odstępów RR z rozdzielczością 1 ms, eksport danych do formatu ISHNE, Matlab, EDF.
3 | Możliwość rozszerzenia o protokół HL7 w celu późniejszego włączenia do systemu centralnego zarządzania danymi.
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi bezpośrednio współpracować z autoryzowanym serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 8.Ergometr
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Ergometr
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Zakres mocy: 1-500 watów
2 | Zakres obrotów: 30-130 obrotów/min
3 | Bezstopniowa regulacja nachylenia kierownicy o 360 stopni
4 | Bezstopniowa regulacja wysokości siodełka dla pacjentów o wzroście w zakresie 120-210 cm
5 | Bezłańcuchowy, prawie bezgłośny napęd
6 | Mechanizm hamowania sterowany komputerowo, ze stałym pomiarem momentu obrotowego i siłą hamowania niezależną od liczby obrotów na minutę w zakresie 20-500 watów
7 | Główka ergometru z możliwością płynnego, beznarzędziowego obracania o 180 stopni, z wbudowanym wyświetlaczem graficznym LCD
8 | Port komunikacyjny RS-232 do zdalnego sterowania z komputerowego systemu badań wysiłkowych, ergospirometrycznych lub systemu rehabilitacji kardiologicznej
9 | Zasilanie 230V, 50 Hz
10 | Urządzenie kompatybilne z Oprogramowaniem do Próby Wysiłkowej oraz Ergospirometrii wyspecyfikowanym w Pakiecie przez Zamawiającego
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Wymiary podstawy 83cm długości i 45cm szerokości
2 | Dopuszczalna masa pacjenta 160kg
3 | Elektromagnetyczny system hamowania
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi bezpośrednio współpracować z autoryzowanym serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 9.leżanka do stress echo
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Leżanka do stress echo
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Leżanka echokardiologiczna do badań kardiologicznych
2 | Elektryczna regulacja wysokości 480 - 950 mm
3 | Wytrzymała, łatwa do utrzymania w czystości podstawa
4 | Sterowanie za pomocą pedału nożnego
5 | Regulowany elektrycznie zagłówek
6 | Możliwość ustawienia do pozycji Trendelenburga
7 | Wyjmowany segment tapicerki na wysokości klatki piersiowej, ułatwia wykonanie echokardiografii
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | 4 kółka z hamulcem 100 mm
2 | Maksymalne obciążenie 200 kg
3 | Długość stołu 2000 mm
4 | Szerokość 800 mm
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN z VAT (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 10.USG II
1
Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji;
Przedmiot
| Żądana ilość sztuk | 1
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Aparat USG
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Liczba kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 37 000 000, Zakres pracy aparatu determinowany możliwymi do podpięcia głowicami ultrasonograficznymi min. 1MHz – 22 MHz
2 | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych np. podczas procedur interwencyjnych min. 2D, 2D+CD, 2D+CD+PWD.
3 | Panel sterowania z możliwością obracania lewo/prawo min. +/- 160 stopni z pozycji środkowej, niezależnie od jednostki centralnej
4 | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 80 % powierzchni ekranu
5 | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej i/lub przezklatkowej, z możliwością elektronicznego obrotu obu płaszczyzn jednocześnie, lub zmiany kąta jednej płaszczyzny względem drugiej
6 | Oprogramowanie do automatycznej wykorzystującej sztuczną inteligencję odcinkowej oceny ruchu mięśnia lewej komory wraz z wyznaczeniem Wall Motion Scoring Index. Wyniki odcinkowe prezentowane są za pomocą 17 segmentowego wykresu kołowego
7 | Oprogramowanie do automatycznego (bez ingerencji operatora) wyznaczenia odkształcenia RV oraz LA. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje AP4 potrzebną do uzyskania wyniku oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z sygnałem EKG lub bez sygnału EKG
8 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające operatorowi aparatu współpracę z kolegami lub dostęp do udzielającego pomocy personelu technicznego. Oprogramowanie wbudowane bezpośrednio w ultrasonograf pozwalające użytkownikowi na wykonywanie następujących czynności: · Zarządzanie kontaktami · Prowadzenie czatu tekstowego · Nawiązywanie połączenia audio · Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej · Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Tryby obrazowania:
1. 2D (B-mode)
2. M-mode
3. Kolor M-mode
4. Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF
5. Doppler ciągły (CW) z głowic sektorowych obrazowych i głowicy nieobrazowej
6. Doppler kolorowy (CD) wszystkie głowice
7. Power (angio) Doppler
8. Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler)
9. Triplex (min. 2D + CD/Power Doppler + PW)
10. Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny
11. 3D / 3D live na głowicy TEE
2 | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. x150
3 | Dynamika systemu min. 350 dB
4 | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode
5 | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s.
6 | Wielkość bramki PW Doppler min. od 0,5 do 20 mm
7 | Maksymalna prędkość Dopplera z Falą Ciągłą mierzona przy kącie 0° min. 20 m/s.
8 | Regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na głowicy liniowej min. 18 kątów do badań naczyniowych
9 | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego
10 | Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo
11 | Moduł do oceny globalnej funkcji lewej komory; obliczenia oparte na automatycznej detekcji wsierdzia na bazie Speckle Tracking; automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji AP4 i AP2; wyznaczanie parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory, aplikacja oparta na sztucznej inteligencji do automatycznego wybierania najlepszych obrazów do oceny LV EF, możliwość obsługi obrazu z lub bez EKG
12 | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na min. 18 segmentów. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG
13 | Wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie 2D: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus
14 | Funkcja automatycznego rozpoznania widma fali przepływu w zależności od typu zastawki i dzięki sztucznej inteligencji dopasowująca odpowiadający jej pakiet pomiarowy.
15 | W pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie Dopplera np. MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, MV Inflow, MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, LVOT VTI, LVOT Vmax, AV VTI, AV Vmax, PV VTI, PV Vmax, TR Vmax, Lat E’Vel, Lat A’Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, Lat Vel, Lat E’Vel, Lat A’ Vel, Med Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, RV S
16 | Głowica do obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych (tzw. TEE)
Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 8 MHz (+/- 1MHz)
Ilość elementów min. 2500
Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D / 3D live
Funkcja programowalnego przycisku na korpusie głowicy np. możliwość nagrywania
17 | Głowica sektorowa w technologii Single Crystal lub analogicznej
Zakres częstotliwości obrazowania min. od 1 do 5 MHz. (±1 MHz)
Ilość elementów min. 70
Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler
Kąt obrazowania w trybie B minimum 80º
18 | Głowica liniowa z przeznaczeniem do wykonywania badań naczyniowych
Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 13 MHz (+/- 1MHz)
Ilość elementów min. 300
Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej
Szerokość płaszczyzny obrazowania max 39 mm
Obrazowanie harmoniczne
19 | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań:
kardiologia dorosłych
kardiologia dzieci
serce płodu
naczynia
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0