## 1.Ciśnieniomierz z mankietami
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 10 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Ciśnieniomierz
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Automatyczny pomiar za pomocą oscylometrycznej metody pomiaru
2 | Urządzenie zgodne z norną IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-2
3 | Urządzenie spełnia wymagania dyrektywy REACH WE 1907/2006
4 | 2x Mankiet pediatryczny w rozmiarze XS (15-22 cm)
5 | 2x Mankiet w rozmiarze M/L (22-42 cm)
6 | 2xMankiet w rozmiarze XL (42-52 cm)
7 | Funkcja wykrywania migotania przedsionków Atrial Fibrillation AF podczas jednego pomiaru
8 | Wskaźnik nieregularnej pracy serca – arytmii (IHB – Irregular Heart Beat)
9 | Walidacja kliniczna zgodnie z protokołami ESH-IP 2010 i AAMI_ESH_ISO Universal Standard (ISO 81060-2:2018) 2018
10 | Zakres pomiaru Ciśnienie krwi: 40 -255 mmHg
11 | Zakres pomiaru Puls: 40 -199 uderzeń / min
12 | Dokładność Ciśnienie krwi: ±3 mmHg
13 | Dokładność Puls: ±4% zmierzonej wartości
14 | Interpretacja wyników według skali WHO
15 | Zasilanie bateryjne AA i zasilacz sieciowy DC 6 V, 1.0 A w zestawie
16 | Aparat dostosowujący poziomu wypełnienia mankietu powietrzem do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta
17 | Stojak na ciśnieniomierz i mankiet
18 | Obwód mankietu uniwersalnego 22- 42 cm
Inna specyfikacja – specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji
1 | Łączność Bluetooth BLE 4.0 przesyłanie zapisanych wyników pomiarów do urządzeń mobilnych (Android/iOS)
2 | Pomiar ciśnienia, gdy wystąpi nieregularna praca serca
3 | Średnia z 3 ostatnich pomiarów
4 | Przetestowany dla kobiet w ciąży
5 | Zakres ciśnienia w mankiecie 0-300 mmHg
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 2.USG I
Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji;
Przedmiot
| Żądana ilość sztuk | 1
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Aparat USG
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzeni | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Liczba kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 37 000 000
2 | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych
3 | Panel sterowania z możliwością obracania lewo/prawo min. +/- 160 stopni z pozycji środkowej, niezależnie od jednostki centralnej
4 | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 80 % powierzchni ekranu
5 | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej i/lub przezklatkowej, z możliwością elektronicznego obrotu obu płaszczyzn jednocześnie, lub zmiany kąta jednej płaszczyzny względem drugiej
6 | Oprogramowanie do automatycznego (bez ingerencji operatora) wyznaczenia odkształcenia RV oraz LA. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje AP4 potrzebną do uzyskania wyniku oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z sygnałem EKG lub bez sygnału EKG
7 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową w kształcie litery „L” typu hockey. Zakres częstotliwości pracy min. od 8 do 26 MHz (+/-1MHz). Szerokość pola obrazowania przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym max 27mm. Głębokość penetracji min. 8cm
8 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające operatorowi aparatu współpracę z kolegami lub dostęp do udzielającego pomocy personelu technicznego. Oprogramowanie wbudowane bezpośrednio w ultrasonograf pozwalające użytkownikowi na wykonywanie następujących czynności: · Zarządzanie kontaktami · Prowadzenie czatu tekstowego · Nawiązywanie połączenia audio · Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej · Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu
9 | Głowica convex w technologii Single Crystal lub analogicznej ,
10 | Głowica sektorowa w technologii Single Crystal lub analogicznej,
11 | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 12.0 MHz do badań naczyniowych,
12 | Głowica do badań przezprzełykowych,
13 | Dynamika aparatu min. 350 dB
14 | Ilość map kolorów - min. 5
15 | Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo
16 | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD) dostępny na wszystkich oferowanych głowicach
IParametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Głowica convex w technologii Single Crystal lub analogicznej , Zakres częstotliwości obrazowania min. 1.0 – 5.0 MHz. (±1 MHz) Liczba elementów min. 310, Obrazowanie harmoniczne, Szerokość pola widzenia głowicy min. 105 stopni, Szerokość płaszczyzny obrazowania min 55 mm
2 | Głowica sektorowa w technologii Single Crystal lub analogicznej, Zakres częstotliwości obrazowania min. 1.0 – 6 MHz. (±1 MHz), Obrazowanie harmoniczne, Liczba elementów min. 80, Kąt obrazowania w trybie B minimum 80º
3 | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 12.0 MHz do badań naczyniowych, Obrazowanie harmoniczne, Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, Liczba elementów min. 300, Szerokość pola widzenia głowicy max. 40 mm
4 | Głowica do badań przezprzełykowych, Zakres częstotliwości obrazowania min. od 2 do 8 MHz (+/- 1MHz), Funkcja programowalnego przycisku na korpusie głowicy np. możliwość nagrywania, Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD, Liczba elementów min. 2400
5 | Wykonawca posiadający autoryzację producenta na sprzedaż na terenie Polski. Wskazać autoryzowany serwis gwarancyjny oferowanego sprzętu na terenie Polski.
6 | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost dwóch z nich i wadze maksymalnie 90 kg
7 | Panel dotykowy o przekątnej min. 12”, wspomagający obsługę aparatu z możliwością regulacji jasności, przesuwania stron za pomocą dotyku jak tablet
8 | Urządzenie wyposażone w elastyczne wieszaki na głowice zapobiegające plątaniu się kabli, dostępne po obu stronach konsoli/panelu
9 | Wewnętrzny dysk twardy o pojemności min 500 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG, oraz drugi dysk do systemu operacyjnego min 1 TB
10 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis dopplera fali ciągłej min. 45 sekund
11 | Zakres pracy aparatu definiowany częstotliwościami pracy możliwych do podłączenia sond min. 1 – 25 MHz
12 | Możliwość integracji jednokierunkowej aparatu USG z komputerem użytkownika lub serwerem, umożliwiając automatyczny eksport badania tj. wykonanych zdjęć, pętli obrazowych oraz raportu do wskazanego folderu
13 | Głębokość penetracji min. 38cm
14 | Tryb Triplex (B + CD/PD + PWD)
15 | Tryb duplex (B i B/CD)
16 | Tryb duplex (B + PWD)
17 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów
18 | Porty USB (min. 5) wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG
19 | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu
20 | Obrazowanie harmoniczne
21 | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) min. 1800Hz
22 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR)
23 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich głowicach convex, liniowych. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego.
24 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy
25 | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów
26 | Możliwość regulacji jasności obrazu na danej głębokości przy użyciu suwaków TGC po zamrożeniu obrazu oraz z pamięci aparatu
27 | Ilość map kolorów - min. 5
28 | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 7 regulatorów
29 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy)
30 | Obrazowanie trapezowe lub rombowe
31 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
32 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań
33 | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki
34 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet
35 | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: naczyniowych, małych narządów, mięśniowo szkieletowych, jamy brzusznej, TCD,kardiologiczne dorosłych
36 | Tryb detekcji bardzo wolnych przepływów o małej energii (inny niż Power Doppler) pozwalającej na wizualizację w formie samego przepływu (bez tła) oraz przepływu z tłem. Tryb obrazowania dostępny na głowicy liniowej, convex, microconvex. Możliwość prezentacji kierunku napływu.
37 | W pełni zautomatyzowane, wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji pomiary dostępne w trybie Dopplera i 2D np. MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, MV Inflow, MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, LVOT VTI, LVOT Vmax, AV VTI, AV Vmax, PV VTI, PV Vmax, TR Vmax, Lat E’Vel, Lat A’Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, Lat Vel, Lat E’Vel, Lat A’ Vel, Med Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, RV S . IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus
38 | Oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej lewej komory. Podsumowanie w postaci wykresu Bull-Eye min 17 segmentów. Automatyczne rozpoznawanie projekcji dwu, trzy i czterojamowej bez konieczności ręcznego wskazywania projekcji i punktów obrysu.
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem)

## 3.skaner żył
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 3 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | skaner naczyń
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Skaner naczyń krwionośnych emitujący promieniowanie podczerwone, które wykorzystane jest do lokalizacji naczyń podskórnych oraz podświetlenia ich pozycji na skórze pacjenta bezpośrednio nad żyłami. Lokalizacja naczyń krwionośnych dokonywana jest poprzez wchłanianie promieniowania podczerwieni przez hemoglobinę we krwi – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem.
2 | Obudowa ze specjalnym otworem pozwalającym na zamocowanie smyczy na nadgarstek zapobiegającej upadkowi urządzenia po wypadnięciu z ręki.
3 | Emisja promieniowania podczerwonego z dwóch niezależnych źródeł o długości fali 850nm każdy (2x850nm).
4 | Drugie niezależne źródło światła podczerwonego zwiększające jakość wyświetlanej mapy żylnej.
5 | Możliwość pracy w trybach wyświetlania minimum: pozytyw, negatyw, pomiar głębokość naczyń
6 | Rozdzielczość wyświetlanej mapy naczyń krwionośnych minimum 414 000 pikseli
7 | Warunki pracy:
- temperatura – od 50C do 400C
- wilgotność – od 20% do 90% (+/- 2%) wilgotności względnej bez kondensacji
8 | Warunki transportu i przechowywania:
- temperatura – od -20°C do 55°C
- wilgotność – od 10% do 95% (+/- 2%) wilgotności względnej bez kondensacji
IParametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Automatyczny pomiar głębokości żył z trójstopniowym wskazaniem jego wyniku poprzez projekcję trójkolorowej mapy żył wskazującej ich głębokość: żyły czerwone do 2 mm, żyły niebieskie 2-4 mm, żyły zielone powyżej 4 mm.
2 | Ilość kombinacji kolorów wyświetlania mapy: 5. Każda z kombinacji kolorów występująca w dwóch wariantach standardowym i inwersji (zamiana koloru żyły z kolorem tła)
3 | Ilość poziomów jasności wyświetlania: minimum 4
4 | Ilość rozmiarów okna wyświetlania: minimum 3
5 | Skaner wyświetlający informację o rozdzielczości okna wyświetlania w pikselach
6 | Wbudowany wyświetlacz o wielkości minimum 1,3 cala wskazujący wszystkie uruchomione na urządzeniu funkcje, minimum: rozdzielczość wyświetlanej mapy naczyń w pikselach, poziom jasności, kolor, stan baterii, tryb pomiaru głębokości.
7 | Urządzenie wyposażone w klawiaturę składającą się z przycisków niewystających w żadnym z kierunków poza płaszczyznę ściany obudowy, ułatwiających czyszczenie urządzenia.
8 | Bezpośrednia, krokowa regulacja parametrów w pętli przy pomocy Przycisków jednofunkcyjnych oznaczonych graficznie, zgodnie z funkcją przeznaczenia.
9 | Kolorowe Diody LED wyświetlające na obudowie urządzenia informacje o włączeniu urządzenia, stanie baterii oraz ładowaniu baterii
10 | Wbudowana bateria litowo-jonowa
11 | Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym przy rozładowanej baterii
12 | Statyw jezdny z elastycznym ramieniem, blokadą zapobiegającą upadkowi urządzenia, niewymagający przykręcania urządzenia do statywu, oraz uchwytem na ładowarkę i rączką z możliwością regulacji wysokości oraz kierunku jej zamocowania
13 | Samozatrzaskowa głowica pozwalająca na montaż urządzenia w 3 sekundy
14 | Pięcioramienna podstawa statywu jezdnego z blokadą co najmniej trzech kół o zwiększonej stabilności. Montaż kolumny statywu w centralnym wgłębieniu podstawy zapewnia obniżenie środka ciężkości i zwiększenie stabilności konstrukcji nawet przy nierównomiernym obciążeniu lub podczas przesuwania po powierzchniach o różnej strukturze.
15 | W zestawie mobilna ładowarka ze standardowym, wytrzymałym złączem DC umożliwiająca używanie jej wraz ze statywem i bez niego.
16 | Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): max. 225 x 70 x 65 mm
17 | Faktyczna maga urządzenia: bez zasilacza 430 g (+/- 2%)
18 | Urządzenie sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy 1
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 4. łóżko
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 7 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Łóżko
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Łóżko nowe, nieużywane.
2 | Klasa wodoszczelności produktu min. IPX4
3 | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg dla pozycji leża. Max. waga pacjenta min. 215 kg.
4 | Materac w zestawie
5 | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym i wskaźnikiem poziomu naładowania.
6 | Łóżko w pełni zgodne z europejską normą PN-EN 60601-2-52, PN-EN 60601-1-2:2014. Załączyć certyfikat.
7 | Szerokość zewnętrzna łóżka przy podniesionych barierkach nie większa niż 1000 mm
8 | Zasilanie 100 -240 V, 50-60 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka
9 | WYPOSAŻENIE DODATKOWE: • materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem nie przepuszczającym płynów, a przepuszczającym powietrze, rozciągliwym w 4 kierunkach, o wysokości min. 12 cm., bez lateksu. Pianka o gęstości min. 50 kg/m3, redystrybuujący ciśnienie, przezierny dla promieni RTG, wiskoelastyczny. • Materac przeciwodleżynowy odpowiedni zapobieganiu i leczeniu odleżyn we wszystkich stadiach (w tym stadium I, II, III, IV, i urazach tkanki głębokiej) • długość i szerokość materaca o kształcie dostosowanym do wymiarów leża łóżka • materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2, załączyć certyfikat wystawiony przez jednostkę niezależną • 2 częściowy wyjmowany wieszak infuzyjny ze stali nierdzewnej z regulacją wysokości z 4 haczykami. Każdy haczyk - udźwig do 2 kg. - do każdego łóżka
10 | Centralna blokada wszystkich kół jednocześnie, dźwignie hamulców i jazdy dostępne przy każdym z wszystkich 4 kół jezdnych z kolorystycznym oznaczeniem funkcji dźwigni (hamulec, jazda)
11 | Łóżko wyposażone w piąte koło kierunkowe
12 | Blokada funkcji elektrycznych (na panelu sterowniczym) dla poszczególnych regulacji: - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Zablokowane funkcje widoczne na panelach w poręczach bocznych (zew. i wew.) za pomocą sygnalizacji diodowej LED.
13 | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali malowanej metodą proszkową lub natrysku elektrostatycznego. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione zdejmowanymi panelami ze zmywalnego tworzywa sztucznego zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca oraz bezpieczną resuscytację.
14 | Długość zewnętrzna łóżka – 2200mm (+/-10mm) z możliwością przedłużania leża o minimum 300mm (w przypadku pacjentów wysokiego wzrostu)
IParametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Konstrukcja łóżka oparta o system pantografowy (wyklucza się system kolumnowy) dający przynajmniej 8 punktów podparcia leża w celu zwiększenia stabilności leża bez względu na rozłożenie ciężaru na całej jego powierzchni
2 | Na całej długości i szerokości łóżka w każdej pozycji i ustawieniach leża prześwit pod łóżkiem wynoszący minimum 15cm, jedynym elementem, który może znajdować się poniżej tej wysokości może być piąte koło
3 | Leże wypełnione odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne.
4 | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy z elementem kolorystycznym umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta bez konieczności użycia narzędzi bądź zdjęcia blokad.
5 | Szczyty łóżka od strony nóg i głowy poruszające się razem z leżem
6 | Sterowanie elektryczne przy pomocy: Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu med. Sterowanie za pomocą panelu sterowniczego głównego dla personelu med. montowanego na szczycie od strony nóg posiadającego piktogramy pozwalające na łatwą identyfikację funkcji wykonywanej za pomocą konkretnego przycisku Pilota przewodowego dla pacjenta zawieszanego na poręczy bocznej z funkcjami: regulacja segm. pleców i nóg, autokontur, regulacja wysokości.
7 | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 370 mm do 750mm (+/- 20 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka”
8 | Wskaźnik najniższego położenia leża w postaci diody LED na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej.
9 | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 0-60° +/- 2°
10 | Leże w sekcji pleców przezierne dla promieni RTG, z uchwytem na kasetę.
11 | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 0-30° +/- 2°
12 | Regulacja manualna sekcji podparcia podudzi
13 | System podwójnej autoregresji przy podnoszeniu segmentów pleców (min. 12 cm) i nóg (min. 6 cm)- (+/-1cm)
14 | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie synchronicznie wszystkimi segmentami przy pomocy jednego przycisku na panelu sterowniczym dla personelu med. montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej
15 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min.12°– sterowanie z panelu sterowniczym montowanego na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej
16 | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej
17 | Elektryczna funkcja CPR - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej
18 | Elektryczna funkcja CPR oraz elektryczna funkcja naczyniowa (antyszokowa) oznaczone odrębnymi kolorami na panelach- głównym oraz bocznych (dla personelu na zewnętrznej części barierek). Obie funkcje omijają blokadę sterowania i są dostępne również przy wyłączonym panelu sterowania.
19 | Elektryczna pozycja antyszokowa, sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odrębnym kolorem i odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej
20 | Elektryczna pozycja egzaminacyjna, do badań, sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony zewnętrznej
21 | Elektryczna dedykowana pozycja ułatwiająca wejście i zejście z łóżka pacjentowi, przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg oraz na sterownikach wbudowanych w barierki boczne od strony wewnętrznej
22 | W pozycji do bezpiecznego wejścia i zejścia na/z łóżka (j.w.), wspomaganie pacjenta za pomocą wyprofilowanych barierek (poruszających się razem z segmentem pleców) z uchwytami służącymi pacjentowi do wsparcia podczas wstawania- na każdej z barierek przynajmniej 2 miejsca stabilnego uchwytu pozwalające na chwycenie jej obiema rękami na raz.
23 | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. Mechaniczna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron wezgłowia łóżka. Funkcja musi być łatwo dostępna bez względu na pozycję barierek bocznych (opuszczone czy podniesione).
24 | Wskaźnik naładowania baterii widoczny w panelach sterowania wbudowanych w poręczach bocznych (zew.) oraz na panelu sterowniczym dla personelu med.
25 | Podwójne koła z centralnym systemem hamulcowym.
26 | Podwójne koła o średnicy min. 150mm bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem gwarantujące doskonałą mobilność łóżka, przynajmniej jedno koło jezdne antystatyczne oznaczone dla identyfikacji odrębnym kolorem
27 | Łóżko wyposażone w dzielone barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża. Możliwość składania barierki przy użyciu jednej ręki. Wbudowane wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia do 90° oraz kąta nachylenia ramy łóżka do 15°.
28 | Barierki boczne składane jedną ręką, ze wspomaganiem gazowym, samoblokujące się, opuszczane pod leże, poniżej wysokości materaca.
29 | Zintegrowane sterowanie w barierkach umieszczone po wewnętrznej jak i zewnętrznej stronie (dla personelu jak i dla pacjenta). Sterowanie w części barierki od strony głowy na wysokości wzroku leżącego pacjenta z dużymi wyraźnymi piktogramami w celu łatwej identyfikacji regulacji.
30 | Barierki tworzywowe poruszające się wraz z segmentem pleców– zabezpieczające pacjenta również w pozycji siedzącej, barierki w segmencie nożnym poruszające się wraz ze zmianą kąta nachylenia leża.
31 | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania
32 | 4 kółka odbojowe w narożach łóżka chroniące przed uszkodzeniami
33 | Uchwyty obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża, min.3 po każdej ze stron.
34 | Podświetlenie leża pozwalające na doświetlenie powierzchni pod i wokół nim zwiększając tym samym bezpieczeństwo pacjenta jak i personelu.
35 | Uchwyty z 4 haczykami na worki urologiczne umiejscowione z obu stron leża, bezpieczne obciążenie robocze min. 2 kg każdy
36 | Materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2, załączyć certyfikat wystawiony przez jednostkę niezależną
37 | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę (np. do odkładania pościeli lub chowania centralnego panelu sterowniczego), udźwig min 15 kg
38 | Tuleje uniwersalne umożliwiające montaż dodatkowego wyposażenia umieszczone w każdym narożu łóżka
39 | Konstrukcja leża z przynajmniej 4-ma dedykowanymi uchwytami do przypięcia pasów unieruchamiających pacjenta, oraz przynajmniej 6 ograniczników na brzegach leża zabezpieczających materac przed przesuwaniem
40 | Kabel zasilający, skręcany, wzmocniony, rozciągliwy, o zwiększonej odporności i żywotności
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 5.szafka przyłóżkowa
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 7 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Szafka przyłóżkowa
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Wykonana z płyty meblowej
2 | Szuflada na prowadnicach rolkowych
3 | Korpus szafki przyłóżkowej zgrzewany, wykonany z łatwej w czyszczeniu blachy o gr. 0,8 – 1,5 mm.
4 | Wymiary: wysokość 80cm; szerokość 42cm; głębokość 42cm
5 | Kolor: Biały - RAL 9010
IParametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Waga max 20kg
2 | Szafka z uchwytem i zamknieciem magnetycznym
Wymogi formalne
1 | Gwarancja minimum 60 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
2 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
3 | Czas reakcji na zgłoszenie usterki – do 72 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 7 dni.
4 | Instrukcja obsługi w języku polskim.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 6.RR Holtera 12-kanałowy
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 6 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Rejestrator Holtera 12-7 i-kanałowy
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Zapis danych w trybie 12-kanałowym z 10 odprowadzeń standardowych.
2 | Wymiana kabla pacjenta wykonywana samodzielnie przez użytkownika bez użycia narzędzi
3 | Zapis danych na standardowej karcie pamięci typu SD/SDHC, dostępnej na rynku komercyjnym, o pojemności do 32 GB.
4 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora typu li-ion, dodatkowe zasilanie z 1 baterii lub akumulatorka typu AAA.
5 | Wbudowany w rejestrator port USB-C do programowania urządzenia, pobierania zarejestrowanych danych oraz ładowania wbudowanego akumulatora.
6 | Możliwość bezprzewodowego ładowania wbudowanego akumulatora.
7 | Wbudowany dyktafon do zapisu głosowego danych pacjenta.
8 | Częstotliwość próbkowania do 128000 Hz z rozdzielczością amplitudową 16.5 bit.
9 | Możliwość podglądu sygnału EKG ze wszystkich kanałów aktywnych (I, II, III, V1-V6) na wbudowanym wyświetlaczu OLED.
10 | Automatyczna rejestracja daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia zapisu.
11 | Możliwość aktywowania trybu przedłużonej rejestracji (min. 12 dni).
12 | System ochrony zapisu EKG – kontynuowanie zapisu podczas wymiany baterii AAA, automatyczne wyłączenie w przypadku wyczerpania źródeł zasilania, zachowanie zapisu po zakończeniu rejestracji (także po przypadkowym wyjęciu karty pamięci podczas rejestracji).
13 | Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 (BTLE) do programowania rejestratora, podglądu zapisu EKG na ekranie komputera w trybie online w dowolnym momencie rejestracji, podłączenia do czujnika SpO2 w celu synchronicznej rejestracji poziomu saturacji.
14 | Wbudowany czujnik ruchu pacjenta, detekcja czynności oddechowej.
15 | Przycisk zdarzeń dla pacjenta.
16 | Wodoszczelna obudowa.
17 | W zestawie z rejestratorem kabel pacjenta, karta pamięci, kabel USB-C oraz wielorazowe etui z elastycznego tworzywa łatwego w dezynfekcji.
18 | Rejestrator zgodny z rozporządzeniem UE MDR 2017/745.
19 | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do analizy holterowskiej medilog DARWIN 2
IParametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Czas ciągłego zapisu 12-kanałowego EKG bez konieczności ładowania lub wymiany ogniwa min. 162 godz.
2 | Waga rejestratora poniżej 130g z wbudowanym akumulatorem.
3 | Detekcja pracy stymulatora serca.
4 | Informacja o jakości podłączenia i odpięciu elektrod na wyświetlaczu.
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi bezpośrednio współpracować z autoryzowanym serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 7.Aparat EKG z wózkiem
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 6 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Aparat EKG z wózkiem
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Obsługa aparatu za pośrednictwem min. klawiatury alfanumerycznej, panelu dotykowego, dedykowanych przycisków wywołujących podstawowe funkcje drukowania;
2 | Waga Aparatu max. 4.5 [kg] z pełnym pojemnikiem papieru;
3 | Wymiary Aparatu max. 384 x 319 x 90 [mm];
4 | Detekcja pracy stymulatora serca;
5 | Praca w trybie ręcznym i automatycznym;
6 | Aparat zabezpieczony przed defibrylacją;
7 | Wbudowany kolorowy graficzny wyświetlacz LCD z panelami dotykowymi;
8 | Przekątna ekrany min. 8 [’’], rozdzielczość min. 1024x768 [pix.];
9 | Wyświetlanie min. krzywych EKG, amplitudy i prędkości przesuwu, wartości HR, rodzaju wybranego zasilania, stanu naładowania akumulatora, daty, czasu, wprowadzonych danych pacjenta, stanu podłączenia elektrod, stanu filtrów, menu konfiguracyjnego urządzenia, podpowiedzi obrazkowych dotyczących prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym człowieka;
10 | Podgląd ekranowy zarejestrowanego sygnału EKG w trybie automatycznym oraz ciągłej rejestracji rytmu EKG w celu kontroli jakości i decyzji o jego wydrukowaniu, zapamiętaniu, bądź powtórzeniu;
11 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i błędnie założonego papieru;
12 | Algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacja błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod;
13 | Wprowadzanie danych pacjenta min. imię i nazwisko, wiek, wzrost, waga, płeć i ich wydruk;
14 | Wprowadzanie danych użytkownika aparatu i ich wydruk;
15 | Wbudowana drukarka termiczna drukująca na papierze składanym o szerokości 210 [mm] (A4);
16 | Optymalne rozmieszczenie wydruku kanałów na całej szerokości papieru;
17 | Prędkość druku min. 5, 12.5, 25, 50 [mm/s];
18 | Czułość druku 5, 10, 20 [mm/mV];
19 | Równoczesna, synchroniczna rejestracja i wydruk wszystkich kanałów;
20 | Wskaźnik zasilania sieciowego i akumulatorowego;
21 | Wbudowany bezobsługowy akumulator litowo-jonowy;
22 | Próbkowanie sygnału EKG: 32000 [Hz] na kanał;
23 | Filtry zakłóceń mięśniowych min. 25, 40, 150 [Hz] oraz możliwość wyłączenia filtracji i używania pełnego pasma sygnału do 250 [Hz];
24 | Filtry sieciowe cyfrowe, wolne od zniekształceń, adaptacyjne 50, 60 [Hz];
25 | Pasmo analizy sygnału EKG 0 - 250 [Hz];
26 | Funkcja monitorowania i zapisu 10 [min.] ciągłego, 12-kanałowego zapisu EKG;
27 | Wykonywanie klasycznych badań 12-kanałowych z 10-odprowadzeniowego kabla pacjenta;
28 | Konfiguracje odprowadzeń min.: Standard, Cabrera, Nehb, Prawosercowe, Tylnościenne, Mieszane;
29 | Automatyczne centrowanie linii izoelektrycznej;
30 | Funkcja pomiarów krzywej EKG min. interwały, amplitudy, osie elektryczne serca, uśrednianie zespołów QRS;
31 | Prędkość przesuwu badania spoczynkowego min. 12.5, 25, 50 [mm/s];
32 | Czułość badania spoczynkowego 5, 10, 20 [mm/mV];
33 | Wbudowana pamięć aparatu na min. 350 badań;
34 | Eksport badań EKG w konfigurowalnym formacie PDF z pamięci aparatu do komputera PC min. drogą przewodową, bezprzewodową lub przez pendrive;
35 | Aparat wyposażony w port komunikacyjny LAN 1[Gbit];
36 | Aparat wyposażony w moduł komunikacyjny WiFi wspierający standardy IEEE 802.11 a/b/g/n, WEP/WPA, działający na częstotliwości 2.4 [GHz] oraz 5 [GHz];
37 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do archiwizacji, analizy i wydruków badań w komputerze PC;
38 | Możliwość rozbudowy o funkcję analizy i interpretacji krzywej EKG dla dzieci i dorosłych, z informacją dodatkową dotyczącą kryteriów EKG w medycynie sportowej, wraz z wydrukiem wyników;
39 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służące do określenia lokalizacji zawału serca na podstawie wykonanego badania EKG ze zmianami odcinka ST;
40 | Możliwość rozbudowy o funkcję badania spirometrycznego wykorzystującą najnowsze moduły należnych;
41 | Badanie spirometryczne przy użyciu czujnika wykorzystującego technologię ultradźwiękową;
42 | Ultradźwiękowy czujnik do badania spirometrycznego nie wymagający kalibracji oraz przeglądów;
43 | Możliwość rozbudowy o funkcję bezpośredniego sterowania próbą wysiłkową i dokumentowania przebiegu według standardowych protokołów po podłączeniu do aparatu bieżni lub ergometru;
44 | Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym systemem zarządzania danymi z komunikacją HL7 i obsługą worklist;
45 | Bezpośrednia obsługa opcjonalnej worklisty z poziomu menu elektrokardiografu;
46 | Możliwość rozbudowy o podłączenie elektrod podciśnieniowych;
47 | Pełne wyposażenie aparatu umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
48 | Aparat wyposażony w wózek umożliwiający bezpieczne przemieszczanie aparatu;
49 | Wózek wyposażony w min. 4 skrętne koła, min. 2 hamulce przy kołach;
50 | Wózek wyposażony w kosz na akcesoria;
IParametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Prędkość przesuwu rytmu min. 6.25, 12.5, [mm/s];
2 | Czułość rytmu min. 2.5, 5 [mm/mV];
3 | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i zautomatyzowane wprowadzanie danych pacjenta;
4 | Czas pracy na baterii z wydrukami EKG co 15 [min.] min. 8 [h];
5 | Automatyczne doładowywanie akumulatora przy podłączeniu do sieci;
6 | Czas ładowania akumulatora do 100% max. 4 [h];
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi bezpośrednio współpracować z autoryzowanym serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 8.stolik zabiegowy
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 3 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Stolik zabiegowy
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów.
2 | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej, montowany na stałe do stelaża, z podniesionym rantem.
3 | Stolik wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą
4 | Półka koszowa lakierowana proszkowo na kolor biały.
5 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) Certyfikat PN-EN ISO 14001:2015 - System Zarządzania Środowiskowego
6 | Rok produkcji min. 2025
IParametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Wymiary całkowite: 770x430x880 mm (+/- 10mm)
2 | 1x blat 705x415x20mm (+/- 5mm) 2x półka koszowa 655x405x90mm (+/- 5mm) 2x uchwyt do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 9. USG II
Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji;
Przedmiot
| Żądana ilość sztuk | 1
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Aparat USG
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Liczba kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 37 000 000
2 | Monitor LED o przekątnej min. 24”, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia
3 | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych
4 | Panel sterowania z możliwością obracania lewo/prawo min. +/- 160 stopni z pozycji środkowej, niezależnie od jednostki centralnej
5 | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 80 % powierzchni ekranu
6 | Możliwość rozbudowy o Jednoczesną wizualizację w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej i/lub przezklatkowej, z możliwością elektronicznego obrotu obu płaszczyzn jednocześnie, lub zmiany kąta jednej płaszczyzny względem drugiej
7 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową w kształcie litery „L” typu hockey. Zakres częstotliwości pracy min. od 8 do 26 MHz (+/-1MHz). Szerokość pola obrazowania przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym max 27mm. Głębokość penetracji min. 8cm
8 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające operatorowi aparatu współpracę z kolegami lub dostęp do udzielającego pomocy personelu technicznego. Oprogramowanie wbudowane bezpośrednio w ultrasonograf pozwalające użytkownikowi na wykonywanie następujących czynności: · Zarządzanie kontaktami · Prowadzenie czatu tekstowego · Nawiązywanie połączenia audio · Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej · Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu
9 | Głowica convex w technologii Single Crystal lub równoważnej,
10 | Głowica sektorowa w technologii Single Crystal lub równoważnej,
11 | Głowica Volumetryczna Convex w technologii Single Crystal lub równoważnej,
12 | Dynamika systemu min. 390 dB
13 | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. 80 stopni
14 | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie
15 | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań: naczyniowych, małych narządów, mięśniowo szkieletowych, jamy brzusznej, TCD,kardiologiczne dorosłych kardiologiczne dzieci
IParametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Głowica convex w technologii Single Crystal lub równoważnej, Zakres częstotliwości obrazowania min. 1.0 – 5.0 MHz. (±1 MHz) Liczba elementów min. 310, Obrazowanie harmoniczne, Szerokość pola widzenia głowicy min. 105 stopni, Szerokość płaszczyzny obrazowania min 55 mm
2 | Głowica sektorowa w technologii Single Crystal lub równoważnej, Zakres częstotliwości obrazowania min. 1.0 – 6 MHz. (±1 MHz), Obrazowanie harmoniczne, Liczba elementów min. 80, Kąt obrazowania w trybie B minimum 80º
3 | Głowica Volumetryczna Convex w technologii Single Crystal lub równoważnej, Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 2.0 – 9.0 MHz, Obrazowanie harmoniczne, Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, Liczba elementów min 190, Kąt pola widzenia głowicy min 100°, Kąt pola widzenia głowicy volumetryczny min 80°
4 | Zakres pracy aparatu definiowany częstotliwościami pracy możliwych do podłączenia sond min. 1 – 25 MHz
5 | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych + 1 dedykowane gniazdo dla głowicy tzw. „ślepej”
6 | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu
7 | Aparat wyposażony w system zabezpieczenia przewodów głowic przed najechaniem kołami aparatu
8 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi, fizyczna, wysuwana z panelu sterującego
9 | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym
10 | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 24 cm
11 | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 2200 obrazów
12 | Długość zapamiętanej prezentacji M lub D min. 48 s
13 | Zakres głębokości penetracji do min. 40 cm
14 | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej JPEG, AVI, DICOM ,PDF
15 | Wewnętrzny dysk twardy HDD o pojemność min. 1 TB
16 | Wewnętrzny dysk systemowy SSD o pojemności min. 511 GB
17 | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały
18 | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań
19 | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki
20 | Porty USB z obsługą 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min. 3 porty.
21 | Cyfrowe wyjście zewnętrznego sygnału video DisplayPort (DP) z możliwością podłączenia urządzeń w standardzie DP/HDMI/DVI oraz analogowe wyjście S-Video
22 | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100 Mbps lub więcej
23 | Moduł ( software i hardware) do komunikacji w trybie DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR)
24 | Waga aparatu bez urządzeń peryferyjnych ≤ 110 kg
25 | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli
26 | Możliwość regulacji TGC min. 8 suwaków do regulacji
27 | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) – min. 2600 Hz
28 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa)
29 | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
30 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach
31 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne
32 | Możliwość zmiany przyciskami na panelu dotykowym, formatu wyświetlania tj. rozmiarów i położenia względem siebie obrazu 2D oraz spektrum na obrazach zamrożonych i z pamięci dla trybów PWD
33 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D
34 | Doppler pulsacyjny (PWD), Color Doppler (CD), Power Doppler (PD), Doppler fali ciągłej (CWD), Doppler tkankowy, Tryb M-mode, anatomiczny M-mode
35 | Prędkość max. dla PW min. 10 m/s
36 | Prędkość max. dla CW min. 27 m/s
37 | Zakres wielkości bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,5 - 20,0 mm
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem)

## 10-11.kardiomonitor z centralą
Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji;
Przedmiot
| Żądana ilość sztuk | 1 zestaw
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Kardiomonitory (7 sztuk) z centralą (1 sztuka)
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Urządzenia w pełni nowe, nieużywane
2 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe przez min. 1 h pracy
3 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie i archiwizację ekg z nadajników telemetrycznych
4 | Waga kardiomonitora modułowego z wbudowanym ekranem poniżej 7,5kg
5 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy
6 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr)
7 | Kardiomonitor modułowy
8 | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i bezpośrednio z poszczególnych kardiomonitorów. Drukowanie raportów ostatnich ciśnień.
9 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach
10 | System oceniania stanu pacjenta MEWS, MEWOS, SEWS
11 | Wbudowane złącze RJ-45
12 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe
IParametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 15 cali (rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli) oraz miejsca parkingowe na niezależne moduły z lewej i prawej strony w jednej wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia całego kardiomonitora
2 | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: a) wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, b) co najmniej 3 gniazdo USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych gniazdo RJ-45 lub wifi do podłączenia z siecią monitorowania
3 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora
4 | Jednoczesna prezentacja min.8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie
5 | Trendy min. ze min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s w całym okresie
6 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 4 różnych fal dynamicznych (min. fali EKG, fali oddechu metodą reograficzną, fali saturacji )
7 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 6 monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 6 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego, fali pletyzmograficznej SpO2, fali oddechu metodą reograficzną i fali kapnograficznej) z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s.
8 | Zmiana pozycji i kolorów poszczególnych parametrów
9 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) i aktualizację oprogramowania
10 | moduł EKG/ST/Arytm/Resp w każdym kardiomonitorze - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja min. 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową -filtry EKG: operacyjny, monitorowania, diagnostyczny - analiza odcinka ST z min. 4 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - analiza HRV - statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej - analiza co najmniej 20 arytmii - możliwość podłączenia do elektrody endokawitarnej - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min - licznik bezdechów - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie: kabel ekg 3- żyłowy
11 | moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu NellcorOxiMax w każdym kardiomonitorze - prezentacja krzywej pletyzmograficznej, - wartość saturacji w zakresie min. 1-100%, - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm, - funkcja SatSeconds™- zapobieganie fałszywym alarmom - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją, - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie, - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec.
12 | moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w każdym kardiomonitorze - zakres min. 15-255 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - wyposażenie: 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączkami
13 | moduł do pomiaru temperatury min w jednym kanale . Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika. - zakres min. 20 – 42°C, - wyposażenie: wielorazowa sonda dla dorosłych powierzchniowa.
14 | Funkcja stopera możliwość odliczania w górę i w dół ustawionego czasu
15 | Kardiomonitor mcowany na stojaku jezdnym ze stali nierdzewnej z koszykiem na akcesoria na podstawie 6 kołowej do wyboru przez zamawiającego
16 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o saturację dualną, ciśnienie krwawe w 1, 2, 3 i 4 kanale, pomiar gazów anestetycznych, uśpienia, monitorowanie zwiotczenia mięśni NMT, Bis, ICG, 4 IBP rejestrator termiczny z wydrukiem 6 fal jednocześnie, o oprogramowanie i konfiguracje kardiomonitorów umożliwiające ich integrację z systemem segregacji medycznej .
17 | Funkcja obliczeń natlenowania,nerkowe,oddychani.
18 | Tryb nocny
19 | Komputer medyczny typu all-in-one do obsługi min. 6 stanowisk kompatybilny z opisanymi kardiomonitorami modułowymi .
20 | Kolorowy monitor min. 24 cale (min. 1920x1080 pikseli) oraz hardware centrali w jednej obudowie
21 | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godzinę.
22 | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 3 (nie tyko ekg)
23 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy, klawiaturę i mysz komputerową
24 | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. jednocześnie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania oraz jednocześnie wszystkich wartości i trendów ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania z rozdzielczością trendów nie gorszą niż 4 s w całym okresie min. 96 godz.
25 | Wydruk na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4
26 | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali
27 | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor
28 | Siec przesyłanych danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45 lub wifi
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 12.USG III
Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji;
Przedmiot
| Żądana ilość sztuk | 1
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Aparat USG
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Aparat o konstrukcji tabletowej, ultramobilny, z możliwością przypięcia głowic poprzez port USB wbudowany w tablet
2 | Zakres możliwych do zastosowania częstotliwości pracy min. od 1MHz do 12MHz (określony zakresem częstotliwości głowic kompatybilnych z zestawem)
3 | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania wynosząca min. 64 000
4 | Dynamika systemu min 170 dB
5 | Zasilanie głowicy ultrasonograficznej z wbudowanego w urządzenie obrazujące akumulatora
6 | Głowice USG kompatybilne z tabletami co najmniej 3 producentów
7 | Funkcja obrazowania w trybie pełnego ekaranu (full screen)
8 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające operatorowi aparatu współpracę z kolegami lub dostęp do udzielającego pomocy personelu technicznego. Oprogramowanie wbudowane bezpośrednio w ultrasonograf pozwalające użytkownikowi na wykonywanie następujących czynności: · Zarządzanie kontaktami · Prowadzenie czatu tekstowego · Nawiązywanie połączenia audio · Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej · Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu
9 | Szerokopasmowa głowica liniowa do badań naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych, płucnych, tkanek miękkich, narządów położonych powierzchniowo z wymiennym kablem USB
10 | Szerokopasmowa głowica sektorowa do badań kardiologicznych, ginekologiczno-położniczych, brzusznych, płucnych i FAST z wymiennym kablem USB
IParametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Szerokopasmowa głowica liniowa do badań naczyniowych, mięśniowo-szkieletowych, płucnych, tkanek miękkich, narządów położonych powierzchniowo z wymiennym kablem USB Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. od 4.0 MHz do 13.0 MHz (+/- 1MHz) Liczba elementów w głowicy min. 125 Szerokość czoła głowicy min. 34mm Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, M-Mode, PW Doppler, Kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym/czytnikiem (typu tablet)
2 | Szerokopasmowa głowica sektorowa do badań kardiologicznych, ginekologiczno-położniczych, brzusznych, płucnych i FAST z wymiennym kablem USB Częstotliwość pracy głowicy w zakresie min. od 1.0 MHz do 4.0 MHz (+/- 1MHz) Liczba elementów w głowicy min. 60 Obrazowanie w częstotliwości II harmonicznej, 2D, Kolor Doppler, M-Mode, PW Doppler Kąt pola penetracji głowicy min. 90 stopni Kompatybilna z dostarczonym podręcznym urządzeniem obrazującym/czytnikiem (typu tablet)
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
8 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 13.defibrylator
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Defibrylator
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań.
2 | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci.
3 | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC
4 | Aparat nowy, nieużywany.
5 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – nie mniej niż 360 minut monitorowania lub min 300 defibrylacji x 360J
6 | Ciężar defibrylatora do max 10 kg
7 | Norma IP 43
8 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED
9 | Ekran kolorowy
IParametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia
2 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna
3 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.
4 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J
5 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25
6 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta
7 | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne
8 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789.
9 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych
10 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie
11 | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę
12 | Regulacja prądu stymulacji 0-200 mA
13 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG
14 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta
15 | Alarmy częstości akcji serca
16 | Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min
17 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,5 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia.
18 | Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie
19 | Ekran kolorowy o przekątnej min. 8,4’’.
20 | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm.
21 | Wydruk trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG
22 | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracją bez udziału użytkownika
23 | Możliwość rozbudowy o modem do transmisji danych do istniejących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej.
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0