## 1.Rejestrator Holtera EKG
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 5 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Rejestratory Holtera EKG 7 i 3 kanałowy
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Zapis danych w trybie 3-kanałowym z 5 lub 7 odprowadzeń.
2 | Wymiana kabla pacjenta wykonywana samodzielnie przez użytkownika bez użycia narzędzi
3 | Zapis danych na standardowej karcie pamięci typu SD/SDHC, dostępnej na rynku komercyjnym, o pojemności do 32 GB.
4 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora typu li-ion, dodatkowe zasilanie z 1 baterii lub akumulatorka typu AAA.
5 | Wbudowany w rejestrator port microUSB do programowania urządzenia, pobierania zarejestrowanych danych oraz ładowania wbudowanego akumulatora.
6 | Wbudowany dyktafon do zapisu głosowego danych pacjenta.
7 | Zintegrowany czujnik ruchu pacjenta.
8 | Częstotliwość próbkowania 32000Hz z rozdzielczością amplitudową 15 bit.
9 | Informacja o jakości podłączenia elektrod na wyświetlaczu.
10 | Detekcja pracy stymulatora serca.
11 | Automatyczna rejestracja daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia zapisu.
12 | Czas ciągłego zapisu 3-kanałowego EKG 336 godz.
13 | System ochrony zapisu EKG – kontynuowanie zapisu podczas wymiany baterii AAA, automatyczne wyłączenie w przypadku wyczerpania źródeł zasilania, zachowanie zapisu po zakończeniu rejestracji (także po przypadkowym wyjęciu karty pamięci podczas rejestracji).
14 | Wbudowany moduł bluetooth do programowania rejestratora lub podglądu zapisu EKG na ekranie komputera w trybie online w dowolnym momencie rejestracji.
15 | Możliwość rozbudowy rejestratora o detekcję czynności oddechowej i podłączenie do czujnika SpO2.
16 | Wodoszczelna obudowa.
17 | W zestawie z rejestratorem kabel pacjenta, karta pamięci, kabel microUSB oraz wielorazowe etui z elastycznego tworzywa łatwego w dezynfekcji.
18 | Oprogramowanie w języku polskim.
19 | Oprogramowanie pracujące z systemem operacyjnym typu Windows 10 i 11 64bit.
20 | Retrospektywna analiza pobudzeń jednocześnie z 3 kanałów EKG, z możliwością wyłączenia z analizy poszczególnych kanałów lub części zapisu na każdym kanale.
21 | Automatyczne rozpoznawanie różnych typów arytmii komorowych i nadkomorowych, z możliwością ich reklasyfikacji.
22 | Automatyczne wyłączanie z analizy fragmentów sygnału EKG z zakłóceniami, np. w przypadku odłączenia się elektrody.
23 | Konfiguracja parametrów analizy z możliwością tworzenia, zapisywania i wczytywania szablonów ustawień dla różnych grup wiekowych pacjentów.
24 | Analiza QT z wyznaczaniem QTc metodą Bazette, Frederica, Pfeufer, Sagie.
25 | Analiza zmienności częstości serca (HRV) w dziedzinie czasu i częstotliwości.
26 | Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o analizę czynności oddechowej pacjenta z detekcją bezdechu sennego, w oparciu o dane EKG.
27 | Tabela pomiarów, histogramy oraz wykresy trendów ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna, automatyczne obliczanie statystyk i klasyfikacja wyników według norm ESC/ESH, w przypadku analizy zapisów ciśnieniowych.
28 | Dowolne konfigurowanie wyglądu ekranów pracy oraz tworzenie własnych ekranów pracy z wybranymi modułami poszczególnych analiz.
29 | Dostosowanie zawartości automatycznych raportów z analizy do potrzeb użytkownika, w tym tworzenie własnych szablonów raportów.
30 | Automatyczne wczytywanie i analiza danych EKG.
31 | Współpraca z siecią komputerową typu LAN, operowanie na danych sieciowych i sieciowy dostęp wielostanowiskowy do klucza licencyjnego oprogramowania.
32 | Możliwość późniejszej rozbudowy systemu o funkcję umożliwiającą wczytywanie do bazy danych z rejestratorów za pośrednictwem sieci Internet.
33 | Funkcja wykonywania eksportu zarejestrowanych danych – eksport odstępów RR z rozdzielczością 1 ms, eksport danych do formatu ISHNE, Matlab, EDF.
34 | Możliwość rozszerzenia o protokół HL7 w celu późniejszego włączenia do systemu centralnego zarządzania danymi.
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Możliwość aktywowania trybu przedłużonej rejestracji (min. 30 dni).
2 | Przycisk zdarzeń dla pacjenta.
3 | Waga rejestratora poniżej 130g z wbudowanym akumulatorem.
4 | Funkcja programowania rejestratorów danymi pacjenta przed rozpoczęciem zapisu.
5 | Automatyczna analiza danych EKG oparta na tworzeniu wzorców pobudzeń.
6 | Edycja pobudzeń z możliwością ich reklasyfikacji z każdego miejsca w programie.
7 | Bezpośrednia edycja tabeli arytmii.
8 | Ocena pracy różnych typów stymulatorów serca.
9 | Przeliczanie zapisu 3-kanałowego na 12-kanałowy za pomocą algorytmu przy zapisie wektorowym, z wyświetlaniem pętli wektokardiograficznej.
10 | Zintegrowany moduł obróbki i analizy danych z rejestratorów ciśnienia krwi, wykorzystujący wspólną bazę pacjentów dla zapisów EKG i ciśnienia.
11 | Automatyczne oznaczanie załamków P.
12 | Automatyczne skanowanie EKG z prezentacją w formie przewijania.
13 | Możliwość podglądu sygnału EKG ze wszystkich kanałów na wbudowanym wyświetlaczu OLED.
14 | Automatyczna analiza odcinka P-R z pomiarami i wykrywaniem zaburzeń przedsionkowych (wskazanie m.in. migotania i trzepotania przedsionków, bloków przedsionkowo-komorowych, rytmu dolnoprzedsionkowego).
15 | Automatyczna reanaliza zapisu, niezakłócająca pracy z zapisem i wykonywana w tle, po wprowadzeniu zmian w czasie edycji zapisu przez użytkownika.
16 | Analiza wpływu działania autonomicznego układu nerwowego na regulację zmienności rytmu serca, z oceną jakości snu pacjenta.
17 | Analiza odcinka ST z dostosowaniem punktów pomiarowych, oznaczaniem poziomu i nachylenia.
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN z netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0
\

## 2.Rejestrator Holtera ABPM
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 4 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Rejestrator Holtera ABPM
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Metoda pomiaru osłuchowa (Korotkowa) i oscylometryczna
2 | Pomiar i rejestracja wartości tętna, ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, wartość średniego ciśnienia tętniczego
3 | Rejestrator przystosowany technicznie do pomiarów u dorosłych i dzieci
4 | Funkcja dyktafonu – możliwość nagrania głosowego danych pacjenta
5 | Rejestrator z wbudowanym kolorowym wyświetlaczem OLED
6 | Wbudowany w rejestrator port mini-USB do komunikacji z komputerem
7 | Czas rejestracji 48 godzin
8 | Funkcja uruchomienia i zaprogramowania badania poprzez komputer oraz bezpośrednio z rejestratora bez użycia komputera
9 | Bezpośrednia weryfikacji wyników pomiarowych na ekranie rejestratora
10 | Funkcja wyłączenia wyświetlania wyników pomiarów pacjentowi
11 | Automatyczna rejestracja momentu rozpoczęcia pomiaru
12 | Samoczynne dostosowanie ciśnienia w mankiecie do ciśnienia tętniczego pacjenta
13 | Wykonywanie pomiaru na życzenie pacjenta (przycisk pacjenta)
14 | Możliwość przerwania pomiaru w trakcie jego wykonywania
15 | W zestawie oprogramowanie pracujące w środowisku Windows 10 i 11 64bit, umożliwiające prezentację graficzną (wykresy, histogramy) i tabelaryczną (wartości pomiarów, statystyki) mierzonych parametrów, z identyfikacją metody pomiarowej
16 | Możliwość ustalenia i prezentacji wartości progowych ciśnienia dla podokresów pomiarowych (wytyczne ECS/ESH, AHA lub własne)
17 | Dane statystyczne na temat ciśnienia maksymalnego, średniego, minimalnego, odchylenia standardowego liczone dla każdego mierzonego parametru, oddzielnie dla podokresów i całości badania
18 | Automatyczne obliczanie wskaźnika ‘dip’ i ładunku ciśnienia
19 | Automatyczna i ręczna eliminacja błędnych pomiarów
20 | Automatyczna klasyfikacja wyników badania według norm ESC/ESH
21 | Możliwość konfiguracji zawartości raportu końcowego i ustalenia szablonu opisu badania z uwzględnieniem danych prezentowanych przez oprogramowanie
22 | Zasilanie z 2 ogniw typu AA
23 | W zestawie 2 komplety akumulatorów typu AA z ładowarką
24 | W zestawie mankiet w rozmiarze „M” dla dorosłych (opcjonalnie możliwość użycia powiększonego mankietu „L” dla dorosłych oraz „S” dla dzieci lub osób bardzo szczupłych)
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Czas rejestracji 48 godzin
2 | Cztery programy pomiarowe z możliwością niezależnego dostosowania i programowania interwałów
3 | Możliwość podziału doby na co najmniej 3 podokresy
4 | Możliwość programowania interwałów międzypomiarowych od 5 do 120 minut
5 | Pamięć 400 pomiarów i 30 sekund nagrania głosowego
6 | Możliwość wykonania pauzy w czasie badania (np. w celu zabrania pacjenta na inne badania) i wznowienia rejestracji bez konieczności ponownego programowania urządzenia
7 | Waga rejestratora z kompletem ogniw zasilających maks. 200 g
8 | Zakres pomiaru ciśnienia 25-300 mmHg
9 | Zakres pomiaru tętna 25-300 bpm
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 3.Aparat EKG z wózkiem
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 2 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Aparat EKG z wózkiem
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Obsługa aparatu za pośrednictwem min. klawiatury alfanumerycznej, panelu dotykowego, dedykowanych przycisków wywołujących podstawowe funkcje drukowania;
2 | Waga Aparatu max. 4.5 [kg] z pełnym pojemnikiem papieru;
3 | Wymiary Aparatu max. 384 x 319 x 90 [mm];
4 | Detekcja pracy stymulatora serca;
5 | Praca w trybie ręcznym i automatycznym;
6 | Aparat zabezpieczony przed defibrylacją;
7 | Wbudowany kolorowy graficzny wyświetlacz LCD z panelami dotykowymi;
9 | Wyświetlanie min. krzywych EKG, amplitudy i prędkości przesuwu, wartości HR, rodzaju wybranego zasilania, stanu naładowania akumulatora, daty, czasu, wprowadzonych danych pacjenta, stanu podłączenia elektrod, stanu filtrów, menu konfiguracyjnego urządzenia, podpowiedzi obrazkowych dotyczących prawidłowej lokalizacji elektrod na modelu anatomicznym człowieka;
10 | Podgląd ekranowy zarejestrowanego sygnału EKG w trybie automatycznym oraz ciągłej rejestracji rytmu EKG w celu kontroli jakości i decyzji o jego wydrukowaniu, zapamiętaniu, bądź powtórzeniu;
13 | Wprowadzanie danych pacjenta min. imię i nazwisko, wiek, wzrost, waga, płeć i ich wydruk;
14 | Wprowadzanie danych użytkownika aparatu i ich wydruk;
15 | Wbudowana drukarka termiczna drukująca na papierze składanym o szerokości 210 [mm] (A4);
16 | Optymalne rozmieszczenie wydruku kanałów na całej szerokości papieru;
17 | Prędkość druku min. 5, 12.5, 25, 50 [mm/s];
18 | Czułość druku 5, 10, 20 [mm/mV];
19 | Równoczesna, synchroniczna rejestracja i wydruk wszystkich kanałów;
20 | Wskaźnik zasilania sieciowego i akumulatorowego;
21 | Wbudowany bezobsługowy akumulator litowo-jonowy;
23 | Automatyczne doładowywanie akumulatora przy podłączeniu do sieci;
31 | Konfiguracje odprowadzeń min.: Standard, Cabrera, Nehb, Prawosercowe, Tylnościenne, Mieszane;
32 | Automatyczne centrowanie linii izoelektrycznej;
33 | Funkcja pomiarów krzywej EKG min. interwały, amplitudy, osie elektryczne serca, uśrednianie zespołów QRS;
34 | Prędkość przesuwu badania spoczynkowego min. 12.5, 25, 50 [mm/s];
36 | Prędkość przesuwu rytmu min. 6.25, 12.5, [mm/s];
38 | Wbudowana pamięć aparatu na min. 350 badań;
39 | Eksport badań EKG w konfigurowalnym formacie PDF z pamięci aparatu do komputera PC min. drogą przewodową, bezprzewodową lub przez pendrive;
40 | Aparat wyposażony w port komunikacyjny LAN 1[Gbit];
41 | Aparat wyposażony w moduł komunikacyjny WiFi wspierający standardy IEEE 802.11 a/b/g/n, WEP/WPA, działający na częstotliwości 2.4 [GHz] oraz 5 [GHz];
42 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do archiwizacji, analizy i wydruków badań w komputerze PC;
43 | Możliwość rozbudowy o funkcję analizy i interpretacji krzywej EKG dla dzieci i dorosłych, z informacją dodatkową dotyczącą kryteriów EKG w medycynie sportowej, wraz z wydrukiem wyników;
44 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie służące do określenia lokalizacji zawału serca na podstawie wykonanego badania EKG ze zmianami odcinka ST;
45 | Możliwość rozbudowy o funkcję badania spirometrycznego wykorzystującą najnowsze moduły należnych;
48 | Możliwość rozbudowy o funkcję bezpośredniego sterowania próbą wysiłkową i dokumentowania przebiegu według standardowych protokołów po podłączeniu do aparatu bieżni lub ergometru;
49 | Możliwość rozbudowy o komunikację ze szpitalnym systemem zarządzania danymi z komunikacją HL7 i obsługą worklist;
50 | Bezpośrednia obsługa opcjonalnej worklisty z poziomu menu elektrokardiografu;
51 | Możliwość rozbudowy o podłączenie elektrod podciśnieniowych;
52 | Możliwość rozbudowy o czytnik kodów kreskowych i zautomatyzowane wprowadzanie danych pacjenta;
53 | Pełne wyposażenie aparatu umożliwiające natychmiastowe rozpoczęcie pracy bez ponoszenia dodatkowych kosztów;
54 | Aparat wyposażony w wózek umożliwiający bezpieczne przemieszczanie aparatu;
55 | Wózek wyposażony w min. 4 skrętne koła, min. 2 hamulce przy kołach;
56 | Wózek wyposażony w kosz na akcesoria;
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Przekątna ekrany min. 8 [’’], rozdzielczość min. 1024x768 [pix.];
2 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i błędnie założonego papieru;
3 | Algorytm kontroli prawidłowej lokalizacji elektrod i sygnalizacja błędu w przypadku zamienionych miejscami elektrod;
4 | Próbkowanie sygnału EKG: 32000 [Hz] na kanał;
5 | Filtry zakłóceń mięśniowych min. 25, 40, 150 [Hz] oraz możliwość wyłączenia filtracji i używania pełnego pasma sygnału do 250 [Hz];
6 | Filtry sieciowe cyfrowe, wolne od zniekształceń, adaptacyjne 50, 60 [Hz];
7 | Pasmo analizy sygnału EKG 0 - 250 [Hz];
8 | Czas ładowania akumulatora do 100% max. 4 [h];
9 | Funkcja monitorowania i zapisu 10 [min.] ciągłego, 12-kanałowego zapisu EKG;
10 | Wykonywanie klasycznych badań 12-kanałowych z 10-odprowadzeniowego kabla pacjenta;
11 | Czas pracy na baterii z wydrukami EKG co 15 [min.] min. 8 [h];
12 | Badanie spirometryczne przy użyciu czujnika wykorzystującego technologię ultradźwiękową;
13 | Ultradźwiękowy czujnik do badania spirometrycznego nie wymagający kalibracji oraz przeglądów;
14 | Czułość badania spoczynkowego 5, 10, 20 [mm/mV];
15 | Czułość rytmu min. 2.5, 5 [mm/mV];
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi bezpośrednio współpracować z autoryzowanym serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 4.System do prób wysiłkowych
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | System do prób wysiłkowych i ergospirometrycznych CPET
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Podsystem EKG:
2 | Moduł pacjenta do akwizycji sygnału EKG z bezprzewodową transmisją danych do systemu wysiłkowego
3 | Sposób komunikacji z komputerem: bluetooth – kompatybilny z modułami komputerów PC w wersji 2.0 lub wyższej; konieczne sparowanie urządzenia z komputerem w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych do właściwej stacji odbiorczej
4 | Waga przetwornika EKG bez baterii: 60 g
5 | Przetwornik wyposażony w ekran OLED służący do dodatkowego podglądu kanałów EKG, kontroli jakości podłączenia elektrod, częstości rytmu serca, stanu naładowania ogniw zasilających, ustawienia połączenia z komputerem
6 | Zasilanie przetwornika: 2 baterie lub akumulatory typu AA. W zestawie 4 akumulatory AA i ładowarka.
7 | Czas pracy przetwornika na naładowanych w pełni ogniwach: 36 h
8 | Stopień ochrony obudowy: IP53
9 | Dedykowane etui dla pacjenta na przetwornik, z paskiem na ramię i biodrowym
10 | Rejestracja sygnału i obsługa systemu za pośrednictwem komputera typu PC z procesorem min. 2-rdzeniowym, pamięcią operacyjną min. 4 GB, portem ethernet (RJ-45), WiFi, dyskiem twardym min. 240 GB, kolorowym monitorem LCD 23,8” Full-HD, modułem bluetooth, laserową kolorową drukarką zewnętrzną, systemem operacyjnym Windows 10 64bit.
11 | Całość zestawu zamontowana na dedykowanym wózku z min. 1 koszykiem na akcesoria, półką na drukarkę, uchwytami na monitory, uchwytem na butlę z gazem referencyjnym do podsystemu pomiarów gazowych, wysięgnikiem do drenów pacjenta.
12 | Możliwość podłączenia do systemu: ergometru/bieżni, modułu nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia i saturacji krwi, sieci komputerowej (systemu zarządzania danymi)
13 | Możliwość bezpośredniego połączenia bazy danych pacjentów z systemem analizy holtera EKG i ABPM
14 | Oprogramowanie rejestrujące dane z przetwornika EKG, umożliwiające uruchomienie: spoczynkowego badania EKG w trybie automatycznym, długoczasowej rejestracji rytmu spoczynkowego EKG, wysiłkowego badania EKG oraz zapisanie w bazie danych pełnego rozwinięcia 12 kanałów z całego okresu rejestracji tych badań
15 | Wbudowany generator raportów PDF z możliwością konfiguracji zawartości pliku zgodnej z formatem wydruku, określenia formatu nazwy pliku, automatycznym zapisywaniem raportów we wskazanej lokalizacji
16 | Możliwość użycia do logowania w aplikacji tego samego loginu i hasła, które zostało określone w kontach systemu Windows
17 | Moduł administracyjny z możliwością określania praw dostępu do systemu i ustawień własnych w programie
18 | Konfiguracje odprowadzeń EKG min. Standard oraz Cabrera
19 | Czułość wyświetlanego sygnału EKG: 2,5/5/10/20/40 mm/mV
20 | Prędkość wyświetlania sygnału EKG: 6,25/12,5/25/50 mm/s
21 | Jednoczasowe wyświetlanie 3, 6 lub 12 kanałów (1x12, 2x6, 2x6+1, 4x3+1)
22 | Możliwość wyboru kolorystyki tła ekranu, krzywej EKG i siatki dla EKG, osobno dla sygnału wyświetlanego w trybie online i offline
23 | Filtry sygnału EKG niewpływające na istotne diagnostycznie informacje z krzywej EKG: zakłóceń sieciowych, drżeń mięśniowych, stabilizujący fluktuacje i redukujący zakłócenia linii izoelektrycznej, bez ingerencji w pomiary w obrębie zespołów QRS
24 | Automatyczna kontrola jakości podłączenia elektrod ze wskazaniem, które elektrody nie zapewniają dostatecznej jakości sygnału
25 | Kontrola jakości podłączenia elektrod z testem impedancji możliwa do uruchomienia w każdym momencie badania
26 | Możliwość włączania/wyłączania sygnału dźwiękowego detekcji zespołów QRS
27 | Spoczynkowe badanie EKG z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, automatycznymi pomiarami HR, RR, P, PQ, QRS, QT, QTc (korekcja do wyboru wg formuły: Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges), osi elektrycznych, dyspersji QT, przeglądaniem uśrednionych QRS, możliwością wykonywania ręcznych pomiarów, nakładaniem zespołów QRS, możliwością zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, drukowaniem w dowolnym formacie spośród wszystkich dostępnych w oprogramowaniu
28 | Długoczasowa rejestracja spoczynkowego EKG w sposób ciągły do 2 godzin z wykrywaniem impulsów kardiostymulatora, detekcją arytmii, możliwością zapisywania fragmentów rejestrowanego sygnału w formie standardowych 10-sekundowych badań EKG z pomiarami, możliwością oznaczania zdarzeń, zapamiętania wartości zmierzonego ciśnienia krwi, programowania automatycznego zatrzymania rejestracji po określonym czasie, przeglądania całego zapisanego sygnału i drukowania dowolnych jego fragmentów
29 | Wysiłkowe badanie EKG ze stałą kontrolą odcinka ST we wszystkich 12 kanałach EKG
30 | Standardowe protokoły badań wysiłkowych wbudowane w system oraz programowanie i zapamiętywanie własnych protokołów badań wysiłkowych, w tym typu RAMP
31 | Tworzenie i zapamiętywanie własnych szablonów opisu badania z możliwością użycia wyliczonych przez system wartości dla danego badania
32 | Konfigurowanie raportów z zapamiętywaniem domyślnego szablonu i dynamiczną możliwością jego zmiany na etapie wydruku. Wspólny raport z pomiarów EKG i gazowych generowany po 1 kliknięciu.
33 | Programowanie sposobu wyliczania oczekiwanego dla pacjenta obciążenia według algorytmu Wassermana, W150/W170 lub własnego osobno dla kobiet i mężczyzn
34 | Programowanie sposobu sygnalizowania wykonania limitu tętna jako maksymalnego, submaksymalnego, określanego osobno dla kobiet i mężczyzn
35 | Wyświetlanie i monitorowanie w trakcie badania wysiłkowego następujących parametrów i krzywych:
36 | 12 odprowadzeniowego EKG
37 | Częstości rytmu serca
38 | Uśrednionego sygnału EKG
39 | Zmian odcinka ST z oceną zakresu tych zmian
40 | Zmierzonych wartości ciśnienia krwi (jednoczesne wyświetlanie 2 ostatnich wartości pomiaru)
41 | Trendów zmian częstości rytmu, ciśnienia krwi, obciążenia, poziomu i nachylenia ST
42 | Danych dotyczących zadanego obciążenia
43 | Wartości współczynnika MET lub/i Watt (z automatycznym przeliczeniem online na MET)
44 | Procentowego wykonania oczekiwanej wartości MET/Watt
45 | Aktywności stymulatora serca
46 | Wartości limitu tętna
47 | Procentowego wykonania limitu tętna
48 | Przekroczenia limitu tętna
49 | Rodzaju aktualnie używanego protokołu
50 | Nazwy aktualnie realizowanego etapu badania
51 | Czasu trwania danego etapu
52 | Czasu trwania badania
53 | Aktualnych obrotów (w przypadku badania na ergometrze rowerowym), z sygnalizacją zbyt wolnego lub zbyt szybkiego pedałowania
54 | Ilości wykrytych pobudzeń komorowych
55 | Wartości SpO2 (w przypadku badania z podłączonym zewnętrznym czujnikiem saturacji)
56 | Wartości zmęczenia według skali Borga
57 | Ręczna rejestracja zdarzeń w czasie badania wysiłkowego, z możliwością dodania opisu rodzaju zdarzenia
58 | Okno do wprowadzenia wartości ciśnienia pojawiające się automatycznie we wcześniej zaprogramowanym momencie etapów badania wysiłkowego (w przypadku braku modułu automatycznego pomiaru ciśnienia)
59 | Możliwość wyświetlania przycisku ekranowego do natychmiastowego zatrzymania badania
60 | Analiza retrospektywna odcinka ST badania wysiłkowego, z możliwością zmiany parametrów analizy i automatycznego przeliczania wyników
61 | Możliwość rozszerzenia funkcji systemu opcję włączenia do systemu zarządzania danymi z obsługą protokołu HL7 lub DICOM
62 | Podsystem pomiarów gazowych
63 | Zintegrowany z systemem moduł służący do pomiarów gazowych w czasie badania wysiłkowego, z drugim monitorem LCD’ Full-HD do prezentacji danych spirometrycznych/z analizy gazowej.
64 | Pomiar dla każdego oddechu (breath-by-breath), z bieżącą prezentacją mierzonych wartości na ekranie
65 | Głowica pomiarowa wielokrotnego użytku, oparta na technologii zmiennej kryzy, podlegająca dezynfekcji w całości, bez konieczności pełnego suszenia, nie posiadająca elementów obrotowych lub elektronicznych, nie wymagająca podgrzewania, niewrażliwa na kondensację pary wodnej lub gazów oddechowych, masa < 30 g, przestrzeń martwa < 25 ml
66 | Mierzone parametry: METS, VT, VE, fR, VO2, VCO2, RER, VE/V, ekwiwalenty VO2 i VCO2, VD/VT, O2 pulse, FEO2, FECO2
67 | Wprowadzanie wartości gazometrii podczas badania lub oznaczanie markerów dla późniejszego uzupełnienia danych
68 | Wyświetlanie danych poprzez 9 paneli Wassermanna (czwarta i piąta edycja) oraz dowolnie definiowane przez użytkownika panele, z możliwością wprowadzania zmian wyglądu podczas badania lub podczas przeglądania zarejestrowanego badania
69 | W zestawie butla z gazem kalibracyjnym pozwalająca na wykonanie 650 kalibracji, reduktor oraz uchwyt do montażu na wózku
70 | Możliwość stosowania zarówno dedykowanej butli wymienianej w całości po opróżnieniu, jak i butli napełnianej, możliwej do uzyskania przez użytkownika na wolnym rynku, przy założeniu utrzymania parametrów mieszanki ściśle według zaleceń producenta systemu pomiarowego
71 | Kalibracja objętościowa za pomocą pompy kalibracyjnej (w zestawie z systemem) wspomagana przez oprogramowanie
72 | Linia odprowadzająca wilgoć z toru pomiarowego możliwa do wymiany przez użytkownika, wyposażona w element zabezpieczający przed złamaniem
73 | Eksport mierzonych parametrów do plików .pdf, .xls
74 | W zestawie komplet niezbędnych akcesoriów, umożliwiających rozpoczęcie pracy bez dodatkowych inwestycji, w tym min. czujnik O2, głowica pomiarowa (2 szt.), adapter łączący maskę z głowicą pomiarową (2 szt.), komplet masek (XS, S, M, L) i odpowiadających im siatek mocujących, linia osuszająca typu nafion (2 szt.), miarka określająca właściwy rozmiar maski (2 szt.), termohigrometr.
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Częstotliwość próbkowania sygnału EKG: 8000 Hz na kanał
2 | Rozdzielczość rejestrowanego sygnału: 12 bit
3 | Pasmo analizy sygnału EKG: 0,05 - 150 Hz
4 | Detekcja impulsów kardiostymulatora o szerokości >= 0,1 ms
5 | Obwód pacjenta odizolowany od sieci, zabezpieczony przed defibrylacją
6 | Wymiary przetwornika EKG: 90x58x20 mm
7 | Możliwość wydruku fragmentu EKG w dowolnym momencie trwania badania wysiłkowego oraz zaprogramowania automatycznego wydruku podsumowania każdego etapu podczas trwania próby
8 | Modyfikacja stosowanego protokołu badania wysiłkowego w czasie rzeczywistym, tj. w trakcie trwania badania
9 | Zakres pomiaru przepływu 0-20 l/s
10 | Czujnik O2 elektrochemiczny dostępny do wymiany przez użytkownika bez użycia narzędzi w ciągu 1 minuty, z gwarancją trwałości na min. 12 miesięcy
11 | Zakres pomiaru O2: 10-30 %, dokładność ± 0,1 %, rozdzielczość <0,01 %, czas odpowiedzi <180 ms
12 | Czujnik pomiaru CO2 ultradźwiękowy
13 | Automatyczne oraz manualne wyznaczanie progu wentylacyjnego z użyciem 7 dostępnych metod, z możliwością wyboru jednej metody lub połączenia kilku metod
14 | Automatyczny pomiar warunków otoczenia
15 | Automatyczna kalibracja gazowa za pomocą gazu referencyjnego
16 | Spirometria referencyjna możliwa do wykonania w dowolnym momencie przed badaniem, spirometria swobodna lub natężona z fazą pre/post i animacjami motywacyjnymi
17 | Zakres pomiaru CO2: 0-15 %, dokładność ± 0,1 %, rozdzielczość <0,01 %, czas odpowiedzi <100 ms
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi bezpośrednio współpracować z autoryzowanym serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN z VAT (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 5.Ergometr
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Ergometr poziomy
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Zakres mocy: 1-500 watów
2 | Zakres obrotów: 30-130 obrotów/min
3 | Bezłańcuchowy, prawie bezgłośny napęd
4 | Główka ergometru z możliwością płynnego, beznarzędziowego obracania o 180 stopni, z wbudowanym wyświetlaczem graficznym LCD
5 | Port komunikacyjny RS-232 do zdalnego sterowania z komputerowego systemu badań wysiłkowych, ergospirometrycznych lub systemu rehabilitacji kardiologicznej
6 | Zasilanie 230V, 50 Hz
7 | Wymiary podstawy 83cm długości i 45cm szerokości
8 | Dopuszczalna masa pacjenta 160kg
9 | Elektromagnetyczny system hamowania
10 | Urządzenie kompatybilne z Oprogramowaniem do Próby Wysiłkowej oraz Ergospirometrii wyspecyfikowanym w Pakiecie przez Zamawiającego
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Bezstopniowa regulacja nachylenia kierownicy o 360 stopni
2 | Bezstopniowa regulacja wysokości siodełka dla pacjentów o wzroście w zakresie 120-210 cm
3 | Mechanizm hamowania sterowany komputerowo, ze stałym pomiarem momentu obrotowego i siłą hamowania niezależną od liczby obrotów na minutę w zakresie 20-500 watów
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi bezpośrednio współpracować z autoryzowanym serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 6.Ergometr leżankowy
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Stres echo ergometr, ergometr leżankowy do echokardiografii
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Główka ergometru z możliwością płynnego, beznarzędziowego obracania o min. 180°
2 | Bezstopniowa regulacja wysokości siodełka oraz podgłówka;
3 | System podparcia bioder;
4 | System podparcia barków;
5 | Otwór na wysokości serca przeznaczony do badania USG;
6 | Dopuszczalna masa pacjenta min. 160 [kg];
7 | Wysokość pacjenta min. 140 – 200 [cm];
8 | Bezłańcuchowy, prawie bezgłośny napęd;
9 | Zakres obrotów min. 30-130 [obrotów/min.];
10 | Port komunikacyjny RS-232 do zdalnego sterowania z komputerowego systemu badań wysiłkowych, ergospirometrycznych lub systemu rehabilitacji kardiologicznej;
11 | Zasilanie 230V, 50 Hz;
12 | Wymiary podstawy (długość x szerokość) max. 160 x 60 [cm].
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Elektryczna regulacja nachylenia leżanki przód – tył: 0° – 45°;
2 | Elektryczna regulacja nachylenia leżanki w lewo: 0° – 30°;
3 | Zakres mocy min. 1-999 [W];
4 | Mechanizm hamowania sterowany komputerowo, ze stałym pomiarem momentu obrotowego i siłą hamowania niezależną od liczby obrotów na minutę w zakresie min. 20-999 [W];
5 | Wbudowany w główkę ergometru wyświetlacz graficzny LCD;
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 7.Arteriograf
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | Arteriograf |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 2 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Arteriograf
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Zasilanie: 4 trwałe baterie alkaliczne AA lub 4 akumulatory wielokrotnego ładowania AA
2 | Oprogramowanie do kompleksowej platformy medycznej, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer
3 | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez zastosowanie wewnętrznego zasilania z baterii
4 | Stopień ochrony BF
5 | Wyświetlacz ciekło-krystaliczny LCD
6 | Spuszczanie powietrza z mankietu automatyczne, stopniowe
7 | Pomiar parametrów: prędkość aortalnej fali tętna (PWVao), wskaźnika augmentacji (Aix aortalny, Aix ramienny) wartość centralnego skurczowego ciśnienia krwi (SBPao) czy współczynnik ABI
8 | Transmisja danych przez Bluetooth
9 | Interfejs komputera połączenie przez Bluetooth
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Przechowywanie danych EEPROM
2 | Temperatura pracy i wilgotność otoczenia:
3 | 10 – 40°C (50 – 104°F);
4 | 15 – 85% bez kondensacji
5 | Temperatura transportu i przechowywania oraz wilgotność -20 – 50°C (-4 – 122°F);
6 | 15 – 85% bez kondensacji
7 | Zakres ciśnienia pracy 700 hPa – 1060 hPa
8 | Wymiary max. 116 x 94 x 47 mm
9 | Masa max. 250 g (łącznie z bateriami)
10 | Oscylometryczna metoda pomiaru ciśnienia krwi
11 | Częstotliwość próbkowania 200 Hz
12 | Zakres pomiaru ciśnienia krwi: 30 – 280 mmHg
13 | Zakres pomiaru tętna: 40 – 200 /min
14 | Dokładność statyczna ±3 mmHg lub ±2% zmierzonej wartości (stabilność: 18 miesięcy)
15 | Czujnik ciśnienia piezorezystencyjny
16 | Maksymalne ciśnienie w mankiecie 300 mmHg
17 | Maksymalny czas pomiaru: 180 sekund
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 8.kardiomonitor
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 2 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Kardiomonitor ze stolikiem jezdnym
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Monitor o konstrukcji kompaktowej. Kolorowy pojedynczy ekran pojemnościowy, w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 15.5", rozdzielczości co najmniej 1300x700 pikseli i dużym kącie widzenia (powyżej 160o), pasywne chłodzenie monitora (bez wentylatora)
2 | Wyświetlanie do 12 krzywych na ekranie kardiomonitora
3 | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa poprzez ekran dotykowy z funkcją obsługi gestów (prawo, lewo góra, dół). Fabrycznie skonfigurowane co najmniej trzy układy ekranu: normalny (krzywe dynamiczne i wartości parametrów), minitrendów (krótkie trendy, krzywe dynamiczne i wartości parametrów), duże odczyty. Szybkie przełączanie między ekranami, bez wchodzenia do menu
4 | Zasilanie sieciowe dostosowane do warunków panujących w Polsce. Wewnętrzny akumulator na min. 2h, wymienialny przez użytkownika, możliwość zastosowania wymienie akmulatorów o poj. 2600 lub 5200 mAh
5 | Wejścia/wyjścia: RJ45, gniado do podłączenia komputera kopiującego, 2 x USB (do podłączenia skanera kodów kreskowych, klawiatury, myszki komputrowej)
6 | Trendy graficzne i tabelaryczne z ostatnich 120 godzin; do 1000 zdarzeń (alarm dotyczący monitorowanego parametru, dotyczący zdarzeń arytmii, technicze itd); pamięć 1000 ostatnich pomiarów NIBP
7 | Full disclosure z ostatnich min. 24h z rodzielczością min. 1 min.
8 | Monitor wyposażony w funkcję wprowadzania danych i obliczania punktacji wczesnego ostrzegania EWS
9 | Funkcja oceny stanu świadomości wg. skali Glasgow (GCS) wraz z ustawianiem odstępu czasowego w jakim mają być wprowadzane dane.
10 | Wieloparametrowa analiza ograniczająca ilość fałszywych alarmów dotyczących arytmii i zwiększająca dokładność pomorów częstości akcji serca oraz tętna
11 | Obliczenia (lek, hemodynamika, utlenowanie, nerki i wentylacj) oraz tabele miareczkowania
12 | Montaż monitora - podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria
13 | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min. Prędkości przesuwu krzywej EKG min.: 6.25; 12.5; 25; 50 mm/s. Wzmocnienia krzywej EKG do wyboru co najmniej: x0.125; x0.25; 0.5; x1; x2; x4; auto. Wykorzystywanie do analizy EKG 4 odprowadzeń jednocześnie, z możliwością ich wyboru.
14 | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie. W komplecie z monitorem: - przewód EKG do 3/5 końcówek - zestaw 5 końcówek EKG
15 | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 25 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF.
16 | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR, ST, QT i arytmii: statystyka dot. częstości akcji serca, statystyka zdarzeń arytmii, statystyka pomiarów QT/QTc, statystyka maksymalnych i minimalnych wartości odcinka ST dla poszczególnych odprowadzeń, statystyka dot. danych stymulatora.
17 | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -2,5 do +2,5 mV. Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami. Tryb alarmowania ST w oparciu wartości bezwzględne oraz względne w stosunku do linii odniesienia. W przypadku trybu alarmowania w oparciu o wartości bezwzględne możliwość ustawienia granic alarmowych dla pojedynczego ST.
19 | Oddech – pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną. Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 0 do 200 R/min. Możliwość wyboru odprowadzeni do monitorowania respiracji. Wybór prędkości przesuwu krzywych co najmniej: 3 mm/s; 6.2 mm/s 5; 12,5 mm/s; 25 mm/s.
20 | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 20-300 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości % saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji. Alarm desaturacji. Wyświetlanie statystyk pomiaru SpO2 w postaci wykresów słupkowych.
21 | W komplecie z każdym monitorem:
22 | - przewód interfejsowy oraz czujniki SpO2
23 | - czujnik na palec typu klips dla dorosłych
24 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIPC) metoda oscylometryczna. Zakres pomiarowy ciśnienia skurczowego co najmniej od 30 do 290 mmHg. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1–480 minut. Pomiar sekwencyjny składający się z co najmniej 4 faz, z indywidualnym ustawianiem czasu trwania oraz interwału dla każdej fazy. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia pompowania mankietu. Możliwość pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną na tej samej kończynie co pomiar SpO2 bez wywoływania alarmu SpO2. Pomiar częstości pulsu wraz z nieinwazyjnym ciśnieniem co najmniej w zakresie od 30 do 300 P/min.
25 | W komplecie z każdym monitorem: - przewód interfejsowy oraz czujniki SpO2 - czujnik na palec typu klips dla dorosłych
26 | Temperatura. Dwa tory pomiarowe. Zakres min. od 0 do 50oC. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi. Wybór etykiety temperatury zgodnie z miejscem pomiaru z listy min. 10 etykiet
27 | Możliwość pomiar ciśnienia inwazyjnego IBP z min. 2 kanałów – bez akcesoriów pomiarowych
28 | Możliwość rozbudowy monitora pomiaru rzutu minutowego serca CO – bez akcesoriów pomiarowych
29 | Pomiar CO2 ze strumienia bocznego wraz z kompletem akcesoriów pomiarowych dla dorosłych; zakres min. 0-150 mmHg; dokładność min.: w zakresie 0-40 mmHg - ± 2 mmHg; 41-76 mmHg - ±5 mmHg; czas bezdechu min. od 0 do 40 sek. (skokowo co 5 sek.)
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Waga monitora poniżej 5 kg
2 | Możliowość pracy monitora w sieci przewodowej i bezprzewodowej
3 | Możliwość współpracy z centralą pielęgniarską współpracującą z monitorami kompaktowymi, modułowymi, telemetrią oraz monitorem nadgarstkowym (mWear) producenta; możliwość prezentacji przepływu pomp infuzyjnych
4 | Możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych.
5 | „Tryb prywatny” w przy współpracy z centralą - ukrycie danych przed pacjentem lub rodziną i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym.
6 | „Standby” -wstrzymanie monitorowania pacjenta z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, oraz na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania.
7 | Ręczne i automatyczne (na podstawie bieżących wartości parametrów) ustawianie granic alarmowych. Głośność alarmu min. 9 poziomów; ustawianie min. 3 wzorców sygnalizacji alarmowej (do wyboru)
8 | Alarmy wizualne i dźwiękowe; rekomendacja granic alarmowych
9 | Aplikacje kliniczne: ST graphic lub 24 godzinne podsumowanie EKG
10 | Analiza zmian odcinka QT oraz obliczanie wartości QTc wg. co najmniej 4 wzorów
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 9.Pulsoksymetry
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 5 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Pulsoksymetr
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Urządzenie zgodne z następującymi normami: IEC 60601-1:2005+A1: 2012, IEC60601-1-2:2014, IEC60601-1-11:2010, ISO 80601-2-61:2011 i zgodne z postanowieniami dyrektywy rady MDD93/42/EWG
2 | Urządzenie przeznaczone do pomiaru i rejestracji częstości tętna, funkcjonalnego nasycenia tlenem (SpO2)
3 | Sensory SpO2 dla dorosłych, dzieci i noworodków
4 | Czerwone światło: 663 nm, Światło podczerwone: 890 nm
5 | Maksymalna średnia optyczna moc wyjściowa: ≤ 2mW
6 | Zakres wyświetlania: 0-100%
7 | Możliwość ustawienia dolnej granicy alarmu saturacji oraz dolnej i górnej granicy alarmu pulsu
13 | Sprzęt ma stopień ochrony IP22 z ochroną przed szkodliwymi ciałami stałymi
14 | Wielokierunkowy 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz TFT LCD
15 | Alarmy pulsu i saturacji
17 | Zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Pulsoksymetr ze stacją dokującą / ładującą, Bateria litowa 2000 mAh
18 | Wyświetlacz LCD do wyświetlania pletyzmogramu i parametrów
19 | 16 identyfikatorów użytkowników do oznaczania danych
20 | Do 580 godzin przechowywania danych dla SpO 2 i PR z możliwością przywołania
21 | Wyświetlanie stanu baterii w czasie rzeczywistym i wskazanie niskiego napięcia baterii
22 | Środowisko pracy Temperatura robocza: 5~40℃, Wilgotność robocza: 15%~93% (bez kondensacji), Ciśnienie atmosferyczne: 70kPa~106kPa
23 | 6 poziomów natężenia jasność podświetlenia
24 | 6 poziomów głośności dźwięku
25 | Wyświetlanie stanu baterii w czasie rzeczywistym i wskazanie niskiego napięcia baterii
26 | Żywotność baterii: 5 lat
27 | Sprzęt ma stopień ochrony IP22 z ochroną przed szkodliwymi ciałami stałymi ciałami obcymi i wnikaniem cieczy
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Zakres ustawień limitów tętna: Wysoki: 100bpm-240bpm Niski: 30bpm-99bpm
2 | Zakres ustawień dolnego limitu alertu SpO2: 50%-99%
3 | Dokładność 30bpm-250bpm ±2bpm lub ±2%
4 | Wyświetlacz wskaźnika perfuzji Zakres: 0,2%-20%
5 | Niska wydajność perfuzji amplituda modulacji wynosi zaledwie 0,4%
6 | Możliwość przesyłu i analizy pomiarów na PC dzięki załaczonemu kablowi USB i oprogramowaniu Oximeter Data Manager
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN z netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 10.Skaner żył
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | Skaner naczyń |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 2 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Skaner naczyń
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Skaner naczyń krwionośnych emitujący promieniowanie podczerwone, które wykorzystane jest do lokalizacji naczyń podskórnych oraz podświetlenia ich pozycji na skórze pacjenta bezpośrednio nad żyłami. Lokalizacja naczyń krwionośnych dokonywana jest poprzez wchłanianie promieniowania podczerwieni przez hemoglobinę we krwi – brak bezpośredniego kontaktu urządzenia z pacjentem.
2 | Obudowa ze specjalnym otworem pozwalającym na zamocowanie smyczy na nadgarstek zapobiegającej upadkowi urządzenia po wypadnięciu z ręki.
3 | Emisja promieniowania podczerwonego z dwóch niezależnych źródeł o długości fali 850nm każdy (2x850nm).
4 | Wymiary urządzenia w mm (dł. x szer. x gł.): max. 225 x 70 x 65 mm
5 | Urządzenie sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy 1
6 | Drugie niezależne źródło światła podczerwonego zwiększające jakość wyświetlanej mapy żylnej.
7 | Możliwość pracy w trybach wyświetlania minimum: pozytyw, negatyw, pomiar głębokość naczyń
8 | Ilość poziomów jasności wyświetlania: minimum 4
9 | Ilość rozmiarów okna wyświetlania: minimum 3
10 | Wbudowany wyświetlacz o wielkości minimum 1,3 cala wskazujący wszystkie uruchomione na urządzeniu funkcje, minimum: rozdzielczość wyświetlanej mapy naczyń w pikselach, poziom jasności, kolor, stan baterii, tryb pomiaru głębokości.
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Automatyczny pomiar głębokości żył z trójstopniowym wskazaniem jego wyniku poprzez projekcję trójkolorowej mapy żył wskazującej ich głębokość: żyły czerwone do 2 mm, żyły niebieskie 2-4 mm, żyły zielone powyżej 4 mm.
2 | Ilość kombinacji kolorów wyświetlania mapy: 5. Każda z kombinacji kolorów występująca w dwóch wariantach standardowym i inwersji (zamiana koloru żyły z kolorem tła)
3 | Rozdzielczość wyświetlanej mapy naczyń krwionośnych minimum 414 500 pikseli
4 | Skaner wyświetlający informację o rozdzielczości okna wyświetlania w pikselach
5 | Urządzenie wyposażone w klawiaturę składającą się z przycisków niewystających w żadnym z kierunków poza płaszczyznę ściany obudowy, ułatwiających czyszczenie urządzenia.
6 | Bezpośrednia, krokowa regulacja parametrów w pętli przy pomocy Przycisków jednofunkcyjnych oznaczonych graficznie, zgodnie z funkcją przeznaczenia.
7 | Kolorowe Diody LED wyświetlające na obudowie urządzenia informacje o włączeniu urządzenia, stanie baterii oraz ładowaniu baterii
8 | Wbudowana bateria litowo-jonowa
9 | Możliwość pracy na zasilaniu sieciowym przy rozładowanej baterii
10 | Statyw jezdny z elastycznym ramieniem, blokadą zapobiegającą upadkowi urządzenia, niewymagający przykręcania urządzenia do statywu, oraz uchwytem na ładowarkę i rączką z możliwością regulacji wysokości oraz kierunku jej zamocowania
11 | Samozatrzaskowa głowica pozwalająca na montaż urządzenia w 3 sekundy
12 | Pięcioramienna podstawa statywu jezdnego z blokadą co najmniej trzech kół o zwiększonej stabilności. Montaż kolumny statywu w centralnym wgłębieniu podstawy zapewnia obniżenie środka ciężkości i zwiększenie stabilności konstrukcji nawet przy nierównomiernym obciążeniu lub podczas przesuwania po powierzchniach o różnej strukturze.
13 | W zestawie mobilna ładowarka ze standardowym, wytrzymałym złączem DC umożliwiająca używanie jej wraz ze statywem i bez niego.
14 | Faktyczna maga urządzenia: bez zasilacza 430 g (+/- 2%)
15 | Warunki pracy:
16 | - temperatura – od 50C do 400C
17 | - wilgotność – od 20% do 90% (+/- 2%) wilgotności względnej bez kondensacji
18 | Warunki transportu i przechowywania:
19 | - temperatura – od -20°C do 55°C
20 | - wilgotność – od 10% do 95% (+/- 2%) wilgotności względnej bez kondensacji
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 11. aparat USG
Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji;
Przedmiot
| Żądana ilość sztuk | 1
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Aparat USG
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 2 kursorów
2 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI
3 | Odświeżanie obrazu (frame rate) w trybie B minimum 3900 obrazów/s
4 | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej serca
5 | Wbudowana technologia oparta na sztucznej inteligencji
6 | Aparat fabrycznie nowy, niepowystawowy, niepodemonstracyjny, rok produkcji min. 2025
7 | Elastografia Shear Wave oraz Elastografia Strain wykonywane jednocześnie w trybie Dual. Możliwość wykonania pomiarów SWM (min. prędkość, elastyczności i wartość tłumienia) jednocześnie z oceną elastyczności w trybie Elastografi Strain na głowicy Convex
8 | Pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z jednoczesnym pomiarem atenuacji (tłumienia), pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa
9 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, podać typ.
10 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
11 | Głowica kardiologiczna Phased Array, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
12 | Dynamika systemu min. 330 dB
13 | Monitor LCD LED lub OLED min. 22 cale
14 | Zakres częstotliwości pracy min. 2-22 MHz
15 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)
16 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 11 000 000
2 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4
3 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę min. 10 cali
4 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 70 000
5 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie
6 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 700 s.
7 | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1-40 cm
8 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 600 obrazów/s
9 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI min. 1400 obrazów
10 | Obrazowanie harmoniczne min. 14 pam częstotliwości
11 | Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5-20 mm
12 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej +/- 80 stopni
13 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array min. +/- 19 m/s
14 | Videoprinter czarno-biały
15 | Pełne oprogramowanie do badań: • Brzusznych • Ginekologiczno-położniczych • Małych narządów • Naczyniowych • Śródoperacyjnych • Mięśniowo-szkieletowych • Ortopedycznych • Kardiologicznych • Pediatrycznych
16 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, podać typ.
17 | Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz
18 | Liczba elementów min. 190
19 | Kąt skanowania min. 140 stopni
20 | Obrazowanie harmoniczne min. 14 pasm
21 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
22 | Zakres częstotliwości pracy min. 2-12 MHz
23 | Liczba elementów min. 800
24 | Szerokość pola skanowania max. 40 mm
25 | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm
26 | Obrazowanie trapezowe
27 | Głowica kardiologiczna Phased Array, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
28 | Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz
29 | Liczba elementów min. 120
30 | Kąt skanowania min. 110 stopni
31 | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm
Możliwości rozbudowy
32 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę kardiologiczną do badań dzieci o zakresie częstotliwości pracy min. 2-8 MHz
33 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę kardiologiczną do badań wcześniaków o zakresie częstotliwości pracy min. 4-13 MHz
34 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę kardiologiczną przezprzełykową do badań dzieci o zakresie częstotliwości pracy min. 2-8 MHz
35 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę kardiologiczną przezprzełykową do badań dorosłych o zakresie częstotliwości pracy min. 2-8 MHz
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać serwis/korzystać z autoryzowanego podwykonawcy/ na oferowane urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
10 | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć)
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 12.Ciśnieniomierz
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 8 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Ciśnieniomierz
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Automatyczny pomiar za pomocą oscylometrycznej metody pomiaru
2 | Funkcja wykrywania migotania przedsionków Atrial Fibrillation AF podczas jednego pomiaru
3 | Wskaźnik nieregularnej pracy serca – arytmii (IHB – Irregular Heart Beat)
4 | Walidacja kliniczna zgodnie z protokołami ESH-IP 2010 i AAMI_ESH_ISO Universal Standard (ISO 81060-2:2018) 2018
5 | Średnia z 3 ostatnich pomiarów
6 | Łączność Bluetooth BLE 4.0 przesyłanie zapisanych wyników pomiarów do urządzeń mobilnych (Android/iOS)
7 | Pomiar ciśnienia, gdy wystąpi nieregularna praca serca
8 | Dokładność Puls: ±4% zmierzonej wartości
9 | Zakres ciśnienia w mankiecie 0-300 mmHg
10 | Interpretacja wyników według skali WHO
11 | Zasilanie bateryjne AA i zasilacz sieciowy DC 6 V, 1.0 A w zestawie
12 | Przetestowany dla kobiet w ciąży
13 | Aparat dostosowujący poziomu wypełnienia mankietu powietrzem do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta
14 | Stojak na ciśnieniomierz i mankiet
15 | Obwód mankietu uniwersalnego 22 ~ 42 cm
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Zakres pomiaru Ciśnienie krwi: 40 ~ 255 mmHg
2 | Zakres pomiaru Puls: 40 ~ 199 uderzeń / min
3 | Dokładność Ciśnienie krwi: ±3 mmHg
4 | Średnia z 3 ostatnich pomiarów
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 13. defibrylator
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 2 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Defibrylator
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań.
2 | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci.
3 | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC
4 | Aparat nowy, nieużywany.
5 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – nie mniej niż 360 minut monitorowania lub min 300 defibrylacji x 360J
6 | Ciężar defibrylatora do max 10 kg
7 | Norma IP 43
8 | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm.
9 | Alarmy częstości akcji serca
10 | Możliwość rozbudowy o modem do transmisji danych do istniejących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej.
11 | Wydruk trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG
12 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie
13 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna
14 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED
15 | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.
2 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J
3 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25
4 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta
5 | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne
6 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789.
7 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych
8 | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę
9 | Regulacja prądu stymulacji 0-200 mA
10 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG
11 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta
12 | Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min
13 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,5 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia.
14 | Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie
15 | Ekran kolorowy o przekątnej 8,4’’.
16 | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracją bez udziału użytkownika
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 14.krzesło kardio
Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji;
Przedmiot
| Żądana ilość sztuk | 2
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Krzesło kardiologiczne
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Nowe, nieużywane.
2 | Obciążenie min. 160 kg
3 | Tkanina siedziska ognioodporna
4 | Krzesło kardiologiczne
5 | Kompaktowe, ewakuacyjne krzesełko transportowe na ramie aluminiowej
6 | Do transportu po schodach osób starszych, z niepełnosprawnością czy rannych
7 | Pasy bezpieczeństwa
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Wymiary rozłożonego urządzenia (dł. x gł. x wys.) 49 cm x 126 cm x 159 cm (+/- 5 cm)
2 | Wymiary złożonego urządzenia (dł. x gł. x wys.) 27 cm x 49 cm x 110 cm (+/- 5 cm)
3 | Waga maks. 15 kg
4 | Odpowiednie do schodów z nachyleniem min. 39°
5 | Wyposażone w pasy bezpieczeństwa oraz w zagłówek do stabilizacji głowy pacjenta
6 | 4 kółka jezdne w tym dwa obrotowe
7 | Z tyłu i przodu dwie składane rączki do przenoszenia
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN z VAT (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 15. kozetka - wzóek
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 2 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Kozetka wózek
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Leże przezierne dla promieni RTG, możliwość wykonywania zdjęć standardowym aparatem RTG oraz Ramieniem C. Pod blatem uchwyt na kasetę min pod segmentem pleców w celu wykonania zdjęcia w pozycji siedzącej. Boki wózka wyposażone w listwę pełniąca funkcję odbojników, listwa wykonana z tworzywa Polipropylenowego z 4 wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia wózka.
2 | Koła o średnicy min 200mm z centralną oraz kierunkową blokadą kół, dźwignie hamulca w podstawie od strony nóg i głowy pacjenta. Oznaczone kolorystycznie, dźwignia czerwona służąca do blokady centralnej, zielona do koła kierunkowego – opuszczająca 5te koło
3 | Leże wózka oparte na dwóch szczelnych kolumnach. Kolumny zabezpieczone przed wnikaniem płynów i pyłów do wewnątrz.
4 | Listwy odbojowe na bokach wózka. W narożnikach leża krążki odbojowe
5 | Tworzywowa obudowa podwozia z wyprofilowanym pojemnikiem np. na butle z tlenem czy też osobiste rzeczy pacjenta
6 | Materac o grubości min 100mm, pozwalający przebywać pacjentowi nawet do 24h bez ryzyka powstania odleżyn. Możliwość wykorzystania wózka jako łóżko pobytowe do 24h
7 | Materac stabilizowany na wózku za pomocą dolnej warstwy pokrowca pokrytej powłoką antypoślizgową.
8 | Barierki boczne metalowe w pełni zabezpieczające pacjenta, składane wzdłuż ramy leża. Dźwignia zwalniająca blokadę wbudowana w ramę leża od strony głowy i nóg, w miejscu niedostępnym dla pacjenta Barierki składające się z sześciu pionowych szczebli połączonych tworzywowymi nakładkami, nakładki tego samego koloru co krążki odbojowe oraz uchwyty do prowadzenia. Opuszczanie barierek bocznych wspomagane hydraulicznie za pomocą sprężyn gazowych
9 | Składane, stalowe uchwyty do prowadzenia, umieszczone w narożnikach od strony nóg
10 | Stalowe wieszaki kroplówki (2 od strony głowy) z teleskopową regulacją wysokości. Każdy wieszak posiadający dwa rozkładane haczyki.
11 | Wieszaki z możliwością złożenia na konstrukcję wózka, gdy nie są potrzebne.
12 | Stalowa konstrukcja statywu wzmocniona, pełniąca funkcją uchwytu do prowadzenia wózka. Od strony głowy brak dodatkowych uchwytów do pchania.
13 | Wyposażenie: - materac opisany powyżej, - 4 haczyki na akcesoria (np. worki urologiczne) oraz metalowy reling po obu bokach wózka - min 3 metalowe uchwyty na pasy do stabilizowania pacjenta na blacie
14 | Wymiary zewnętrzne 2100 x 750 mm (+/- 20 mm)
15 | Wymiary leża 1930 x 650 mm (+/- 20 mm)
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczną pracę w sytuacjach ratowania życia np. reanimacji min 310 kg
2 | Piąte koło pod leżem, zwiększające zwrotność wózka, 5te koło jako koło kierunkowe. 5te koło opuszczane za pomocą dźwigni nożnej. W pozycji podniesionej, znajdujące się 65mm nad podłogą.
3 | Regulacja wysokości nożna hydrauliczna 550 - 900 mm (+/- 20 mm)
4 | Regulacja przechyłów wzdłużnych nożna hydrauliczna minimum +/- 18 ˚
5 | Regulacja segmentu pleców wspomagana sprężyną gazową w zakresie 0 – 90o. rączka zwalniająca blokadę sprężyny gazowej, umieszczona bezpośrednio przy segmencie pleców w obu narożnikach.
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 16.stolik zabiegowy
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 3 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Stolik zabiegowy
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów.
2 | Blat wykonany ze stali kwasoodpornej, montowany na stałe do stelaża, z podniesionym rantem.
3 | Stolik wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy min. 75 mm, w tym dwa z blokadą
4 | Półka koszowa lakierowana proszkowo na kolor biały.
5 | Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE (lub równoważne), Wpis lub zgłoszenie do URWMiPB (lub równoważne), Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 (lub równoważne), Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne) Certyfikat PN-EN ISO 14001:2015 - System Zarządzania Środowiskowego
6 | Rok produkcji min. 2025
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Wymiary całkowite: 770x430x880 mm (+/- 10mm)
2 | 1x blat 705x415x20mm (+/- 5mm) 2x półka koszowa 655x405x90mm (+/- 5mm) 2x uchwyt do prowadzenia z pręta o średnicy 8 mm
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 17.Stojak na kroplówkę
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 5 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Stojak na kroplówkę
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Stojak dla kroplówek wyposażony jest w cztery wieszaki do pojemników z płynami infuzyjnymi
2 | Pięcionóg z kółkami jezdnym
3 | Regulacja wysokości wieszaka
4 | Wykonany ze stali nierdzewnej
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Wysokość: min. 1100 – max. 2000 mm
2 | Średnica podstawy: 680 mm
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 18.Holter EKG 7-dniowy
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot |  |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | System długotrwałego monitorowania EKG
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Rejestrator
2 | Zapis danych w trybie 12-kanałowym z 10 odprowadzeń standardowych.
3 | Wymiana kabla pacjenta wykonywana samodzielnie przez użytkownika bez użycia narzędzi
4 | Zapis danych na standardowej karcie pamięci typu SD/SDHC, dostępnej na rynku komercyjnym, o pojemności do 32 GB.
5 | Zasilanie z wbudowanego akumulatora typu li-ion, dodatkowe zasilanie z 1 baterii lub akumulatorka typu AAA.
6 | Wbudowany w rejestrator port USB-C do programowania urządzenia, pobierania zarejestrowanych danych oraz ładowania wbudowanego akumulatora.
7 | Możliwość bezprzewodowego ładowania wbudowanego akumulatora.
8 | Wbudowany dyktafon do zapisu głosowego danych pacjenta.
9 | Możliwość podglądu sygnału EKG ze wszystkich kanałów aktywnych (I, II, III, V1-V6) na wbudowanym wyświetlaczu OLED.
10 | Informacja o jakości podłączenia i odpięciu elektrod na wyświetlaczu.
11 | Detekcja pracy stymulatora serca.
12 | Automatyczna rejestracja daty i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia zapisu.
13 | Możliwość aktywowania trybu przedłużonej rejestracji (min. 12 dni).
14 | System ochrony zapisu EKG – kontynuowanie zapisu podczas wymiany baterii AAA, automatyczne wyłączenie w przypadku wyczerpania źródeł zasilania, zachowanie zapisu po zakończeniu rejestracji (także po przypadkowym wyjęciu karty pamięci podczas rejestracji).
15 | Wbudowany moduł Bluetooth 5.0 (BTLE) do programowania rejestratora, podglądu zapisu EKG na ekranie komputera w trybie online w dowolnym momencie rejestracji, podłączenia do czujnika SpO2 w celu synchronicznej rejestracji poziomu saturacji.
16 | Przycisk zdarzeń dla pacjenta.
17 | Waga rejestratora poniżej 130g z wbudowanym akumulatorem.
18 | Wodoszczelna obudowa.
19 | W zestawie z rejestratorem kabel pacjenta, karta pamięci, kabel USB-C oraz wielorazowe etui z elastycznego tworzywa łatwego w dezynfekcji.
20 | Rejestrator zgodny z rozporządzeniem UE MDR 2017/745.
21 | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem do analizy holterowskiej medilog DARWIN 2
22 | Oprogramowanie
23 | Oprogramowanie w języku polskim.
24 | Oprogramowanie pracujące z systemem operacyjnym typu Windows 10 i 11 64bit.
25 | Automatyczne rozpoznawanie różnych typów arytmii komorowych i nadkomorowych, z możliwością ich reklasyfikacji.
26 | Automatyczne skanowanie EKG z prezentacją w formie przewijania.
27 | Automatyczne wyłączanie z analizy fragmentów sygnału EKG z zakłóceniami, np. w przypadku odłączenia się elektrody.
28 | Konfiguracja parametrów analizy z możliwością tworzenia, zapisywania i wczytywania szablonów ustawień dla różnych grup wiekowych pacjentów.
29 | Ocena pracy różnych typów stymulatorów serca.
30 | Analiza QT z wyznaczaniem QTc metodą Bazette, Frederica, Pfeufer, Sagie.
31 | Analiza odcinka ST z dostosowaniem punktów pomiarowych, oznaczaniem poziomu i nachylenia.
32 | Analiza zmienności częstości serca (HRV) w dziedzinie czasu i częstotliwości.
33 | Automatyczne oznaczanie załamków P.
34 | Automatyczna analiza odcinka P-R z pomiarami i wykrywaniem zaburzeń przedsionkowych (wskazanie m.in. migotania i trzepotania przedsionków, bloków przedsionkowo-komorowych, rytmu dolnoprzedsionkowego).
35 | Automatyczna reanaliza zapisu, niezakłócająca pracy z zapisem i wykonywana w tle, po wprowadzeniu zmian w czasie edycji zapisu przez użytkownika.
36 | Zintegrowany moduł obróbki i analizy danych z rejestratorów ciśnienia krwi, wykorzystujący wspólną bazę pacjentów dla zapisów EKG i ciśnienia.
37 | Tabela pomiarów, histogramy oraz wykresy trendów ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna, automatyczne obliczanie statystyk i klasyfikacja wyników według norm ESC/ESH, w przypadku analizy zapisów ciśnieniowych.
38 | Dowolne konfigurowanie wyglądu ekranów pracy oraz tworzenie własnych ekranów pracy z wybranymi modułami poszczególnych analiz.
39 | Dostosowanie zawartości automatycznych raportów z analizy do potrzeb użytkownika, w tym tworzenie własnych szablonów raportów.
40 | Automatyczne wczytywanie i analiza danych EKG.
41 | Współpraca z siecią komputerową typu LAN, operowanie na danych sieciowych i sieciowy dostęp wielostanowiskowy do klucza licencyjnego oprogramowania.
42 | Licencja oprogramowania nie wymagająca klucza fizycznego (pendrive).
43 | Licencja umożliwiająca na jednoczasową konfigurację rejestratorówna wielu stanowiskach.
44 | Licencja umożliwiająca na jednoczasową analizę zapisu EKG przez min. 2 użytkowników.
45 | Funkcja wykonywania eksportu zarejestrowanych danych – eksport odstępów RR z rozdzielczością 1 ms, eksport danych do formatu ISHNE, Matlab, EDF.
46 | Możliwość rozszerzenia o protokół HL7 w celu późniejszego włączenia do systemu centralnego zarządzania danymi.
47 | Stacja sterująca
48 | Zestaw komputerowy dla systemu analizy.
49 | Komputer typu PC, procesor min. 4-rdzeniowy, pamięć operacyjna RAM min. 8 GB, dysk twardy min. 500 GB, system operacyjny Windows 11 Pro 64bit, monitor LCD min. 23’’ o min. rozdzielczości ekranu 1920x1080, drukarka laserowa z automatycznym trybem duplex
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Częstotliwość próbkowania do 128000 Hz z rozdzielczością amplitudową 16.5 bit.
2 | Wbudowany czujnik ruchu pacjenta, detekcja czynności oddechowej.
3 | Czas ciągłego zapisu 12-kanałowego EKG bez konieczności ładowania lub wymiany ogniwa min. 162 godz.
4 | Retrospektywna analiza pobudzeń jednocześnie z 3 kanałów EKG, z możliwością wyłączenia z analizy poszczególnych kanałów lub części zapisu na każdym kanale.
5 | Funkcja programowania rejestratorów danymi pacjenta przed rozpoczęciem zapisu.
6 | Automatyczna analiza danych EKG oparta na tworzeniu wzorców pobudzeń.
7 | Edycja pobudzeń z możliwością ich reklasyfikacji z każdego miejsca w programie.
8 | Bezpośrednia edycja tabeli arytmii.
9 | Analiza wpływu działania autonomicznego układu nerwowego na regulację zmienności rytmu serca, z oceną jakości snu pacjenta.
10 | Analiza czynności oddechowej pacjenta z detekcją bezdechu sennego, w oparciu o dane EKG.
11 | Przeliczanie zapisu 3-kanałowego na 12-kanałowy za pomocą algorytmu przy zapisie wektorowym, z wyświetlaniem pętli wektokardiograficznej.
12 | Funkcja umożliwiająca wczytywanie do bazy danych z rejestratorów za pośrednictwem sieci Internet.
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi bezpośrednio współpracować z autoryzowanym serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0