## 1.Rejestratory Holtera EKG
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | Rejestratory Holtera EKG 7 i 3 kanałowy |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 10 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Rejestratory Holtera EKG 7 i 3 kanałowy
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań
2 | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria)
3 | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN
4 | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji
5 | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania
6 | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi
7 | Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost
8 | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc.
9 | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię
10 | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY
11 | Możliwość stosowania u dzieci poniżej
12 | 10 kg wagi
13 | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Możliwość wyłączenia z analizy dowolnego odprowadzenia- analiza tylko i wyłącznie z jednego odprowadzenia
2 | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz:
3 | - Analiza HRV w formie tabelarycznej
4 | HRV trendy
5 | - Analiza ST w formie tabelarycznej
6 | ST trendy
7 | -QT, QTc w formie analizy tabelarycznej
8 | QT, QTc trendy
9 | Analiza QTc wg. Bazett’a. Hodges’a, Fridericia, Frimingham’a
10 | Wykresy QT/RR oraz QT/HR
11 | - PQ w formie analizy tabelarycznej
12 | PQ trendy
13 | Wykresy PQ/RR oraz PQ/HR
14 | Monitor aktywności pacjenta- graficzna zobrazowanie aktywność pacjenta-kolor różowy: pacjent aktywny fizycznie; kolor niebieski- pacjent w stanie spoczynku
15 | Obrazowanie Waterfall
16 | Obrazowanie Relief- umożliwiający szybką detekcję migotania przedsionków
17 | Obrazowanie Poincaré
18 | Histogramy RR
19 | Wykres PSD
20 | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar wartości: P, PQ, QRS, QT, RR
21 | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in. rytmu: Bradykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta). Tachykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta): Rytmu zastępczego: RR: Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej
22 | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg, stronicowym i kaskady
23 | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta
24 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB z możliwością wyświetlenia zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, karty SD
25 | Menu programu i raporty w języku polskim
26 | Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem
27 | Możliwość stworzenia nieograniczonej ilości kont użytkownika
28 | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji
29 | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania
30 | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych
31 | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność
32 | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie
33 | Możliwość scalania szablonów
34 | Możliwość usunięcia szumów
35 | Możliwość usunięcia wybranego pobudzenia lub grupy pobudzeń
36 | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca przed rozpoczęciem monitorowania, przed wczytaniem badania, w trakcie analizy zapisu
37 | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności
38 | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania
39 | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza
40 | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym
41 | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów.
42 | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami.
43 | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii
44 | Tachogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV
45 | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta.
46 | Podgląd do wartości granicznych ST w formie tabelarycznej
47 | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG
48 | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta
49 | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia.
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 2.Rejestrator Holtera 12
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | Rejestrator Holtera 12-, 7- i 3-kanałowy |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 10 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Rejestrator Holtera 12-, 7- i 3-kanałowy
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Możliwość wykonania badania trwającego 51 godz.
2 | Pojemność pamięci: 600 pomiarów
3 | Zakres pomiaru ciśnienia krwi 30 – 280 mmHg
4 | Zakres pomiaru Pulsu 40 – 240 uderzeń na minutę
5 | Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2%
6 | Możliwość ustawienia 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru
7 | Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników
8 | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie
9 | Możliwość stworzenia indywidualnego plan pomiarowego
10 | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów
11 | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów
12 | Eksportowanie do systemu plików: PDF
13 | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu)
14 | Zabezpieczenie dostępu do platformy hasłem
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | 3 wbudowane konfiguracje pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj. o Pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy o Pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy o Pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia
2 | Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie
3 | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg
4 | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta
5 | Sensor ciśnienia - Piezorezystywny
6 | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku
7 | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą
8 | Przycisk informacji o pobraniu leku
9 | Przycisk nagrywania notatek głosowych dla pacjenta. Możliwość nagrywania co najmniej 8 notatek, możliwość nagrywania notatek o długości 15 sekund i krótsze.
10 | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły: BHS, AAMI oraz ESH-IP
11 | Funkcja wspierania snu pacjenta - niepowtarzanie nieudanych pomiarów, jeśli nie jest to konieczne
12 | Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera
13 | Komunikacja z komputerem poprzez przewód mini-usb – USB (przewód jest częścią zestawu)
14 | Wyświetlacz LCD w rejestratorze
15 | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora
16 | Zasilanie z 2 baterii lub akumulatorów AA
17 | Waga bez akumulatorów max 196g
18 | Rozmiary rejestratora max: 72x 100 x 31 mm
19 | W zestawie z rejestratorem pokrowiec na urządzenie, mankiet, dwie baterie, ładowarka, rozkładane etui do przechowywania zestawu.
20 | Kompatybilność z mankietami w rozmiarach: o 25-32 cm (jest częścią zestawu) o 33-42 cm (nie jest częścią zestawu) o 18-24 cm (nie jest częścią zestawu)
21 | Platforma zapewniająca możliwość wykonania zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergo spirometrię oraz konsultację badań w ramach telemedycyny.
22 | Platforma umożliwiająca archiwizację badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria)
23 | Możliwość rozbudowy platformy o moduł konsultację badań w ramach telemedycyny – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN
24 | Platforma zapewniająca tworzenie raportów w formacie PDF. Możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji
25 | Platforma zapewniająca możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i datę wykonania badania.
26 | Konfigurowalny interfejs użytkownika
27 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta oraz wybrania norm przewidywanych: Nazwisko i imię, wzrost, waga, płeć, wiek, rasa oraz wyboru dedykowanych wartości wzorcowych.
28 | Tryby pracy administratora i użytkownika platformy
29 | Możliwość eksportu danych do szpitalnego systemu informatycznego za pomocą HL7 lub DICOM
30 | Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin
31 | Możliwość ustawienia Interwałów pomiaru: 5 – 60 (5,10,15,20,25,30,40,60)
32 | 10 wbudowanych norm wg których interpretowane są pomiary: AHA 2005, AHA 2008, ESH 2003, ESH 2016 pediatria - według wieku, AHA 2017, ESH 2016 pediatria - według wzrostu, ESH/ESC 2018, Chaloupecky 2006, NHFA 2002, NICE 2011, oraz możliwość zdefiniowania własnej normy dla danego badania
33 | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu
34 | Automatyczne podświetlanie wszystkich nieprawidłowych wartości pomiarowych
35 | Możliwość ręcznego wykluczenia artefaktów pomiarowych
36 | Otrzymanie informacji podsumowującej pomiary, m.in. całkowita liczba pomiarów (dla każdego przedziału i ogółem), procentowa liczba pomyślnie zakończonych pomiarów
37 | Tabela pomiarów w raporcie z uwzględnieniem czasu wykonania pomiaru określeniem SYS, DIA, MAP, Tętna dla każdego pomiaru. Możliwości wprowadzenia notatki do każdego pomiaru w tabeli. Automatyczne generowanie notatek do każdego pomiaru oraz kodu błędu.
38 | Możliwość tworzenia automatycznych podpowiedzi przy generowaniu diagnozy w raporcie tj. możliwość zapamiętywania wybranych fraz (słów lub całych zdań) z opcją autouzupełniania
39 | Możliwość wyboru parametrów pomiarowych umieszczonych w raporcie
40 | Automatyczne wykrywanie rozmiaru mankietu
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 3. Aparat EKG z wózkiem
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | Aparat EKG z wózkiem |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 3 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Aparat EKG z wózkiem
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Przenośne urządzenie do akwizycji sygnału EKG
2 | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań
3 | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria)
4 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie z modułem telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN
5 | Ekran dotykowy 2.8”, o rozdzielczości 240x320
6 | 2 przyciski funkcyjne: wł./wył i zapis/wstecz
7 | Całkowity wymiar 82x87x25 mm Waga 150g
8 | Prędkość (mm/s) 5, 10, 12.5, 25, 50
9 | I klasa ochronności
10 | Norma IEC 60529
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Czułość (mm/mV) 2.5, 5, 10, 20
2 | Układ wydruku 2x6+1R, 4X3+1R, 1x12+0R
3 | Liczba odprowadzeń – 12 (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V5, V6)
4 | Liczba wyświetlanych odprowadzeń 1, 3, 12
5 | Rozdzielczość amplitudy: 1 μV ±1% na LSB przy 500 SPS
6 | Zakres dynamiczny: Różnicowy prąd zmienny: ±5 mV; offset prądu stałego: ±300 mV
7 | Zakres częstotliwości: 0.05 Hz do 170 Hz
8 | Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz
9 | Częstotliwość zapisu: 500 Hz
10 | Tłumienie sygnału współbieżnego:
11 | >90 dB (filtr wyłączony)
12 | >100 dB (filtr 50/60 Hz włączony)
13 | Częstotliwość Wi-Fi: 2.4 GHz
14 | Kanał komunikacyjny: 1 (2412 MHz) do 11 (2462 MHz)
15 | Modulacja: DSSS / CCK / OFDM
16 | Faktyczna moc promieniowania: 7.92 dBm lub 6.198 mW, zmierzone przy 11 Mb/s
17 | 2 diody w kolorze zielonym oraz pomarańczowym informujące o stanie naładowania baterii
18 | Interfejs użytkownika wskazujący: Ekran zapisu, ekran historii, możliwość obrotu wyświetlacza o 180 stopni, ustawienia
19 | Długość nagrania (urządzenie)
20 | 12-kanałowe EKG: 10 s; 12 s; 15 s; 20 s
21 | Pamięć: 90 EKG na urządzeniu i nielimitowana ilość badań EKG w dedykowanym oprogramowaniu
22 | Filtr sieciowy: 50,60
23 | Filtr izolinii (Dryf): 0.05 (3.2 s); 0.25 (0.6 s); 0.6 (0.3 s)
24 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Myo): 20, 25, 35, 90
25 | Wykrywanie rozrusznika – szerokość impulsu: 0,1 ms- 2ms; amplituda impulsów: 2mV-250 mV
26 | Możliwość druku na zewnętrznej drukarce
27 | Zasilanie: napięcie sieciowe 100- 240V
28 | Częstotliwość 50-60 Hz
29 | Akumulator litowo-jonowy, pojemność 3200 mAh, 3,6V
30 | W pełni naładowana bateria: do 8 godzin użytkowania
31 | Tłumienie sygnału współbieżnego >90db (filtr wyłączony) > 100bB (filtr 50/60Hz włączony)
32 | Ochrona przed impulsem defibrylatora
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 4.Defibrylator kliniczny
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | Defibrylator kliniczny z kardiowersją |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 4 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Defibrylator kliniczny z kardiowersją
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Ciężar aparatu: 6,25 [kg] z akumulatorem, standardowym wyposażeniem w wersji z twardymi łyżkami do defibrylacji/kardiowersji elektrycznej;
2 | Ciężar aparatu: 5,0 [kg] z akumulatorem, standardowym wyposażeniem w wersji z elektrodami naklejanymi na klatkę piersiową do defibrylacji/kardiowersji elektrycznej;
3 | Wymiary defibrylatora max. 322 x 276 x 209,7 [mm] (bez torby transportowej);
4 | Klasa ochrony min.: IP33;
5 | Swobodne spadanie min.: 0,5 [m];
6 | Zasilanie sieciowe 100-240 [V] AC, 50/60 [Hz];
7 | Akumulator Li/Ion 11V, 6.4 [Ah], 70.4 [Wh] bez efektu pamięci;
8 | Jeden akumulator pozwala na 200 wyładowań z maksymalną energią 200 [J] lub 8 [h] monitorowania pacjenta z 32 pomiarami NIBP;
9 | Automatyczne ładowanie baterii po podłączeniu defibrylatora do sieci;
10 | Diody LED w obudowie sygnalizujące ładowanie baterii i podłączenie urządzenia do sieci;
11 | Wskaźnik niskiego stanu naładowania akumulatora wraz z komunikatem ekranowym i głosowym;
12 | Kolorowy ekran LCD, dotykowy, wysokiej rozdzielczości (154 x 85.92 [mm]), zabezpieczony szkłem hartowanym;
13 | Ekran dotykowy z funkcją przewijania: góra/dół, lewa/prawa;
14 | Dane na ekranie prezentowane w postaci cyfrowej i w postaci krzywych;
15 | Ekran pozwalający na jednoczasową prezentację min. 6 krzywych;
16 | Zdefiniowane przez Użytkownika ustawienia wyświetlacza zapamiętywane po wyłączeniu aparatu;
17 | Alarmy trzystopniowe z ustawioną hierarchią: alarmy techniczne, fizjologiczne niezagrażające życiu, fizjologiczne o wysokim priorytecie;
18 | Konfigurowalna funkcja wyłączenia lub wyciszenia alarmów, także alarmów o wysokim priorytecie jak VT, VF i asystolia;
19 | Lista alarmów dostępna niezależnie od trybu pracy urządzenia;
20 | Poziom głośności alarmów min. 62 – 73 [dBA];
21 | Gniazda podłączeniowe dla wszystkich parametrów monitorowania pacjenta, w tym: kabla EKG,
22 | Interfejs USB – min. 2 gniazda;
23 | Możliwość aktualizacji oprogramowania Aparatu poprzez sieć Wi-Fi oraz USB;
24 | Samodzielnie wykonywany autotest z funkcją zapisu w pamięci urządzenia, z wydrukiem na żądanie;
25 | Pamięć min. 24 [h] zapisów. Rejestrowanie krzywych defibrylacji, EKG odprowadzenia II, impedancji, zdarzeń, informacji zwrotnych RKO, danych pacjenta, parametrów życiowych pacjenta, zrzutów ekranu
26 | Wszystkie dane z interwencji (R-EKG, odprowadzenie II EKG, defibrylacja i EKG, krzywe SpO2, trendy, zdarzenia, dane pacjenta, informacje zwrotne RKO, zrzuty ekranowe) magazynowane w pamięci aparatu;
27 | Dwufazowy impuls defibrylacyjny o stałych optymalnych fizjologicznie czasach trwania fazy.
28 | Utrzymywanie energii dostarczonej do pacjenta na mniej więcej stałym poziomie w zakresie rezystancji pacjenta (do 175 omów).
29 | Zakres impedancji dla dostarczenia wstrząsu min. 25 – 250 [Ω];
30 | Możliwość stosowania elektrod dla dorosłych w defibrylacji pediatrycznej po wyborze pacjenta „Dziecko”;
31 | Przełączenie z trybu defibrylacji w tryb monitorowania i odwrotnie jednym pokrętłem;
32 | Prezentacja na ekranie dotykowym min. minutnika wskazującego czas od uruchomienia urządzenia, minutnika wskazującego czas od uruchomienia defibrylacji ręcznej, minutnika wskazującego czas od ostatniego wstrząsu, liczby wyzwolonych wstrząsów, impedancji elektrod, typu elektrod;
33 | Elektrody defibrylacyjne z funkcją akwizycji sygnału EKG do analizy;
34 | Rozpoznawanie przez urządzenie typu podłączonych elektrod (dorośli/dzieci), pozwalające na automatyczne dopasowanie wartości energii defibrylacyjnej do rodzaju Pacjenta;
35 | Rozładowanie energii min. z poziomu aparatu (wyświetlacz dotykowy) i automatycznie kiedy: nie dostarczono wstrząsu w ciągu 20 sekund po naładowaniu, wybrano niższą wartość energii w czasie ładowania defibrylatora, napięcie akumulatora jest niewystarczające, urządzenie jest uszkodzone, urządzenie jest wyłączone, wykryty rytm nie kwalifikuje się do defibrylacji;
36 | Możliwość uruchomienia wydruku z poziomu twardych łyżek defibrylatora lub z poziomu aparatu (wyświetlacz dotykowy);
37 | Możliwość wykonania zrzutu ekranu z poziomu aparatu (wyświetlacz dotykowy) lub automatycznie przy dostarczeniu wstrząsu, zmianie trybu, alarmie EKG (VF/VT, asystolia), opcjonalnie wł./wył. stymulatora;
38 | Zintegrowane w aparacie składane uchwyty przeciwpoślizgowe, umożliwiające bezpieczne zawieszenie defibrylatora na noszach, ramie łóżka pacjenta lub wózku transportowym;
39 | Wyładowanie wewnętrzne pozostałej po wyładowaniu defibrylacyjnym energii resztkowej zmagazynowanej w aparacie w czasie 100 ms po defibrylacji;
40 | Prezentacja krzywych EKG na ekranie z wyświetlaną siateczką milimetrową;
41 | Funkcja uzyskania długiego zapisu EKG (LONG) z zapisem 2 minut rejestrowanego EKG
42 | Możliwość wydruku zawartości ekranu lub pełnego zapisu EKG LONG;
43 | Zapis interwencji na nośniku zewnętrznym za pośrednictwem złącza USB;
44 | Odporność na działanie pól zbliżeniowych z urządzeń komunikacji bezprzewodowej RF w odległości 0,3m;
45 | Możliwość zastosowania dedykowanego wózka transportowego;
46 | Opcjonalny wózek transportowy z czterema kołami, hamulec przy każdym kole;
47 | Opcjonalny wózek z pojemnikiem z tworzywa na akcesoria;
48 | Możliwość zastosowania torby transportowej z zapięciami pozbawionymi suwaków i rzepów;
49 | Opcjonalna torba transportowa pozwalająca na pełne sterowanie Urządzeniem oraz pełen podgląd ekranu i przycisków aparatu;
50 | Możliwość rozbudowy aparatu o opcje defibrylacji wewnętrznej z szerokim doborem łatwo wymiennych łyżek przystosowanych do defibrylacji na otwartym sercu (minimum 5 różnych rozmiarów łyżek);
51 | Elektrody
52 | Elektrody defibrylacyjne z funkcją akwizycji sygnału EKG do analizy;
53 | Osobne elektrody dla dzieci (do 25 [kg]) i dorosłych (powyżej 25 [kg]);
54 | Opakowanie elektrod wyposażone w obrazkową instrukcję pomagającą we właściwym rozmieszczeniu elektrod na klatce piersiowej pacjenta;
55 | Wbudowany w elektrody dla dorosłych znacznik RFID (z zakodowanym czasem przydatności do użycia i numerem serii) odczytywany przez defibrylator;
56 | Sygnalizowanie przez Urządzenie (dioda) upływającego terminu ważności podłączonych do niego elektrod dla dorosłych;
57 | Żywotność elektrod min. 3 lata o daty produkcji (dane podane na opakowaniu);
58 | Aktywna powierzchnia elektrod: dorośli min. 80 [cm²] dzieci min. 42 [cm²];
59 | Długość kabla min. 2 [m];
60 | Warunki otoczenia do przechowywania min. -40 – +75 [°C];
61 | Defibrylacja
62 | Defibrylacja w trybie AED i manualna;
63 | Defibrylacja synchroniczna (kardiowersja) i asynchroniczna;
64 | Defibrylacja z użyciem twardych łyżek w trybie manualnym;
65 | Defibrylacja z użyciem naklejanych elektrod w trybie AED i manualnym;
66 | Zintegrowane twarde łyżki dla dwóch grup pacjentów: dorosłych i dzieci, ze zdejmowalnym zaciskiem;
67 | Wybór energii defibrylacji w przypadku użycia twardych elektrod min. z poziomu wyświetlacza dotykowego i rękojeści elektrod twardych;
68 | Wybór energii defibrylacji w trybie manualnym w przypadku użycia naklejanych elektrod z poziomu wyświetlacza dotykowego;
69 | Możliwość ładowania energii defibrylacji min. bezpośrednio z elektrod twardych, ekranu dotykowego, lub przycisku na panelu urządzenia;
70 | W trybie AED kontrola ładowania i monitorowanie defibrylacji automatycznie po analizie i zaleceniu wyzwolenia impulsu bezpośrednio z ekranu dotykowego; wybrane wartości energii wyświetlane na ekranie;
71 | Komunikat wizualny i głosowy informujący o impedancji elektrod;
72 | Zakres regulacji energii w trybie AED w konfiguracji: 150/200/200 [J] dla dorosłych (regulowana) i 50/50/50 [J] dla dzieci (regulowana);
73 | Definiowalny układ ekranu w trybie pracy AED;
74 | Rozpoczynanie analizy rytmu serca w tle w min. 10 [s] przed zaleceniem analizy rytmu, w celu szybszego wyzwolenia energii defibrylacji;
75 | Analiza rytmu serca rozpoczynająca się na końcu cyklu CPR;
76 | Ładowanie defibrylatora do zaprogramowanej energii podczas fazy analizy rytmu;
77 | Zakres regulacji energii w trybie ręcznym dorośli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 50, 70, 90, 120, 150, 170, 200 [J];
78 | Zakres regulacji energii w trybie ręcznym dzieci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 50, 70, 90 [J];
79 | Drukarka
80 | RKO
81 | Komunikacja
82 | Możliwość komunikacja za pośrednictwem WLAN;
83 | Możliwość skonfigurowania 3 różnych sieci;
84 | Możliwość samodzielnego połączenia się z ukrytym SSID;
85 | Typy szyfrowania: min. WEP, WPA, WPA2,WPA2 Enterprise, WPA-EAP, WPA2-EAP;
86 | Przegląd danych
87 | Przegląd danych bezpośrednio na urządzeniu podczas i po interwencji;
88 | Wszystkie tryby podglądu otwierane z menu głównego;
89 | Przegląd zapisu automatycznie wyświetlonego nagrania w całości na ekranie dotykowym;
90 | Przegląd zapisu na ekranie z siateczką milimetrową i dostępem do poszczególnych odcinków spoczynkowego EKG na ekranie dotykowym;
91 | Podgląd: min. trendów, R-EKG, długiego EKG, zdarzeń i zrzutów ekranowych;
92 | Wyświetlanie trendów min. co 2 [min.];
93 | Podgląd EKG spoczynkowego na ekranie: min. z siateczką milimetrową, z przeglądem lewa-prawa, góra-dół, z możliwością wydruku;
94 | Podgląd długiego zapisu EKG LONG z możliwością wydruku;
95 | Możliwość wydruku całości zapisów EKG;
96 | Podgląd automatycznie zapisanych zrzutów ekranowych dotyczących: min. dostarczenia wstrząsu, przełączenia w tryb AED, przełączenia w tryb defibrylacji ręcznej, włączenia stymulatora, wyłączenia stymulatora, alarmu EKG (VF, VT, asystolia);
97 | Możliwość wydruku jednego lub wszystkich zrzutów ekranowych;
98 | Możliwość transmisji wybranych danych;
99 | Podgląd wszystkich zdarzeń, w tym alarmów.
100 | EKG
101 | Szybka diagnoza EKG dostępna z elektrod defibrylacyjnych lub 4-odprowadzeniowego kabla EKG typu CF;
102 | Monitorowanie EKG 4-odprowadzeniowego kabla pozwalająca na rejestrację min. 6 kanałów;
103 | Blokada spowodowana przez wstrząs defibrylacyjny max. 5 [s];
104 | Możliwość wyświetlania min. 6 krzywych EKG na ekranie dotykowym;
105 | Wybór i prezentacja na ekranie wybranych odprowadzeń od 1 do 6;
106 | Graficzny przewodnik rozmieszczenia elektrod EKG na kablu EKG;
107 | Tętno w zakresie 15–350 [bpm]
108 | Czułość: 0.25, 0.5, 1, 2 [cm/mV] programowalna;
109 | 127. Szybkość zapisu EKG na ekranie: 25 lub 50 [mm/s];
110 | Częstotliwość próbkowania 500 [Hz];
111 | Wykrywanie impulsów stymulatora: ±2 [mV] do ±700 [mV]/0,1 do 2,0 [ms];
112 | Uśrednianie HR z użyciem zdefiniowanej przez Użytkownika ilości wcześniejszych odstępów RR – min. 4 maks. 16;
113 | Tłumienie nakładanych zakłóceń sinusoidalnych 50/60 Hz, bez zniekształceń za pomocą adaptacyjnego filtra cyfrowego;
114 | Wykrywanie i odrzucanie podwójnych impulsów stymulatora;
115 | Stymulacja
116 | Zewnętrzna przezskórna;
117 | Natychmiastowa gotowość do pracy;
118 | Dwa tryby pracy: na żądanie lub ze stałą częstotliwością;
119 | Czas trwania impulsu: 20 [ms] ±5%;
120 | Częstość tętna: konfigurowalne w stopniach 40, 45, 50, 60, 70 ... 240 [bpm] ±1,5%;
121 | Prąd impulsu: konfigurowalny do 0 (stymulator wył.), a następnie 10 – 200 [mA], ±10% lub 5 mA (zostaje użyta wyższa wartość);
122 | Stymulacja wykonywana za pomocą naklejanych elektrod defibrylacyjnych dla dorosłych i dla dzieci;
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Drukarka
2 | Termiczna wysokiej rozdzielczości z możliwością konfiguracji;
3 | Wbudowana w urządzenie;
4 | 3-kanałowa;
5 | Prędkość przesuwu min. 25 lub 50 [mm/s];
6 | Szerokość papieru min. 80 [mm];
7 | RKO
8 | Wbudowany, konfigurowalny poradnik RKO;
9 | Poradnik RKO dla defibrylacji ręcznej i AED;
10 | Możliwość zastosowania min. 3 opcji poradnika RKO;
11 | Funkcja metronomu;
12 | Konfigurowane przez Użytkownika ustawienia metronomu dotyczące stosunku liczby uciśnięć do oddechów, min. 30:2, 15:2, ciągły;
13 | Konfigurowane przez Użytkownika ustawienia metronomu dotyczące częstotliwości metronomu min. 100, 110, 120 [cpm];
14 | Opcjonalna funkcja czujnika doradczego;
15 | Opcja wielorazowego czujnika mierzącego głębokość i częstość ucisków oraz relaksację po każdym ucisku, dla Pacjentów w wieku min. 8 lat lub min. 25 [kg];
16 | Mocowanie opcjonalnego czujnika doradczego przy pomocy jednorazowych plastrów samoprzylepnych, długość kabla min. 2 [m], ochrona min. IP66;
17 | Pomiar głębokości dla czujnika w zakresie min. 4,5–6,2 [cm];
18 | Opcjonalna funkcja pomiaru impedancji;
19 | Pomiar częstości ucisków w oparciu o pomiar impedancji dokonywany przez elektrody defibrylacyjne;
20 | Czas potrzebny na naładowanie kondensatora magazynującego do zalecanej energii 200 J: · przy nowym, całkowicie naładowanym akumulatorze po 15 wyładowaniach max. 8 [s], · przy napięciu sieciowym max. 6 [s], · od włączenia urządzenia przy napięciu sieciowym max.15 [s], · od włączenia urządzenia z nowym, całkowicie naładowanym akumulatorem po 15 wyładowaniach max. 19 [s];
21 | Komunikat wizualny informujący o rezystancji skóry pacjenta na łyżkach oraz ekranie dotykowym w zakresie min. 25…250 [Ω];
22 | W trybie AED pełne komunikaty wizualne i głosowe w języku polskim dotyczące defibrylacji;
23 | Czas ładowania akumulatora do min. 90% pojemności max. 150 [min.];
24 | Czas ładowania akumulatora do min. 100% pojemności max. 180 [min.];
25 | Warunki temperatury otoczenia dla trybu praca: 0 – 45 [°C];
26 | Warunki temperatury otoczenia dla trybu transport i przechowywanie: -10 – +50 [°C];
27 | Przekątna ekranu min. 7 [”];
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi bezpośrednio współpracować z autoryzowanym serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 5.Arteriograf (ABI)
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | Arteriograf (ABI) |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Arteriograf (ABI)
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzeni | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Zasilanie: 4 trwałe baterie alkaliczne AA lub 4 akumulatory wielokrotnego ładowania AA
2 | Oprogramowanie do kompleksowej platformy medycznej, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer
3 | Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym poprzez zastosowanie wewnętrznego zasilania z baterii
4 | Stopień ochrony BF
5 | Wyświetlacz ciekło-krystaliczny LCD
6 | Przechowywanie danych EEPROM
7 | Transmisja danych przez Bluetooth
8 | Interfejs komputera połączenie przez Bluetooth
9 | Wymiary max. 116 x 94 x 47 mm
10 | Masa max. 250 g (łącznie z bateriami)
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Temperatura pracy i wilgotność otoczenia:
2 | 10 – 40°C (50 – 104°F);
3 | 15 – 85% bez kondensacji
4 | Temperatura transportu i przechowywania oraz wilgotność -20 – 50°C (-4 – 122°F);
5 | 15 – 85% bez kondensacji
6 | Zakres ciśnienia pracy 700 hPa – 1060 hPa
7 | Oscylometryczna metoda pomiaru ciśnienia krwi
8 | Częstotliwość próbkowania 200 Hz
9 | Zakres pomiaru ciśnienia krwi: 30 – 280 mmHg
10 | Zakres pomiaru tętna: 40 – 200 /min
11 | Dokładność statyczna ±3 mmHg lub ±2% zmierzonej wartości (stabilność: 18 miesięcy)
12 | Czujnik ciśnienia piezorezystencyjny
13 | Maksymalne ciśnienie w mankiecie 300 mmHg
14 | Maksymalny czas pomiaru: 180 sekund
15 | Spuszczanie powietrza z mankietu automatyczne, stopniowe
16 | Pomiar parametrów: prędkość aortalnej fali tętna (PWVao), wskaźnika augmentacji (Aix aortalny, Aix ramienny) wartość centralnego skurczowego ciśnienia krwi (SBPao) czy współczynnik ABI
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 6-7.Kardiomonitor z centralą
Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji;
| Przedmiot | Kardiomonitor ze stolikiem jezdnym oraz Centrala monitorująca
| Żądana ilość sztuk Kardiomonitor ze stolikiem jezdnym | 7
| Żądana ilość sztuk centrali monitorującej | 1
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Kardiomonitor ze stolikiem jezdnym oraz Centrala monitorująca
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Urządzenia w pełni nowe, nieużywane
2 | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe przez min. 1 h pracy
3 | Możliwość rozbudowy o monitorowanie i archiwizację ekg z nadajników telemetrycznych
4 | Waga kardiomonitora modułowego z wbudowanym ekranem poniżej 7,5kg
5 | Kardiomonitor modułowy
6 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 15 cali (rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli) oraz miejsca parkingowe na niezależne moduły z lewej i prawej strony w jednej wspólnej obudowie, wyposażonej w uchwyt do przenoszenia całego kardiomonitora
7 | Wyposażenie złącza wejścia/wyjścia: a) wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, b) co najmniej 3 gniazdo USB do podłączenia klawiatury, myszki komp., skanera kodów paskowych gniazdo RJ-45 lub wifi do podłączenia z siecią monitorowania
8 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy
9 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe
10 | Wbudowane złącze RJ-45
11 | Zmiana pozycji i kolorów poszczególnych parametrów
12 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 10 ekranów (w tym ekran dużych cyfr)
13 | Wyposażenie: drukarka laserowa umożliwiająca wydruki z centrali i bezpośrednio z poszczególnych kardiomonitorów. Drukowanie raportów ostatnich ciśnień.
14 | Archiwizacja wszystkich parametrów tj. jednocześnie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania oraz jednocześnie wszystkich wartości i trendów ze wszystkich stanowisk z min. 96 godz. monitorowania z rozdzielczością trendów nie gorszą niż 4 s w całym okresie min. 96 godz.
15 | Wydruk na sieciowej drukarce laserowej w formacie A4
16 | Możliwość zmiany ustawień alarmowych w monitorach z pozycji centrali
17 | Komunikacja interaktywna w ramach systemu: monitor-centrala, centrala-monitor
18 | Siec przesyłanych danych: ETHERNET (standard komputerowy IEEE802.3) z wykorzystaniem złącza RJ-45 lub wifi
19 | Kolorowy monitor min. 24 cale (min. 1920x1080 pikseli) oraz hardware centrali w jednej obudowie
20 | Zasilanie sieciowe oraz z wbudowanego akumulatora przez min. 1 godzinę.
21 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim poprzez ekran dotykowy, klawiaturę i mysz komputerową
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora
2 | Jednoczesna prezentacja min.8 krzywych dynamicznych na wybranym ekranie
3 | Trendy min. ze min. 96 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s w całym okresie
4 | Zapis w pamięci monitora min. 300 zdarzeń alarmowych z zapisem jednocześnie wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 4 różnych fal dynamicznych (min. fali EKG, fali oddechu metodą reograficzną, fali saturacji )
5 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 6 monitorowanych fal dynamicznych (tj. min. 6 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego, fali pletyzmograficznej SpO2, fali oddechu metodą reograficzną i fali kapnograficznej) z okresu min. 96 h z rozdzielczością nie gorszą niż min. 4 s.
6 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych (wszystkich wartości cyfrowych i wszystkich krzywych dynamicznych) z min. 96 godzinnej pamięci kardiomonitora na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (np. myszki lub klawiatury) i aktualizację oprogramowania
7 | moduł EKG/ST/Arytm/Resp w każdym kardiomonitorze - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja min. 6 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową -filtry EKG: operacyjny, monitorowania, diagnostyczny - analiza odcinka ST z min. 4 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego - analiza HRV - statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej z dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej - analiza co najmniej 20 arytmii - możliwość podłączenia do elektrody endokawitarnej - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 0-150 /min - licznik bezdechów - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie: kabel ekg 3- żyłowy
8 | moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu NellcorOxiMax w każdym kardiomonitorze - prezentacja krzywej pletyzmograficznej, - wartość saturacji w zakresie min. 1-100%, - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm, - funkcja SatSeconds™- zapobieganie fałszywym alarmom - załączana przez użytkownika funkcja wysokiej czułości pomiaru SpO2 u pacjentów z bardzo niską perfuzją, - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie, - wyposażenie do modułu: przedłużacz SpO2 i wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec.
9 | moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia w każdym kardiomonitorze - zakres min. 15-255 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - wyposażenie: 2 wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączkami
10 | moduł do pomiaru temperatury min w jednym kanale . Możliwość wpisywania własnych nazw umieszczenia czujnika. - zakres min. 20 – 42°C, - wyposażenie: wielorazowa sonda dla dorosłych powierzchniowa.
11 | Funkcja stopera możliwość odliczania w górę i w dół ustawionego czasu
12 | Kardiomonitor mcowany na stojaku jezdnym ze stali nierdzewnej z koszykiem na akcesoria na podstawie 6 kołowej do wyboru przez zamawiającego
13 | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o saturację dualną, ciśnienie krwawe w 1, 2, 3 i 4 kanale, pomiar gazów anestetycznych, uśpienia, monitorowanie zwiotczenia mięśni NMT, Bis, ICG, 4 IBP rejestrator termiczny z wydrukiem 6 fal jednocześnie, o oprogramowanie i konfiguracje kardiomonitorów umożliwiające ich integrację z systemem segregacji medycznej .
14 | Funkcja obliczeń natlenowania,nerkowe,oddychani.
15 | Tryb nocny
16 | System oceniania stanu pacjenta MEWS, MEWOS, SEWS
17 | Komputer medyczny typu all-in-one do obsługi min. 6 stanowisk kompatybilny z opisanymi kardiomonitorami modułowymi .
18 | Ilość wyświetlanych przebiegów falowych z każdego łóżka w przypadku zbiorczej prezentacji wszystkich stanowisk – min. 3 (nie tyko ekg)
19 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta z pozycji centrali i bezpośrednio w kardiomonitorach
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 8.Pulsoksymetry
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | Pulsoksymetr |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 10 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Pulsoksymetr
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Urządzenie zgodne z następującymi normami: IEC 60601-1:2005+A1: 2012, IEC60601-1-2:2014, IEC60601-1-11:2010, ISO 80601-2-61:2011 i zgodne z postanowieniami dyrektywy rady MDD93/42/EWG
2 | Urządzenie przeznaczone do pomiaru i rejestracji częstości tętna, funkcjonalnego nasycenia tlenem (SpO2)
3 | Sensory SpO2 dla dorosłych, dzieci i noworodków
4 | Czerwone światło: 663 nm, Światło podczerwone: 890 nm
5 | Maksymalna średnia optyczna moc wyjściowa: ≤ 2mW
6 | Zakres wyświetlania: 0-100%
7 | Możliwość ustawienia dolnej granicy alarmu saturacji oraz dolnej i górnej granicy alarmu pulsu
8 | Sprzęt ma stopień ochrony IP22 z ochroną przed szkodliwymi ciałami stałymi
9 | Wielokierunkowy 3,5-calowy kolorowy wyświetlacz TFT LCD
10 | Alarmy pulsu i saturacji
11 | Możliwość przesyłu i analizy pomiarów na PC dzięki załaczonemu kablowi USB i oprogramowaniu Oximeter Data Manager
12 | Zasilanie akumulatorowe i sieciowe. Pulsoksymetr ze stacją dokującą / ładującą, Bateria litowa 2000 mAh
13 | Wyświetlacz LCD do wyświetlania pletyzmogramu i parametrów
14 | 16 identyfikatorów użytkowników do oznaczania danych
15 | Do 580 godzin przechowywania danych dla SpO 2 i PR z możliwością przywołania
16 | Wyświetlanie stanu baterii w czasie rzeczywistym i wskazanie niskiego napięcia baterii
17 | 6 poziomów natężenia jasność podświetlenia
18 | 6 poziomów głośności dźwięku
19 | Wyświetlanie stanu baterii w czasie rzeczywistym i wskazanie niskiego napięcia baterii
20 | Żywotność baterii: 5 lat
21 | Sprzęt ma stopień ochrony IP22 z ochroną przed szkodliwymi ciałami stałymi ciałami obcymi i wnikaniem cieczy
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Zakres ustawień limitów tętna: Wysoki: 100bpm-240bpm Niski: 30bpm-99bpm
2 | Zakres ustawień dolnego limitu alertu SpO2: 50%-99%
3 | Dokładność 30bpm-250bpm ±2bpm lub ±2%
4 | Wyświetlacz wskaźnika perfuzji Zakres: 0,2%-20%
5 | Niska wydajność perfuzji amplituda modulacji wynosi zaledwie 0,4%
6 | Środowisko pracy Temperatura robocza: 5~40℃, Wilgotność robocza: 15%~93% (bez kondensacji), Ciśnienie atmosferyczne: 70kPa~106kPa
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 9. Aparat USG
Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji;
| Przedmiot | Aparat USG
| Żądana ilość sztuk | 1
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Aparat USG
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 2 kursorów
2 | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI
3 | Odświeżanie obrazu (frame rate) w trybie B minimum 3900 obrazów/s
4 | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej serca
5 | Wbudowana technologia oparta na sztucznej inteligencji
6 | Aparat fabrycznie nowy, niepowystawowy, niepodemonstracyjny, rok produkcji min. 2025
7 | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć)
8 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, podać typ.
9 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
10 | Głowica kardiologiczna Phased Array, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
11 | Dynamika systemu min. 330 dB
12 | Monitor LCD LED lub OLED min. 22 cale
13 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4
14 | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę min. 10 cali
15 | Zakres częstotliwości pracy min. 2-22 MHz
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 11 000 000
2 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 70 000
3 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie
4 | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 700 s.
5 | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1-40 cm
6 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 600 obrazów/s
7 | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI min. 1400 obrazów
8 | Obrazowanie harmoniczne min. 14 pam częstotliwości
9 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD)
10 | Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5-20 mm
11 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni
12 | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej +/- 80 stopni
13 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array min. +/- 19 m/s
14 | Videoprinter czarno-biały
15 | Pełne oprogramowanie do badań: • Brzusznych • Ginekologiczno-położniczych • Małych narządów • Naczyniowych • Śródoperacyjnych • Mięśniowo-szkieletowych • Ortopedycznych • Kardiologicznych • Pediatrycznych
16 | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, podać typ.
17 | Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz
18 | Liczba elementów min. 190
19 | Kąt skanowania min. 140 stopni
20 | Obrazowanie harmoniczne min. 14 pasm
21 | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
22 | Zakres częstotliwości pracy min. 2-12 MHz
23 | Liczba elementów min. 800
24 | Szerokość pola skanowania max. 40 mm
25 | Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm
26 | Obrazowanie trapezowe
27 | Głowica kardiologiczna Phased Array, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ.
28 | Zakres częstotliwości pracy min. 1-5 MHz
29 | Liczba elementów min. 120
30 | Kąt skanowania min. 110 stopni
31 | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm
Możliwości rozbudowy
38 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę kardiologiczną do badań dzieci o zakresie częstotliwości pracy min. 2-8 MHz
39 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę kardiologiczną do badań wcześniaków o zakresie częstotliwości pracy min. 4-13 MHz
40 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę kardiologiczną przezprzełykową do badań dzieci o zakresie częstotliwości pracy min. 2-8 MHz
41 | Możliwość rozbudowy na dzień składania ofert o głowicę kardiologiczną przezprzełykową do badań dorosłych o zakresie częstotliwości pracy min. 2-8 MHz
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać serwis/korzystać z autoryzowanego podwykonawcy/ na oferowane urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 10.Ciśnieniomierz
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | Ciśnieniomierz |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 20 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Ciśnieniomierz
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Automatyczny pomiar za pomocą oscylometrycznej metody pomiaru
Funkcja wykrywania migotania przedsionków Atrial Fibrillation AF podczas jednego pomiaru
2 | Wskaźnik nieregularnej pracy serca – arytmii (IHB – Irregular Heart Beat)
3 | Walidacja kliniczna zgodnie z protokołami ESH-IP 2010 i AAMI_ESH_ISO Universal Standard (ISO 81060-2:2018) 2018
4 | Średnia z 3 ostatnich pomiarów
5 | Łączność Bluetooth BLE 4.0 przesyłanie zapisanych wyników pomiarów do urządzeń mobilnych (Android/iOS)
6 | Pomiar ciśnienia, gdy wystąpi nieregularna praca serca
7 | Dokładność Puls: ±4% zmierzonej wartości
8 | Zakres ciśnienia w mankiecie 0-300 mmHg
9 | Interpretacja wyników według skali WHO
10 | Zasilanie bateryjne AA i zasilacz sieciowy DC 6 V, 1.0 A w zestawie
11 | Przetestowany dla kobiet w ciąży
12 | Aparat dostosowujący poziomu wypełnienia mankietu powietrzem do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta
13 | Stojak na ciśnieniomierz i mankiet
14 | Obwód mankietu uniwersalnego 22 ~ 42 cm
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Zakres pomiaru Ciśnienie krwi: 40 ~ 255 mmHg
2 | Zakres pomiaru Puls: 40 ~ 199 uderzeń / min
3 | Dokładność Ciśnienie krwi: ±3 mmHg
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN z VAT (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 11.EKG mobilne
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | EKG mobilne |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 3 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | EKG mobilne
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Przenośne urządzenie do akwizycji sygnału EKG
2 | Tłumienie sygnału współbieżnego >90db (filtr wyłączony) > 100bB (filtr 50/60Hz włączony)
3 | Ochrona przed impulsem defibrylatora
4 | Przenośne urządzenie do akwizycji sygnału EKG
5 | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań
6 | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria)
7 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie z modułem telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN
8 | 2 przyciski funkcyjne: wł./wył i zapis/wstecz
9 | Całkowity wymiar 82x87x25 mm Waga max 160g
10 | Liczba wyświetlanych odprowadzeń 1, 3, 12
11 | I klasa ochronności
12 | Norma IEC 60529
13 | Akumulator litowo-jonowy, pojemność 3200 mAh, 3,6V
14 | Możliwość druku na zewnętrznej drukarce
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Ekran dotykowy min 2.8”, o rozdzielczości 240x320
2 | Prędkość (mm/s) 5, 10, 12.5, 25, 50
3 | Czułość (mm/mV) 2.5, 5, 10, 20
4 | Układ wydruku 2x6+1R, 4X3+1R, 1x12+0R
5 | Liczba odprowadzeń – 12 (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V5, V6)
6 | Rozdzielczość amplitudy: 1 μV ±1% na LSB przy 500 SPS
7 | Zakres dynamiczny: Różnicowy prąd zmienny: ±5 mV; offset prądu stałego: ±300 mV
8 | Zakres częstotliwości: 0.05 Hz do 170 Hz
9 | Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz
10 | Częstotliwość zapisu: 500 Hz
11 | Tłumienie sygnału współbieżnego:
12 | >90 dB (filtr wyłączony)
13 | >100 dB (filtr 50/60 Hz włączony)
14 | Częstotliwość Wi-Fi: 2.4 GHz
15 | Kanał komunikacyjny: 1 (2412 MHz) do 11 (2462 MHz)
16 | Modulacja: DSSS / CCK / OFDM
17 | Faktyczna moc promieniowania: 7.92 dBm lub 6.198 mW, zmierzone przy 11 Mb/s
18 | 2 diody w kolorze zielonym oraz pomarańczowym informujące o stanie naładowania baterii
19 | Interfejs użytkownika wskazujący: Ekran zapisu, ekran historii, możliwość obrotu wyświetlacza o 180 stopni, ustawienia
20 | Długość nagrania (urządzenie)
21 | 12-kanałowe EKG: 10 s; 12 s; 15 s; 20 s
22 | Pamięć: 90 EKG na urządzeniu i nielimitowana ilość badań EKG w dedykowanym oprogramowaniu
23 | Filtr sieciowy: 50,60
24 | Filtr izolinii (Dryf): 0.05 (3.2 s); 0.25 (0.6 s); 0.6 (0.3 s)
25 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Myo): 20, 25, 35, 90
26 | Wykrywanie rozrusznika – szerokość impulsu: 0,1 ms- 2ms; amplituda impulsów: 2mV-250 mV
27 | Zasilanie: napięcie sieciowe 100- 240V
28 | Częstotliwość 50-60 Hz
29 | W pełni naładowana bateria: do 8 godzin użytkowania
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 12.Cykloergometr
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | Cykloergometr |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Cykloergometr
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Czytelny dotykowy wyświetlacz 10,1” LCD
2 | Zakres prędkości: 3-130 obr./min
3 | Wielofunkcyjna konsola cyfrowa
4 | Zgodność elektromagnetyczna
5 | Możliwość wyboru języka
6 | Regulacja siedziska w poziomie
7 | Regulowane pedała
8 | Wbudowane koła do przemieszczania
9 | Łatwy dostęp dla użytkownika
10 | Możliwy pomiar czasu, dystansu (km), czasu do (km), kalorii (Kcal), Watt (Watt), RPM (Obroty na minutę) oraz Prędkości (km/h)
11 | Wysiłek zwiększany krokowo o 1 wat
12 | Dopuszczalna waga użytkownika 180 kg
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Obciążenie 0-700W niezależne od prędkości
2 | Wizualizacja prędkości za pomocą kolorowej skali pedałowania
3 | Mechanizm hamowania: Sterowany komputerowo hamulec wiroprądowy z pomiarem momentu obrotowego; prędkość niezależna lub zależna od obrotów.
4 | Hamulec elektrodynamiczny niezależny od liczby obrotów
5 | 7 programów treningowych (25Wx2, 25Wx3, 10Wx1, 50Wx2, 30Wx2, 30Wx3, Ramp)
6 | Możliwość stworzenia dodatkowych 109 programów treningowych
7 | Wyświetlanie wykresu treningu na wyświetlaczu konsoli
8 | Możliwość ręcznego sterowania
9 | Regulacja kierownicy: obrót kierownicy o 360°
10 | Regulacja wysokości siedziska: według postury od 120 cm do 210 cm
11 | Waga i wymiary:
12 | Szerokość 53 cm, długość 110 cm, wysokość 130 cm
13 | Waga ok. 60 kg
14 | Warunki przechowywania:
15 | Temperatura: od - 5 °C do + 40 °C
16 | Wilgotność: od 20 % do 90 %.
17 | Warunki użytkowania:
18 | Temperatura: od + 5 °C do + 30 °C
19 | Wilgotność: od 20 % do 90 %.
20 | Interfejs komunikacyjny: zdalne sterowanie poprzez RS232
21 | Zasilanie 100-240V~, 50-60 Hz 1.6-0.7A
22 | Zgodność z EWG 93/42
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 13.Defibrylator lifepak
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | Defibrylator lifepak |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 3 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Defibrylator lifepak
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań.
2 | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci.
3 | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC
4 | Aparat nowy, nieużywany.
5 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – nie mniej niż 360 minut monitorowania lub min 300 defibrylacji x 360J
6 | Ciężar defibrylatora do max 10 kg
7 | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku lub przytoczony wydruk i przesłane/transmisja danych do: działu technicznego szpitala, koordynatora medycznego pogotowia
8 | Norma IP 43
9 | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm.
10 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG
11 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna
12 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci.
2 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J
3 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25
4 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta
5 | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne
6 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia spełniające normę PN-EN 1789.
7 | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych
8 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie
9 | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę
10 | Regulacja prądu stymulacji 0-200 mA
11 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta
12 | Alarmy częstości akcji serca
13 | Zakres pomiaru tętna od 20-250 u/min
14 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,5 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia.
15 | Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie
16 | Ekran kolorowy o przekątnej 8,4’’.
17 | Wydruk trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG
18 | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracją bez udziału użytkownika
19 | Możliwość rozbudowy o modem do transmisji danych do istniejących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej.
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 3 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 14.system długotrwał.mon.
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | System długotrwałego monitorowania EKG |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | System długotrwałego monitorowania EKG
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia; | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań
2 | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria)
3 | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN
4 | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY
5 | Tachogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV
6 | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta.
7 | Podgląd do wartości granicznych ST w formie tabelarycznej
8 | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG
9 | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta
10 | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia.
11 | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc.
6 | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię
7 | 10 kg wagi
8 | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji
9 | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania
10 | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost
2 | Możliwość stosowania u dzieci poniżej
3 | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń
4 | Możliwość wyłączenia z analizy dowolnego odprowadzenia- analiza tylko i wyłącznie z jednego odprowadzenia
5 | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz:
6 | - Analiza HRV w formie tabelarycznej
7 | HRV trendy
8 | - Analiza ST w formie tabelarycznej
9 | ST trendy
10 | -QT, QTc w formie analizy tabelarycznej
11 | QT, QTc trendy
12 | Analiza QTc wg. Bazett’a. Hodges’a, Fridericia, Frimingham’a
13 | Wykresy QT/RR oraz QT/HR
14 | - PQ w formie analizy tabelarycznej
15 | PQ trendy
16 | Wykresy PQ/RR oraz PQ/HR
17 | Monitor aktywności pacjenta- graficzna zobrazowanie aktywność pacjenta-kolor różowy: pacjent aktywny fizycznie; kolor niebieski- pacjent w stanie spoczynku
18 | Obrazowanie Waterfall
19 | Obrazowanie Relief- umożliwiający szybką detekcję migotania przedsionków
20 | Obrazowanie Poincaré
21 | Histogramy RR
22 | Wykres PSD
23 | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar wartości: P, PQ, QRS, QT, RR
24 | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in. rytmu: Bradykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta). Tachykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta): Rytmu zastępczego: RR: Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej
25 | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg, stronicowym i kaskady
26 | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta
27 | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB z możliwością wyświetlenia zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, karty SD
28 | Menu programu i raporty w języku polskim
29 | Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem
30 | Możliwość stworzenia nieograniczonej ilości kont użytkownika
31 | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji
32 | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania
33 | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych
34 | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność
35 | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie
36 | Możliwość scalania szablonów
37 | Możliwość usunięcia szumów
38 | Możliwość usunięcia wybranego pobudzenia lub grupy pobudzeń
39 | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca przed rozpoczęciem monitorowania, przed wczytaniem badania, w trakcie analizy zapisu
40 | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności
41 | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania
42 | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza
43 | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym
44 | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów.
45 | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami.
46 | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 15.System do próby wysiłkowej
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | System do próby wysiłkowej (system + bieżnia, stacja robocza, automatyczny pomiar NIBP i SpO2) |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | System do próby wysiłkowej (system + bieżnia, stacja robocza, automatyczny pomiar NIBP i SpO2)
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania
2 | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię
3 | Modyfikacje pozycji punktu J
4 | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz
5 | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn
6 | Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem
7 | Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP
8 | Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie
9 | Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi
10 | Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia
11 | Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanałowym
12 | Moduł EKG
13 | Bieżnia
14 | Zestaw komputerowy
15 | Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia
16 | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku
17 | Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby
18 | W zestawie klasyczny przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej)
19 | Wykresy kołowe przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu
20 | Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia
21 | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Czułość dla zespołów średnich 5, 10, 20 mm/mV
2 | Prędkość 6,25, 12,5, 25, 50, 100 mm/s
3 | Trendy ST dla wszystkich kanałów
4 | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku
5 | Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby
6 | Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania
7 | Konfigurowanie parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych
8 | Alarmy dźwiękiem lub zmianą kolorów odpowiedniego pola dla: przekroczenia zadanego limitu HR, progu poziomu ST, ciśnienia oraz złego kontaktu elektrod
9 | Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama)
10 | Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG
11 | Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania
12 | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc.
13 | Cyrkiel do pomiarów manualnych
14 | Konfigurowanie raportu końcowego
15 | Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), przełączanie na funkcję RAMP
16 | Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni
17 | Archiwizacja danych medycznych
18 | Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów
19 | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY
20 | Protokoły prób wysiłkowych na bieżni: Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3
21 | Moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej
22 | Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International.
23 | Schemat rozmieszczenia elektrod z niezależną kontrolą jakość podłączenia każdej elektrody
24 | Możliwość wyposażenia w stację roboczą z monitorem i drukarką
25 | Kompatybilny z zestawem do ergospirometrii oraz programowanie CPET stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię
Moduł EKG
26 | Ekran graficzny LCD z możliwością podglądu 1 dowolnego odprowadzenia (oraz informacjami tekstowymi o parametrach zapisu i wydruku oraz kontakcie każdej elektrody ze skórą)
27 | Wymiar ekranu 70 x 36 mm
28 | Rozdzielczość ekranu (punkty 128 x 64)
29 | Klawiatura kombinowana alfanumeryczna i funkcyjna
30 | Kontrola kontaktu każdej elektrody ze skórą
31 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe
32 | Waga około 2 kg (z wbudowanym akumulatorem)
33 | Zasilanie 115V/230V, 50-60Hz
34 | Szerokość papieru 58 mm
35 | Prędkość przesuwu papieru (mm/s) 5; 10; 25; 50
36 | Rejestracja jednoczasowa sygnału EKG z 12 odprowadzeń wg Eithovena, Goldberga, Wilsona
37 | Wydruk 12 kanałów w konfiguracji po 1, 2 lub 3 kanały
38 | Rejestracja w trybie automatycznym: czas rzeczywisty, czas synchro
39 | Detekcja kardiostymulatorów
40 | Czułość (mm/mV): 2,5; 5; 10; 20
41 | Filtr zakłóceń sieciowych (Hz) 50-60
42 | Filtr zakłóceń mięśniowych (Hz) 25; 35
43 | Filtr izolinii (Hz): 0,125(1,5s); 0,25(0,6s); 0,5(0,3s); 1,5(0,1s)
44 | Sygnał dźwiękowy tętna
45 | Baza danych zapisów EKG w pamięci aparatu
46 | Profil automatyczny
47 | Profil manualny
48 | Możliwość ustawienia 6 własnych profili użytkownika
49 | Tryb LONG (do wykrywania arytmii)
50 | 3 różne profile LONG
51 | Możliwość wykonania kopii badania z pamięci aparatu
52 | Możliwość wpisania do wydruku danych pacjenta
53 | Możliwość wpisania do wydruku danych lekarza lub ośrodka zdrowia
54 | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretacje (analiza liczbowa, interpretacja słowna, uśrednianie krzywych EKG, 10 sek. tętna)
Bieżnia
55 | Sterowanie prędkością bieżni z oprogramowana
56 | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar ciśnienia krwi
57 | Zakres prędkości 0-20 km/h z krokiem 0,1km/h
58 | Zakres nachylenia 0-25% z krokiem 0,5%
59 | Ruchomy pas o wymiarach 50 x 150 cm, grubość 2,7mm
60 | Cicha praca
61 | Odległość ruchomego pasa bieżni od podłoża 17 cm
62 | Wymiary bieżni: 112 x 80 x 205 cm (wysokość 112cm przy zerowym pochyleniu bieżni)
63 | Waga bieżni 163 kg
64 | Łagodny start bieżni od prędkości równej zero z pełnym obciążeniem
65 | Wytrzymałe i wygodne poręcze, również po bokach, mocowane na poziomie pasa ruchomego w dwóch punktach po przeciwległych stronach dłuższego boku bieżni
66 | Ciężar pacjenta do 200 kg
67 | Dwa przyciski STOP awaryjnego zatrzymywania (po obu stronach poręczy)
68 | Amortyzacja drgań i wstrząsów
69 | Możliwość połączenia z systemami kontroli wysiłku przez interfejs RS-232
70 | Możliwość połączenia z systemami kontroli wysiłku przez interfejs port szeregowy RS-232 (prędkość transmisji 4800 bps)
71 | Automatyczny pomiar NIBP i SpO2 zintegrowany z bieżnią i system do próby wysiłkowej
Zestaw komputerowy
72 | Microsoft Windows 11 Pro 64 bit
73 | Pamięć RAM 8GB
74 | Procesor Intel i5 lub lepszy
75 | HDD 1 TB
76 | 8x Port USB 2.0
77 | Monitor 24" 1920x1080
78 | Drukarka laserowa
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 16.System do prób wysiłkow CPET
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | System do prób wysiłkowych i ergospirometrycznych CPET |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | System do prób wysiłkowych i ergospirometrycznych CPET
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która oprócz ergospirometrii zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG i komputerową spirometrię
2 | Dedykowany wózek o wymiarach max. 710 x 840 x 1900 mm, waga max. 80kg
3 | Blat wózka wykonany z bez porowego materiału
4 | Wygodna kalibracja, pompa kalibracyjna zamontowana stabilnie na wózku
5 | Mocowanie butli z gazem z boku wózka.
6 | Analizator montowany na ruchomym ramieniu.
7 | Zoptymalizowany wygląd, badanie przeprowadzane na dwóch monitorach zawieszonych pionowo (jeden pod drugim)
8 | Zsynchronizowany obraz na obydwu monitorach: jeden monitor prezentujący zapis EKG, drugi parametry oddechowe
9 | Parametry mierzone w ramach spirometrii statycznej (SVC): TV, VC, RV, ERV, IC, EC, Ti, Ttot, Ti/Ttot, RF
10 | Zestaw zawiera:
Analizator gazów z elektrochemicznym czujnikiem O2 i podczerwonym czujnikiem CO2
Oprogramowanie do ergospirometrii, próby wysiłkowej, spoczynkowego EKG, spirometrii, oceny oddechowej
Wózek do systemu
Zestaw komputerowy z dwoma monitorami, drukarką laserową i zainstalowanym systemem
Akcesoria
2 butle z gazami kalibracyjnymi
Pompa kalibracyjna 3l
11 | Oprogramowanie pracujące w środowisku Windows
12 | Sterowanie ergometrem i bieżnią
13 | Komunikacja z ergometrem lub bieżnią za pomocą portu RS232
14 | Baza danych zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem, logowanie poprzez przypisane, indywidualne hasło użytkownika (niezależne od danych logowania Windows). Poszczególni użytkownicy mogą mieć przydzielane oddzielne uprawnienia, dotyczące między innymi: wykonywania badań; opisywania badań; modyfikacji końcowych raportów; operacji na bazie danych
15 | Wszystkie badania powinny być wykonywane z wykorzystaniem jednorazowych ustników, filtrów przeciw bakteryjnych - przeciwwirusowych dostosowanych do zestawu diagnostycznego.
16 | Pompa kalibracyjna do kontroli współczynników kalibracji dla przepływomierza
17 | Narzędzia bazy danych umożliwiają przenoszenie badań pomiędzy pacjentami, w przypadku błędnego ich wykonania
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Parametry mierzone w ramach spirometrii dynamicznej (FVC): FEV1, FVC, FEV1/FVC, FEV1/VC, PEF, MEF, MEF25, MEF50, MEF75, FIV1, PIF, MIF, F50 Ex/In, MEF/FVC, MEF/VC, FI25, FI50, TV, IRV, ERV, IC, EC, Ti, FEV1/Ti, Texp, FVC ins, FEV0.5, FEV3, FEV6, FEV1/FEV6, EV, EV/FVC, FEV1/VCmax, BTPS Fact, F25-F75, T0
2 | Parametry mierzone w ramach badania maksymalnej wentylacji dowolnej (MVV): VE, RF, TV
3 | Parametry mierzone w ramach badania minutowej wentylacji płuc (Vmin): Vmin, TV, RF, RF/TV, MVV/Vmin, Vol Pef, Tex Pef, Mef 75% Vt, Mef 50% Vt, Mef 25% Vt, Tex, ME, Pef, Vol Pif, Tins Pif, Tin, MI, Pif, Ttot, Tin/Tt, Tex/Tt, Tin/Tex, ME/MI, F75%/Pef, Pef/TV, VPef/VPif, TPef/Ttot, Tex/Tin, VPef/TV, TV/kg
4 | Parametry mierzone w ramach badania wymiany gazowej V02-VCO2 oddech po oddechu (VO2): WR, EE, Elevation, VeEq O2, VeEq CO2, HR, RR, FeCO2, FeO2, FiCO2, FiO2, HRR, I.Eff., I.Int, Lactate, MET, P(A-a)CO2, P(A-a)O2, PaCO2, PACO2, PaO2, PAO2, MEF, PetCO2, PetO2, pH, MIF, RER, Q, Ref VO2, ResVen, SaO2, SpO2, BP Dia., BP Sys., Time ,Ti, Ti/Ttot, Ttot, Ve, Vi, VT, VCO2, TIV/Ti, Vd/VT, Vd/VT real, MMV, Speed, VO2, VO2 sp, VO2/HR, IRV, ERV, Vs, Th
5 | Parametry mierzone w ramach badania wysiłku oddechowego (VE): VT, RR, VE, VI, VEmax, FEV1, TI, TE, TI/TE, VE/VO2, VE/VCO2, VD, VD/VT, EILV, EELV, IRV, ERV, IC
6 | Możliwość pomiaru saturacji krwi (SpO2) podczas badania
7 | Możliwość automatycznego pomiaru ciśnienia krwi tętniczej podczas badania (NIBP)
8 | Parametry mierzone w ramach pomiarów kalorymetrii pośredniej: VO2, VCO2, VO2/kg, RER, N2, REE, BMT, BMR, NPR
9 | Czujnik tlenu (O2): Typ: szybki czujnik elektrochemiczny
10 | Dokładność względna: < 1 %
11 | Czas reakcji: 100-150 ms
12 | Zakres: 9 - 32 %
13 | Czujnik dwutlenku węgla (CO2): Typ: czujnik podczerwony
14 | Rejestracja spirogramu podczas spokojnego oddychania (rejestracja SVC oraz pochodnych)
15 | Manewr natężonego wdechu/wydechu (rejestracja krzywej przepływ-objętość)
16 | Próba rozkurczowa
17 | Maksymalna wentylacja MVV
18 | Sercowo płucny test wysiłkowy na bieżni ruchomej i/lub cykloergometrze
19 | Wykonywanie badania na bieżni ruchomej i/lub cykloergometrze
20 | Spirometria przed badaniem wysiłkowym
21 | Seria badań spirometrycznych po zakończeniu wysiłku
22 | Pomiar IC podczas badania wysiłkowego
23 | Oprogramowanie przyjazne dla dzieci - udogodnienia, ułatwienia dla pacjentów pediatrycznych
24 | Analiza gazów oddechowych metodą „breath-by-breath”
25 | Możliwość ręcznego wprowadzania danych np. wynik badania gazometrycznego krwi tętniczej, obserwacje z przebiegu badania, nasilenie duszności w skali Borga
26 | Wykresy umożliwiające wyświetlanie dowolnie wybranych przez użytkownika parametrów
27 | Analiza trendów dowolnie wybranych przez użytkownika parametrów
28 | Język oprogramowania: polski
29 | Możliwość ręcznego wprowadzania wzorów wartości należnych oraz modyfikacji i aktualizacji norm.
30 | Prezentacja wyników: wartość należna, zmierzona, % wartości należnej, dolna i górna granica normy, z-score, percentyl
31 | Prezentacja wyników badania spirometrycznego zgodnie z aktualnymi wytycznymi ATS/ERS 2019 (kryteria jakości badania)
32 | Raport z próby prowokacyjnej zawierający m.in.:
33 | ● Dane pacjenta
34 | ● Dane dotyczące planowanego wysiłku (wg jakiego protokołu)
35 | ● Parametry zmierzone podczas wysiłku – tętno, zmiany odcinka ST, osiągnięte obciążenie, natężenie wysiłku oraz duszności w skali Borga, MET
36 | ● Parametry wykonania spirometrii – zgodnie z wytycznymi ATS/ERS 2019 – dla badania wyjściowego oraz badań wykonanych po wysiłku
37 | ● Wyliczone współczynniki zmienności w % dla FEV1 oraz FVC
38 | wpisanie komentarzy przez technika i lekarza
39 | Możliwość modyfikacji raportów końcowych przez użytkownika
40 | Generowanie raportów końcowych w postaci pliku *pdf
41 | Narzędzia bazy danych umożliwiające: wyszukiwanie badań według kryteriów wybranych przez użytkownika: np. wiek, płeć, data badania, wartość/przedział wartości dowolnie wybranego parametru; eksportowanie wyselekcjonowanych wyników w postaci tabeli *xls
42 | Funkcje diagnostyczne: wyznaczanie progu anaerobowego metodą RER, V-slope oraz VE, interpretacja wydajności aerobowej, badanie PRE i POST, gazometria, kalorymetria: spalenie tłuszczu i wydatek energetyczny, automatyczne wykrywanie arytmii, analiza ryzyka choroby wieńcowej, mapy ST (wykresy kołowe), możliwość rozbudowy o moduł SDS do analizy ryzyka nagłej śmierci, według kryteriów Seattle
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0

## 17.ergometr
| Instrukcja wypełniania oferty cenowej: - dostawca wypełnia tylko pola w odcieniach szarych; - dostawca wprowadza ceny z uwzględnieniem wymaganej min. 2-letniej gwarancji, obejmującej serwis, części zamienne, przeglądy profilaktyczne i rewizje; - dostawca wprowadza ceny obejmujące transport, instalację, uruchomienie urządzenia, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, poprawek i dokumentacji; | [5 empty] | ANO | NIE
| Przedmiot | Ergometr poziomy |  |  |  | TAK = spełniamy specyfikację
| Żądana ilość sztuk | 1 |  |  |  | NIE = nie spełniamy specyfikacji
| Specyfikacja elementu funkcjonalnego | Ergometr poziomy
Dostawca (Dystrybutor):
Nazwa urządzenia (model):
Producent / Kraj pochodzenia:
|  | Dostawca wybiera jedną z dwóch opcji TAK/NIE z wyskakującego okienka i określa w kolumnie D | W tej kolumnie dostawca podaje parametry proponowanego urządzenia | Notatki
Kluczowe kryteria - specyfikacja, którą musi spełniać urządzenie
1 | Ergometr modułowy
2 | Autotest po włączeniu ergometru
3 | Sterowany komputerowo zwalniacz elektromagnetyczny z pomiarem momentu obrotowego
4 | Obciążenie niezależne od prędkości obrotowej
5 | Dokładność obciążenia zgodnie z DIN VDE 0750-0238
6 | Diody LED informujące o prędkości
7 | Możliwość rozbudowy o sterowanie poprzez Bluetooth, WLAN
8 | Możliwość zdalnego sterowania przez PC lub oprogramowanie z EKG
9 | Spełnione normy bezpieczeństwa: DIN IEC 60601-1, DIN EN 60601-1-2,
10 | DIN VDE 0750-0238
11 | Cyfrowe złącza sterujące
Parametry techniczne i funkcjonalne wykraczające ponad wymagania minimalne OPZ- 15% waga oceny oferty. specyfikacja, która służy jako wskazówka określająca powstanie oferty dostawcy, niespełnienie danego wymagania nie oznacza wykluczenia z konkurencji.
1 | Obciążenie w zakresie 6 – 999 W
2 | Zakres prędkości obrotowej 30-130 obr/min
3 | Zmiana obciążenia programowana przez użytkownika
4 | Długość korby 170 mm
5 | Możliwość rozbudowy o korbę z regulowaną długością
6 | Możliwość rozbudowy o pedała z zapięciem na pasek
7 | Możliwość rozbudowy o koszyk
8 | Możliwość rozbudowy o horyzontalną regulacje siodełka
9 | Regulacja odległości siedziska z blokadą. Przeznaczenie dla pacjentów o wzroście 150-210 cm
10 | Szerokość siedziska: ok. 54 cm
11 | Max. waga pacjenta 300 kg
12 | Wyświetlanie na ekranie cykloergometru bieżącego obciążenia, prędkości pedałowania (obr/min), czasu trwania badania, HR
13 | Możliwość rozbudowy o pomiar ciśnienia krwi
14 | a) Metoda pomiaru: metoda Korotkowa, oscylometryczna; porównanie zgodności obu pomiarów przy pomiarze spoczynkowym
15 | b) Zakres pomiaru:
16 | ciśnienie skurczowe:
17 | 40-280 mmHg (+/- 3 mmHg)
18 | ciśnienie rozkurczowe:
19 | 40-280 mmHg
20 | tętno: 35-230 /min (+/- 3 mmHg)
21 | c) Kalibracja: za pomocą zewnętrznego ciśnieniomierza
22 | d) Automatyczna redukcja zniekształceń oraz porównanie zgodności obu metod pomiaru podczas pomiaru spoczynkowego
23 | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji
24 | Możliwość rozbudowy o moduł EKG
25 | Możliwość określenia/zmiany limitów prędkości (obrotów na minutę)
26 | Wymiary: dł x sz x wys. (165 cm x 75 cm x 108 cm)
27 | Waga: max. 86 kg
28 | Wbudowane kółka do przemieszczenia
29 | Podstawy poziomujące do ustawiania ergometru na nierównym podłożu
30 | Możliwość zmiany kontrastu wyświetlacza można zmieniać w zakresie od 0 do 100%
Wymogi formalne
1 | Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany serwis na oferowane urządzenia. Należy podać dane teleadresowe autoryzowanego serwisu. Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na urządzenia.
2 | Zapewnienie po upływie gwarancji dostępu do części zamiennych przez okres minimum 10 lat.
3 | Gwarancja minimum 24 mies. liczona od daty podpisania protokołu odbioru.
4 | Szkolenie z obsługi urządzeń dla wszystkich pracowników pracowni.
5 | Czas reakcji serwisu technicznego na zgłoszenie usterki – do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni.
6 | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej.
7 | Przegląd techniczny gwarancyjny zgodnie z zaleceniami Producenta jednak nie mniej niż 1 x w roku
8 | Wykaz podmiotów upoważnionych do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych określonych przez producenta przedmiotu umowy.
9 | W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, konieczna wymiana tego podzespołu na fabrycznie nowy.
| URZĄDZENIE MUSI BYĆ DOSTARCZONE W STANIE UMOŻLIWIAJĄCYM NATYCHMIASTOWĄ, NIEOGRANICZONĄ WYMAGANĄ FUNKCJONALNOŚĆ I PEŁNĄ FUNKCJONALNOŚĆ BEZ DODATKOWYCH KOSZTÓW FINANSOWYCH DLA NABYWCY |  | CENA JEDNOSTKOWA URZĄDZENIA PLN netto (w tym wszystkie wymagania związane z zadaniem) |  | 0