| Poz. 1 | Videolaryngoskop |  | Ilość: 2 szt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  | Parametry oferowane |  |
| Producent |  | …………………………..* |  |
| Model |  | …………………………..* |  |
| Typ |  | …………………………..* |  |
| Rok produkcji nie wcześniej niż rok 2025 |  | TAK |  |
| Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, gotowy do eksploatacji |  | TAK |  |
| Urządzenie medyczne |  | TAK |  |
| Videolaryngoskop bezprzewodowy z kamerą oraz ze zintegrowanym wyświetlaczem |  | TAK |  |
| Urządzenie przeznaczone dla niemowląt, dzieci oraz dorosłych |  | TAK |  |
| Wyświetlacz kolorowy dotykowy o przekątnej min. 3,5’’ i rozdzielczości min. 640 x 480 pikseli |  | TAK |  |
| Wyświetlacz urządzenia na stałe zintegrowany z rękojeścią lub z możliwością odłączenia celem sterylizacji rękojeści |  | Wyświetlacz…………………………………… ……………………………………………* |  |
| Regulacja kąta nachylenia ekranu w płaszczyźnie pionowej min. 100 st. oraz poziomej min. 200 st. |  | TAK |  |
| Kamera o zakresie widzenia min. 58 st. |  | TAK |  |
| Źródło światła LED |  | TAK |  |
| Natężenie oświetlenia min. 1000 lx |  | TAK |  |
| Zasilanie akumulatorem litowym min. 2500 mAh |  | TAK |  |
| Czas pracy przy w pełni naładowanej baterii min. 240 min. |  | TAK |  |
| HDMI, USB |  | TAK |  |
| Zapis danych w formie zdjęć oraz plików video |  | TAK |  |
| Waga urządzenia max. 350 g |  | TAK |  |
| Rozwiązanie techniczne zapobiegające parowaniu kamery |  | TAK |  |
| Rozwiązanie techniczne umożliwiające montaż łyżek o specjalnym kształcie do intubacji trudnych dróg oddechowych |  | TAK |  |
| Rozwiązanie konstrukcyjne urządzenia umożliwiające montaż jednorazowych oraz wielorazowych łyżek laryngoskopowych w min. 4 rozmiarach |  | TAK |  |
| W zestawie: - ładowarka sieciowa urządzenia - łyżka jednorazowa w rozmiarze S min. 3 szt. - łyżka jednorazowa w rozmiarze M min. 3 szt. - łyżka jednorazowa w rozmiarze L min. 3 szt. - etui/opakowanie zabezpieczające urządzenie wraz z wyżej wymienionymi akcesoriami |  | TAK |  |
| Zamieszczone zdjęcie ma charakter poglądowy, opisany przedmiot zamówienia może odbiegać wizualnie od powyższego rysunku. |  |  |  |

1) Wykonawca bezwzględnie  wypełnia powyższe  tabele  podając w  odpowiednich  wierszach  w kolumnie „Parametry oferowane”

* uzupełnia w wykropkowanych miejscach konkretne dane charakteryzujące oferowany asortyment (właściwą wartość liczbową lub nazwę własną charakteryzująca dany parametr techniczny produktu)

2) Nieuzupełnienie w miejscach wykropkowanych danych oferowanego przedmiotu zamówienia lub uzupełnienie zakresem liczbowym czyli wpisanie przedziału wartości określonych w danym parametrze, Zamawiający potraktuje jako niepotwierdzenie parametrów, które będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy