Załącznik nr 4 do postepowania 1/KARDIO/2026

| ZADANIE 1 | Dostawa, instalacja i uruchomienie echokardiografu (UKG) wraz z przeszkoleniem Zamawiającego |
| --- | --- |

| Lp | Opis parametru | Parametr wymagany | Punktacja | Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK/NIE, podać zakresy/ilości). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
|  | Producent/Kraj | Podać | Nie dotyczy |  |
|  | Model/typ | Podać | Nie dotyczy |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2026, sprzęt fabrycznie nowy | TAK | Spełnia/ nie spełnia |  |
| II | KONSTRUKCJA |  |  |  |
|  | Aparat stacjonarny, na kołach, przeznaczony do badań kardiologicznych przezklatkowych i przezprzełykowych praz naczyniowych o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, wygodnej obsłudze | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 50 000 000 | 50 000 000 – 0 pkt. > 60 000 000 – 5 pkt |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4, podać ilość | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości, o przekątnej min 23” oraz minimalnej rozdzielczości 1920x1080 pikseli , możliwość obrotu monitora względem klawiatury, możliwość pochylenia monitora, możliwość zmiany położenia monitora w poziomie, regulacja w zakresie podnoszenia i obniżania klawiatury wraz z monitorem | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo z blokadą ustawionego położenia konsoli | TAK | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Konsola z panelem dotykowym min 15 cali ułatwiającym obsługę systemu ora z możliwością wyświetlenia na panelu wirtualnej klawiatury | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu | Min. od 2 MHz do 17 MHz. | Zakres 2 do 17 – 0 pkt. Szerszy zakres – 5 pkt. |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 2 - 40 cm | 2 - 40 cm – 0 pkt. Szerszy zakres – 5 pkt. |  |
|  | Liczba obrazów pamięci (tzw. Cine) | Min. 200 000 obrazów | Wartość najwyższa spośród wszystkich ofert – 5 pkt. Wartość graniczna – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie zgodnie ze wzorem w zapytaniu ofertowym |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów | TAK | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Powiększenie obrazu minimum 8 razy w stosunku do jego rzeczywistej wielkości | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. presetów) programowalnych przez użytkownika | Min. 40, podać ilość | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli dla dorosłych | TAK | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Prezentacja na ekranie przebiegu EKG | TAK | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Wejście zewnętrznego sygnału EKG | TAK | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Waga aparatu maks. 115 kg | TAK | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Zasilanie sieciowe | Min. 220 – 240 V | Spełnia/ nie spełnia |  |
| III | TRYBY OBRAZOWNIA I PREZENTACJI |  |  |  |
|  | Tryb 2D (B - mode) | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Podział ekranu na dwa lub cztery niezależne obrazy | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Obrazowanie w technice drugiej harmonicznej | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Zakres dynamiki systemu | Min. 400 dB | Wartość najwyższa – 5 pkt. Wartość poniżej 400 dB – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie zgodnie ze wzorem w zapytaniu ofertowym |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D (frame rate) | Min. 3000 obrazów/s | Wartość najwyższa – 5 pkt. Wartość poniżej 3000 obrazów/s – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie zgodnie ze wzorem w zapytaniu ofertowym |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie 2D | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Tryb 2D+M, M-mode | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | M-mode „krzywoliniowy” współpracujący z obrazami w trybach kolorowego Dopplera tkankowego | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Kolor M-mode | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali – jednym przyciskiem | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Regulacja wielkości bramki | W zakresie min. 1 do 15 mm; podać | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° | Min. 12 [m/s], podać | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Funkcja korekcji kąta | Min. ±80°, podać | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Obrazowanie przepływów w niedopplerowskiej technice cyfrowej, która zapewnia wizualizację hemodynamiki naczyń w czasie rzeczywistym. | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Obrazowanie przepływów w technice będącej kombinacją dopplera kolorowegio z techniką cyfrową, która zapewnia lepszą wizualizację granicy naczyń w czasie rzeczywistym. | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Tkankowy Doppler Spektralny | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Tkankowy Doppler Kolorowy | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu. Obrazowanie do oceny synchroniczności skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Tryb 3D w czasie rzeczywistym dedykowany do kardiologii na głowicach przezklatkowych oraz przezprzełykowych | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Kolorowe odwzorowanie przepływów w postaci przestrzennej, ruchomej, trójwymiarowej bryły (3D kolor) | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Obrazowanie wielopłaszczyznowe serca w czasie rzeczywistym z głowicy sektorowej objętościowej, 3 płaszczyzny uzyskane jednoczasowo z obrazu wolumetrycznego z możliwością ich dowolnego przesuwania i rotacji w czasie rzeczywistym | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Jednoczasowe obrazowanie 3 projekcji koniuszkowych 2D, 2D + kolor Doppler, 2D + Dopler tkankowy w czasie rzeczywistym z jednego cyklu serca | Tak | Tak – 5 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
|  | Obrazowanie tomograficzne serca min. 10 warstw jednocześnie | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Obrazowania perfuzji mięśnia sercowego z kontrastem o niskim MI | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Elektroniczna rotacja obrazowania bez konieczności obrotu głowicą – dostępne na głowicy matrycowej przezklatkowej i przezprzełykowej (kardiologicznych 3D/4D) z konsoli aparatu | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
| IV | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE WRAZ Z PAKIETEM OBLICZENIOWYM I RAPORTAMI |  |  |  |
|  | Pomiary ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Pomiary kardiologiczne | w prezentacji 2D: LVEDV, LVESV, EF, CO w prezentacji M: EF, CO | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego | kardiologiczne: MVA, VTI, Qp/Qs naczyniowe: PS, ED, PI, RI | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i automatyczne wyznaczenie PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Raport z badania naczyniowego | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Możliwość załączenia obrazów do raportu | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń z tworzeniem raportów do badań kardiologicznych dorosłych oraz badań naczyniowych | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Oprogramowanie do pomiarów i obliczeń umożliwiające tworzenie własnych wzorów i formuł obliczeniowych | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Oprogramowanie do farmakologicznej próby wysiłkowej, procedura programowalnych badań wysiłkowych min. 6 projekcji i min. 10 poziomów obciążenia, wynik wraz z raportem oko byka „Bull-Eye” | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Oprogramowanie do farmakologicznej próby wysiłkowej z głowicy sektorowej 3D/4D z możliwością jednoczesnej akwizycji minimum 2 projekcji jednoczasowo | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznej kwantyfikacji najczęstszych pomiarów odległości wykonywanych na przymostkowych obrazach LAX 2D | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na umieszczenie wirtualnego źródła światła min 2 źródła światła, celem podświetlenia struktur serca na obrazach 3D/4D | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Oprogramowanie do odwzorowania przepływów w postaci przestrzennej, ruchomej, trójwymiarowej bryły (4D kolor) z możliwość zobaczenia turbulentnych składowych prędkości wewnątrz objętości za pomocą kontroli przezroczystości, dedykowany do badań kardiologicznych na głowicach przezprzełykowych | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wizualizację złożonych struktur np. zastawek z obu stron jednocześnie, celem lepszej oceny struktur serca na obrazach 3D/4D | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wizualizacje przepływu kolorowego Dopplera 2D przypominający kolorowego Dopplera 3D, uzyskany dzięki zastosowaniu cieniowania opartego na mocy sygnału przepływu kolorów, które poprawia czytelność obrazów przepływu dla lepszego uwidocznienia intensywności oraz oceny hemodynamiki | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Oprogramowanie w trybie 3D/4D pozwalające na zmianę przezierności tkanek pomiędzy jamami , strukturami aby lepiej zobrazować struktury wewnętrzne lub zapobiec zasłanianiu przepływu kolorowego przez tkanki. | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Automatyczne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji ( bez konieczności ręcznej interakcji poza uruchomieniem narzędzia) do analizy kurczliwości lewej komory serca i obliczania parametru Longitudinal Global Strain Prezentacja wyników w postaci wykresu „Bull eye,” Bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Automatyczne narzędzie oparte na sztucznej inteligencji ( bez konieczności ręcznej interakcji poza uruchomieniem narzędzia) do pomiaru frakcji wyrzutowej lewej komory serca ,. Bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
| V | ARCHIWIZACJA |  |  |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 500 GB | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Minimum 2 gniazda USB 3.0 typ C | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na zewnętrznych nośnikach pamięci typu pendrive w formatach DICOM, MPEG, JPEG | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Zapis obrazów w postaci surowych danych echograficznych celem m. in. analizy regionalnej na stacji roboczej | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Lokalne Archiwum Pacjentów Funkcje zmian (postprocessingu) na obrazach z archiwum systemu, minimum: 2D (B-Mode) – (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Dynamika - Mapy szarości Doppler kolorowy CFM (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Linia bazowa - Symultaniczna prezentacja B+B/CFM - Odwracanie kierunku przepływu PW-Mode (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Linia bazowa - Korekcja kąta - Inwersja spektrum - Format wyświetlania - Szybkość obrazowania (skala czasu) CW-Mode (pętle/ obrazy bieżące, archiwum wewnętrzne i zewnętrzne) - Wzmocnienie - Korekcja kąta - Inwersja spektrum | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Możliwość podpięcia zewnętrznego monitora przez gniazdo HDMI lub display port | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Aparat wyposażony w oprogramowanie DICOM 3.0 z obsługą co najmniej: - DICOM 3.0 - SEND/RECEIVE - DICOM 3.0 - QUERY/RETRIEVE - DICOM 3.0 - Storage Commitment - DICOM 3.0 - Modality WORKLIST | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Komunikacja sieciowa (Ethernet) 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
| VI | GŁOWICE |  |  |  |
|  | Sektorowa matrycowa , elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica wolumetryczna 3D/ 4D do badań kardiologicznych dorosłych, o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział min. 1,5 – 5,0 MHz | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Sektorowa matrycowa Głębokość obrazowania | Nie mniej niż 30 cm | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Sektorowa matrycowa Kąt pola obrazowania | Nie mniej niż 90º | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Sektorowa matrycowa Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex) | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Sektorowa matrycowa Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW-dopplera (triplex) | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Sektorowa matrycowa Ilość kryształów tworzących obraz | Min. 5000 | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Sektorowa matrycowa Obrazowanie trójwymiarowe w czasie rzeczywistym, obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Sektorowa matrycowa Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym 3 płaszczyzny jednocześnie | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Sektorowa matrycowa Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Sektorowa matrycowa Obrazowanie wielopłaszczyznowe w trybie kolor Doppler | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica przezprzełykowa matrycowa 3D/ 4D do badań kardiologicznych dorosłych, o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział min. 3 -7 MHz, liczba elementów piezoelektrycznych min. 2500, kąt pola obrazowania nie mniejszy niż 90°, zakres regulacji ustawienia płaszczyzny skanowania w zakresie kąta od 0° do 180° co 1° Tryb Triplex (B+CD +PWD) Triplex (B+CD +CWD) Obrazowanie wielopłaszczyznowe minimum 3 płaszczyzny jednocześnie w czasie rzeczywistym | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Elektroniczna głowica liniową , pasmo min. 3.0 – 10,0 MHz, obrazowanie fundamentalne i harmoniczne, ilość kryształów min. 190, zasięg min. 15 cm, szerokość pola widzenia min. 44 mm | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
| VII | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY ECHOKARDIGRAFU (dostępne na dzień składania oferty) |  |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o M-mode „krzywoliniowy” współpracujący z obrazami w trybach Strain, Strain Rate | Tak | Bez oceny |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości lewego przedsionka serca w oparciu o projekcje 2D 4CH (4 jamy w osi długiej) oraz 2D 2CH (2 jamy w osi długiej) oraz obliczania parametrów Reservoir Strain, Conduit Strain, Contraction Strain. oraz Emptying Fraction | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o pakiet wskaźników z-scores dla dzieci oraz predefiniowanych badań prenatalnych | Tak/Nie | Tak – 5 pkt. Nie – 0-pkt. |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o głowice liniową śródoperacyjna (nasierdziowa), pasmo min. 5,0 – 18,0, zasięg min. 8 cm, szerokość pola widzenia min. 25 mm | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o głowice convex szerokopasmowa szerokopasmowa, pasmo min. 1,5 – 6.0 MHz, obrazowanie fundamentalne i harmoniczne, ilość kryształów min. 190, zasięg min. 45 cm, kąt widzenia min. 65° | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie do obliczenia parametrów indeks pracy oraz wydajności pracy mięśnia sercowego z możliwością oceny krzywej ciśnienie / odkształcenie | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie pozwalające na fuzję obrazów echokardiografu z obrazami z CT celem lepszej identyfikacji struktur serca na obrazach 3D/4D | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie pozwalające na umieszczenie markerów (znaczników) min 2 markery, celem identyfikacji zaznaczonych struktur serca na obrazach 3D/4D | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie pozwalające na ciągłe obrazowanie z wykorzystaniem kontrastu o niskim MI w czasie rzeczywistym, aby generować sygnały zwrotne z obrazowania pęcherzyków bez ich niszczenia. | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o sondę sektorową matrycową , 3D/ 4D , o zakresie częstotliwości obrazowania obejmującym przedział min. 3 -8 MHz, liczba elementów piezoelektrycznych min. 2500, kąt pola obrazowania nie mniejszy niż 115°, Tryb Triplex (B+CD +PWD) (B+CD +CWD) | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy kurczliwości globalnej prawej komory serca oraz obliczania parametru Global Strain., Free Wall Strain oraz TAPSE | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie do obliczenia parametrów 3D/4D strain lewej komory serca zawierające następujące parametry strain: - powierzchniowy (area strain), podłużny (longitudinal strain), obwodowe (area circumferential), radialne (area radial), obrotowe (area twist), torsion strain. Wszystkie wyniki przedstawione jako odkształcenia globalne i regionalne w oparciu o obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate) metodą śledzenia markerów akustycznych „speckle tracking” z obrazów wolumetrycznych | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie bazujące na obrazowaniu 3D/4D do obliczania parametrów objętości prawej komory serca oraz parametrów RV FAC i TAPSE | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie do automatycznego lub semi-automatycznego obliczenia parametrów objętości i parametrów kurczliwości strain lewego przedsionka serca z obrazów 3D/4D | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie do automatycznego lub semi-automatycznego obliczenia parametrów zastawki mitralnej z obrazów 3D/4D | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie do automatycznego lub semi-automatycznego obliczenia parametrów zastawki aortalnej z obrazów 3D/4D | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  | Możliwości rozbudowy echokardiografu o oprogramowanie do automatycznego lub semi-automatycznego obliczenia parametrów pierścienia zastawki trójdzielnej z obrazów 3D/4D | Tak | Spełnia/ nie spełnia |  |
| IX | POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Kompatybilność z posiadaną stacją roboczą EchoPAC ( GE Healthcare ) do post-processingu lub zaoferowanie dodatkowej stacji roboczej posiadającą pełny arkusz kalkulacyjny wykonywanych badań wraz z możliwością powtórnych analiz, tworzenia własnych kalkulacji pomiarowych w technice dwuwymiarowej, minimum: - analizę ROI - analizę wysiłkową - analizę dwuwymiarowych obrazów serca - analizę odkształcenia i synchronii przy użyciu nowej technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie 2D - oprogramowanie bazujące na technologii „śledzenia markerów 2D” do analizy lewej komory serca i obliczania parametru Longitudinal Global Strain (Prezentacja wyników w postaci wykresu Bull eye) oraz - oprogramowanie do obliczenia parametrów indeks pracy oraz wydajności pracy mięśnia sercowego z możliwością oceny krzywej ciśnienie / odkształcenie oraz - analizę ROI obrazów 3D/ 4D | Tak/Nie | Tak – 20 pkt. Nie – 0-pkt. |  |

Warunki gwarancji i serwisu oraz szkolenia

| Lp | Warunki gwarancji | Parametr wymagany | Parametr oferowany Tak/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja sprzętu min. 24 miesięcy. | TAK, podać |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego min. 10 lat od daty zakończenia okresu gwarancji | TAK |  |
|  | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | TAK, podać |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) | TAK, podać |  |
|  | 3-krotna naprawa tego samego elementu uprawnia do jego wymiany na nowy | TAK, podać |  |
|  | Dokumentacja sprzętu w języku polskim | TAK |  |
|  | Produkt (sprzęt) posiada instrukcję obsługi w języku polskim – dostarczona wraz z dostawą (wersja cyfrowa) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem), wraz z wpisem o instalacji, sprawności i datą kolejnego przeglądu technicznego. | TAK |  |
|  | Lista autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi. | TAK, podać |  |
|  | Stacjonarne szkolenie Zamawiającego z obsługi urządzenia | TAK |  |