Załącznik nr 7 do postępowania 1/KARDIO/2026

| ZADANIE 4 | Dostawa i instalacja łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi wraz z przeszkoleniem Zamawiającego |
| --- | --- |

| LP | Opis parametru minimum | Parametr wymagany | Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK/NIE, podać). |
| --- | --- | --- | --- |
| Łóżka szpitalne – 30 szt. |  |  |  |
| 1 | Producent/Kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| 3 | Kraj produkcji | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2026, sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
|  | Podstawa łóżka podpierająca leże w min. 8 punktach, gwarantująca stabilność leża. | TAK podać |  |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynosząca nie mniej niż 165 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | TAK podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2200 mm (± 20 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami max. 1000mm wymiar leża 870x2000 (+-30 mm) | TAK Podać |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome | TAK podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V Szczelność układu elektrycznego IPX6 | TAK podać |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego. | TAK |  |
|  | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75° (± 5°) - segment uda 0-45° (± 5°), - kąt przechyłu Trendlelenburga 0-18° (± 2°), - kąt przechyłu anty-Trendlenburga 0-18° (± 2°), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | TAK Podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 do 900 mm (± 20 mm) | TAK podać Zakres = różnica między wysokością maksymalną a minimalną leża. powyżej 540 mm – 10 pkt 540 mm lub mniejszy – 0 pkt |  |
|  | Łóżko sterowane pilotem z podświetlanymi klawiszami. Łóżko wyposażone w tworzywową kieszeń do odkładania pilota montowaną na szczycie łóżka. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (Dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję anty-szokową , egzaminacyjną. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. | TAK |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem pomarańczowym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta min 10 cm | TAK podać |  |
|  | Leże wypełnione płytami z polipropylenu , tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. Wskaźnik naładowania akumulatora na panelu | TAK |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 22 cm. | TAK podać |  |
|  | Dźwignie zwalniania mechanizmu przedłużenia leża umieszczone od strony nóg w szczycie łóżka. | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 10 mm (± 2 mm), odejmowana płyta bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy. Górna część szczytu wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem a barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Wysokość barierek liczona od górnej części leża do szczytu barierki min 41 cm. | TAK podać |  |
|  | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15 kg | TAK |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące przed otarciami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe chroniące przed otarciami. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w uchwyty materaca min. dwóch segmentach leża. Tworzywowe uchwyty i regulowane dostosowujące się do wymiarów materaca | tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
|  | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. Blokada kół metalowa w powłoce z chromu. | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 260 kg | TAK podać |  |
|  | Barierki w dolnej części wyposażone w uchwyty do montażu dodatkowego wyposażenia. | Uchwyty przesuwne pod barierką min 3 szt. na jedną stronę łóżka TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów. | TAK |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżek: Materac składający się z warstwy podstawowej wykonanej z pianki zimnej PUR oraz warstwy górnej, wykonanej z pianki wiskoelastycznej, dopasowującej się do kształtu ciała, i zapewniające rozprowadzenie nacisku i prawidłową wentylację. Materac w podziale min. 5-centymetrowa pianka wiskoelastyczna i min. 9 cm warstwa spodnia z zimnej piany PUR. Krawędzie materace wzmocnione zimną pianą PUR o gęstości 40kg/m3. Wymiary dopasowany do wymiarów leża. Gęstość objętościowa: 50/40 kg/m³ Możliwość okazjonalnego prania całego materaca w automatycznych stacjach myjących w temperaturze do 75 stopni C. Pokrowiec odporny jest na działanie bakterii i pleśnie. Pokrowiec z możliwością prania do 95 stopni C oraz suszenia w temperaturze 100 stopni C. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych powszechnie stosowanych w służbie zdrowia Wysięgnik z uchwytem do ręki z haczykami na płyny infuzyjne do każdego łózka. | TAK |  |
|  | Oferowane wyroby posiadają następujące dokumenty – dołączyć wraz z ofertą: - Deklaracja Zgodności; - Wpis lub zgłoszenie do RWM; - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny, potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami; - Certyfikat ISO 13485:2016 lub równoważny potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK, podać |  |
|  | W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji, m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania. Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych stawianych przez Zamawiającego w niniejszej tabeli spowoduje odrzucenie oferty. | TAK |  |
|  | W celu potwierdzenia, iż oferowany wyrób spełnia parametry techniczne potwierdzone w niniejszej tabeli, Wykonawca dołączy do oferty karty katalogowe/ materiały handlowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów. Zamawiający dopuszcza uzupełniająco oświadczenie Producenta. | TAK, podać |  |
| Warunki gwarancji i serwisu oraz szkolenia |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji | TAK |  |
|  | Zapewnienie części zamiennych przez okres 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 48 godz. | TAK |  |
|  | Szkolenie stacjonarne Zamawiającego z obsługi | TAK |  |
| 6 | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) | Tak, podać |  |
| 7 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) | Tak |  |
| 8 | Dokumentacja sprzętu w języku polskim | TAK |  |
| 9 | Produkt (sprzęt) posiada instrukcję obsługi w języku polskim – dostarczona wraz z dostawą (wersja cyfrowa) | TAK |  |
| 10 | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem), wraz z wpisem o instalacji, sprawności i datą kolejnego przeglądu technicznego. | TAK |  |
| 11 | Lista autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi. | TAK, podać |  |

| LP | Opis parametru minimum | Parametr wymagany | Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK/NIE, podać). |
| --- | --- | --- | --- |
| Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 30 szt. |  |  |  |
| 1 | Producent/Kraj | Podać |  |
| 2 | Model/typ | Podać |  |
| 3 | Kraj produkcji | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji nie wcześniej niż 2026, sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |

| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad (minimum dwie szuflady) i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. | Dodatkowa trzecia szuflada na obuwie wykonana w całości z tworzywa ABS w podstawie szafki Tak - 10 pkt. Nie - 0 pkt. Podać |  |
| 2. | Elementy stalowe pokryte lakierem proszkowym. | TAK |  |
| 3. | Korpus szafki obrotowy, umieszczony na mobilnej podstawie, pozwalające na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej, bądź prawej strony łóżka, umożliwiające również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki | Dodatkowo punktowane: Tak - 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 30mm), - szerokość - 600 mm (± 30mm), - szerokość przy rozłożonym blacie - 1160 mm (± 30mm), - głębokość - 450 mm (± 30mm), - regulacja wysokości półki bocznej w zakresie: od 760 do 1150 mm (± 30mm) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Blaty szafki oraz półki bocznej wykonane z tworzywa HPL (gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
|  | Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem, szafka wyposażona w co najmniej 2 tworzywowe uchwyty na ręcznik. | Tak Podać Szafka wyposażona w tworzywowy uchwyt na szklankę Tak 10 pkt. Nie 0 pkt |  |
|  | Czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o gr min. 6mm, zaopatrzone w uchwyty | TAK |  |
|  | Szuflady górna i dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa | TAK |  |
|  | Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki. | TAK PODAĆ |  |
|  | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną | TAK |  |
|  | Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką. | TAK |  |
|  | 4 podwójne koła jezdne o średnicy 65 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem, min. 2 z blokadą. | TAK PODAĆ |  |
|  | Przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów. | TAK PODAĆ |  |
|  | - Deklaracja zgodności - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, - Certyfikat ISO 9001:2015 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, - Certyfikat ISO 13485:2016 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | TAK |  |

Warunki gwarancji i serwisu oraz szkolenia

| 1 | Gwarancja min. 36 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat po zakończeniu gwarancji | TAK |  |
| 3 | Zapewnienie części zamiennych przez okres 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji | TAK |  |
| 4 | Czas reakcji serwisu max. 48 godz. | TAK |  |
| 5 | Dokumentacja sprzętu w języku polskim | TAK |  |