Załącznik nr 8 do postępowania 1/KARDIO/2026

| ZADANIE 5 | Dostawa, instalacja i uruchomienie aparatów EKG wraz z przeszkoleniem Zamawiającego |
| --- | --- |

| LP | Opis parametru minimum | Parametr wymagany | Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK/NIE, podać). |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat EKG – 6 szt. |  |  |  |
|  | Producent/Kraj | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2026, sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2. | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | Tak |  |
| 3. | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | Tak |  |
| 4. | Wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 4x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3) | Tak |  |
| 5. | Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T, oraz czasów trwania P i QRS . Pomiar poziomu obniżenia i uniesienia odcinka ST. Ciągły pomiar HR- prezentacja na wyświetlaczu | Tak |  |
| 6. | Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG | Tak |  |
| 7. | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund | Tak |  |
| 8. | Tryb LONG: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń) | Tak |  |
| 9. | Zapis wsteczny EKG (1-30 sekund) przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym | Tak |  |
| 10. | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy | Tak |  |
| 11. | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL | Tak |  |
| 12. | Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego | Tak |  |
| 13. | Wbudowana klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak |  |
| 14. | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku | Tak |  |
| 15. | Prędkości zapisu: 5/6,25/10/ 12,5/25/50 mm/s | Tak |  |
| 16. | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV | Tak |  |
| 17. | Kolorowy ekran dotykowy, przekątna, min. 7" umożliwiający jednoczesne wyświetlanie 12 krzywych EKG | Tak |  |
| 18. | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | Tak |  |  |
| 19. | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | Tak |  |  |
| 20. | Praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | Tak |  |  |
| 21. | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | Tak |  |  |
| 22. | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca | Tak |  |  |
| 23. | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału | Tak |  |  |
| 24. | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | Tak |  |  |
| 25. | Szerokość papieru: 112 mm | Tak |  |  |
| 26. | Wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | Tak |  |  |
| 27. | Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6 | Tak |  |  |
| 28. | Możliwość włączania i wyłączania filtrów: - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | Tak |  |  |
| 29. | Baza pacjentów i badań; pamięć min. 14 000 badań | Tak |  |  |
| 30. | Wykonanie min. 280 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | Tak |  |  |
| 31. | Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał | Tak |  |  |
| 32. | Waga aparatu maks. 1,5 kg | Tak |  |  |
| 33. | Realizacja zleceń w standardzie HL7 poprzez współpracę z systemami szpitalnymi: OptiMed(Comarch), CliniNet (CGM), Somed (Kamsoft) oraz mMedica + moduł MIUD mmPACS+ od wersji 5.3 (Asseco), NewNioMed (MedTrade Medical Systems), OpenCare (Antrez Software) | Tak |  |  |
| 34. | Eksport badań do pamięci USB, bezpośrednio do wybranego katalogu w komputerze, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL | Tak |  |  |
| 35. | Trzy porty USB | Tak |  |  |
| 36. | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi) | Tak |  |  |
| 37. | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet | Tak |  |  |

| 38. | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 39. | W zestawie: - elektrody kończynowe - 4 szt. - elektrody przedsercowe - 6 szt. - kabel EKG - 1 szt. - kabel zasilania sieciowego - 1 szt. - papier R-A4 szerokość 112 mm - 1 szt. - żel do EKG - 1 szt. - instrukcja użytkowania - 1 szt. | Tak |  |
| 40 | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz, | Tak |  |

Warunki gwarancji i serwisu oraz szkolenia

| Lp | Warunki | Parametr wymagany | Parametr oferowany Tak/podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja sprzętu min. 24 miesięcy. | TAK, podać |  |
|  | Zapewnienie części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez okres 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji | TAK |  |
|  | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia | TAK, podać |  |
|  | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) | TAK, podać |  |
|  | Dokumentacja sprzętu w języku polskim | TAK |  |
|  | Produkt (sprzęt) posiada instrukcję obsługi w języku polskim – dostarczona wraz z dostawą (wersja cyfrowa) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (dostawa z urządzeniem), wraz z wpisem o instalacji, sprawności i datą kolejnego przeglądu technicznego. | TAK |  |
|  | Lista autoryzowanych serwisów na terenie Polski (w przypadku braku - na terenie UE) wraz z danymi teleadresowymi i numerami kontaktowymi. | TAK, podać |  |
|  | Stacjonarne szkolenie Zamawiającego z obsługi urządzenia | TAK |  |