Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 1/AOS/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

| Lp. | Opis parametru |
| --- | --- |
| 1 | Aparat na podstawie jezdnej z czterema kółkami, łatwy w transporcie i przemieszczaniu pomiędzy salami. Aparat i głowice fabrycznie nowe. |
| 2 | Przetwornik cyfrowy min 12 bit |
| 3 | Liczba kanałów przetwarzania min. 950.000 |
| 4 | Wersja oprogramowania wprowadzona na rynek nie wcześniej niż w 2024 r. |
| 5 | Pełne oprogramowanie aparatu udostępnione na nośniku typu pendrive/płyta CD. |
| 6 | Możliwość samodzielnego wgrania udostępnionego oprogramowania do aparatu i przywrócenia pracy systemu. |
| 7 | Dynamika systemu, min. 400 dB |
| 8 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych, min. 4. Możliwość sprawdzenia przez użytkownika poprawności funkcjonowania głowic za pomocą wbudowanego oprogramowania diagnostycznego |
| 9 | Monitor LCD o rozdzielności min 1920x1080 pikseli, o przekątnej min. 21”. |
| 10 | Monitor zamontowany na łamanym ramieniu. |
| 11 | Możliwość podłączenia drugiego, zewnętrznego monitora, poprzez gniazdo HDM i VGA |
| 12 | Ekran dotykowy z przyciskami funkcyjnymi oraz z możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji, przekątna min. 10” |
| 13 | Zakres częstotliwości pracy USG, min 2-18 MHz |
| 14 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej, min. 1800 klatek |
| 15 | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop – pamięć dynamiczna, w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie |
| 16 | Głębokość penetracji od czoła głowicy min. 32 cm |
| 17 | Ilość ustawień wstępnych tzw. Presetów programowych przez użytkownika min. 40 |
| 18 | Ochrona przed wirusami oraz „biała lista” oprogramowania – uniemożliwiająca uruchomienie szkodliwych programów |
| 19 | Automatyczny zapis danych w przypadku nagłego zaniku prądu. Bezpieczne przejście w tryb czuwania – standby do momentu ponownego włączenia zasilania sieciowego. |
| 20 | Waga urządzenia max 65 kg. |
| 21 | Głośność pracy systemu poniżej 35 dB. |
| 22 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów min: B, B+B, 4B, M, B+M, D,B+D, B+D+M, B+C Color Doppler, B+PD Power Doppler, 4B Color Doppler, 4B Power Doppler, B+Color+M |
| 23 | Frame rate – maksymalna prędkość obrazowania dla trybu B min 900 obrazów/s |
| 24 | Obrazowanie w trybie spektralnym Doppler pulsacyjnym |
| 25 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego, przy zerowym kącie bramki, min. 10 m/s |
| 26 | Obrazowanie w trybie Spektralnym Doppler Ciągły |
| 27 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego min. 20 m/s |
| 28 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy ze wszystkich głowic |
| 29 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczenie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum |
| 30 | Obrazowanie w trybie Triplex, jednoczesne wyświetlanie obrazów na żywo trybów B + CD/PD + PWD na wszystkich głowicach |
| 31 | Jednoczesne obrazowanie B+B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym |
| 32 | Obrazowanie w trybie Dopplera tkankowego |
| 33 | Obrazowanie trapezowe na głowicy liniowej, obrazowanie trapezowe – poszerzony odcinek przyskórny z głowicy sektorowej |
| 34 | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku |
| 35 | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min. +/- 20 stopni |
| 36 | Automatyczna korekcja kata bramki dopplerowskiej w zakresie min +/- 60 stopni za pomocą jednego przycisku |
| 37 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym, min 500GB. |
| 38 | Fizyczna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzenia danych pacjentów |
| 39 | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN – rozjaśnienie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |
| 40 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet min. 10/100 Mbps |
| 41 | Zapis obrazów w formatach min.: DICOM, JPG, AVI, MPEG |
| 42 | Min. 5 gniazd USB, w tym min. 3 gniazda USB 3.1, do podłączania urządzeń peryferyjnych jak pendrive, dyski twarde, drukarki A4 |
| 43 | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD, pamięci zewnętrznej oraz wydruku obrazu na printerze po naciśnięciu jednego przycisku |
| 44 | Videoprinter czarno-biały zamontowany z przodu aparatu, umożliwiający łatwe i szybkie otrzymanie wydrukowanego zdjęcia |
| 45 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x 8 razy |
| 46 | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x 8 razy |
| 47 | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie min. x 8 razy |
| 48 | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu |
| 49 | Wbudowany moduł EKG z zestawem kabli dla dorosłych |
| 50 | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych, Naczyniowych, Małych narządów, Mięśniowo – szkieletowych, Pediatrycznych, Brzusznych |
| Głowica ultrasonograficzna |  |
| 51 | Głowica elektroniczna sektorowa kardiologiczna, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy: Zakres częstotliwości pracy min. 1,5-5,0 MHz Kąt obrazowania min. 100 o Głębokość obrazowania do min. 28 cm |
| 52 | Głowica elektroniczna convex szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy: Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 - 5,0 MHz Pole widzenia min. 65o Głębokość obrazowania do min. 32cm Obrazowanie harmoniczne |
| 53 | Głowica elektroniczna liniowa szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy: Zakres częstotliwości pracy min 5,0 – 13,0 MHz Pole widzenia min. 35mm Głębokość obrazowania do min. 12cm Obrazowanie harmoniczne |
| Możliwość rozbudowy aparatu |  |
| 54 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę microconvex o częstotliwości pracy min. 4 -10 MHz i głębokość obrazowania do min. 12cm |
| 55 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę kardiologiczną do badań przezprzełykowych o częstotliwości min. 3,0 – 8,0 MHz i głębokości obrazowania do min. 25 cm. |
| 56 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych o częstotliwości min. 3,0 – 7,0 MHz i głębokości obrazowania do min. 25 cm |
| 57 | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę sektorową do badań kardiologicznych o częstotliwości min. 5,0 – 12,0 MHz i głębokości obrazowania do min. 12 cm |
| 58 | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie umożliwiające automatyczny obrys wsierdzia i obliczanie frakcji wyrzutowej bez konieczności podłączenia kabli EKG |
| 59 | Możliwość rozbudowy systemu o oprogramowanie do prób wysiłkowych |
| 60 | Możliwość rozbudowy systemu o pomiar odkształcenia podłużnego lewej komory do analizy kurczliwości globalnej i odcinkowej oraz obliczania parametru Global Longitudinal Strain. Podsumowanie w postaci wykresu Bull-Eye |
| 61 | Możliwość rozbudowy systemu o pomiar odkształcenia (Strain) dla lewego przedsionka i prawej komory |
| 62 | Możliwość rozbudowy systemu o opcję automatycznych pomiarów w trybie Dopplera spektralnego, bazującą na sztucznej inteligencji |
| 63 | Możliwość rozbudowy o zewnętrzny – kompatybilny z USG system do analizy postprocessingowej i obliczeń parametrów kardiologicznych min. GLS Global Longitudinal Strain, AVA, PISA |
| 64 | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalifikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania |
| Pozostałe wymagania |  |
| Parametry Urządzenia muszą być potwierdzone przez Wykonawcę przy pomocy odpowiednich dokumentów pochodzących od producentów, bądź innych oficjalnych źródeł, np.: kart katalogowych, opisów produktów, specyfikacji technicznych lub innych dokumentów równoważnych, certyfikatów, deklaracji zgodności, wyników badań itd. Za dokumenty równoważne Zamawiający uznaje dokumenty pochodzące od producenta, bądź innych oficjalnych źródeł, z których wynika spełnienie wymagań zawartych w ZO (mogą to być np. informacje „zrzuty” z oficjalnej strony producenta Urządzenia). |  |