| Załącznik nr 3 do zapytania numer 2/D1.1.1/2026/BK – KARDIOMONITOR– 2 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE I WYMAGANIA | PARAMETR WYMAGANY | Parametry oferowanego sprzętu Tak/Nie/podać wartość |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Min. 5-godzinna praca na wbudowanym akumulatorze | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Pojemność wbudowanego akumulatora min. 4400 mA | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci | TAK |  |
|  | Zasilanie 100-240V, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Komunikacja za pomocą USB, LAN, WLAN, możliwość rozbudowy o łączność (Wi-Fi) | TAK |  |
|  | Opcja przywołania pielęgniarki | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia kardiomonitora do centrali monitorującej | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do monitorowania: dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Kardiomonitor o konstrukcji umożliwiającej powieszenie, ustawienie na płaskiej powierzchni oraz zamontowaniu na stoliku jezdnym. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor z kolorowym, dotykowym ekranem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1360x768 pikseli | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Wymiary max. 430(szerokość) x300(wysokość)x140(długość) mm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Trendy mierzonych parametrów co najmniej 168 godzinne z rozdzielczością co 1 min | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Obsługa kardiomonitora za pomocą ekranu dotykowego | TAK |  |
|  | Wyświetlanie minimum 200 zdarzeń alarmów fizjologicznych oraz minimum 100 zdarzeń alarmów technicznych | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Detekcja minimum 16 rodzajów arytmii | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Sygnał alarmowy - Opóźnienie alarmu: Off, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, w zależności od ustawienia - Czas trwania pauzy: 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 10min, 15min lub na stałe, w zależności od ustawienia | TAK |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne | TAK |  |
|  | Wyposażony w port USB | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie minimum pięciu różnych krzywych dynamicznych | TAK |  |
|  | Pomiar i monitorowanie następujących parametrów: - EKG - Odchylenie odcinka ST - Liczba oddechów (RESP) - Saturacja (SpO2) - Ciśnienie krwi mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP) - Temperatura (T1,T2,TD) | TAK |  |
| Pomiar EKG: |  |  |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3 i 5 odprowadzeniowego | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlenia min. 7 kanałów EKG przy 5 odprowadzeniowym kablu | TAK |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15-300 bpm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Prędkość kreślenia co najmniej do wyboru 12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku podłączenia elektrod | TAK |  |
|  | Czułość: Auto, 2.5mm/mV(x0.25), 5 mm/mV(x0.5), 10mm/mV(x1.0), 20mm/mV(x2.0) , 40mm/mV(x4.0) | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Szerokość pasma Tryb diagnostyczny 0,05 ~ 100 Hz Tryb monitora 0,5 ~ 40 Hz Tryb chirurgiczny 1 ~ 25 Hz | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
| Pomiar oddechów (RESP) : |  |  |  |
|  | Metoda bioimpedancji elektrycznej klatki piersiowej | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru: min. 0 ~ 120 rpm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Dokładność pomiaru: ± 2 rpm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Prędkość kreślenia: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Sygnalizacja braku połączeń elektrod | TAK |  |
| Pomiar saturacji (SpO2): |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru: 0-100% | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Rozdzielczość wyświetlania SpO2: nie gorsza niż ± 1% | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji: ±2% (70%~100%) (tryb dla dorosłych/pediatryczny); ±3% (70%~100%) (tryb noworodkowy); nie określono, kiedy jest niższa niż 70% | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
| Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |  |  |
|  | Automatyczna metoda oscylometryczna | TAK |  |
|  | Tryb pracy: ręczny, automatyczny, ciągły | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15-250mmHg | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40-200 bpm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza niż ± 5 mmHg | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie automatycznym: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480 min | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Rozdzielczość: co najmniej 1 mmHg | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
| Pomiar temperatury (TEMP): |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: min. 0 ℃ ~ 50.0 ℃ | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Dokładność pomiaru nie gorsza: ± 0.1 ℃ | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Wyświetlanie co najmniej trzech wartości: 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
| Pomiar ciśnienia krwi metodą inwazyjną (IBP): |  |  |  |
|  | Ciśnienie: Zakres pomiarowy: min. 50 ~ 400 mmHg Dokładność pomiaru: ±3 mmHg lub ±2%, w zależności od tego, która wartość jest większa Rozdzielczość: 1 mmHg | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Tętno: Zakres pomiarowy: min. 35 ~ 250 bpm Dokładność pomiaru: ±3bpm Rozdzielczość: 1bpm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
| Kapnografia |  |  |  |
|  | Parametry pomiarowe: EtCO2, FiCO2, AwRR | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy EtCO2: 0~150mmHg, AwRR:0~150rpm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Opóźnienie bezdechu: 20s, 25s, 30s, 35s, 40s, 45s, 50s, 55s, 60s | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Tryb pracy: czuwanie, pomiar | TAK |  |
| Moduł pomiaru rzutu minutowego serca wraz z IBP |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: C.O. : min. 0.2 ~ 20 L/min | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Dokładność: C.O. : ±5% , ±0.1 L/min | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | W zestawie mankiet NIBP dla dorosłych | TAK |  |