| Załącznik nr 4 do zapytania numer 2/D1.1.1/2026/BK – DEFIBRYLATOR – 1 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | PARAMETRY TECHNICZNE I WYMAGANIA | PARAMETR WYMAGANY | Parametry oferowanego sprzętu Tak/Nie/podać wartość |
|  | Tryby pracy: - defibrylacja ręczna - defibrylacja automatyczna AED - monitorowanie - stymulacja przezskórna | TAK |  |
|  | Zaawansowana dwufazowa krzywa wyładowania | TAK |  |
|  | Defibrylacja za pomocą twardych łyżek (zintegrowane łyżki dla dorosłych i dzieci) oraz elektrod samoprzylepnych /jednorazowych. | TAK |  |
|  | Dostępna pełna gama parametrów, w tym monitorowanie 3/5 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Półautomatyczny tryb AED | TAK |  |
|  | Dwufazowy manualny defibrylator z maksymalną energią 360J z synchroniczną kardiowersją | TAK |  |
|  | Nieinwazyjna stymulacja zwykła lub na żądanie, z wartościami stymulacji regulowanymi w zakresie co najmniej od 30 do 180 imp./min. | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Efektywny dwufazowy impuls trapezoidalny z kompensacją impedancji (25 do 175 Ohm) | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Możliwość przechowywanie danych numerycznych, krzywych EKG. Zapisywanie danych min. 100 pacjentów i 250 zdarzeń | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | System podwójnej baterii z automatycznym przełączaniem. Każda bateria zapewnia nie mniej niż 100 wyładowań lub 5 godzin ciągłej pracy | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Wbudowana drukarka, możliwość wydruku do 3 krzywych wraz z raportem defibrylacji i informacjami o pacjencie | TAK |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  |
| Wyświetlacz |  |  |  |
|  | Wyświetlacz: min. 8” | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Typ ekranu: kolorowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: min. 800*600 pikseli | TAK |  |
| Sterowanie |  |  |  |
|  | Sterowanie: standardowe pokrętło; przełącznik trybów (OFF, AED, Manual (ręczny), Pacing (stymulacja) i Monitor; min. 10 przycisków funkcyjnych i min. 5 przycisków programowych | TAK |  |
|  | Wydzielony przycisk zmiany pacjenta (2 grupy pacjentów: dziecko, dorosły) | TAK |  |
|  | Wydzielony przycisk zmiany odprowadzenia EKG, amplitudy krzywej EKG, wydruk | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru/zmiany języka – dostępność języka polskiego i języka angielskiego | TAK |  |
| Alarmy |  |  |  |
|  | Kategorie: stan pacjenta oraz stan systemu; | TAK |  |
|  | Priorytety: niskie, średnie i wysokie; | TAK |  |
|  | Powiadomienia: dźwiękowe i wizualne; | TAK |  |
|  | Ustawienia: domyślne i indywidualne; | TAK |  |
|  | Poziom głośności alarmu: 45-85dB; | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
| Specyfikacja fizyczna |  |  |  |
|  | Waga: nie więcej niż 7 kg, w tym akumulator, nie zawiera elektrod, opcji dodatkowych i akcesoriów | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Tryb pracy: ciągły | TAK |  |
| Drukarka |  |  |  |
|  | Typ: termiczna | TAK |  |
|  | Waga: max. 250 g | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Liczba kanałów: 1-3 | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Rodzaj papieru: Termiczny | TAK |  |
|  | Szerokość papieru: min. 70mm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Prędkość drukarki: 25 mm/s, 50 mm/s | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
| Zasilanie |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100 - 240V, 50/60Hz, 140 - 130VA; Zasilanie DC 18Vdc, 7.0A z adapterem DC/DC | TAK |  |
| Akumulator |  |  |  |
|  | Typ akumulatora: Li-ion | TAK |  |
|  | Ilość wyładowań: min. 200 wstrząsów energią 200J (na akumulator) | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Czas działania: min. 5 godzin (na akumulator) | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Czas ładowania: max. 5 godzin z wyłączonym defibrylatorem; Max. 8 godzin z włączonym defibrylatorem | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
| Tryb manualny |  |  |  |
|  | Tryb manualny: poziomy wyładowywań: Dorośli:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,40,50,75,100,125,150,175,200,300, 360J Dorośli/Dzieci: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,20,30,40,50J | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Czas auto rozładowywania: 20s, 60s | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Czas ładowania do 200J: max. 6s (z głównym zasilaniem/DC (bateria max. 7s) | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Czas ładowania do 360J: max. 8s (z głównym zasilaniem/DC (bateria max. 9s) | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Kardiowersja: przekaz energii rozpoczyna się w ciągu max. 60ms od szczytu QRS | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
| Tryb AED |  |  |  |
|  | 1-kanałowy pomiar EKG | TAK |  |
|  | Odprowadzenie: II | TAK |  |
|  | Impedancja pacjenta: Z podłączonymi łyżkami zewnętrznymi: 25 do 175 Ohm Z podłączonymi łyżkami wewnętrznymi:15-175 Ohm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Czas analizy wstrząsu: <10s | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Tętno: 20-300 BPM | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Czas ładowania do 200J: Do 5s przy zasilaniu sieciowym Do 6s przy zasilaniu z pełni naładowanej baterii | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
| Tryb stymulacji |  |  |  |
|  | Tempo stymulacji: na żądanie lub nie na żądanie | TAK |  |
|  | Częstotliwość: 30-180 ppm (pulse per minute) jednostką narastania co 2 bpm (beats per minute) | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Dokładność: +/- 1.5% | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Prąd wyjściowy: 0mA do 140 mA | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Rozdzielczość: 2mA | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Znacznik QRS: w trybie żądania | TAK |  |
| EKG |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 0,20-300 /min. | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Rozdzielczość: 1bpm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Dokładność: +/- 1bpm lub +/- 1% | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Monitorowanie EKG z: 3 odpr.: I, II, III 5 odpr.: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 10 odpr. (opcjonalnie): II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 za pomocą łyżek oraz elektrod | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Informacja o odłączeniu elektrod: rozpoznanie i wyświetlenie na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Wykryte impulsy stymulatora o wartości od +/-2 mV do +/-700mV o szerokości impulsu od 0,1 do 2msek i czasie narastania 10% szerokości, nieprzekraczającym 100msek | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Impedencja wejściowa: 2,5 M Ohm lub więcej (dla 0,05 do 40 Hz, z przewodem głównym i przewodem przekaźnika) | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Wejściowy zakres dynamiczny: +/- 5mV AC, +/- 300mV DC | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Zakres napięcia: +/-0.3mV~+/-5mV | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Szerokość sygnału: 40 do 120 ms (Q do S) | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Wyjściowy zakres dynamiczny: Filtr EKG: interpretacja: 0.0Hz do 150Hz niski: 0.05 do 40Hz średni: 0.5~40Hz wysoki: 0.5~30Hz Filtr szumów:50Hz, 60Hz Wysokość amplitudy EKG: Auto, 5.0,10.0,15.0,20.0 mm/mV | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Prędkość przesuwu: 25.0 mm/sec. | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Czułość: 10 mm/mV | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Wykrywanie impulsów stymulujących: wł./ wył. | TAK |  |
|  | Alarm odłączenia elektrody: wyświetlenie na ekranie lub/i sygnał dźwiękowy | TAK |  |
|  | CMRR: 90 db lub więcej | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Powrót do stanu wyjściowego defibrylatora: mniej niż 5 sekund zgodnie z IEC 60601-2-27 | TAK |  |
|  | Ochrona przed defibrylacją | TAK |  |
| Oddech |  |  |  |
|  | Metoda I (IM): pneumografia impedancyjna | TAK |  |
|  | Zakres: min. 0~150 BPM | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Rozdzielczość: 1BPM | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Dokładność: +/-3BPM | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Impedancja podstawowa: 500 do 2000ohm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Alarm odłączenia elektrody | TAK |  |
|  | Metoda II (AW): niedyspersyjna spektroskopia w podczerwieni | TAK |  |
|  | Zakres: min. 0 do 150 oddech. /min. | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Dokładność: +/- 1 oddech. /min. | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
| SpO2 |  |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: moduł I:0~100% Moduł II: 1~100% | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
| Trendy |  |  |  |
|  | Typ: Zdarzenia, Trendy | TAK |  |
|  | Przechowywanie danych: pamięć wewnętrzna, karta SD | TAK |  |
|  | Pamięć – zdarzeń: - zapis min. 200 danych - zapis informacje o defibrylacji: liczba defibrylacji, poziom energii, rzeczywista energia defibrylacji, impedancja - zapis informacji o stymulacji: tempo, natężenie, tryb asynchroniczny - zapis listy działań klinicznych - zapis krzywej EKG (1 kanał) - zapis daty i czasu zdarzenia - zapis parametrów: HR/PR, SpO2, Oddech, dane numeryczne - zapis alarmów | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Pamięć – trendów: - zapis min. 4000 danych - zapis daty i czasu - zapis parametrów: HR/PR, SpO2, Oddech, dane numeryczne - zapis alarmów | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Możliwość rozbudowy o komunikację Wi-Fi/3G | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową LAN transmisję danych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkową baterię | TAK |  |
|  | Urządzenie odporne na kurz i zalanie wodą (klasa minimum IP44) | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania defibrylatora przy pacjenta łóżku oraz w karetce | TAK |  |