| Załącznik nr 5 do zapytania numer 2/D1.1.1/2026/BK – SYSTEM DO PRÓB WYSIŁKOWYCH – 1 Szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | PARAMETRY TECHNICZNE I WYMAGANIA | PARAMETR WYMAGANY | Parametry oferowanego sprzętu Tak/Nie/podać wartość |
|  | 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Oprogramowanie niezbędne do wykonania i analizy badań | TAK |  |
|  | Modyfikacje pozycji punktu J | TAK |  |
|  | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz | TAK |  |
|  | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP | TAK |  |
|  | Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie | TAK |  |
|  | Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza arytmii | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi | TAK |  |
|  | Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanałowym | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby | TAK |  |
|  | W zestawie klasyczny przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej) | TAK |  |
|  | Wykresy kołowe przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu | TAK |  |
|  | Trendy ST dla wszystkich kanałów | TAK |  |
|  | Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia | TAK |  |
|  | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii | TAK |  |
|  | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania | TAK |  |
|  | Konfigurowanie parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych | TAK |  |
|  | Alarmy przekroczenia tętna, ciśnienia | TAK |  |
|  | Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama) | TAK |  |
|  | Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG | TAK |  |
|  | Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania | TAK |  |
|  | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | TAK |  |
|  | Konfigurowanie raportu końcowego | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), przełączanie na funkcję RAMP | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola bieżni | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych medycznych | TAK |  |
|  | Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów | TAK |  |
|  | Protokoły prób wysiłkowych na bieżni: Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3 | TAK |  |
|  | Moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej | TAK |  |
|  | Schemat rozmieszczenia elektrod z niezależną kontrolą jakość podłączenia każdej elektrody | TAK |  |
|  | Jezdne stanowisko stojące z miejscem na komputer i drukarkę | TAK |  |

| BIEŻNIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary: Długość: max. 220cm Szerokość max. 85 cm Wysokość: max. 120 cm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Powierzchnia do biegania: Min. 50 x150 cm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Wysokość pasa od podłogi: 17 cm tolerancja +/- 2% | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Wysokość poręczy od podłogi: 93 cm tolerancja +/- 2% | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Waga: Max. 165 kg | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta: Min. 200 kg | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Zakres prędkości: Min. 0 –20 km/h | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Przyrost prędkości: 0,1 km/h | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Zakres nachylenia: Min. 0 – 25 % | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Przyrost nachylenia: 0.5 % | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Przycisk zatrzymania awaryjnego | TAK |  |
| 12 | Pas bieżni: Absorbujący uderzenia, samosmarujący system | TAK |  |
| 13 | Bieżnia wyposażona w ekran sterujący | TAK |  |
| 14 | Zasilanie |  |  |
| 15 | Maksymalna moc wejściowa: 2.1 kVA | TAK |  |
| 16 | Pas bieżni: Absorbujący uderzenia, samosmarujący system - wykreślić | TAK |  |
| 17 | Działanie: Zdalne sterowanie - wykreslić | TAK |  |
| 18 | Port szeregowy: Asynchroniczny RS 232 - wykreslić | TAK |  |
| 19 | Bieżnia wyposażona w ekran sterujący - wykreslić | TAK |  |
| Pomiar ciśnienia |  |  |  |  |
|  | Pomiar ciśnienia: nieinwazyjny i automatyczny pomiar skurczowego i rozkurczowego ciśnienia krwi oraz częstości akcji serca i SpO2, wartości wyświetlane na wyświetlaczu LCD, w zestawie mankiet, kabel do pomiaru SpO2. | TAK |  |