| Załącznik nr 6 do zapytania numer 2/D1.1.1/2026/BK – APARAT EKG – 2 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | PARAMETRY TECHNICZNE I WYMAGANIA | PARAMETR WYMAGANY | Parametry oferowanego sprzętu Tak/Nie/podać wartość |
|  | Dotykowy ekran min. 7 cali o rozdzielczości 1024 x 600 px. | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): - Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. - Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. - Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa). | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny | TAK |  |
|  | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. | TAK |  |
|  | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym | TAK |  |
|  | Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: - sygnału dźwiękowego, - ikony na wyświetlaczu, - diody LED. | TAK |  |
|  | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: - Informacje o pacjencie - Data i godzina wykonania badania - Rodzaj i długość badania - Login wykonującego badania - Odprowadzenia EKG - Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG - Wstęga rytmu w badaniu EKG - Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG - Pole podsumowania - Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) | TAK |  |
|  | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: - Tętno, - Imię i nazwisko pacjenta, - Identyfikator pacjenta, - Godzina, - Wskaźnik naładowania baterii, - Powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, - Zapis krzywych EKG, - Ciśnienie krwi, - Waga i wzrost pacjenta, - Oznaczenia elektrod, - Ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, - Asystent podłączenia elektrod, - Wskazanie odłączenia elektrod, - Login wykonującego badanie, | TAK |  |
|  | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania | TAK |  |
|  | Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami. | TAK |  |
|  | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania. | TAK |  |
|  | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc | TAK |  |
|  | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 | TAK |  |
|  | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych | TAK |  |
|  | 10 fizycznych odprowadzeń | TAK |  |
|  | 12 kanałów EKG | TAK |  |
|  | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego badania EKG | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Przycisk na ekranie logowania umożliwiający: - zarejestrowanie i wydrukowanie badania EKG bez logowania (dla sytuacji awaryjnych). - zapobieganie dostępu do przechowywanych danych pacjentów i ustawień urządzenia. | TAK |  |
|  | Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 1000 badań | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. | TAK |  |
|  | Profil dla spoczynkowego EKG umożliwiający: - Rejestracja od 1 do 12 kanałów EKG - Długość zapisu od 10 sekund do 2 minut - Wyświetlanie, drukowanie, przechowywanie i eksport do oprogramowania | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Zestawy filtrów w trybie Auto: - Predefiniowany zestaw - Automatyczny dobór filtrów. - Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów Możliwość wyłączenie filtrów | TAK |  |
|  | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Możliwość ponownego filtrowania sygnału | TAK |  |
|  | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pomiaru: min. 0.049–250 Hz | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: min. 30-300 BPM | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 100 raportów | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: min. 150 minut | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: min. 400 minut | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Czas ładowania max. 4 godziny | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Wbudowane fabrycznie minimum 3 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF) | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
| 42. | Możliwość zewnętrznego drukowania sieciowego - WiFi i LAN | TAK |  |
|  | Możliwość przewodowego połączenia z komputerem | TAK |  |
|  | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji | TAK |  |
|  | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) | TAK |  |
|  | W zestawie stolik jezdny | TAK |  |