| Załącznik nr 7 do zapytania numer 2/D1.1.1/2026/BK – REJESTRATORY RR – 15 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametry oferowane |
|  | Możliwość wykonania badania trwającego min. 48 godz. | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | w zestawie oprogramowanie w języku polskim niezbędne do odczytu i analizy przeprowadzonych badań. Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów. | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia krwi min. 30 – 270 mmHg | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: Min. 40 – 235 uderzeń/ min Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% (w zależności od tego która wartość jest większa) | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Minimum 3 wbudowane konfiguracje pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj. -Pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy -Pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy -Pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Metoda pomiaru oscylometryczna, krokowe wypuszczanie | TAK |  |
|  | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do min. 300 mmHg | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | TAK |  |
|  | Sensor ciśnienia - Piezorezystywny | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku. | TAK |  |
|  | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | TAK |  |
|  | Przycisk informacji o pobraniu leku | TAK |  |
|  | Przycisk nagrywania notatek głosowych dla pacjenta. Możliwość nagrywania co najmniej 8 notatek, możliwość nagrywania notatek o długości min. do 12 sekund. | TAK |  |
|  | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły: BHS, AAMI oraz ESH-IP | TAK |  |
|  | Funkcja wspierania snu pacjenta - niepowtarzanie nieudanych pomiarów, jeśli nie jest to konieczne | TAK |  |
|  | Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera | TAK |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez przewód USB (przewód jest częścią zestawu) | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | TAK |  |
|  | Wyświetlanie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora | TAK |  |
|  | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK |  |
|  | Waga rejestratora bez akumulatorów max. 200g | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 75x 110 x 35 mm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | W zestawie z rejestratorem: oprogramowanie, pokrowiec na urządzenie, mankiet, dwie baterie, rozkładane etui do przechowywania zestawu. | TAK |  |
|  | Kompatybilność z mankietami w min. trzech różnych rozmiarach | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |