| Załącznik nr 8 do zapytania numer 3/D1.1.1/2026 – HOLTER EKG – 10 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Parametry oferowane Tak/Nie/podać wartość |
|  | Rejestrator 3, 7 -kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) z podglądem zapisu EKG | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Klawiatura: Mikroprzełączniki | TAK |  |
|  | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | TAK |  |
|  | Czas zapisu : min. 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Długość rejestracji: min. 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń) | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD, min. 2” o rozdzielczości 128x64 | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Waga rejestratora – max. 110g | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Wymiary rejestratora: max. 110 x 65 x 30 mm | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Transmisja danych za pomocą USB, Karta SD | TAK |  |
|  | Automatyczne włączenie rejestratora po 15-30 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Zapis danych na karcie pamięci typu SD | TAK |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora | TAK |  |
|  | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon) | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): min. 0,049 Hz – 220 Hz | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | TAK |  |
|  | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK |  |
|  | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. | TAK |  |
|  | Warunki pracy: min. Temperatura 1°C - 55°C, Wilgotność min. 10% - 95%. | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Zakres dynamiczny: 66 mVPP | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Napięcie: 152 μV | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |
|  | Wyposażenie wraz z rejestratorem: kabel pacjenta 5-cio elektrodowy, futerał, 2 karty pamięci 2GB, min. 30 sztuk elektrod jednorazowych | TAK – PODAĆ WARTOŚĆ |  |