Załącznik nr 5 Formularz zgodności parametrów

| Aparat do echokardiografii – 1 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Wymagane parametry | Potwierdzenie spełnienia parametrów przez Oferenta TAK/NIE | Uwagi *Wskazanie parametrów niespełniających minimalnych wymogów powoduje odrzucenie oferty |
| Przenośny/stanowiskowy aparat do echokardiografii 2D z możliwością badań przezklatkowych, przezprzełykowych z systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury. Liczba kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 35 000 000. Dynamika systemu min. 350 dB. Parametry dotyczące architektury systemu (np. liczba kanałów przetwarzania, dynamika systemu) mogą być spełnione poprzez zastosowanie równoważnych technologii przetwarzania sygnału, zapewniających porównywalną jakość obrazowania i możliwości diagnostyczne. |  |  |
| - Technologie obrazowania |  |  |
| Zaawansowane obrazowanie 2D, M-Mode, Duplex, Triplex. |  |  |
| Tryby Dopplera: kolorowy, pulsacyjny, ciągły, tkankowy oraz spektralny. |  |  |
| Obrazowanie harmoniczne i złożone, redukcja szumów i artefaktów, automatyczne dopasowanie parametrów obrazu. |  |  |
| - Parametry techniczne |  |  |
| Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 regulatorów lub rozwiązanie równoważne. |  |  |
| Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 strefy regulacji. |  |  |
| Maksymalna głębokość obrazowania min. 40 cm. |  |  |
| Zakres częstotliwości pracy dostępnych głowic (określony przez zakres częstotliwości dostępnych głowic) min. od 1 do 22 MHz. Podręczna pamięć min. 2000 obrazów (Cine Loop). Możliwość wyboru długości pętli obrazowych lub równoważne. |  |  |
| Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 1800 obrazów/s. |  |  |
| Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. x150. |  |  |
| Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC). |  |  |
| Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC). |  |  |
| Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s. |  |  |
| Obrazowanie kolor Doppler w M –mode. |  |  |
| Wielkość bramki PW Doppler min. od 0,5 do 20 mm. |  |  |
| Maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0° Doppler spektralnego z Falą Ciągłą (CWD)min. 18 m/s. |  |  |
| Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów. |  |  |
| Regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na głowicy liniowej min. 18 kątów do badań naczyniowych. |  |  |
| Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego na głowicach przezklatkowych i przezprzełykowych. - Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. |  |  |
| - Automatyzacja pomiarów |  |  |
| Automatyczne wyliczanie frakcji wyrzutowej - automatyczna identyfikacja odpowiednich projekcji, (min. AP2 i AP4) oraz automatyczne wyznaczanie frakcji wyrzutowej przedstawiając w ujęciu procentowym wyniki indywidualne z projekcji AP4 i AP2 oraz uśredniony wynik z projekcji AP4 i AP2 lub równoważne. |  |  |
| Automatyczne pomiary funkcji prawej komory min. automatyczna identyfikacja odpowiedniej projekcji AP4 potrzebnej do uzyskania wyniku oraz automatyczne śledzenie wsierdzia na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora lub równoważne. |  |  |
| Analiza obrazów z sygnałem EKG, bez sygnału EKG, Automatyczne pomiary Dopplera i objętości. |  |  |
| Integracja z algorytmami sztucznej inteligencji wspierającymi diagnostykę - w pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie 2D: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus. W pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie Dopplera np. MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, MV Inflow, MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, LVOT VTI, LVOT Vmax, AV VTI, AV Vmax, PV VTI, PV Vmax, TR Vmax, Lat E’Vel, Lat A’Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, Lat Vel, Lat E’Vel, Lat A’ Vel, Med Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, RV S. Dopuszcza się różne metody realizacji funkcji automatycznych oraz algorytmów wspomagania diagnostyki (w tym opartych o sztuczną inteligencję), pod warunkiem osiągnięcia równoważnych efektów klinicznych i diagnostycznych. |  |  |
| Funkcja automatycznego rozpoznania widma fali przepływu w zależności od typu zastawki i dzięki sztucznej inteligencji dopasowująca odpowiadający jej pakiet pomiarowy. |  |  |
| Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa). |  |  |
| Oprogramowanie do automatycznej wykorzystującej sztuczną inteligencję odcinkowej oceny ruchu mięśnia lewej komory wraz z wyznaczeniem Wall Motion Scoring Index lub funkcje równoważne. |  |  |
| Wyniki odcinkowe prezentowane są za pomocą min. 17 segmentowego wykresu kołowego. |  |  |
| Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV. |  |  |
| Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na min. 18 segmentów. |  |  |
| Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora - analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG. |  |  |
| - Wyświetlacz i interfejs |  |  |
| Monitor LCD o przekątnej minimum 21 cali, wysoka rozdzielczość min. 1920x1080 px, Ekran dotykowy LCD minimum 12 cali, z funkcją wielodotyku lub równoważne. |  |  |
| Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych min. 2D, 2D/CD, 2D/CD/PW. |  |  |
| Intuicyjny panel sterowania z regulacją wysokości min. 20cm, obrotu min. 160st z pozycji środkowej i nachylenia monitora. |  |  |
| Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu USG na cały ekran tak, aby obraz USG wypełniał więcej niż 80 % powierzchni ekranu. Obsługa standardów DICOM 3.0. |  |  |
| Możliwość integracji z systemami PACS oraz elektroniczną dokumentacją medyczną. |  |  |
| Interfejsy USB min. 3 w tym 2 wbudowane w panel sterowania, Ethernet, Wi-Fi. |  |  |
| Możliwość konfiguracji raportu poprzez zmianę jego wyglądu, definiowania pomiarów oraz np możliwość zamieszczenia graficznego loga w nagłówku szpitala. |  |  |
| Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki. |  |  |
| Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np. jpg, avi lub równoważne. |  |  |
| Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne. |  |  |
| Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler. |  |  |
| Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów. |  |  |
| Moduł EKG oraz Physio wbudowany w aparat. |  |  |
| - Archiwizacja i system |  |  |
| Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym aparatu o pojemności min. 500GB. |  |  |
| System aparatu zainstalowany na wewnętrznym dysku typu SSD lub równoważne o pojemności min. 1TB. |  |  |
| Obsługa szerokiego zakresu głowic (głowice wymagane w ramach zamówienia) - Liniowej (Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 12 MHz (+/- 1MHz), Ilość elementów min. 300 Długość płaszczyzny skanowania max. 39mm), sektorowej (zakres częstotliwości obrazowania min. 1.0 – 5 MHz. (±1 MHz), liczba elementów min. 80, kąt obrazowania w trybie B minimum 80º) Convex (w technologii Single Crystal lub równoważnej, zakres częstotliwości obrazowania min. 1.0 – 5.0 MHz. (±1 MHz), możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej, liczba elementów min. 300, szerokość pola widzenia głowicy min. 105 stopni, szerokość płaszczyzny obrazowania min 55 mm). |  |  |
| - Pozostałe wymagania |  |  |
| System na kółkach z hamulcami i uchwytami transportowymi. |  |  |
| Niski pobór energii, tryb pracy na baterii (opcjonalnie). |  |  |
| Waga urządzenia max. 85 kg bez urządzeń referencyjnych. |  |  |
| Gwarancja minimum 36 miesięcy. |  |  |

...............................................                                                                                       ..............................................................

Miejscowość i data                                                                                                                                            podpis osoby/osób upoważnionych

o składania ofert w imieniu Oferenta