Załącznik nr 1

1.1 do zapytania ofertowego nr 5/KPOiZO/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego. Zamawiający obliguje  oferentów do szczegółowego zapoznania się z tym załącznikiem i uzupełnienia w wyznaczonych miejscach. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia spełniający min. wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- We wskazanych miejscach należy wpisać wszelkie informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, które umożliwią dokonanie jego oceny zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Każda część zamówienia bez względu na to czy jest opisana jako „zestaw” czy jako „sztuka” musi spełniać opisane w poniższej tabeli wymagania i zawierać wymagane elementy.

| Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Urządzenie do obrazowania USG wyposażone w 4 głowice zapewnia możliwość prowadzenia kompleksowych zajęć dydaktycznych z diagnostyki obrazowej w zakresie badań jamy brzusznej, układu sercowo-naczyniowego, narządów powierzchownych oraz podstaw położnictwa i ginekologii. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: …………(obowiązkiem wykonawcy jest uzupełnienie opisu)………………… Producent należy podać: …………(obowiązkiem wykonawcy jest uzupełnienie opisu)………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego: …………(obowiązkiem wykonawcy jest uzupełnienie opisu)…………… |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Należy udzielić odpowiedzi: TAK/NIE lub podać parametry urządzenia jeśli jest to wymagane (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
|  | Aparat USG cyfrowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii, fabrycznie nowy, o wygodnej obsłudze, z wbudowanym systemem archiwizacji. Wyposażony w cztery koła, skrętne z blokadą Rok produkcji min. 2025 | TAK / NIE Rok produkcji: …. |
|  | Monitor kolorowy, cyfrowy typu LED lub LCD o przekątnej ekranu min. 20", monitor zamontowany na przegubowym ramieniu z możliwością regulacji położenia, wysokości i obrotu. | TAK / NIE |
|  | Minimum 8 stref regulacji TGC dostępne przy zastosowaniu fizycznych suwaków | TAK / NIE |
|  | Regulacja wysokości konsoli w zakresie min. 10 cm. | TAK / NIE |
|  | Konsola aparatu wyposażona w ekran dotykowy o przekątnej minimum 10” do sterowania funkcjami aparatu. | TAK / NIE |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 2-20MHz | TAK / NIE |
|  | Liczba procesowych kanałów przetwarzania min. 35 000. Dynamika systemu min. 270 dB | TAK / NIE |
|  | Minimum 4 aktywne jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK / NIE |
|  | Tryb B-mode | TAK / NIE |
|  | Automatyczna, ciągła optymalizacja obrazu B po wciśnięciu jednego klawisza. | TAK / NIE |
|  | FRAME RATE dla trybu B: min. 1700 obrazów/s. | TAK / NIE |
|  | Maksymalna głębokość penetracji aparatu min. 50 cm. | TAK / NIE |
|  | Tryb M-Mode | TAK / NIE |
|  | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków minimum 8 kątów pracująca w połączeniu z trybem Color Doppler, Doppler Pulsacyjny PWD, trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, trybem cyfrowej filtracji szumów, obrazowaniem harmonicznym | TAK / NIE |
|  | Cyfrowa filtracja szumów - wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości pracująca w połączeniu z trybem Color Doppler, obrazowaniem w układzie skrzyżowanych ultradźwiękach, w trybie obrazowania trapezoidalnego na głowicy liniowej, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu | TAK / NIE |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum Min. 20x. bez straty jakości obrazu | TAK / NIE |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK / NIE |
|  | Możliwość równoczesnego (symultanicznego) wyświetlania obrazu 2D i 2D z kolorem w trybie „LIVE" | TAK / NIE |
|  | Możliwość zmiany mapy Dopplera kolorowego na obrazach zatrzymanych i obrazach z pamięci w celu analizy obrazu B-mode | TAK / NIE |
|  | Power Doppler (PD) | TAK / NIE |
|  | Power Doppler z uwidocznieniem kierunków przepływu | TAK / NIE |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) | TAK / NIE |
|  | Doppler ciągły (CWD) | TAK / NIE |
|  | Doppler Kolorowy tkankowy | TAK / NIE |
|  | Maksymalny kąt skręcenia wiązki w COLOR Doppler min. 20 stopni | TAK / NIE |
|  | Regulacja wielkości bramki PW-Dopplera min. 1-15 mm | TAK / NIE |
|  | Korekcja kąta w zakresie minimum ± 90° na żywo, obrazie zatrzymanym, na obrazie zapisanym w archiwum na dysku | TAK / NIE |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych na dysku | TAK / NIE |
|  | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) wszystkie zaoferowane głowice | TAK / NIE |
|  | Oprogramowanie do badań: pediatrycznych, przezczaszkowych, położniczych; ginekologicznych; małych narządów; naczyniowych; mięśniowo-szkieletowych; brzusznych; kardiologicznych; urologicznych | TAK / NIE |
|  | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg, Minimum 2 gniazda USB. | TAK / NIE |
|  | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | TAK / NIE |
|  | Wbudowana w aparat drukarka termiczna, monochromatyczna do wydruku zdjęć z badania (printer) | TAK / NIE |
|  | Wbudowany dysk twardy SSD przeznaczony na archiwizację danych pacjentów, raportów i obrazów >450 GB Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych - minimum : • B/M-Mode Regulacja wzmocnienie 2D gain - Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC - Automatyczna Optymalizacja - Powiększenie obrazu - Mapy szarości - Koloryzacja - Skala osi czasu dla M-Mode •PW-Mode - Wzmocnienie - Przesuniecie linii bazowej - Korekcja kąta - Inwersja spektrum - Format wyświetlania - Automatyczne kalkulacje - Modyfikacja obliczeń - Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego • Color Flow Mode - Przesunięcie Linii bazowej - Zmiana mapy koloru -obrócenie invert | TAK / NIE |
|  | Automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru | TAK / NIE |
|  | Funkcja obrazowania niskich i wolnych przepływów oparta na technologii bez użycia techniki dopplerowskiej | TAK / NIE |
|  | Elastografia typu strain | TAK / NIE |
| Głowice |  |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej Zakres częstotliwości obrazowania min. 2,0 – 5,0 MHz Minimum 120 fizycznych elementów Kąt obrazowania w trybie B minimum 55 stopni | TAK / NIE |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 - 12,0 MHz Długość czoła głowicy w przedziale max 40 mm Min. 120 fizycznych elementów | TAK / NIE |
|  | Głowica sektorowa do badań kardiologicznych serca Zakres częstotliwości obrazowania min. 2,0 – 4,0 MHz Minimum 60 fizycznych elementów Kąt obrazowania w trybie B minimum 120 stopni | TAK / NIE |
|  | Głowica microconvex endowaginalna do badań ginekologicznych Zakres częstotliwości obrazowania min. 4,5 – 10,0 MHz Minimum 120 fizycznych elementów Kąt obrazowania w trybie B minimum 160 stopni | TAK / NIE |
| Możliwości Rozbudowy |  |  |
|  | Możliwość rozbudowania o głowice endorektalna bi-plane microconvex-microconvex do badań ginekologicznych. Zakres częstotliwości pracy min. 2 - 4 MH kąt obrazowania min 120 stopni z | TAK / NIE |
|  | Możliwość rozbudowania o głowica sektorową do badań kardiologicznych pediatrycznych. Zakres częstotliwości pracy min. 5 - 12 MH z | TAK / NIE |
|  | Możliwość rozbudowania o głowica convex 3D/4D do badań jamy brzusznej Zakres częstotliwości obrazowania min. 2 – 6 MHz | TAK / NIE |
|  | Możliwość rozbudowania o głowica liniową . Zakres częstotliwości pracy min. 5 - 20 MHz | TAK / NIE |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK / NIE |
|  | Szkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu w terminie uzgodnionym z użytkownikiem | TAK / NIE |
|  | Min. 8 letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | TAK / NIE |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim | TAK / NIE |
|  | Wykonawca zapewni bezpłatną dostawę i montaż urządzenia | TAK / NIE |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK / NIE |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK / NIE podać wartość: |
|  | Urządzenie o potwierdzonej klasie energetycznej min. A+ (jeśli posiada) | TAK / NIE podać wartość: |
|  | Urządzenie posiada deklaracje CE i ISO producenta | TAK / NIE |
|  | Urządzenie posiada kartę produktu | TAK / NIE |
|  | Dostarczenie/ dostawa do Akademii WSB Dąbrowa Górnicza ul. Cieplaka 1C | TAK / NIE |
|  | Wsparcie techniczne w okresie trwania gwarancji (podanie infolinii technicznej, adresu e-mail lub kontaktu bezpośredniego) | TAK / NIE podać dane: |

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy: