Załącznik nr 1

1.3 do zapytania ofertowego nr 5/KPOiZO/2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Załącznik nr 1 stanowi integralną część zapytania ofertowego. Zamawiający obliguje  oferentów do szczegółowego zapoznania się z tym załącznikiem i uzupełnienia w wyznaczonych miejscach. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia spełniający min. wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

- We wskazanych miejscach należy wpisać wszelkie informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia, które umożliwią dokonanie jego oceny zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Każda część zamówienia bez względu na to czy jest opisana jako „zestaw” czy jako „sztuka” musi spełniać opisane w poniższej tabeli wymagania i zawierać wymagane elementy.

| Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Symulator porodowy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pełna nazwa oferowanego urządzenia (typ, model) należy podać: …………(obowiązkiem wykonawcy jest uzupełnienie opisu)………………… Producent należy podać: …………(obowiązkiem wykonawcy jest uzupełnienie opisu)………………… Opisać zakres dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnością lub/i zakres zastosowanych zasad projektowania uniwersalnego: …………(obowiązkiem wykonawcy jest uzupełnienie opisu)…………… |  |  |
| Lp. | Opis wymagań | Należy udzielić odpowiedzi: TAK/NIE lub podać parametry urządzenia jeśli jest to wymagane (dodatkowo opisać informacje dot. równoważności - jeśli dotyczy) |
| DANE PODSTAWOWE |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | TAK / NIE Rok produkcji: …. |
|  | Zaawansowany, bezprzewodowy symulator kobiety rodzącej i noworodka, odwzorowujący cechy ciała ludzkiego, takie jak wygląd, wzrost oraz fizjologiczny zakres ruchów w stawach. | TAK / NIE |
|  | Możliwość ułożenia symulatora porodowego w różnych pozycjach m.in.: na fotelu ginekologicznym, łóżku porodowym czy w pozycji ,,kolana- łokcie”. | TAK / NIE |
|  | System symulacji porodu automatycznego o dowolnym czasie trwania- silnik elektryczny. System automatycznie dozujacy lubrykant. | TAK / NIE |
|  | Funkcja automatycznej transmisji parametrów rodzącego się płodu do symulatora noworodka wysokiej wierności w celu utrzymania ciągłości symulacji. | TAK / NIE |
|  | Funkcja całkowicie bezprzewodowej symulacji. Połączenie radiowe pomiędzy manekinem a komputerem sterującym jego pracą. Możliwość przewodowego połączenia symulatora ze sterownią za pomocą kabla. | TAK / NIE |
|  | Funkcja wykorzystania sprzętu medycznego do oceny tętna płodu, KTG, pomiaru saturacji tlenem, oscylometrycznego pomiaru ciśnienia, ręcznego pomiaru ciśnienia mankietem. | TAK / NIE |
|  | Min. 10 godzin pracy bez konieczności doładowywania akumulatorów. | TAK / NIE |
|  | Zasięg sterowania bezprzewodowego 90 m | TAK / NIE |
|  | Dodatkowa funkcja pracy z zasilaniem z sieci 230V i komunikacji przewodowej poprzez Ethernet LAN. | TAK / NIE |
|  | Rodzący się noworodek posiada funkcje zaprogramowania parametrów do oceny w skali APGAR | TAK / NIE |
| DROGI ODDECHOWE I ODDYCHANIE |  |  |
|  | Głowa rzeczywistych rozmiarów z realnie odwzorowanymi drogami oddechowymi | TAK / NIE |
|  | Funkcja odchylenia głowy, unoszenie brody i wyluksowania żuchwy. | TAK / NIE |
|  | Intubacja przez usta i przez nos. | TAK / NIE |
|  | Trudne drogi oddechowe: skurcz krtani, obrzęk języka z możliwością programowania. | TAK / NIE |
|  | Uwidacznianie strun głosowych rękoczynem Sellicka. | TAK / NIE |
|  | Wykrywanie, zapisywanie i raportowanie głębokości intubacji. | TAK / NIE |
|  | Intubacja przełyku. | TAK / NIE |
|  | Wykrywanie intubacji prawego oskrzela powodujące automatyczne, niesymetryczne unoszenie klatki piersiowej. | TAK / NIE |
|  | Odgłosy z dróg oddechowych, zsynchronizowane z oddechem. | TAK / NIE |
|  | Wentylacja workiem z maską powodująca widoczne unoszenie klatki piersiowej. | TAK / NIE |
|  | Realistyczne unoszenie klatki piersiowej podczas wspomaganej wentylacji. | TAK / NIE |
|  | Wybór rodzajów oddechu zsynchronizowanych z unoszeniem się klatki piersiowej (oddech prawidłowy, oddech Cheyne-Stokesa, bezdech i inne). | TAK / NIE |
|  | Wybór obustronnych lub jednostronnych odgłosów oddechowych (trzeszczenia, rzężenia, świsty) połączonych z rodzajem oddechu. | TAK / NIE |
|  | Ustawiane częstości oddechu. | TAK / NIE |
|  | Procentowy stopnień ustawiania inhalacji (z dynamicznym ruchem klatki piersiowej), możliwość wybrania wzorca oddechowego, z zaprogramowanym stosunkiem wdechu do wydechu. | TAK / NIE |
|  | Oznaki oddechu spontanicznego: - unoszenie i opadanie klatki piersiowej, - osłuchiwanie szmerów oddechowych – patologicznych i prawidłowych | TAK / NIE |
|  | Ruchy klatki piersiowej zsynchronizowane z oddechem spontanicznym, wentylacją manualną lub mechaniczną. Zakres ruchów klatki piersiowej proporcjonalny do objętości oddechowej i zmieniający się odpowiednio w warunkach patologicznych | TAK / NIE |
|  | Monitorowanie jakości wentylacji podczas resuscytacji matki, umożlwiające ocenę skuteczności działań. | TAK / NIE |
| SERCE I UKŁAD KRWIONOŚNY |  |  |
|  | Realistyczne odgłosy osłuchowe serca. | TAK / NIE |
|  | Oprogramowanie zawierające bibliotekę rytmów pracy serca. | TAK / NIE |
|  | Uciśnięcia resuscytacyjne klatki piersiowej matki generują wyczuwalne tętno, kształt fali ciśnienia krwi i artefakty EKG na monitorze symulacyjnym i umożliwiają ocenę skuteczności działań. | TAK / NIE |
|  | Rejestracja parametrów przy uciskaniu klatki piersiowej podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej. | TAK / NIE |
|  | Przeprowadzanie defibrylacji z użyciem standardowych energii, bez konieczności użycia przejściówek i innych pochłaniaczy energii. | TAK / NIE |
|  | Ustawianie wartości energii defibrylacji, który powoduje zmianę zapisu EKG. | TAK / NIE |
|  | Wyświetlanie wirtualnego zapisu 12. odprowadzeniowego EKG na monitorze pacjenta. | TAK / NIE |
|  | Monitorowanie pracy serca: - za pomocą 4 odprowadzeniowego EKG, - poprzez elektrody wielofunkcyjne (umożliwiające defibrylację i elektrostymulację zewnętrzną) | TAK / NIE |
|  | Elektrostymulacja zewnętrzna | TAK / NIE |
|  | Akcja serca zsynchronizowana z zapisem EKG i falą tętna | TAK / NIE |
|  | Siła tętna zależna od miejsca pomiaru. | TAK / NIE |
|  | Wyczuwalne obustronnie tętno na tętnicach szyjnych, tętnicy promieniowej i ramiennej. | TAK / NIE |
|  | Napięcie fali tętna zależne od ciśnienia tętniczego krwi, możliwość „wyłączenia” tętna na tętnicach promieniowych | TAK / NIE |
|  | Pomiar ciśnienia krwi z wykorzystaniem sprzętu z mankietem pompowanym ręcznie lub automatycznie. | TAK / NIE |
|  | Symulacja ciśnienia tętniczego krwi w zakresie 0–250 mmHg. | TAK / NIE |
|  | Niezależne ustawianie skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego krwi. | TAK / NIE |
|  | Słyszalne tony Korotkowa pomiędzy ciśnieniem skurczowym i rozkurczowym. | TAK / NIE |
|  | Monitorowanie saturacji na lewym palcu wskazującym z wykorzystaniem pulsoksymetru lub czujnika napalcowego | TAK / NIE |
|  | Symulacja krwawień z macicy oraz pochwy podczas porodu z regulacją ich intensywności | TAK / NIE |
| NEUROLOGIA |  |  |
|  | Oczy: Ruchy gałek ocznych oraz automatyczne wodzenie w poziomie i pionie, potrafiące symulować prawidłowe bądź nieprawidłowe ruchy gałek ocznych ilustrując: udar, uraz głowy, zażycie narkotyków, schorzenia, uszkodzenia nerwów czaszkowych i inne choroby oczu oraz ich stany: - zez: zez zbieżny i rozbieżny - oczopląs: drganie gałek ocznych - skurcz powiek: drganie powiek - opadanie powieki - poszerzone źrenice - anizokoria: nierówne wielkości źrenic - zgodne rozszerzenie źrenic w reakcji na światło | TAK / NIE |
|  | Drgawki z możliwością ustawienia stopnia ich nasilenia (brak, średnie, silne) | TAK / NIE |
|  | Symulator posiadający miejsce do podawania znieczulenia zewnątrzoponowego i system jego automatycznej detekcji. Wkładka do znieczuleń składa się z rdzenia kręgowego z warstwą skóry, warstwą podskórną, tkanką łączną i kręgami lędźwiowymi. | TAK / NIE |
|  | Możliwość ustawienia wartości ciśnienia śródczaszkowego | TAK / NIE |
| UKŁAD POKARMOWY I MOCZOWY |  |  |
|  | Osłuchiwanie odgłosy perystaltyki jelit (prawidłowe i patologiczne) w 2 miejscach z możliwością ustawienia ich głośności | TAK / NIE |
|  | Funkcja cewnikowania urologicznego z wykorzystaniem cewnika Foley’a | TAK / NIE |
| MOWA I DŹWIĘKI |  |  |
|  | Symulacja głosu pacjenta – wgrane odpowiedzi w zależności od stanu pacjenta. | TAK / NIE |
|  | Funkcja podkładania głosu i prowadzenie rozmowy z pacjentem (symulatorem) podczas symulacji. | TAK / NIE |
|  | Podsłuch uczestnika symulacji, umożliwiający aktywne prowadzenie rozmowy. | TAK / NIE |
|  | Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania (podczas parcia) oraz odgłosy mowy. | TAK / NIE |
|  | Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności. | TAK / NIE |
| INNE |  |  |
|  | W zestawie znajduje się pokrywa przeznaczona do wykonywania badania palpacyjnego i chwytów Leopolda. Pokrywa posiada realistycznego noworodka zanurzonego w owodni, co zwiększa realizm podczas wykonywania badania. | TAK / NIE |
|  | Możliwość symulacji porodu za pomocą cięcia cesarskiego dzięki dołączonej dodatkowej pokrywie zawierającej wymiennej wkładki. Wkładki zawierają skórę, tkankę podskórną, powięź i otrzewną oraz symulowaną krew w tkance podskórnej. | TAK / NIE |
|  | W zestawie noga z zakrzepicą żył głębokich dedykowana do zaawansowanego symulatora porodowego. Biblioteka leków i system rozpoznawania leków, są rozszerzane o schematy leczenia przeciwzakrzepowego. Bibliotek leków zawiera liczne preparaty rozrzedzające krew, takie jak heparyna, niefrakcjonowana heparyna, heparyna o małej masie cząsteczkowej i warfaryna, oraz leki trombolityczne, takie jak Alteplaza. | TAK / NIE |
|  | Dostęp dożylny. | TAK / NIE |
|  | Zestaw zapasowych żył okolicy dołu łokciowego. | TAK / NIE |
|  | Podawanie leków w bolusie oraz infuzji płynów. | TAK / NIE |
|  | Funkcja wstrzyknięć domięśniowych i podskórnych. | TAK / NIE |
|  | Funkcja rejestracji podania leku w czopku doodbytniczym (odbyt z czujnikiem wykrywającym umieszczenie czopku). | TAK / NIE |
|  | Możliwość symulacji opieki poporodowej poprzez naukę szycia krocza (wymienne krocza w zestawie) oraz tamowania krwotoku poporodowego. | TAK / NIE |
|  | W zestawie znajduje się dodatkowa pokrywa do symulacji krwotoku poporodowego, która posiada zbiornik o pojemności 1000 ml. Możliwość zaprogramowania intensywności krwotoku. | TAK / NIE |
|  | Możliwość zatamowania krwotoku z macicą przy użyciu leków lub balonu Bakri. | TAK / NIE |
|  | Postepowanie w przypadku wystąpienia zakrzepicy żył głębokich dzięki wymiennej nodze przedstawiająca obrzęk, rumień oraz wyczuwalne zgrubienia wzdłuż segmentów żył. Oprogramowanie zawiera wstępnie zaprogramowane scenariusze obejmujące typowe przyczyny zakrzepicy żył głębokich, takie jak brak aktywności, zmiany w żyłach po operacji, urazy naczyń krwionośnych i skłonności rodzinne. | TAK / NIE |
|  | Oprogramowanie mieszanej rzeczywistości (1 licencja) pozwalające na synchronizację hologramu ze światem fizycznym, co pozwala ćwiczącym obserwować ruchy płodu jeszcze wewnątrz matki zarówno podczas porodów wierzchołkowych, dystocji barkowej jak i porodu pośladkowego. Oprogramowanie zawiera 4 holograficzne demonstracje porodu: normalny poród pochwowy, dystocja barkowa, poród pośladkowy i owiniętą pępowinę. Każde doświadczenie zawiera kluczowe punkty edukacyjne oraz różne manewry wykonywane podczas porodu, które uczestnicy mogą studiować we własnym tempie. Hologramy można oglądać pod dowolnym kątem, skalować do naturalnej wielkości lub zmniejszać. | TAK / NIE |
| NOWORODEK |  |  |
|  | Dokładnie odwzorowany noworodek urodzony o czasie, z realistycznymi rozmiarami i masą ciała. | TAK / NIE |
|  | Czujniki ułożenia wskazujące wewnętrzny i zewnętrzny obrót i ułożenie głowy względem tułowia. | TAK / NIE |
|  | Anatomiczne punkty orientacyjne, w tym wyczuwalne palpacyjne ciemiączka. | TAK / NIE |
|  | Naturalne i smukłe prostowanie i obracanie głowy dziecka podczas porodu. | TAK / NIE |
|  | W pełni ruchome kończyny i szyja płodu pozwalające na ćwiczenie rękoczynów i manewrów położniczych. | TAK / NIE |
|  | Gładka skóra pozwala na wykorzystanie próżniociągu i kleszczy. | TAK / NIE |
|  | Gładka skóra na całym ciele, bez widocznych połączeń. | TAK / NIE |
|  | W pełni odwzorowany układ kostny zapewnia utrzymanie postawy ciała, wpływa na zakres ruchów w stawach i stawia realistyczny opór. | TAK / NIE |
|  | Ruchomy kręgosłup, stawy barkowe, łokciowe, biodrowe i kolanowe z realistycznym zakresem ruchów pozwalają prowadzić ćwiczenia z zakresu oceny noworodka. | TAK / NIE |
|  | Różne odgłosy osłuchowe serca i programowalna akcja serca. | TAK / NIE |
|  | Różne odgłosy osłuchowe płuc i programowalna częstość oddechu. | TAK / NIE |
|  | Płacz z wyborem poziomu głośności. | TAK / NIE |
|  | Sinica centralna. | TAK / NIE |
|  | Programowalne parametry do oceny skali APGAR po jednej minucie. | TAK / NIE |
|  | Noworodek posiada możliwość dołączenia realistycznej pępowiny, którą można przecinać i zakładać zaciski. | TAK / NIE |
| STEROWANIE |  |  |
|  | Sterowanie poprzez laptop z funkcją tabletu oparty na procesorze i5 lub lepszym, ekran dotykowy minimum 12 cali w zestawie z klawiaturą. | TAK / NIE |
|  | Zainstalowana w pełni funkcjonalna, najnowsza dostępna wersja oprogramowania instruktorskiego sterującego symulatorem. Bezpłatna aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania | TAK / NIE |
|  | Oprogramowanie kontrolujące wszystkie funkcje: poród, blokady i udrożnienia dróg oddechowych, funkcje kardiologiczne, resuscytację krążeniowo-oddechową, tętno, cieśninie krwi i odgłosy z narządów wewnętrznych. | TAK / NIE |
|  | Budowa scenariuszy zdarzeń przez użytkownika przy użyciu dołączonego oprogramowania. Brak ograniczenia liczby użytkowników z bezpłatnym dostępem w ramach dostarczonego zestawu. | TAK / NIE |
|  | Generator wyników badań laboratoryjnych. | TAK / NIE |
|  | Min. 40 scenariuszy z dożywotnią licencją. | TAK / NIE |
| AKTYWNY PODGLĄD PACJENTA UMOŻLIWIA MONITOROWANIE |  |  |
|  | Zstępowania płodu kanałem rodnym. | TAK / NIE |
|  | Siły przykładanej do głowy płodu. | TAK / NIE |
|  | Ucisku nadłonowego. | TAK / NIE |
|  | Kątów nóg podczas rękoczynów McRobertsa. | TAK / NIE |
|  | Ułożenia matki na stole porodowym: na plecach, kolankowo-łokciowego, możliwość wykonania manewrów położniczych: manewr Woodsa i Zavanellego oraz rękoczyn Lövseta. | TAK / NIE |
|  | Ruchów płodu podczas porodu. | TAK / NIE |
|  | Odtwarzania scenariusza. | TAK / NIE |
| POZOSTAŁE |  |  |
|  | Interaktywny symulator monitora parametrów życiowych dla matki i płodu wyposażony w ekran dotykowy. | TAK / NIE |
|  | Jednoczesne wyświetlanie parametrów życiowych matki i płodu. | TAK / NIE |
|  | Ustawienia układu wskazań na monitorze pozwalają symulować różne typy prawdziwych monitorów. | TAK / NIE |
|  | Programowalne poziomy alarmów parametrów życiowych. | TAK / NIE |
|  | Wyświetlanie obrazów takich jak USG, TK, wyniki badań laboratoryjnych, które uczestnicy mogą wykorzystać podczas symulacji. | TAK / NIE |
|  | Wyświetlania parametrów matki obok tętna płodu. | TAK / NIE |
|  | Wyświetlanie min. 8 parametrów liczbowych, 5 wykresów liniowych w czasie rzeczywistym | TAK / NIE |
|  | Ekran kardiotokografu z funkcją wyświetlania w czasie rzeczywistym: - częstotliwość, czas trwania i stopień nasilenia skurczów, - napięcie spoczynkowe macicy, - częstość podstawową akcji serca płodu, - oscylacje tętna płodu, - krótkoterminową, długoterminową i skaczącą zmienność tętna płodu. | TAK / NIE |
|  | Słuchawki z mikrofonem do przesyłania głosu | TAK / NIE |
|  | Wyświetlanie krzywych lub wartości numerycznych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury. | TAK / NIE |
| W ZESTAWIE SYMULATORA |  |  |
|  | Symulator kobiety rodzącej wraz z noworodkiem, komputerem z zainstalowanym oprogramowaniem sterującym, ładowarkami, koszulą pacjenta i akcesoriami: • zestaw pokryw brzucha symulatora z funkcją: - badań palpacyjnych - symulacji skurczów - cięcia cesarskiego - badań poporodowych • zestaw pępowin: - kompletne pępowiny (min. 2 szt.) - przecięte pępowiny (min. 2 szt.) • łożysko • kanały rodne (min. 2 szt.) • szyjki macicy (min. 2 szt.) • noga symulujaca zakrzepicę • mineralny lubrykant (min. 4 butelki) • koncentrat krwi ilości wystarczającej na sporządzenie min. 20 litrów sztucznej krwi • zestawy kroczy: - prawidłowe krocze do symulowania krwotoków poporodowych - element do ćwiczeń szycia krocza w linii środkowej - element do ćwiczeń szycia krocza w linii środkowo-bocznej - element do ćwiczeń szycia krocza 4 stopnia • pieluszka • czapeczka • mankiet do pomiaru ciśnienia • zestaw do napełniania żył płynami • zestaw do napełniania pęcherza • instrukcja obsługi • oprogramowanie • zestaw słuchawkowy do strumieniowej transmisji głosu • zestaw czopków (min. 2 szt.) • zestaw programowalnych strzykawek z etykietami do systemu wykrywania leków (20 szt.) • wkładka do znieczuleń zewnątrzoponowych (min. 1 szt.) | TAK / NIE |
|  | Instrukcja obsługi/ opis modelu w języku polskim lub angielskim | TAK / NIE |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK / NIE podać wartość: |
|  | Urządzenie o potwierdzonej klasie energetycznej min. A+ (jeśli posiada) | TAK / NIE podać wartość: |
|  | Urządzenie posiada deklaracje CE i ISO producenta | TAK / NIE |
|  | Urządzenie posiada kartę produktu | TAK / NIE |
|  | Dostarczenie/ dostawa do Akademii WSB Dąbrowa Górnicza ul. Cieplaka 1C | TAK / NIE |
|  | Wsparcie techniczne w okresie trwania gwarancji (podanie infolinii technicznej, adresu e-mail lub kontaktu bezpośredniego) | TAK / NIE podać dane: |

Miejscowość i data:

Podpis Wykonawcy: