Formularz cenowy

NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA, URZĄDZEŃ ORAZ MEBLI MEDYCZNYCH

w cz. nr I zamówienia - DOSTAWA OPROGRAMOWANIA ORAZ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH

Zamawiający:

Centrum Medyczne "SANITAS" Sp z o. o.

ul. Okopowa 3

20-022 Lublin

WYKONAWCA (pełna nazwa):……………………………………………………..............................................

Adres siedziby Wykonawcy: ……………………..………………...……………………………….….……………………

imię i nazwisko osoby do kontaktu z Zamawiającym: ……...…………………………………………….…….

tel.: .………………………………………

e- mail: ………………………..……..…

Nr KRS: ……………………………….

NIP: …………………………..…………

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe pn. Dostawa oprogramowania, urządzeń oraz mebli medycznych składam/składamy ofertę na cz. nr I zamówienia pn. Dostawa oprogramowania oraz urządzeń medycznych:

CENA OFERTY:

Łączna cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: ................................ zł (słownie: …………………….…………………………………………..………………………………………………………….)

Na cenę tę składają się:

| Lp. | Opis zakresu przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Oprogramowanie diagnostyczne *) | 1 szt. |  |  | 23% |  |
| 2 | Rejestratory holtera EKG 12 kanałowe *) | 5 szt. |  |  | 8% |  |
| 2a | Wyposażanie rejestratorów holtera EKG 12 kanałowych **) | 5 szt. |  |  | 23% |  |
| 3 | Nowe rejestratory holtera *) | 5 szt. |  |  | 8% |  |
| 3a | Wyposażanie nowych rejestratorów holtera **) | 5 szt. |  |  | 23% |  |
| 4 | Aparat EKG + stolik *) | 1 szt. |  |  | 8% |  |
| 4a | Wyposażanie aparatu EKG + stolika **) | 1 szt. |  |  | 23% |  |
| 5 | EKG mobilne *) | 1 szt. |  |  | 8% |  |
| 5a | Wyposażanie EKG mobilnego **) | 1 szt. |  |  | 23% |  |
| 6 | Pulsoksymetr – monitor pacjenta *) | 1 szt. |  |  | 8% |  |
| 6a | Wyposażanie pulsoksymetru – monitora pacjenta **) | 1 szt. |  |  | 23% |  |
| Razem |  | xxx | xxx |  | xxx |  |

*) na fakturze z tytułu realizacji zobowiązania umownego musi pojawić się nazwa wskazana w tym wierszu tabeli kosztorysowej

**) Wypełnić, jeżeli zaoferowano elementy wyposażenia przedmiotu zamówienia, które są opodatkowane stawką podatku VAT wynoszącą 23% i/lub wskazać koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia objęte 23% VAT

PODWYKONAWSTWO:

Części zamówienia, których wykonanie planuję zlecić podwykonawcom: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OFEROWANE OPROGRAMOWANIE DIAGNOSTYCZNE:

Typ/model oferowanego oprogramowania diagnostycznego: _________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. |  | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Licencja na 10 stanowisk pracujących jednoczasowo nieograniczona czasowo |  |  |  |
|  | Moduły diagnostyczne które wchodzą w skład platformy Kardiologiczno-konsultacyjnej – spoczynkowe EKG, Holter Ciśnienia, Holter EKG, Komputerowa Spirometria, Próba wysiłkowa, Spirometria |  |  |  |
|  | Wbudowany moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN |  |  |  |
|  | Automatyczne archiwizowanie danych |  |  |  |
|  | Filtrowanie pacjentów po nazwisku, imieniu, ID Pacjenta (Pesel), Data urodzenia, Płeć |  |  |  |
|  | Filtrowanie badań po statusie – Nowe, Rejestrowane, Zapisane, Częściowo przetworzone, Zatwierdzone, |  |  |  |
|  | Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych |  |  |  |
|  | Obsługiwane standardy komunikacyjne HL7/DICOM/PACS |  |  |  |
|  | Możliwość Eksportowania wyników do PDF, JPG, XML |  |  |  |
|  | Możliwość instalacji na nieograniczonej ilości stanowisk w obrębie wspólnej sieci |  |  |  |
|  | Możliwość utworzenia nieograniczonej ilości kont dla użytkowników o różnych statusach dostępu |  |  |  |
|  | Dostęp do systemu zabezpieczony indywidualnym hasłem dla każdego z użytkowników |  |  |  |
|  | Możliwość przeglądania dziennika zdarzeń i logowań przez użytkownika z uprawnieniami administratora systemu |  |  |  |
|  | Moduł kalendarza do planowania i organizacji badań |  |  |  |
|  | Komunikacja z urządzeniami szyfrowana za pośrednictwem protokołu TLS |  |  |  |
|  | Komunikacja serwer-klient szyfrowana za pośrednictwem protokołu TLS 1.2 certyfikatem x.509 |  |  |  |
|  | Pliki z danymi szyfrowane za pośrednictwem algorytmu AES |  |  |  |
|  | Zarządzanie użytkownikami: - Z poziomu aplikacji (autoryzacja za pomocą nazwy użytkownika i hasła) - Active Directory |  |  |  |
|  | Definiowanie ról i praw użytkowników |  |  |  |
|  | Konfigurowalne zarządzanie hasłami (polityka silnych haseł) |  |  |  |
|  | „Pływające” cyfrowe licencje (brak kluczy sprzętowych) |  |  |  |
|  | Możliwość instalacji zbiorczej (na wielu urządzeniach jednocześnie) |  |  |  |
|  | Kompatybilność z systemem CardioPoint |  |  |  |
|  | Oprogramowanie przygotowane do wymagań unijnego rozporządzenia nr 2024/2847 (Cyber Resilience Act) |  |  |  |
|  | Obsługa kodów kreskowych w standardzie: Code128, Code39, CodeQr, PDF417 |  |  |  |
|  | Zarządzanie urządzeniami: - Aktywacja - Dezaktywacja |  |  |  |
|  | Obsługiwane języki: min. polski |  |  |  |
|  | Definiowanie ról i praw użytkowników |  |  |  |
|  | Możliwość Edycji interfejsu systemu i modyfikowania wyglądu oraz układu okien |  |  |  |
|  | Możliwość uzupełnienia wywiadu chorobowego pacjenta |  |  |  |
|  | Moduł Wykonywania pomiarów i analiz |  |  |  |
|  | Możliwość Analizy porównawczej zapisów spoczynkowego EKG |  |  |  |
|  | Możliwość akwizycji, analizy i archiwizacji danych EKG |  |  |  |
|  | Możliwość podglądu EKG na bieżąco z wszystkich 12 odprowadzeń EKG z analizą odcinka ST |  |  |  |
|  | Łatwe przejście do Szybkiego EKG |  |  |  |
|  | Długotrwałe monitorowanie w celu wykrycia arytmii w trybie LONG |  |  |  |
|  | Odprowadzenia Einthoven/Cabrer |  |  |  |
|  | Kontrola kontaktu elektrod |  |  |  |
|  | Automatyczna analiza sygnału z pomiarem odcinków EKG i wektokardiografią |  |  |  |
|  | Cyrkiel do ręcznego pomiaru zapisu EKG |  |  |  |
|  | Wizualizacja ST w formie map ST (wykresy kołowe) |  |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja tekstowa |  |  |  |
|  | Automatyczna analiza podczas zapisu |  |  |  |
|  | Moduł do obliczania długiego QT |  |  |  |
|  | Moduł porównawczy zapisów EKG |  |  |  |
|  | Moduł analizy oceny wystąpienia ryzyka nagłej śmierci sercowej w oparciu o kryteria z Seatle 2012 oraz International 2017 |  |  |  |
|  | Detekcja następujących zaburzeń – Wydłużenia odcinka QT, Odwrócenie załamków T, Obniżenie załamka ST, Zespół Brugadów typu 1, Patologiczny załamek Q, Preekscytacja komór, Niesprecyzowane opóźnienie przewodzenia, Całkowity blok lewej odnogi pęczka Hisa, Bradykardia zatokowa, przedwczesne podbudzenia komorowe, Tachyarytmia nadkomorowa, złożone arytmie komorowe, Blok pierwszego stopnia, Blok przedsionkowo komorowy 2 stopnia, AV blok trzeciego stopnia, Fala Epsilon, Powiększenie prawego przedsionka, odchylenie osi, złożony blok prawej odnogi pęczka Hisa |  |  |  |
|  | Możliwość wpisania interpretacji badania tak jak w edytorze tekstu |  |  |  |
|  | Możliwość skorzystania z gotowych fraz dotyczących zaburzeń i interpretacji badania |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru rodzaju metody, wg której obliczane jest QTC – Metoda Bazetta, Metoda Hodgesa, Metoda Fridericia, Metoda Framinghama |  |  |  |
|  | System posiada dostęp darmowych aktualizacji |  |  |  |
|  | Gwarancja: min. 12 miesięcy |  |  |  |
| Moduł Holtera EKG |  |  |  |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą Kardiologiczno-konsultacyjną w skład której wchodzą – spoczynkowe EKG, Holter Ciśnienia, Holter EKG, Komputerowa Spirometria |  |  |  |
|  | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (Holter EKG, Holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN |  |  |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji |  |  |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania |  |  |  |
|  | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi |  |  |  |
|  | Możliwość stosowania u dorosłych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost |  |  |  |
|  | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń |  |  |  |
|  | Możliwość wyłączenia z analizy dowolnego odprowadzenia- analiza tylko i wyłącznie z jednego odprowadzenia |  |  |  |
|  | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: - Analiza HRV w formie tabelarycznej HRV trendy - Analiza ST w formie tabelarycznej ST trendy - QT, QTc w formie analizy tabelarycznej QT, QTc trendy - Analiza QTc wg. Bazett’a. Hodges’a, Fridericia, Frimingham’a - Wykresy QT/RR oraz QT/HR - PQ w formie analizy tabelarycznej PQ trendy - Wykresy PQ/RR oraz PQ/HR |  |  |  |
|  | Monitor aktywności pacjenta- graficzna zobrazowanie aktywność pacjenta-kolor różowy: pacjent aktywny fizycznie; kolor niebieski- pacjent w stanie spoczynku |  |  |  |
|  | Obrazowanie Waterfall |  |  |  |
|  | Obrazowanie Relief- umożliwiający szybką detekcję migotania przedsionków |  |  |  |
|  | Obrazowanie Poincaré |  |  |  |
|  | Histogramy RR |  |  |  |
|  | Wykres PSD |  |  |  |
|  | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar wartości: P, PQ, QRS, QT, RR |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in. rytmu: Bradykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta). Tachykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta): Rytmu zastępczego: RR: Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej |  |  |  |
|  | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg, stronicowym i kaskady |  |  |  |
|  | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta |  |  |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB z możliwością wyświetlenia zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, karty SD |  |  |  |
|  | Menu programu i raporty w języku polskim |  |  |  |
|  | Możliwość stworzenia nieograniczonej ilości kont użytkownika |  |  |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji |  |  |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania |  |  |  |
|  | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych |  |  |  |
|  | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie |  |  |  |
|  | Możliwość scalania szablonów |  |  |  |
|  | Możliwość usunięcia szumów |  |  |  |
|  | Możliwość usunięcia wybranego pobudzenia lub grupy pobudzeń |  |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca przed rozpoczęciem monitorowania, przed wczytaniem badania, w trakcie analizy zapisu |  |  |  |
|  | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza |  |  |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym |  |  |  |
|  | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. |  |  |  |
|  | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. |  |  |  |
|  | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii |  |  |  |
|  | Tachogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV |  |  |  |
|  | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. |  |  |  |
|  | Podgląd do wartości granicznych ST w formie tabelarycznej |  |  |  |
|  | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG |  |  |  |
|  | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta |  |  |  |
|  | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. |  |  |  |
|  | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY |  |  |  |
|  | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach. |  |  |  |
|  | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię |  |  |  |
|  | Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy |  |  |  |
| Moduł Holter ABPM |  |  |  |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą Kardiologiczno-konsultacyjną w skład której wchodzą – spoczynkowe EKG, Holter Ciśnienia, Holter EKG, Komputerowa Spirometria |  |  |  |
|  | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, ergospirometria) |  |  |  |
|  | Okres rejestracji ciśnienia krwi: 24, 27, 48, 51 godzin |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia Interwałów pomiaru: 5 – 60 (5,10,15,20,25,30,40,60) |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników |  |  |  |
|  | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie |  |  |  |
|  | Możliwość stworzenia indywidualnego plan pomiarowego |  |  |  |
|  | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów |  |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów |  |  |  |
|  | Min 10 wbudowanych norm, wg których interpretowane są pomiary: AHA 2005, AHA 2008, ESH 2003, ESH 2016 pediatria - według wieku, AHA 2017, ESH 2016 pediatria - według wzrostu, ESH/ESC 2018, Chaloupecky 2006, NHFA 2002, NICE 2011 Oraz możliwość zdefiniowania własnej normy dla danego badania |  |  |  |
|  | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu |  |  |  |
|  | Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy |  |  |  |
| Moduł EKG |  |  |  |  |
|  | 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania |  |  |  |
|  | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię |  |  |  |
|  | Modyfikacje pozycji punktu J |  |  |  |
|  | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz |  |  |  |
|  | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn |  |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem |  |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP |  |  |  |
|  | Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie |  |  |  |
|  | Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia |  |  |  |
|  | Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia |  |  |  |
|  | Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3 , 6- i 12-kanałowym |  |  |  |
|  | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby |  |  |  |
|  | W zestawie przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej) |  |  |  |
|  | Wykresy kołowe przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu |  |  |  |
|  | Trendy ST dla wszystkich kanałów |  |  |  |
|  | Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia |  |  |  |
|  | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii |  |  |  |
|  | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku |  |  |  |
|  | Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania |  |  |  |
|  | Konfigurowanie parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych |  |  |  |
|  | Alarmy przekroczenia tętna, ciśnienia |  |  |  |
|  | Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama) |  |  |  |
|  | Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG |  |  |  |
|  | Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania |  |  |  |
|  | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. |  |  |  |
|  | Cyrkiel do pomiarów manualnych |  |  |  |
|  | Konfigurowanie raportu końcowego |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), przełączanie na funkcję RAMP |  |  |  |
|  | Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni |  |  |  |
|  | Archiwizacja danych medycznych |  |  |  |
|  | Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów |  |  |  |
|  | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY |  |  |  |
|  | Protokoły prób wysiłkowych na bieżni: Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3 |  |  |  |
|  | Moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International. |  |  |  |
|  | Schemat rozmieszczenia elektrod z niezależną kontrolą jakość podłączenia każdej elektrody |  |  |  |
|  | Stacja Robocza z monitorem min 23”, dysk Twardy min 500 GB Pamięć Ram min 8 GB. Drukarka laserowa z funkcją autoduplex. System Operacyjny Windows 11 lub równoważny, Mysz bezprzewodowa, Klawiatura bezprzewodowa. |  |  |  |
| Moduł Wysiłkowy |  |  |  |  |
|  | 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania |  |  |  |
|  | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię |  |  |  |
|  | Modyfikacje pozycji punktu J |  |  |  |
|  | Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz |  |  |  |
|  | Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn |  |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem |  |  |  |
|  | Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP |  |  |  |
|  | Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie |  |  |  |
|  | Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia |  |  |  |
|  | Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia |  |  |  |
|  | Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanałowym |  |  |  |
|  | Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby |  |  |  |
|  | W zestawie przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej) |  |  |  |
|  | Wykresy kołowe przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu |  |  |  |
|  | Trendy ST dla wszystkich kanałów |  |  |  |
|  | Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia |  |  |  |
|  | Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii |  |  |  |
|  | Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku |  |  |  |
|  | Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby |  |  |  |
|  | Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania |  |  |  |
|  | Konfigurowanie parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych |  |  |  |
|  | Alarmy przekroczenia tętna, ciśnienia |  |  |  |
|  | Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama) |  |  |  |
|  | Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG |  |  |  |
|  | Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania |  |  |  |
|  | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. |  |  |  |
|  | Cyrkiel do pomiarów manualnych |  |  |  |
|  | Konfigurowanie raportu końcowego |  |  |  |
|  | Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), przełączanie na funkcję RAMP |  |  |  |
|  | Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni |  |  |  |
|  | Archiwizacja danych medycznych |  |  |  |
|  | Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów |  |  |  |
|  | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY |  |  |  |
|  | Protokoły prób wysiłkowych na bieżni: Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3 |  |  |  |
|  | Moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International |  |  |  |
|  | Schemat rozmieszczenia elektrod z niezależną kontrolą jakość podłączenia każdej elektrody |  |  |  |
| Moduł Spirometryczny |  |  |  |  |
|  | Temperatura otoczenia: + 10°C do + 40°C |  |  |  |
|  | Zalecana temperatura otoczenia: + 17°C do + 28°C (aby uniknąć jakiejkolwiek reakcji oskrzelowej) |  |  |  |
|  | Wilgotność względna: 25% do 95% |  |  |  |
|  | Ciśnienie barometryczne: 700 hPa do 1100 hPa |  |  |  |
|  | Korekcja BTPS: automatyczna |  |  |  |
|  | Wdech / wydech: tak / tak |  |  |  |
|  | Spirometria natężona: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, |  |  |  |
|  | MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, |  |  |  |
|  | FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Wiek płuc |  |  |  |
|  | Wartości wzorcowe: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS, Perreira – Brazylia, LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977 |  |  |  |
|  | Interpretacja: Enright, ATS, BTS, GOLD |  |  |  |
|  | Zachęta dla dzieci: tak |  |  |  |
|  | Zakres przepływu (litry/s): 16 l/s (wdech / wydech) |  |  |  |
|  | dokładność (50 ml/s do 16 l/s): ± 5% lub 50 ml/s |  |  |  |
|  | Zakres objętości (litry): 0,025 do 8 litrów |  |  |  |
|  | dokładność (0,025 do 8 l): ± 3% lub 50 ml |  |  |  |
|  | Opór przepływu: < 79 Pa / l/s |  |  |  |
|  | Czujnik temperatury: + 10°C do + 40°C |  |  |  |
|  | Dokładność: ± 3% dla 25°C |  |  |  |
|  | Czujnik ciśnienia barometrycznego: 700 – 1200 hPa |  |  |  |
|  | Dokładność: ± 2% |  |  |  |
|  | Czujnik wilgotności względnej: 0 do 100% wilgotności |  |  |  |
|  | dokładność: ± 4% dla 25°C, 30 do 80% wilgotności |  |  |  |
|  | Rozdzielczość ADC: 12 bitów |  |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 1000 Hz |  |  |  |
|  | Normy bezpieczeństwa: IEC 601 -1, IEC 601 -1 -2, IEC 601 -1 -4, ISO 14971 |  |  |  |
|  | Normy spirometrii: EN 13826, standardy ATS/ERS 2005 |  |  |  |
|  | Wyposażenie: - przepływomierz z kablem komunikacyjnym, - zestaw 4 sensorów z plastikowymi ustnikami, - zacisk na nos - pompa kalibracyjna |  |  |  |

OFEROWANE REJESTRATORY HOLTERA EKG 12 KANAŁOWE:

Typ/model oferowanych rejestratorów holtera EKG 12 kanałowych: ___________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. |  | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Urządzenie nie starsze niż 2026 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe |  |  |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Rejestrator kompatybilny z posiadanym przesz Zamawiającego System Holtera BTL CardioPoint |  |  |  |
|  | Rejestrator 3, 7, 12-kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) |  |  |  |
|  | Zapis danych w trybie 3 i 7 kanałowym z 5 elektrod i 12-kanałowym z 10 elektrod |  |  |  |
|  | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - 12 odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 |  |  |  |
|  | Klawiatura: Mikroprzełączniki |  |  |  |
|  | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń |  |  |  |
|  | Minimum dwa sposoby weryfikacji poprawności podłączenia elektrod na ekranie rejestratora- wykres słupkowy zakłóceń, prezentacja wstęgi EKG z każdego odprowadzenia |  |  |  |
|  | Czas zapisu: 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni i nieograniczony |  |  |  |
|  | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń) |  |  |  |
|  | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta |  |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD do 2,1” o rozdzielczości min. 128x64 |  |  |  |
|  | Waga rejestratora max. 110g |  |  |  |
|  | Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 24 mm |  |  |  |
|  | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm |  |  |  |
|  | Transmisja danych za pomocą USB,z możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera oraz przy użyciu Karty SD |  |  |  |
|  | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta |  |  |  |
|  | Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora |  |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz |  |  |  |
|  | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity |  |  |  |
|  | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz |  |  |  |
|  | Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB |  |  |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora |  |  |  |
|  | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz |  |  |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów |  |  |  |
|  | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ |  |  |  |
|  | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu |  |  |  |
|  | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego |  |  |  |
|  | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy |  |  |  |
|  | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA |  |  |  |
|  | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. |  |  |  |
|  | Obudowa z PC-ABS |  |  |  |

OFEROWANE NOWE REJESTRATORY HOLTERA:

Typ/model oferowanych nowych rejestratorów holtera: _____________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. | Wymagany parametr |  | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  |  | Urządzenie nie starsze niż 2026 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe |  |  |
|  |  | Parametry ogólne |  |  |
|  |  | Holter ABPM (ciśnieniowy / RR) – urządzenie medyczne służące do wykonywania pomiaru ciśnienia skurczowego i rozkurczowego |  |  |
|  |  | Możliwość wykonania badania trwającego max 51 godz. |  |  |
|  |  | Pojemność pamięci: co najmniej 600 pomiarów |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru ciśnienia krwi co najmniej 25 – 260 mmHg |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru Pulsu co najmniej 40 – 200 uderzeń na minutę |  |  |
|  |  | Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% (w zależności od tego która wartość jest większa) |  |  |
|  |  | Metoda pomiaru oscylometryczna, szybkie wypuszczanie |  |  |
|  |  | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg |  |  |
|  |  | Pompa kontrolowana automatycznie |  |  |
|  |  | Sensor ciśnienia - Piezorezystywny |  |  |
|  |  | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku. |  |  |
|  |  | Komunikacja z komputerem poprzez port USB-C (kompatybilny przewód jest częścią zestawu) |  |  |
|  |  | Tryb nocny: wyciszenie dźwięków rutynowych pomiarów |  |  |
|  |  | Przycisk informacji o pobraniu leku |  |  |
|  |  | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły: BHS, AAMI |  |  |
|  |  | Wyświetlacz LCD w rejestratorze |  |  |
|  |  | Wyświetlenie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora |  |  |
|  |  | Zasilanie z dedykowanego akumulatora |  |  |
|  |  | Wymiana akumulatora możliwa przez użytkownika |  |  |
|  |  | Waga z włożonym akumulatorem nie więcej niż 140g |  |  |
|  |  | Waga z włożonym akumulatorem i średnim mankietem nie więcej niż 270g |  |  |
|  |  | Rozmiary rejestratora: nie większy niż 90 x 88 x 29 mm |  |  |
|  |  | W zestawie z rejestratorem pokrowiec na urządzenie, mankiet, dwa akumulatory, ładowarka |  |  |
|  |  | Kompatybilność z mankietami w rozmiarach: 24-32 cm – średni (jest częścią zestawu) 32-38 cm – duży (nie jest częścią zestawu) 20-24 cm – mały (nie jest częścią zestawu) |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polski |  |  |

OFEROWANY APARAT EKG + STOLIK:

Typ/model oferowanego aparatu EKG + stolika: ____________________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________ Oferowany okres gwarancji: _____ miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń

| Lp. |  | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Urządzenie nie starsze niż 2026 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe |  |  |  |
|  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Dotykowy ekran min. 12,1 cali o rozdzielczości min. 1280 x 800 px. |  |  |  |
|  | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): - Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. - Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. Bezczynności - Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa) |  |  |  |
|  | Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami. |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny |  |  |  |
|  | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod |  |  |  |
|  | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY |  |  |  |
|  | Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: - sygnału dźwiękowego, - ikony na wyświetlaczu, - diody LED |  |  |  |
|  | Taca na papier mieszcząca min. 42 metry bieżące papieru w jednym arkuszu |  |  |  |
|  | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie |  |  |  |
|  | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie papieru perforowanego składanego o wymiarach: Długość 280 mm ± 0.2 m; Szerokość 210 mm ± 0.5 mm; Oraz Długość 280 mm ± 0.2 mm; Szerokość 214,5 mm ± 0.5 mm. Wykrywanie znacznika perforacji. |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: - Informacje o pacjencie - Data i godzina wykonania badania - Rodzaj i długość badania - Login wykonującego badania - Odprowadzenia EKG - Sugerowana interpretacja - Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG - Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST - Wstęga rytmu w badaniu EKG - Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG - Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG - Pole podsumowania Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) |  |  |  |
|  | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: - Tętno, - imię i nazwisko pacjenta, - identyfikator pacjenta, - godzina, - wskaźnik naładowania baterii, - powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, - zapis krzywych EKG, - ciśnienie krwi, - waga i wzrost pacjenta, - oznaczenia elektrod, - ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, - asystent podłączenia elektrod, - wskazanie odłączenia elektrod, - login wykonującego badanie, Wizualna prezentacja poziomu odcinka ST w formie wykresów kołowych. |  |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji |  |  |  |
|  | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania |  |  |  |
|  | Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami. |  |  |  |
|  | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania. |  |  |  |
|  | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc |  |  |  |
|  | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału |  |  |  |
|  | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 |  |  |  |
|  | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 |  |  |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych |  |  |  |
|  | 10 fizycznych odprowadzeń |  |  |  |
|  | 12 kanałów EKG |  |  |  |
|  | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. |  |  |  |
|  | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera. |  |  |  |
|  | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. |  |  |  |
|  | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. |  |  |  |
|  | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły |  |  |  |
|  | W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego EKG |  |  |  |
|  | Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3200 badań / 2000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników. |  |  |  |
|  | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. |  |  |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer |  |  |  |
|  | Zestawy filtrów w trybie Auto: - Predefiniowany zestaw - Automatyczny dobór filtrów. - Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów Możliwość wyłączenie filtrów |  |  |  |
|  | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. |  |  |  |
|  | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. |  |  |  |
|  | Możliwość ponownego filtrowania sygnału |  |  |  |
|  | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją |  |  |  |
|  | Kabel Pacjenta składający się z modułu sterującego z wbudowanym przyciskiem wykonania badania |  |  |  |
|  | Dwie niezależne wiązki kabli wpinane do modułu pacjenta - 6 odprowadzeń przedsercowych - 4 odprowadzenia kończynowe |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz |  |  |  |
|  | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity |  |  |  |
|  | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS |  |  |  |
|  | Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa |  |  |  |
|  | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 420 raportów |  |  |  |
|  | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 1,5 godziny |  |  |  |
|  | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 3,5 godzin |  |  |  |
|  | Czas ładowania max. 4 godziny |  |  |  |
|  | Wbudowane fabrycznie minimum 4 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych |  |  |  |
|  | Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI |  |  |  |
|  | Możliwość współpracy z worklistą systemu szpitalnego (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu) |  |  |  |
|  | Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. Do wyboru 3 formaty. |  |  |  |
|  | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji |  |  |  |
|  | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) |  |  |  |
|  | Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty: - IEC 60601-1 lub równoważną, - IEC 60601-1-2 lub równoważną, - IEC 60601-2-25 lub równoważną, - CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, - Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO) |  |  |  |
|  | W zestawie dedykowany stolik jezdny do urządzenia |  |  |  |
|  | Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy |  |  |  |

OFEROWANE EKG MOBILNE:

Typ/model oferowanego EKG mobilnego: ____________________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________

| Lp. | Wymagany parametr |  | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  |  | Urządzenie nie starsze niż 2026 rok, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe |  |  |
|  |  | Parametry ogólne |  |  |
|  |  | Dotykowy ekran min. 7 cali o rozdzielczości min. 1024 x 600 px. |  |  |
|  |  | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): - Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut bezczynności. - Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. - Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa). |  |  |
|  |  | Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny |  |  |
|  |  | Kompatybilność z systemem elektrod podciśnieniowych (system nie wchodzi w skład zestawu) |  |  |
|  |  | Wyzwalacz QRS - QRS trigger / TTL Output |  |  |
|  |  | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. |  |  |
|  |  | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY |  |  |
|  |  | Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: - sygnału dźwiękowego, - ikony na wyświetlaczu, - diody LED |  |  |
|  |  | Pojemnik na papier mieszczący co najmniej 22,6 metrów bieżących papieru w jednej rolce |  |  |
|  |  | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie |  |  |
|  |  | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie rolki o szerokość 111.5 +/- 0.5 mm o średnicach 47mm i mniejszych. |  |  |
|  |  | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: - Informacje o pacjencie - Data i godzina wykonania badania - Rodzaj i długość badania - Login wykonującego badania - Odprowadzenia EKG - Sugerowana interpretacja - Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG - Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST - Wstęga rytmu w badaniu EKG - Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG - Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG - Pole podsumowania - Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) |  |  |
|  |  | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: - Tętno, - Imię i nazwisko pacjenta, - Identyfikator pacjenta, - Godzina, - Wskaźnik naładowania baterii, - Powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, - Zapis krzywych EKG, - Ciśnienie krwi, - Waga i wzrost pacjenta, - Oznaczenia elektrod, - Ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, - Asystent podłączenia elektrod, - Wskazanie odłączenia elektrod, - Login wykonującego badanie |  |  |
|  |  | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji |  |  |
|  |  | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania |  |  |
|  |  | Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami |  |  |
|  |  | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania |  |  |
|  |  | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc |  |  |
|  |  | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału |  |  |
|  |  | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 |  |  |
|  |  | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 |  |  |
|  |  | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych |  |  |
|  |  | 10 fizycznych odprowadzeni |  |  |
|  |  | 12 kanałów EKG |  |  |
|  |  | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. |  |  |
|  |  | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) |  |  |
|  |  | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera. |  |  |
|  |  | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. |  |  |
|  |  | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń. |  |  |
|  |  | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 |  |  |
|  |  | W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego badania EKG |  |  |
|  |  | Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3200 badań / 2000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników. |  |  |
|  |  | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. |  |  |
|  |  | Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer |  |  |
|  |  | Zestawy filtrów w trybie Auto: - Predefiniowany zestaw - Automatyczny dobór filtrów - Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów - Możliwość wyłączenie filtrów |  |  |
|  |  | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. |  |  |
|  |  | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. |  |  |
|  |  | Możliwość ponownego filtrowania sygnału |  |  |
|  |  | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją |  |  |
|  |  | Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz |  |  |
|  |  | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity |  |  |
|  |  | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS |  |  |
|  |  | Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM |  |  |
|  |  | Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa |  |  |
|  |  | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 420 raportów |  |  |
|  |  | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 150 minut |  |  |
|  |  | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 350 minut |  |  |
|  |  | Czas ładowania max. 4 godziny |  |  |
|  |  | Wbudowane fabrycznie minimum 3 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych |  |  |
|  |  | Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI, praca w trybie Hotspot |  |  |
|  |  | Współpraca z siecią wifi 2.4 GHz, 5 GHz |  |  |
|  |  | Wbudowane protokoły WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |  |  |
|  |  | Szyfrowanie sieci przy użyciu TLS 1.2 Urządzenie łączy się wyłącznie z serwerem skonfigurowanym przez użytkownika i tylko upoważniony użytkownik może to skonfigurować w urządzeniu |  |  |
|  |  | Możliwość współpracy z worklistą systemu HIS (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu) |  |  |
|  |  | Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. Do wyboru 3 formaty. |  |  |
|  |  | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji |  |  |
|  |  | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) |  |  |
|  |  | Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty: - IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25 lub im równoważne - CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, - Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, - Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). |  |  |
|  |  | W zestawie dedykowany stolik z wysięgnikiem na kabel pacjenta |  |  |
|  |  | Maksymalna waga urządzenia 1,70 kg |  |  |
|  |  | Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy |  |  |

OFEROWANY PULSOKSYMETR – MONITOR PACJENTA:

Typ/model oferowanego pulsoksymetru – monitora pacjenta: ________________________________________ Producent: __________________________________________________________________________________

| Lp. |  | Wymagany parametr | Odpowiedź Wykonawcy – TAK/NIE Należy podać zakresy lub opisać oferowane parametry | Należy podać nr strony instrukcji, karty katalogowej lub innego dokumentu producenta potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Wymiary: max. 254 mm (szerokość) x max. 90 mm (wysokość) x max. 185 mm (długość) |  |  |  |
|  | Waga ≤1,5 kg |  |  |  |
|  | Ekran: kolorowy dotykowy LCD, wymiary: min.4,0”, min. 480 x 272 pikseli |  |  |  |
|  | Podświetlenie zakres: 0-5 |  |  |  |
|  | Przechowywanie danych: trend 168 godzin, rozdzielczość: 1 min. |  |  |  |
|  | Wyświetlanie tabeli trendów graficznych / trendów krótkoterminowych / długoterminowych |  |  |  |
|  | Automatyczna regulacja jasności |  |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna do przechowywania danych |  |  |  |
|  | Karta SD min. 8GB |  |  |  |
|  | Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy 11,1 V 4400mA, Czas pracy (gdy jest w pełni naładowany): min.4 godzin, Czas ładowania (do całkowitego naładowania): max. 5 godziny |  |  |  |
|  | Tryb pracy: ciągły |  |  |  |
|  | Dedykowana rączka do przenoszenia urządzenia |  |  |  |
|  | Monitorowanie pulsu, oraz wysycenia krwi tlenem, |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o NIBP, możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 w technologii Masimo, możliwość rozbudowy o EtCO2 |  |  |  |
|  | Jednostka pomiaru: „mmHg” lub „kPa” |  |  |  |
| Alarm: |  |  |  |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny |  |  |  |
|  | Regulowane limity alarmowe |  |  |  |
|  | Regulacja głośności alarmu |  |  |  |
|  | Opóźnienie alarmu: wyłączone, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s lub 8s. |  |  |  |
| SpO2: |  |  |  |  |
|  | Zakres wyświetlania: 0% ~ 100% |  |  |  |
|  | Dokładność SpO2: ±2% (w zakresie 70%~100%) |  |  |  |
|  | Zakres limitu alarmowego SpO2: górny: 1%~100%, dolny: 0%~99% |  |  |  |
| PR: |  |  |  |  |
|  | Zakres wyświetlania 25~250bpm |  |  |  |
|  | Rozdzielczość ±1 bpm |  |  |  |
|  | Dokładność: ±2% lub ±2bpm, w zależności od tego, która wartość jest większa |  |  |  |
| NIBP: |  |  |  |  |
|  | Metoda pomiaru: Automatyczna metoda oscylometryczna |  |  |  |
|  | Tryb pracy: Ręczny, automatyczny, |  |  |  |
|  | Interwał pomiaru w trybie automatycznym: 1/2/3/4/5/10/15/30/60/90/120/180/240/480min |  |  |  |
|  | Skurczowe ciśnienie krwi: dorośli: 40-270 mmHg |  |  |  |
|  | Średnie ciśnienie krwi: dorośli: 20-230 mmHg |  |  |  |
|  | Rozkurczowe ciśnienie krwi: dorośli: 10-210 mmHg |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru: Maksymalny średni błąd: ±5mmHg Maksymalne średnie odchylenie: 8mmHg |  |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania i analizy danych |  |  |  |
|  | Wyświetlanie danych wskaźnika perfuzji – wykres słupkowy / cyfrowy |  |  |  |
|  | Wysoka wydajność pomiaru podczas ruchu przy niskiej perfuzji |  |  |  |
|  | HL7 eksport do klinicznych systemów informacyjnych |  |  |  |
|  | Stopień ochrony wlotu cieczy IPX2 |  |  |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie UE |  |  |  |
|  | Gwarancja nie mniej niż 12 miesięcy |  |  |  |

Jednocześnie oświadczam/oświadczamy, iż:

  - nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz.U. z 2025 r., poz. 514),

  - zapoznałem/zapoznałam/zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę/nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję/przyjmujemy warunki w nim zawarte,

  - przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu, a produkty kwalifikowane jako wyrób medyczny posiadają oznakowanie znakiem CE i dokumenty potwierdzające ich zgodność z odpowiednią dyrektywą dla tych produktów, a także, iż kopie tych dokumentów zostaną dostarczone Zamawiającemu na etapie dostawy (lub wcześniej, na każde wezwanie Zamawiającego),

  - w przypadku udzielenia mi/nam zamówienia, zawrę/zawrzemy umowę na warunkach określonych w treści Zapytania ofertowego,

  - zobowiązuję się/zobowiązujemy się do realizacji zamówienia zgodne z zasadą DNSH (Do No Significant Harm – zasada nieczynienia poważnej szkody środowisku, zgodnie z art. 17 rozporządzenia UE nr 2020/852). W szczególności oświadczam, że oferowane urządzenie (o ile ma zastosowanie):

- spełnia wymogi dyrektywy RoHS (ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym);

- podlega przepisom dotyczącym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), a Wykonawca zapewnia odpowiednie procedury utylizacji/recyklingu;

- charakteryzuje się efektywnością energetyczną zgodną z aktualnymi normami branżowymi, minimalizując zużycie energii w cyklu życia produktu,

  - w przypadku udzielenia mi/nam zamówienia wykonam/wykonany umowę na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego,

  - jestem związany/związana/ jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu,

  - świadomy/świadoma/świadomi odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję/informujemy, iż dane zawarte w złożonej ofercie oraz wszystkich załączonych do niej dokumentach i oświadczeniach są zgodne z prawdą,

  - wypełniłem/wypełniłam/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskałam/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

| ………………………………………… (miejscowość i data) | …………………………………………… (podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy) |
| --- | --- |

O ile dotyczy.

Łączna cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia musi dotyczyć wykonania całego przedmiotu zamówienia opisanego w Zapytaniu ofertowym w tym w Załącznikach do niego, dotyczącego cz. nr I zamówienia.

Proszę wpisać, jeżeli Wykonawca przewiduje realizację zamówienia z udziałem podwykonawcy/podwykonawców.

Treść oświadczenia należy odpowiednio zmodyfikować, tak, by było ono złożone zgodnie z prawdą.