Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2026/KPO – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Centrum Medyczne Dąbrowa-Dąbrówka Sp. z o.o.

Ul. Sojowa 22, 81-589 Gdynia

Przedmiot zamówienia – zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie Aparatu USG do wykonywania badań USG i ECHO serca z opcją badania przezprzełykowego 1 szt.

Zamówienie obejmuje również:

- transport i wniesienie urządzenia,

- montaż i instalację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- uruchomienie i testy akceptacyjne,

- szkolenie personelu,

- zapewnienie gwarancji i serwisu.

Oferowany rezonans magnetyczny musi być:

- fabrycznie nowy,

- niepowystawowy,

- wyprodukowany nie wcześniej 2025 roku,

- kompletny, tj. musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do jego prawidłowego uruchomienia, eksploatacji oraz realizacji badań diagnostycznych zgodnie z jego przeznaczeniem

Oferowane urządzenie musi być zgodne z obowiązującymi normami oraz standardami dla urządzeń medycznych tej klasy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z urządzeniem:

- instrukcji obsługi w języku polskim,

- dokumentacji technicznej,

- dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i użytkowania,

- kart katalogowych lub równoważnych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych.

Instrukcje dla Wykonawcy dotyczące sposobu wypełnienia specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna określa minimalne wymagania techniczne dla oferowanego aparatu USG oraz parametry podlegające ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji tabeli poprzez:

- potwierdzenie spełnienia wymagań poprzez wpisanie „TAK”,

- podanie wymaganych wartości liczbowych lub opisowych – w przypadku parametrów, dla których wskazano obowiązek ich podania.

W przypadku parametrów określonych jako:

- „TAK” – oznacza to parametr obligatoryjny, który musi zostać spełniony,

- „≥ / ≤ / > / <” – oznacza parametr obligatoryjny z określonym progiem granicznym, który musi zostać spełniony przez oferowane urządzenie.

- „≥ / ≤ / > / <” wraz z ilością punktów – oznacza parametr nieobligatoryjny, który nie musi zostać spełniony, jednakże wpisana wartość przez oferenta wpłynie na ilość przyznanych punktów przy ocenie oferty.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów obligatoryjnych lub brak potwierdzenia ich spełnienia skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

W przypadku parametrów ocenianych (punktowanych):

- Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości oferowanego parametru,

- punkty zostaną przyznane zgodnie z zasadami określonymi w tabeli,

- brak podania wartości lub brak spełnienia parametru ocenianego skutkuje nieprzyznaniem punktów, lecz nie powoduje odrzucenia oferty.

Wszystkie wartości parametrów muszą być podane w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości co do spełnienia danego parametru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających deklarowane parametry, w szczególności:

- kart katalogowych,

- dokumentacji technicznej producenta,

- oświadczeń producenta.

Brak przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów na wezwanie Zamawiającego może skutkować odrzuceniem oferty. Oferowane parametry muszą odpowiadać rzeczywistym właściwościom oferowanego urządzenia i być zgodne z dokumentacją producenta. Zamawiający dopuszcza tolerancję parametrów technicznych wyłącznie w przypadku, gdy wynika ona wprost z oficjalnej dokumentacji producenta urządzenia.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI

Kolumna zawiera informację dla Wykonawcy, czy za dany parametr przyznawane są punkty w ramach kryterium „Parametry techniczne” lub inne kryterium np. dany parametr, a jeżeli tak – w jaki sposób.

- dla parametrów niepunktowanych – w tej kolumnie znajduje się informacja „bez punktacji”.

- dla parametrów punktowanych – w tej kolumnie podane są szczegółowe zasady przyznawania punktów (np. przedziały wartości i odpowiadające im punkty), np.:

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Uwaga: Zamawiający nie dokonuje oceny oferty na podstawie tej kolumny. Ocena oferty następuje na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, przy uwzględnieniu zasad wskazanych w niniejszej kolumnie oraz w zapytaniu ofertowym. W przypadku wątpliwości, czy oferowany parametr jest spełniony, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnienie parametru. Niewykazanie spełnienia parametru na żądanie Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

Aparatu USG do wykonywania badań USG i ECHO serca z opcją badania przezprzełykowego 1 szt.

Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………………..…………………

Typ/Model aparatu: ……………………………………………………………………………………….…………………

Rok produkcji min. 2025: …………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia i pozostałe wymagania | Warunek | Parametr oceniany | Parametr oferowany / opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK | bez punktacji |  |
|  | Rok produkcji aparatu | Min. 2025 | bez punktacji |  |
|  | Konstrukcja |  |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy | bez punktacji |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK | bez punktacji |  |
|  | Liczba niezależnych, aktywnych, cyfrowych kanałów przetwarzania | Min. 14 500 000 | 14 500 000 – 0 pkt. >14 500 000 – 10 pkt. |  |
|  | Liczba fizycznych kanałów nadawczych (TX) | Min. 256 | bez punktacji |  |
|  | Liczba fizycznych kanałów odbiorczych (RX) | Min. 256 | bez punktacji |  |
|  | Pamięć RAM | Min. 16 GB | bez punktacji |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 | bez punktacji |  |
|  | Ilość gniazd parkingowych | Min. 2 | bez punktacji |  |
|  | Dynamika systemu | Min. 360 dB | bez punktacji |  |
|  | Monitor LCD bez przeplotu, z płynną regulacją kontrastu, jasności, podświetlenia matrycy, z możliwością pochylenia, obrotu i zmiany wysokości względem konsoli, na wieloprzegubowym ramieniu z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach | Przekątna ekranu min. 23 cale | bez punktacji |  |
|  | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obu stronach, ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra–dół, lewo–prawo | TAK | bez punktacji |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna ekranu min. 10 cali | bez punktacji |  |
|  | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna spod pulpitu sterującego | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 1 MHz do 25 MHz. | bez punktacji |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 70 000 obrazów | bez punktacji |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 800 s | 800 s – 0 pkt. > 800 s – 10 pkt. |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 2 kursorów | TAK | 2 kursory – 0 pkt. >2 kursory – 10 pkt. |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 0,75 - 50 cm | bez punktacji |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 350 | bez punktacji |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK | bez punktacji |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) w trybie B osiągane podczas badania i wyświetlane na ekranie ultrasonografu | Min. 3300 obrazów/s | 3300 obrazów/s – 0 pkt. >3300 obrazów/s – 10 pkt. |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 600 obrazów/s | bez punktacji |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI | Min. 1400 obrazów/s | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 14 pasm częstotliwości | 14 pasm częstotliwości – 0 pkt. >14 pasm częstotliwości – 10 pkt. |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu jednym przyciskiem (min. wzmocnienie, TGC, prędkość propagacji fal ultradźwiękowych) oraz realizowana w czasie rzeczywistym, ciągła przestrzenna regulacja wzmocnienia | TAK | bez punktacji |  |
|  | Technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania w czasie rzeczywistym z syntezą wielu typów wiązek ultradźwiękowych w tym wiązek o różnej częstotliwości | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s | bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min. 0,05 - 20 kHz | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK | bez punktacji |  |
|  | Tryb obrazowy wizualizujący mikroprzepływy w bardzo dużej liczbie klatek na sekundę, nie wykorzystujący detekcji zmiany fazy odbieranego sygnału | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,0 m/s | bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego | Min. 0,05 do 52 kHz | bez punktacji |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm | bez punktacji |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni | bez punktacji |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni | bez punktacji |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku | Min. +/- 80 stopni | bez punktacji |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI – funkcja dostępna na wszystkich oferowanych głowicach | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array | Min.: +/- 16 m/s (przy zerowym kącie bramki) | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Convex i Liniowej | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego | Min. 1 - 40 kHz | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 10 | bez punktacji |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zaimplementowana do systemu technologia kognitywna oparta na sztucznej inteligencji (AI) do dokładniejszej wizualizacji granic tkanek, redukcji szumów i artefaktów w szczególności w głęboko położonych narządach | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | TAK | bez punktacji |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK | bez punktacji |  |
|  | Moduł EKG z funkcją wykrywania regularnego pulsu z arytmii (RRp/RRpp) wraz analizą krzywej oddechowej | TAK | bez punktacji |  |
|  | Funkcja oceny regionalnego odkształcenia mięśnia lewej komory oraz globalnego odkształcenia podłużnego (GLS) z wykorzystaniem techniki śledzenia plamek (speckle tracking), wspierana technologią AI, umożliwiająca jednoczesne, automatyczne obrysowanie lewej komory w trzech projekcjach oraz równoczesną analizę wszystkich trzech projekcji. Dostępny graficzny wskaźnik poprawności wykonania analizy dla każdej z projekcji. Wynik obejmuje co najmniej GLS oraz EF | TAK | bez punktacji |  |
|  | Automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej lewej komory (EF) w czasie rzeczywistym | TAK | bez punktacji |  |
|  | Automatyczne pomiary w trybie 2D min. M.Simpson, GLS (3P), Area-Length, Pombo, Teichholz, FAC | TAK | bez punktacji |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT | TAK | bez punktacji |  |
|  | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK | bez punktacji |  |
|  | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Funkcja pomiaru stosunku elastyczności tkanki analizowanej do referencyjnej. Możliwość uruchomienia asystenta automatycznie dobierającego tkankę referencyjną oraz wyznaczającego oba obszary pomiarowe | TAK | bez punktacji |  |
|  | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z pomiarem atenuacji (tłumienia) oraz współczynnika stłuszczenia wątroby wyrażonego w %, pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa | TAK | bez punktacji |  |
|  | Współczynnik określający stopień stłuszczenia wątroby wyrażony w procentach (%) – wyznaczany na podstawie min. współczynnika tłumienia, współczynnika rozproszenia wstecznego oraz odchylenia standardowego | TAK | bez punktacji |  |
|  | Elastografia Shear Wave oraz Elastografia Strain wykonywane jednocześnie w trybie Dual. Możliwość wykonania pomiarów SWM (min. prędkość, elastyczności, wartość tłumienia oraz współczynnik stłuszczenia w %) jednocześnie z oceną elastyczności w trybie Elastografii Strain na głowicy Convex | TAK | bez punktacji |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 1 TB | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive lub płyty CD/DVD | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK | bez punktacji |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK | bez punktacji |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK | bez punktacji |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK | bez punktacji |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK | bez punktacji |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40 | bez punktacji |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20 | bez punktacji |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 | bez punktacji |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK | bez punktacji |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK | bez punktacji |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK | bez punktacji |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK | bez punktacji |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Kardiologicznych - Pediatrycznych | TAK | bez punktacji |  |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, wykonana w technologii Single Crystal. Podać typ. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 6,0 MHz. | bez punktacji |  |
|  | Liczba elementów | Min. 190 | bez punktacji |  |
|  | Kąt skanowania | Min. 150 st. | 145 st. – 0 pkt. >145 st. – 10 pkt. |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 14 pasm częstotliwości | 14 pasm częstotliwości – 0 pkt. >14 pasm częstotliwości – 10 pkt. |  |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK | bez punktacji |  |
|  | Głowica Liniowa, szerokopasmowa ze zmienną częstotliwością pracy, podać typ. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 2,0 – 12,0 MHz | bez punktacji |  |
|  | Liczba elementów | Min. 800 | bez punktacji |  |
|  | Szerokość skanu | Max. 40 mm | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | 9 pasm częstotliwości | 9 pasm częstotliwości – 0 pkt. >9 pasm częstotliwości – 10 pkt. |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK | bez punktacji |  |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK | bez punktacji |  |
|  | Głowica kardiologiczna Phased Array Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK | bez punktacji |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. | bez punktacji |  |
|  | Liczba elementów | Min. 120 | bez punktacji |  |
|  | Kąt skanowania | Min. 90 st. | bez punktacji |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 4 pasma częstotliwości | 4 pasma częstotliwości – 0 pkt. >4 pasma częstotliwości – 10 pkt. |  |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex min. 4,0-10,0 MHz, min. 190 elementów, kąt skanowania min. 200/200 stopni, promień max. R9 mm, obrazowanie harmoniczne | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę radialną 360 stopni tzw. Proktologiczną o częstotliwości min. 5,0 – 9,0 MHz, liczbie elementów min. 256 i promieniu max 7 mm | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o obrazowanie panoramiczne | Min.200 cm | bez punktacji |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK | bez punktacji |  |
|  | Możliwość współpracy z robotami chirurgicznymi np. da Vinci | TAK | bez punktacji |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) | Min. 24 miesiące | 24 miesiące-5 pkt, > 24 miesięcy-10 pkt |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK | bez punktacji |  |
|  | Serwis posiadający wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 13485 (lub normą równoważną) | TAK | bez punktacji |  |

Materiał producenta / potwierdzenie parametrów:

- W celu weryfikacji wymagań określonych w niniejszym SOPZ Zamawiający może, już po upływie terminu składania ofert, wezwać Wykonawcę do przedłożenia materiałów producenta (karty katalogowe, instrukcje, broszury, raporty testów itp.) potwierdzających spełnienie wskazanych parametrów.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć żądane materiały w formie elektronicznej (PDF) w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, wraz z wykazem lokalizacji, w którym dla każdego parametru podano: tytuł dokumentu, numer strony oraz oznaczenie sekcji/tabeli/rysunku.

- Nieprzedłożenie materiałów w wyznaczonym terminie albo brak możliwości jednoznacznej weryfikacji parametru na podstawie przedstawionych dokumentów będzie traktowane jak niespełnienie wymagań SOPZ i skutkować odrzuceniem oferty.

Rozwiązania równoważne

W przypadku, gdy w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwy własne, technologie, rozwiązania techniczne lub określenia charakterystyczne dla konkretnych producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Przez rozwiązania równoważne rozumie się rozwiązania zapewniające co najmniej:

- takie same lub lepsze parametry techniczne,

- taką samą lub wyższą funkcjonalność,

- taką samą lub wyższą jakość użytkową,

- możliwość zastosowania w tym samym zakresie klinicznym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest do wykazania ich równoważności poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, w szczególności:

- kart katalogowych,

- dokumentacji technicznej producenta,

- opisów funkcjonalnych.

Ocena równoważności będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych dokumentów. Za rozwiązanie równoważne nie uznaje się rozwiązań, które nie spełniają w sposób jednoznaczny wszystkich parametrów wymaganych określonych w specyfikacji technicznej.

Gwarancja i serwis

- Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony rezonans magnetyczny na okres nie krótszy niż 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:

- nieodpłatnego usuwania wszelkich wad i awarii urządzenia,

- zapewnienia dostępu do części zamiennych,

- wykonywania napraw w miejscu instalacji urządzenia, o ile jest to technicznie możliwe.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis techniczny realizowany przez autoryzowany serwis producenta lub podmiot posiadający stosowne uprawnienia.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów okresowych urządzenia, zgodnie z wymaganiami producenta, w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia.

- W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany jest do:

- podjęcia reakcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż 24 godziny w dni robocze,

- usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu podjęcia interwencji serwisowej, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji oprogramowania urządzenia, w zakresie przewidzianym przez producenta.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie było niesprawne i nie mogło być użytkowane.

Warunki realizacji zamówienia

- Dostawa Aparatu USG nastąpi do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w terminie określonym w umowie.

- Montaż, instalacja oraz uruchomienie urządzenia nastąpią w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami, po dostarczeniu urządzenia.

- Zamawiający zapewni przygotowanie pomieszczeń przeznaczonych do instalacji urządzenia zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez producenta.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia zgodnie z wymaganiami producenta oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Odbiór urządzenia nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru bez uwag, po zakończeniu dostawy, instalacji oraz uruchomienia urządzenia.

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, które uniemożliwiają realizację dostawy, montażu lub uruchomienia urządzenia w ustalonym terminie, termin realizacji może ulec odpowiedniemu przesunięciu.