Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2026/KPO – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Centrum Medyczne Dąbrowa - Dąbrówka Sp. z o.o.

Ul. Sojowa 22, 81-589 Gdynia

Przedmiot zamówienia – zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie Aparatu Echokardiograf USG 1 szt.

Zamówienie obejmuje również:

- transport i wniesienie urządzenia,

- montaż i instalację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

- uruchomienie i testy akceptacyjne,

- szkolenie personelu,

- zapewnienie gwarancji i serwisu.

Oferowany rezonans magnetyczny musi być:

- fabrycznie nowy,

- niepowystawowy,

- wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku,

- kompletny, tj. musi zawierać wszystkie elementy niezbędne do jego prawidłowego uruchomienia, eksploatacji oraz realizacji badań diagnostycznych zgodnie z jego przeznaczeniem

Oferowane urządzenie musi być zgodne z obowiązującymi normami oraz standardami dla urządzeń medycznych tej klasy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z urządzeniem:

- instrukcji obsługi w języku polskim,

- dokumentacji technicznej,

- dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i użytkowania,

- kart katalogowych lub równoważnych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów wymaganych.

Instrukcje dla Wykonawcy dotyczące sposobu wypełnienia specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna określa minimalne wymagania techniczne dla oferowanego aparatu USG oraz parametry podlegające ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji tabeli poprzez:

- potwierdzenie spełnienia wymagań poprzez wpisanie „TAK”,

- podanie wymaganych wartości liczbowych lub opisowych – w przypadku parametrów, dla których wskazano obowiązek ich podania.

W przypadku parametrów określonych jako:

- „TAK” – oznacza to parametr obligatoryjny, który musi zostać spełniony,

- „≥ / ≤ / > / <” – oznacza parametr obligatoryjny z określonym progiem granicznym, który musi zostać spełniony przez oferowane urządzenie.

- „≥ / ≤ / > / <” wraz z ilością punktów – oznacza parametr nieobligatoryjny, który nie musi zostać spełniony, jednakże wpisana wartość przez oferenta wpłynie na ilość przyznanych punktów przy ocenie oferty.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów obligatoryjnych lub brak potwierdzenia ich spełnienia skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego.

W przypadku parametrów ocenianych (punktowanych):

- Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości oferowanego parametru,

- punkty zostaną przyznane zgodnie z zasadami określonymi w tabeli,

- brak podania wartości lub brak spełnienia parametru ocenianego skutkuje nieprzyznaniem punktów, lecz nie powoduje odrzucenia oferty.

Wszystkie wartości parametrów muszą być podane w jednostkach wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku wątpliwości co do spełnienia danego parametru, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy dokumentów potwierdzających deklarowane parametry, w szczególności:

- kart katalogowych,

- dokumentacji technicznej producenta,

- oświadczeń producenta.

Brak przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów na wezwanie Zamawiającego może skutkować odrzuceniem oferty. Oferowane parametry muszą odpowiadać rzeczywistym właściwościom oferowanego urządzenia i być zgodne z dokumentacją producenta. Zamawiający dopuszcza tolerancję parametrów technicznych wyłącznie w przypadku, gdy wynika ona wprost z oficjalnej dokumentacji producenta urządzenia.

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW / INFORMACJA O PUNKTACJI

Kolumna zawiera informację dla Wykonawcy, czy za dany parametr przyznawane są punkty w ramach kryterium „Parametry techniczne” lub inne kryterium np. dany parametr, a jeżeli tak – w jaki sposób.

- dla parametrów niepunktowanych – w tej kolumnie znajduje się informacja „bez punktacji”.

- dla parametrów punktowanych – w tej kolumnie podane są szczegółowe zasady przyznawania punktów (np. przedziały wartości i odpowiadające im punkty), np.:

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Uwaga: Zamawiający nie dokonuje oceny oferty na podstawie tej kolumny. Ocena oferty następuje na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, przy uwzględnieniu zasad wskazanych w niniejszej kolumnie oraz w zapytaniu ofertowym. W przypadku wątpliwości, czy oferowany parametr jest spełniony, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dokumentacji technicznej potwierdzającej spełnienie parametru. Niewykazanie spełnienia parametru na żądanie Zamawiającego skutkować będzie odrzuceniem oferty.

Szczegółowa specyfikacja techniczna:

Echokardiograf USG 1 szt.

Producent/Kraj: ………………………………………………………………………………………..…………………

Typ/Model aparatu: ……………………………………………………………………………………….…………………

Rok produkcji min. 2025: …………………………………………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry techniczne urządzenia | Parametr oceniany | Warunek | Parametr oferowany, Tak/Nie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cyfrowy układ przetwarzania wiązki, z liczbą efektywnych kanałów cyfrowych poniżej 20 mln. | bez punktacji | tak |  |
| 2. | Regulowany zakres dynamiki z poziomem górnym powyżej 400dB | bez punktacji | tak |  |
| 3. | Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania ( bez konieczności regulacji ognisk) z trybem automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym | bez punktacji | tak |  |
| 4. | Maksymalna głębokość obrazowania min 40 cm, zależna od sondy i ustawień | bez punktacji | tak |  |
| 5. | Zakres częstotliwości pracy głowicy nie mniejszy niż: 1,5 MHz ÷ 15MHz | bez punktacji | Tak podać |  |
| 6. | Powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości – min. 8 razy | bez punktacji | tak |  |
| 7. | Monitor aparatu na przegubowym ramieniu, o przekątnej powyżej 23” | bez punktacji | Tak podać |  |
| 8. | Ekran dotykowy zintegrowany z konsolą o przekątnej powyżej 12” | bez punktacji | Tak podać |  |
| 9. | Konsola operatora – pulpit z możliwością wysuwania i blokady, ustawionego położenia oraz regulacji wysokości wspomaganej elektrycznie | bez punktacji | tak |  |
| 10. | Całkowity zakres regulacji wysokości wspomaganej elektrycznie, względem podłogi min 0-30 cm | bez punktacji | tak |  |
| 11. | Niezależne bezpinowe gniazda do podłączenia głowic – min 3 | bez punktacji | Tak podać |  |
|  | Tryb obrazowania | bez punktacji | tak |  |
| 1. | B-mode 2D | bez punktacji | tak |  |
| 2. | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D – min. 2000 obrazów/s- zależy od sondy i ustawień | bez punktacji | Tak podać |  |
| 3. | Obrazowanie poszerzone dla trybu B-mode – z sondy sektorowej pole obrazowania od styku ze skórą pacjenta ograniczone odcinkiem, a nie punktem | bez punktacji | tak |  |
| 4. | Obrazowanie harmoniczne | bez punktacji | tak |  |
| 5. | M-mode | bez punktacji | tak |  |
| 6. | Anatomiczny M-mode: - w czasie rzeczywistym - na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu - z krzywej utworzonej przez operatora na pętli obrazów 2D z archiwum aparatu | bez punktacji | tak |  |
| 7. | Doppler kolorowy- CF | bez punktacji | tak |  |
| 8. | Częstotliwość odświeżania obrazu (framr rate) w obrazowaniu 2D+CF min. 400 obr/sek, zależna od sondy i ustawień | bez punktacji | Tak podać |  |
| 9. | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D): - ,automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali jednym przyciskiem - Automatyczna korekcja kąta jednym przyciskiem - Regulacja linii bazowej i korelacji kąta na obrazach zapisanych w archiwum - Zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum od ± 0º do ± 89º | bez punktacji | Tak podać |  |
| 10. | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD): maksymalna mierzona prędkość min. 12 m/sek | bez punktacji | Tak podać |  |
| 11. | Obraz 4D z kolorowym dopplerem | bez punktacji | tak |  |
| 12. | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów: - W trybie 2D - W trybie kolorowego Dopplera | bez punktacji | tak |  |
| 13. | Triplex: 2D + CD + CWD na głowicy sektorowej | bez punktacji | tak |  |
| 14. | Możliwość obrazowania z sondy przeprzełykowej i przezklatkowej – 4D | bez punktacji | tak |  |
|  | Oprogramowanie i archiwizacja | bez punktacji | tak |  |
| 1. | Oprogramowanie pomiarowe z pakietem obliczeniowym i raportami | bez punktacji | tak |  |
| 2. | Raport z badania kardiologicznego z możliwością tworzenia własnych wzorców raportu | bez punktacji | tak |  |
| 3. | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku | bez punktacji | tak |  |
| 4. | Wymagania postprocesingu dla zapisanych obrazów: - regulacja wzmocnienia - zmiana zakresu dynamiki dla B-mode, dopplera kolorowego i spektralnego - zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja) - przetworzenie zapisanych petli B-mode na zapis m-mode i anatomiczny M-mode - ustawienie kąta korekcji dla dopplera spektralnego i ciągłego - wykonanie pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych (w tym: PISA, Qp/Qs, EF) | bez punktacji | tak |  |
| 5. | Oprogramowanie do analizy wzdłużnych uszkodzeń lewej komory serca z wykresem „oko byka” | bez punktacji | tak |  |
| 6. | Oprogramowanie do automatycznych obliczeń frakcji wyrzutowej | bez punktacji | tak |  |
| 7. | Funkcjonalność Dicom 3.0 | bez punktacji | tak |  |
|  | Inne | bez punktacji | tak |  |
| 1. | Videopronter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu | bez punktacji | tak |  |
| 2. | Zintegrowany moduł EKG: - Prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta - Kabel EKG na elektrody samoprzylepne | bez punktacji | tak |  |
| 3. | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące | 24 miesiące -5 pkt. >24 miesięcy -10 pkt. | Tak podać |  |
|  | Głowice | bez punktacji | tak |  |
| 1. | Głowica sektorowa, matrycowa do obrazowania objętościowego przeklatkowego: - Częstotliwość pray – nie mneijsza niż w zakresie 1,5 MHz ÷ 5,0 MHz - Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych – min. 4000 - Wychylenie wiązki w dwóch płaszczyznach min 90º | bez punktacji | Tak podać |  |
| 2. | Głowica liniowa: - Częstotliwość pracy – nie mniejsza niż w zakresie 3 MHz ÷ 9 MHz - Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych – min 192 - Pole widzenia w zakresie 40-45 mm | bez punktacji | Tak podać |  |
| 3. | Głowica liniowa matrycowa: - Częstotliwość pracy – nie mniejsza niż w zakresie 8 MHz ÷ 15 MHz - Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych – min 1000 - Pole widzenia w zakresie 44-50 mm | bez punktacji | Tak podać |  |
| 4. | Głowica Convex: - Częstotliwość pracy – nie mniejsza niż w zakresie 1,5 MHz ÷ 5,5 MHz - Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych – min 192 | bez punktacji | Tak podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu na dzień składania ofert | bez punktacji | tak |  |
| 1. | Głowica przełykowa – do obrazowania objętościowego – 4Dumożliwiająca jednoczesną wizualizację w czasie rzeczywistym minimum 3 niezależnych płaszczyzn o wzajemne regulowanym położeniu: - Częstotliwość pracy – nie mniejsza niż w zakresie 3-8 MHz - Ilośc fizycznych elementów piezoelektrycznych – min. 2500 | bez punktacji | Tak podać |  |
| 2. | Możliwość zdalnej diagnostyki i napraw, bezpłatna w okresie trwania gwarancji. Umożliwiająca m. in. - zdalną diagnostykę i weryfikację usterek - Naprawy oprogramowania i błędów konfiguracji - zmianę parametrów aplikacyjnych, ustawień aparatu itd. - instalację aktualizacji oprogramowania i sterowników peryferiów - aktywacje opcji | bez punktacji | tak |  |
| 3. | Głowica sektorowa, matrycowa do obrazowania przezklatkowego: - Częstotliwość pracy – nie mniejsza niż w zakresie 1,5 MHz ÷ 5,0 MHz - Ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych – min. 280 - Max kąt skanowania min. 120 stopni | bez punktacji | Tak podać |  |

Materiał producenta / potwierdzenie parametrów:

- W celu weryfikacji wymagań określonych w niniejszym SOPZ Zamawiający może, już po upływie terminu składania ofert, wezwać Wykonawcę do przedłożenia materiałów producenta (karty katalogowe, instrukcje, broszury, raporty testów itp.) potwierdzających spełnienie wskazanych parametrów.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć żądane materiały w formie elektronicznej (PDF) w terminie 3 dni roboczych od dnia doręczenia wezwania, wraz z wykazem lokalizacji, w którym dla każdego parametru podano: tytuł dokumentu, numer strony oraz oznaczenie sekcji/tabeli/rysunku.

- Nieprzedłożenie materiałów w wyznaczonym terminie albo brak możliwości jednoznacznej weryfikacji parametru na podstawie przedstawionych dokumentów będzie traktowane jak niespełnienie wymagań SOPZ i skutkować odrzuceniem oferty.

Rozwiązania równoważne

W przypadku, gdy w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia wskazano nazwy własne, technologie, rozwiązania techniczne lub określenia charakterystyczne dla konkretnych producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Przez rozwiązania równoważne rozumie się rozwiązania zapewniające co najmniej:

- takie same lub lepsze parametry techniczne,

- taką samą lub wyższą funkcjonalność,

- taką samą lub wyższą jakość użytkową,

- możliwość zastosowania w tym samym zakresie klinicznym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest do wykazania ich równoważności poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, w szczególności:

- kart katalogowych,

- dokumentacji technicznej producenta,

- opisów funkcjonalnych.

Ocena równoważności będzie dokonywana przez Zamawiającego na podstawie przedstawionych dokumentów. Za rozwiązanie równoważne nie uznaje się rozwiązań, które nie spełniają w sposób jednoznaczny wszystkich parametrów wymaganych określonych w specyfikacji technicznej.

Gwarancja i serwis

- Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony rezonans magnetyczny na okres nie krótszy niż 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do:

- nieodpłatnego usuwania wszelkich wad i awarii urządzenia,

- zapewnienia dostępu do części zamiennych,

- wykonywania napraw w miejscu instalacji urządzenia, o ile jest to technicznie możliwe.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni serwis techniczny realizowany przez autoryzowany serwis producenta lub podmiot posiadający stosowne uprawnienia.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów okresowych urządzenia, zgodnie z wymaganiami producenta, w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia.

- W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca zobowiązany jest do:

- podjęcia reakcji serwisowej w czasie nie dłuższym niż 24 godziny w dni robocze,

- usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od momentu podjęcia interwencji serwisowej, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy – w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

- W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostęp do aktualizacji oprogramowania urządzenia, w zakresie przewidzianym przez producenta.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym urządzenie było niesprawne i nie mogło być użytkowane.

Warunki realizacji zamówienia

- Dostawa Aparatu USG nastąpi do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w terminie określonym w umowie.

- Montaż, instalacja oraz uruchomienie urządzenia nastąpią w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami, po dostarczeniu urządzenia.

- Zamawiający zapewni przygotowanie pomieszczeń przeznaczonych do instalacji urządzenia zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi przez producenta.

- Wykonawca zobowiązany jest do realizacji dostawy, montażu i uruchomienia urządzenia zgodnie z wymaganiami producenta oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- Odbiór urządzenia nastąpi na podstawie podpisanego przez Strony protokołu odbioru bez uwag, po zakończeniu dostawy, instalacji oraz uruchomienia urządzenia.

- W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron, które uniemożliwiają realizację dostawy, montażu lub uruchomienia urządzenia w ustalonym terminie, termin realizacji może ulec odpowiedniemu przesunięciu.