Załącznik nr 1 do Warunków

### SPECYFIKCJA

Specyfikacja na dostawę, uruchomienie oraz przekazanie do użytkowania zestawu liniowych lamp LED SWIR/UV oraz lamp testowych do stanowiska badawczo-rozwojowego

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz przekazanie do użytkowania zestawu liniowych lamp LED do obrazowania spektralnego, przeznaczonych do zastosowań badawczo-rozwojowych, współpracujących z kamerami przemysłowymi, systemem sterowania PLC oraz oprogramowaniem nadrzędnym i algorytmami AI.

Zamówienie obejmuje:

- lampy docelowe (SWIR, wielokanałowe, VIS),

- lampy testowe do badań laboratoryjnych.

2. Wymagania ogólne

System musi spełniać następujące wymagania:

- forma: liniowe źródła światła LED,

- długość aktywna lamp: ok. 1200 mm,

- jednorodność oświetlenia: nie gorsza niż ±5%,

- tryby pracy: ciągły (DC) oraz impulsowy,

- możliwość synchronizacji z systemem wizyjnym,

- stabilność strumienia świetlnego w impulsie,

- zasilanie: 5–48 V DC lub równoważne,

- zabezpieczenia: przeciwzwarciowe, przepięciowe i termiczne.

3. Wymagania szczegółowe – lampy docelowe

3.1 Lampa liniowa SWIR 1450 nm

- długość fali: ok. 1450 nm,

- długość aktywna: ok. 1200 mm,

- moc elektryczna: ok. 200 W,

- minimalna moc optyczna: 10 W,

- zalecana moc optyczna: ≥12 W.

3.2 Lampa liniowa wielokanałowa

Lampa musi zawierać niezależnie sterowane kanały:

Kanał 970 nm

- długość fali: 970–980 nm,

- moc elektryczna: ok. 112 W,

- moc optyczna: min. 5 W (zalecane ≥8 W).

Kanał 1250 nm

- długość fali: 1200–1250 nm,

- moc elektryczna: ok. 200 W,

- moc optyczna: min. 8 W.

Kanał 356 nm (UV)

- długość fali: ok. 356 nm,

- moc elektryczna: ok. 200 W,

- moc optyczna: min. 5 W (zalecane ≥18 W).

3.3 Lampy białe (VIS)

- temperatura barwowa: 5000 K,

- długość aktywna: 1200 mm,

- moc elektryczna: min. 150 W,

- jednorodność: ≤ ±5%,

- tryb pracy: ciągły.

4. Wymagania – lampy testowe

Każda lampa testowa musi stanowić niezależne źródło światła:

4.1 Lampa testowa 1450 nm

- długość aktywna: ok. 120 mm,

- moc elektryczna: ok. 20 W,

- moc optyczna: ok. 1,2 W.

4.2 Lampa testowa 1250 nm

- długość aktywna: ok. 120 mm,

- moc elektryczna: ok. 20 W,

- moc optyczna: ok. 1,9–2,5 W.

4.3 Lampa testowa 970 nm

- długość aktywna: ok. 120 mm,

- moc elektryczna: ok. 11,2 W,

- moc optyczna: ok. 2,9–4,3 W.

5. Wymagania sterowania dla lamp docelowych

System musi umożliwiać:

- niezależne sterowanie każdym kanałem,

- tryb DC (prąd stały stabilizowany),

- tryb impulsowy (czas impulsu 10–500 ms),

- rozdzielczość ustawień ≤1 ms,

- synchronizację z kamerą (trigger + opóźnienie),

- regulację mocy w pełnym zakresie,

- pracę ręczną i automatyczną,

- zapis i odczyt parametrów pracy.

6. Wymagania integracyjne i komunikacyjne

System musi zapewniać:

- sterowanie przez PLC,

- zdalny dostęp (PC / tablet / telefon),

- API do integracji z systemem nadrzędnym i AI,

- iteracyjne sterowanie parametrami,

- odczyt danych diagnostycznych.

Preferowane standardy:

- Modbus TCP,

- OPC UA,

- REST API / JSON.

7. Wymagania optyczne i konstrukcyjne

- kompatybilność optyczna SWIR: min. 900–1700 nm,

- kompatybilność UV dla kanału 356 nm,

- brak materiałów tłumiących pasma,

- skuteczne chłodzenie (np. pasywne radiatorowe lub równoważne).

8. Dokumentacja i uruchomienie

Wykonawca dostarczy:

- dokumentację techniczną,

- instrukcję obsługi,

- opis interfejsów i API,

- uruchomienie systemu,

- testy działania.

9. Termin realizacji (od daty podpisania umowy):

1. Dostarczenie lamp testowych - 14 dni

2. Dostarczenie o montaż lamp   -  84 dni.

10. Dopuszczenie rozwiązań równoważnych

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych.