ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr: ZO1/KPO/2974/2026/87

Zakup, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego do badań kardiologicznych wraz z oprogramowaniem i szkoleniem personelu
w ramach projektu pt. „Podniesienie standardu diagnostyki kardiologicznej
w Centrum Zdrowia Tuchów”

| SPIS TREŚCI | strona |
| --- | --- |
| Formularz ofertowy (Wzór) | 2 |
| Oferta techniczna | 6 |
| Oświadczenie Wykonawcy o braku. powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym oraz o braku podstaw wykluczenia (Wzór) | 13 |
| Wykaz wykonanych dostaw (Wzór) | 15 |

ZAŁĄCZNIK nr  1

do ZO1/KPO/2974/2026/87

z dnia 23.03.2026

Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o. o.

ul. Szpitalna 1, 33-170 Tuchów

NIP 873 313 55 62

Formularz ofertowy

Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) wykonawcy(ów) | Adres(y) wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
|  | NR PESEL ……..…………..…. (dla wykonawcy, który jest osobą fizyczną) Rejestr prowadzenia działalności*: KRS NR ……………….…………. adres rejestru: https://ekrs.ms.gov.pl/ CEIDG: NR NIP ………………..………… adres rejestru: https://prod.ceidg.gov.pl/ NR REGON ………………..………… adres rejestru: https://prod.ceidg.gov.pl/ ……...…….. NR ……..…………..…. adres rejestru: …………………..……….. (dla wykonawcy, który ma siedzibę lub osoba ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) |  |

*zaznaczyć właściwe

Osoba uprawniona do kontaktów:

| Imię i Nazwisko |  |
| --- | --- |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

Ubiegając się o udzielenie zamówienia SKŁADAM OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu Ofertowym, na następujących warunkach:

CENA OFERTY BRUTTO za realizację całego zamówienia wynosi: _________ zł brutto słownie: _______________(cena netto _______________)

Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZENIE dotyczące kryterium oceny ofert „Okres gwarancji na tomograf komputerowy do badań kardiologicznych wraz z oprogramowaniem komputerowym”:

Oferuję w ramach ww. kryterium okres gwarancji na tomograf komputerowy do badań kardiologicznych wraz z oprogramowaniem komputerowym ”___ lat (nie mniej niż 2 lata).

Uwaga:

- Okres gwarancji na tomograf komputerowy do badań kardiologicznych liczony jest w latach. Wykonawca winien zaoferować w przedmiotowym kryterium okres gwarancji na tomograf komputerowy w pełnych okresach rocznych. Minimalny okres gwarancji na tomograf komputerowy do badań kardiologicznych wynosi 2 lata. Maksymalny oceniany okres gwarancji na tomograf komputerowy wynosi 5 lat.

- Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje żadnego okresu gwarancji  na tomograf komputerowy do badań kardiologicznych – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z Zapytaniem.

- Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na tomograf komputerowy do badań kardiologicznych” krótszy niż 2 lata – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona, jako niezgodna z Zapytaniem.

- Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji na tomograf komputerowy do badań kardiologicznych” dłuższy niż 5 lat – przyjmuje się, że Wykonawca udzielił 5 lat gwarancji na tomograf komputerowy do badań kardiologicznych i Zamawiający przyzna ofercie w tym kryterium 10 pkt.

2. OŚWIADCZENIA

- Oświadczam, że akceptuję postanowienia zawarte w Zapytaniu Ofertowym nr ZO1/KPO/2974/2026/87

- Oświadczam, że oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- Oświadczam, że akceptuję zawarty w Zapytaniu Projekt Umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia Umowy zgodnie z ofertą oraz na warunkach określonych w Umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, że zrealizuję zamówienie zgodnie z Oświadczeniami zawartymi w ofercie.

- Oświadczam, że termin związania niniejszą ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczam, że informacje zawarte na stronach ______/w pliku _______ zastrzegam jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa ponieważ (wskazać szczegółowe uzasadnienie) ___________________________________

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO.. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”:

- Administratorem danych jest Instytucja Koordynująca, tj. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem jego siedziby: ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.

- Administratorem zebranych w ramach niniejszego postępowania danych osobowych jest Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o.; ul. Szpitalna 1; 33-170 Tuchów;

- Inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Zdrowia Tuchów Sp. z o.o. jest Paweł Konarski; kontakt: pawel.konarski@czt.com.pl, tel. 14 65 35 229;

- Zebrane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem tj. postępowaniem w trybie określonym w podrozdziale 3.2. Zasada konkurencyjności, dokumentu pt. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027;

- Odbiorcami zebranych danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na mocy umowy o dofinansowanie projektu pt. Podniesienie standardu diagnostyki kardiologicznej w Centrum Zdrowia Tuchów.

- Zebrane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie tj. od momentu złożenia oferty przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące operacji. Przy czym o tym terminie powiadomi Zamawiającego Instytucja Pośrednicząca tj. strona umowy o dofinansowanie;

- W odniesieniu do zebranych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- Zamawiający zapewnia oferentom:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych oraz na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy oferent uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

- Nie przysługuje Oferentowi:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Podanie danych osobowych jest dobrowolne, tylko w oparciu o własną niewymuszoną wolę, jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych konsekwencją będzie brak możliwości udziału w postępowaniu.

W załączeniu przedkładam:

- _____________________________________;

- _____________________________________.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy

Informacja dla wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy  i przedłożony wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

* w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK nr  2

do ZO1/KPO/2974/2026/87

z dnia 23.03.2026

OFERTA TECHNICZNA

Tabela nr 1. - Specyfikacja techniczna tomografu komputerowego do badań kardiologicznych wraz z oprogramowaniem komputerowym.

Niżej wymienione wymagania Zamawiającego określone w kolumnie 2 stanowią minimalny poziom parametrów techniczno-eksploatacyjnych i wyposażenia, za wyjątkiem podanych parametrów granicznych.

Uwaga !!! W kolumnie 4 pn. „Wartość oferowana” miejsca wykropkowane wypełnia Wykonawca wpisując szczegółowe dane lub parametry oferowanego tomografu komputerowego do badań kardiologicznych spełniając minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów techniczno-eksploatacyjnych
i wyposażenia.

| Lp. | INFORMACJE PODSTAWOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pełna nazwa, model, numer katalogowy - oferowanego cyfrowego tomografu komputerowego (należy wpisać): |  |  |  |
|  | Producent/firma (należy wpisać): |  |  |  |
|  | Kraj pochodzenia (należy wpisać): |  |  |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego (należy wpisać): |  |  |  |
|  | Data produkcji (należy wpisać): |  |  |  |
|  | PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNE | WARUNEK WYMAGANY (GRANICZNY) | WARTOŚĆ OFEROWANA | ZASADY OCENY |
| 2. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2025, nieużywany, nie po ekspozycyjny, kompletny. Po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy/użycia zgodnie ze swym przeznaczeniem wyrobu medycznego - bez dodatkowych jakichkolwiek zakupów i inwestycji. Żadna jego część składowa, wyposażenie nie była częścią rekondycjonowaną, powystawową i nie była wykorzystywana wcześniej przez innego użytkownika. | TAK | …….. | Bez punktacji |
|  | WYMAGANIA PODSTAWOWE: |  |  |  |
| 3. | System zapewniający (w trakcie jednego pełnego obrotu 360° układu lampa rtg – detektor) uzyskanie minimum 128 warstw dla skanu spiralnego lub aksjalnego. | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 4. | Zastosowanie algorytmów rekonstrukcji iteracyjnej iDose4, ASIR-V lub SAFIRE lub innych równoważnych, umożliwiających redukcję dawki promieniowania we wszystkich dostępnych badaniach w relacji do standardowej metody rekonstrukcji z zachowaniem tej samej jakości obrazu. | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
|  | GANTRY/STÓŁ: |  |  |  |
| 5. | Gantry o średnicy otworu [cm] ≥ 72 | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 6. | Rzeczywista ilość aktywnych rzędów detektorów o wymiarze detektora w osi Z < 1mm (submilimetrowych) min. 64 | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 7. | Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z minimum 38 mm | Tak, podać | …….. | ≤80mm – 0 pkt |
|  |  |  |  | >80mm – 5 pkt |
| 8. | Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiające skanowanie min. 180 cm. | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 9. | Maksymalne obciążenie blatu stołu w czasie ruchu wzdłużnego przy zachowaniu maksymalnej dokładności pozycjonowania min. 230 kg | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 10. | Minimalna wysokość stołu przy pozycjonowaniu pacjenta [cm] nie większa niż 55 cm | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 11. | Fizyczne pochylenie gantry umożliwiające wykonywanie badań neurologicznych | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 12. | Wyposażenie stołu min: | TAK | …….. | Bez punktacji |
|  | - materac |  |  |  |
|  | - podgłówek do badania głowy |  |  |  |
|  | - podgłówek do pozycji na wznak |  |  |  |
|  | - pasy stabilizujące |  |  |  |
|  | - podpórka pod ramię, kolana i nogi |  |  |  |
| 13. | Sterowanie gantry (w tym ruchów stołu) z ekranów dotykowych znajdujących się na gantry | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 14. | Wskaźniki z przodu i z tyłu gantry widziane przez pacjenta i informujący go w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu wraz z licznikami czasu pozostałego do końca skanowania | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 15. | Bezdotykowe sterowanie ruchami stołu za pomocą sterowników nożnych | TAK/NIE | …….. | Bez punktacji |
| 16. | Możliwość wyświetlania informacji o pacjencie na wyświetlaczu zintegrowanym z gantry tomografu | TAK/NIE | …….. | Tak – 10 pkt |
|  |  |  |  | Nie – 0 pkt |
| 17. | Możliwość wyboru pacjenta z listy roboczej z ekranów dotykowych znajdujących się na gantry tomografu | TAK/NIE | …….. | Tak – 10 pkt |
|  |  |  |  | Nie – 0 pkt |
| 18. | Możliwość wyboru odpowiedniego programu badania (ExamCards) z ekranów dotykowych znajdujących się na gantry tomografu | TAK/NIE | …….. | Tak – 10 pkt |
|  |  |  |  | Nie – 0 pkt |
| 19. | Poradnik podłączania elektrod EKG odtwarzany na ekranie zintegrowanym z gantry tomografu | TAK/NIE | …….. | Tak – 10 pkt |
|  |  |  |  | Nie – 0 pkt |
| 20. | Możliwość wyświetlania zapisu krzywej EKG na ekranach (min. dwóch) znajdującym się na gantry tomografu | TAK/NIE | …….. | Tak – 10 pkt |
|  |  |  |  | Nie – 0 pkt |
| 21. | Poradnik ćwiczeń oddechu pacjenta odtwarzany na ekranie zintegrowanym z gantry tomografu | TAK/NIE | …….. | Tak – 10 pkt |
|  |  |  |  | Nie – 0 pkt |
| 22. | Schowek do przechowywania elektrod zintegrowany z gantry tomografu | TAK/NIE | …….. | Tak – 10 pkt |
|  |  |  |  | Nie – 0 pkt |
|  | GENERATOR/LAMPA RTG: |  |  |  |
| 23. | Rzeczywista moc generatora min. 80 kW | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 24. | Minimalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych maks. 70 kV | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 25. | Maksymalne napięcie anodowe do zastosowania w protokołach klinicznych min. 140 kV | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 26. | Wartość prądu anodowego lampy wykorzystywana w protokołach badań dla napięcia 120 kV >650 mA | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 27. | Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy min 7 MHU | Tak, podać | …….. | <8 MHU – 0 pkt |
|  |  |  |  | ≥ 8 MHU – 10 pkt |
| 28. | Szybkość chłodzenia anody min. 1500 kHU/min. | Tak, podać | …….. | ≤ 1600 kHU/min – 0 pkt |
|  |  |  |  | >1600 kHU/min – 10 pkt |
| 29. | Modulacja promieniowania rtg w trzech osiach, w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii, aktualizowana w czasie rzeczywistym w trakcie skanowania | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 30. | Dodatkowy filtr dedykowany do eliminacji promieniowania o niższych od wykorzystywanych energiach ze złota bądź srebra lub innego materiału | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
|  | PARAMETRY SKANU: |  |  |  |
| 31. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg - detektor ≤ 0,35[s] | Tak, podać | …….. | ≥0,30s – 0 pkt |
|  |  |  |  | <0,30s – 10 pkt |
| 32. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w akwizycji wielowarstwowej z akwizycją min. 128 warstw ≤ 0,65 mm | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 33. | Matryca rekonstrukcyjna obrazów min. 1024 x 1024 | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 34. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512 x 512 (z wykorzystaniem FBP), minimum 70 obrazów/s | Tak, podać | …….. | <100 – 0 pkt |
|  |  |  |  | ≥ 100 – 10 pkt |
| 35. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym w rozdzielczości 512 x 512 (z wykorzystaniem rekonstrukcji iteracyjnej), minimum 40 obrazów/s | Tak, podać | …….. | <60 – 0 pkt |
|  |  |  |  | ≥60 – 10 pkt |
| 36. | Maksymalne dostępne rekonstruowane pole widzenia FOV, użyteczne diagnostycznie, minimum 50 cm | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 37. | Maksymalny zakres wartość pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n] ≥ 1,5 | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 38. | Minimalna wartość współczynnika pitch (rozumianego zgodnie z definicją IEC) dla trybu skanowania helikalnego [n] ≤ 0,15 | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 39. | Zakres (długość) pola badania bez elementów metalowych minimum 180 cm w skanie spiralnym (całe badanie bez konieczności zmiany pozycji pacjenta) | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 40. | Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję iteracyjną Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie dane surowe (RAW) w obszarze projekcji i obrazu, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość nisko kontrastową oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom i artefaktom obrazowym | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 41. | Dedykowany, iteracyjny algorytm redukcji artefaktów w obrazach CT spowodowanych przez obiekty metalowe, głównie implanty ortopedyczne, endoprotezy działający w rutynowych protokołach badań bez wykonywania dodatkowego skanu | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 42. | Prospektywne i retrospektywne skanowanie, umożliwiające akwizycję kardiologiczną (akwizycje bramkowane i wyzwalane sygnałem EKG). | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 43. | Algorytm rekonstrukcyjny oparty na sztucznej inteligencji (AI) wykorzystujący technologię głębokiego uczenia, (Deep Learning Reconstruction) umożliwiający uzyskiwannie obrazów o bardzo niskim poziomie szumu, wysokiej rozdzielczości anatomicznej oraz jednorodności przy zachowaniu jak najniższych poziomów dawek – min. 80% redukcji w porównaniu do rekonstrukcji FBP. Możliwość zastosowania algorytmu w wielu obszarach ciała, w tym dla min. mózgu, układu mięśniowo -szkieletowego , płuc, badań sercowo-naczyniowych. (Potwierdzone oficjalnymi materiałami producenta, dostępne na dzień składania ofert) | TAK/NIE | …….. | Tak – 20 pkt |
|  |  |  |  | Nie – 0 pkt |
| 44. | Prędkość rekonstrukcji obrazów z wykorzystaniem algorytmu zaoferowanego w punkcie powyżej min. 20 obrazów/s | Tak, podać | …….. | <40 obrazów/s - 0 pkt |
|  |  |  |  | ≥40 obrazów/s – 10 pkt |
| 45. | Oparta na sztucznej inteligencji rekonstrukcja badań kardiologicznych generująca obrazy pozbawione artefaktów ruchowych dla badan z bramkowaniem retrospektywnym oraz prospektywnym | TAK/NIE | …….. | Tak – 20 pkt |
|  |  |  |  | Nie – 0 pkt |
| 46. | Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta | Tak, podać | …….. | Bez punktacji |
| 47. | Modulacja dawki promieniowania wyzwalana sygnałem EKG | TAK | …….. | Bez punktacji |
|  | PARAMETRY JAKOŚCIOWE: |  |  |  |
| 48. | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x,y,z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego ≤ 0,4 mm z dokładnością 2% | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 49. | Rozdzielczość niskokontrastowa określona na fantomie 20 cm Catphan dla obiektów o nominalnym poziomie kontrastu 0.3%, przy napięciu ≥120kV i grubości warstwy 10 mm, body CTDI phantom (IEC 60601-2-44, Ed. 3), nie gorsza niż 4 mm | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 50. | Minimalna dawka (CTDI vol) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej (niestatystycznej) - 5 mm mierzonej w polu akwizycyjnym , nie mniejszym niż 50 cm, dla fantomu CATPHAN 20 cm, przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości kontrastu 3 HU i dla napięcia maks. 120 kV [mGy], w płaszczyźnie xy) max. 11,0 mGy | Tak, podać | …….. | > 7,0 mGy i ≤11,0 mGy – 0 pkt |
|  |  |  |  | ≥ 3,5 mGy i ≤7,0 mGy – 10 pkt |
|  | KONSOLA OPERATORA: |  |  |  |
| 51. | Konsola operatora jednostanowiskowa, dwumonitorowa | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 52. | Monitor lub monitory obrazowe kolorowe LCD minimum 24” z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 53. | Ilość nieskompresowanych obrazów (512 x 512) możliwych do zapisania w bazie danych konsoli min. 1.5 mln. | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 54. | System archiwizacji CD/DVD z automatycznym dogrywaniem przeglądarki DICOM oraz z możliwością odtwarzania | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 55. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 56. | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: | TAK | …….. | Bez punktacji |
|  | - Send/Receive | TAK |  |  |
|  | - Basic Print | TAK |  |  |
|  | - Retrieve | TAK |  |  |
|  | - Storage | TAK |  |  |
|  | - Worklist (stanowisko operatora) | TAK |  |  |
| 57. | Zabezpieczenie hasłem protokołów skanowania zapewniające spójność pracy | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 58. | Komunikaty ostrzegawcze dotyczące dawki | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 59. | Komunikat o dawce wyświetlającej się przed zaplanowaną akwizycją oraz gdy przekroczona zostanie określona wartość CTDIvol lub DLP | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 60. | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP lub CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej wraz z możliwością archiwizacji | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 61. | Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych (w tym badań neurologicznych, onkologicznych, perfuzyjnych, kolonoskopii wirtualnej, kardiologii, angiografii, badań płuc, pediatrycznych) z możliwością ich projektowania i zapamiętywania | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 62. | Synchronizacja startu badania spiralnego z poziomem środka kontrastującego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 63. | MIP (Maximum Intensity Projection) | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 64. | VRT (Volume Rendering Technique) | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 65. | MPR, reformatowanie wielopłaszczyznowe | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 66. | Pomiary analityczne i geometryczne | TAK | …….. | Bez punktacji |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |  |
| 67. | UPS do konsoli operatorskiej | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 68. | Wszystkie urządzenia medyczne dopuszczone do obrotu w Polsce zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK Załączyć dokumenty | …….. | Bez punktacji |
| 69. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 70. | Wykonawca jest zobowiązany (w cenie oferty) do montażu i uruchomienia oferowanego systemu z wyposażeniem | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 71. | Podłączenie oferowanego aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 72. | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie drukowanej lub w wersji elektronicznej na płytach CD (wraz z dostawą aparatu) | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 73. | Wykonawca jest zobowiązany (w cenie oferty) do wykonania wszystkich wymaganych pomiarów i testów | TAK | …….. | Bez punktacji |
|  | SZKOLENIE |  |  |  |
| 74. | Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji, dla ok. 10 osób, potwierdzone odpowiednim dokumentem. W wymiarze min. 5 dni po 5 godzin. W terminach uzgodnionych z użytkownikiem. | TAK | …….. | Bez punktacji |
|  | SERWIS I GWARANCJA |  |  |  |
| 75. | Zapewnienie dostępności części zamiennych przez min. 10 lat. Powyższe nie dotyczy oprogramowania i sprzętu komputerowego, dla którego Wykonawca zapewnia 5 letnią dostępność części zamiennych | TAK, Podać okres | …….. | Bez punktacji |
| 76. | Okres gwarancji – min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać | …….. | min. 2 lata lecz mniej niż 3 lata- 0 pkt min. 3 lata lecz mniej niż 5 lat - 10 pkt 5 lat i więcej - 20 pkt |
| 77. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji min. 24 m-cy. | TAK, podać | …….. | min. 2 lata lecz mniej niż 3 lata - 0 pkt min. 3 lata lecz mniej niż 5 lat - 10 pkt 5 lat i więcej - 20 pkt |
| 78. | Gwarantowany czas reakcji serwisu max. 24 h w dni robocze (z uwzględnieniem zdalnej diagnostyki) | TAK | …….. | Bez punktacji |
| 79. | Czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw maks. 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów maks. 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia. | TAK, podać | …….. | Bez punktacji |
| 80. | Kody i hasła serwisowe do aparatu są dostępne i znane dla wszystkich uprawnionych pracowników serwisów. Po okresie gwarancji zamawiający ma prawo do korzystana z dowolnego przeszkolonego i uprawionego serwisu. | TAK | …….. | Bez punktacji |

Tabela nr 2.  Arkusz parametrów ocenianych na podstawie kryterium „Zamówienia zielone”:

| Lp. | Opis kryterium | Wartość oferowana: A, B lub C |
| --- | --- | --- |
| 1. | Recykling sprzętu: - A - oferowany sprzęt nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, - B - oferowany sprzęt częściowo nadaje się do recyklingu – 1 pkt, - C – oferowany sprzęt nadaje się do recyklingu w całości – 2 pkt, |  |
| 2. | Recykling opakowania: - A - opakowanie nie nadaje się do recyklingu – 0 pkt, - B - opakowanie częściowo nadaje się do recyklingu – 1 pkt, - C - opakowanie nadaje się do recyklingu w całości – 2 pkt. |  |
| 3 | Produkt zawiera elementy/substancje, które wymagają utylizacji jako zagrażające środowisku, np. baterie, akumulatory, itp.: - A - Tak – 0 pkt - B - Nie – 2 pkt |  |
| 4. | Możliwość rozbudowywania o nowe komponenty i aktualizacji oprogramowania przez okres: - A - Poniżej 3 lat – 0 pkt - B - 3 lata ale mniej niż 5 lat – 1 pkt - C - 5 lat i więcej – 2 pkt |  |
| 5 | Wsparcie techniczne dotyczące napraw, remontów i przeglądów po okresie gwarancji przez okres: - A - Nie gwarantujemy wsparcia technicznego po okresie gwarancji – 0 pkt - B - 5 lat – 9 lat – 1 pkt - C - 10 lat i więcej – 2 pkt |  |

____________data ___________________		___________________________

(czytelny podpis, bądź podpis i stempel imienny osoby/
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK nr  3
do ZO1/KPO/2974/2026/87

z dnia 23.03.2026

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań osobowych

lub kapitałowych z Zamawiającym oraz o braku podstaw wykluczenia

Ja niżej podpisany _________________________________________________________

(imię i nazwisko składającego wykaz)

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy

___________________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

___________________________________________________________________________

(adres siedziby Wykonawcy)

Oświadczam, iż składając ofertę na:

„Zakup, instalację i uruchomienie tomografu komputerowego do badań kardiologicznych wraz z oprogramowaniem i szkoleniem personelu”

w ramach projektu  pn. „Podniesienie standardu diagnostyki kardiologicznej w Centrum Zdrowia Tuchów” realizowanego w Tuchowie

- Podmiot, który reprezentuję nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2025.514 t.j.).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania, o których mowa w art. 5k ust. 1  Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku  z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Oświadczam, że nie jestem osobą/podmiotem/organem posiadającym siedzibę w Rosji, który w ponad 50% jest własnością publiczną lub jest pod kontrolą publiczną, objętym sankcjami zgodnie z art. 5 l ust 1 Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Oświadczam, że nie zostałem wpisany na listę osób i podmiotów objętych sankcjami, prowadzoną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Jestem pouczony i świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego.

____________data ___________________	___________________________

(czytelny podpis, bądź podpis i stempel imienny osoby/
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

ZAŁĄCZNIK nr  4
do ZO1/KPO/2974/2026/87

z dnia 23.03.2026

Wykaz wykonanych dostaw

Ja niżej podpisany _________________________________________________________

(imię i nazwisko składającego wykaz)

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy

___________________________________________________________________________

(nazwa Wykonawcy)

___________________________________________________________________________

(adres siedziby Wykonawcy)

biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:

„Zakup, instalację i uruchomienie tomografu komputerowego do badań kardiologicznych wraz z oprogramowaniem i szkoleniem personelu” w ramach projektu „Podniesienie standardu diagnostyki kardiologicznej w Centrum Zdrowia Tuchów” realizowanego w Tuchowie,

przedstawiam wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie.:

| L.p. | Opis wykonanych dostaw (należy wskazać zakres dostaw tak, aby Zamawiający mógł ustalić czy te dostawy odpowiadają swoim zakresem warunkowi określonemu w treści zapytania | Wartość brutto wykonanej dostawy | Daty wykonania dostawy od rozpoczęcia do zakończenia |  | Podmiot na rzecz którego dostawy wykonano |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | dd/mm/rrrr | dd/mm/rrrr |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | …………………………………………….. (świadczenie polegające na sprzedaży tomografu komputerowego lub innych urządzeń medycznych do diagnostyki obrazowej wraz z oprogramowaniem i szkoleniem personelu) | ……………………. (min 500 000,00zł) |  |  |  |

UWAGA!: Do wykazu należy załączyć dowody określające czy dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa powyżej.

UWAGA! Obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie wraz z załączeniem dowodów, o których mowa powyżej, obejmuje jedynie dostawy potwierdzające spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia.

____________data ___________________		_______________________________________

(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać dane dla wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum.