ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO z dnia 20.03.2026

o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności

na dostawę: Łaźni wodnych

FORMULARZ OFERTOWY

NAZWA DOSTAWCY: .............................................................................................................................

ADRES: ......................................................................................................................................................

NIP: ...........................................................................................................................................................

REGON: .....................................................................................................................................................

TELEFON: ..................................................................................................................................................

E-MAIL DO KORESPONDENCJI W SPRAWIE OFERTY: ...............................................................................

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę fabrycznie nowych Łaźni wodnych – 3 szt.:

- OŚWIADCZAM(Y), iż zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami dla niniejszego zamówienia. Uzyskaliśmy wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, oceny ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

- AKCEPTUJĘ(EMY), w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia: Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami, wyjaśnieniami do niego i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami.

- GWARANTUJĘ(EMY) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami.

- ZOBOWIĄZUJĘ(EMY) się do wykonania zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem Ofertowym, za łączną cenę ryczałtową:

cenę netto: .................................................................................................................. PLN/ EURO/ USD

należny podatek VAT (jeśli dotyczy): …....................................................................... PLN/ EURO/ USD

cenę brutto: ................................................................................................................ PLN/ EURO/ USD

- POWYŻSZA cena brutto uwzględnia wszystkie wymagania niniejszego Zapytania Ofertowego.

- OŚWIADCZAM(Y), że zaoferowana łączna wartość oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia m.in. koszty niezbędne do pełnego uruchomienia technologii w wymaganej klasie czystości, w tym wszelkie materiały pomocnicze, pomiary i certyfikaty, nawet jeśli nie zostały one wprost wymienione w opisie przedmiotu zamówienia, a są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu zgodnie ze sztuką inżynierską oraz nie ulegnie zwiększeniu w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie realizacji zamówienia.

- POTWIERDZAM(Y) zgodność oferowanych rozwiązań z parametrami technicznymi zawartymi w Zapytaniu Ofertowym lub WSKAZUJE(MY) ich równoważność:

| ZGODNOŚĆ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | SPEŁNIA (wstawić „x”) | NIE SPEŁNIA (wstawić „x”) | OPIS PROPONOWANEGO ROZWIĄZANIA RÓWNOWAŻNEGO (należy odnieść się do każdego punktu, dla którego zaproponowano rozwiązanie równoważne) |
| Łaźnia wodna– 3 szt.: ……………………………………………………………………………………………………………………….. (wpisać nazwę/ model) |  |  |  |
| Stan fabrycznie nowe |  |  |  |
| Konstrukcja i stanowiska robocze: |  |  |  |
| Typ urządzenia: łaźnia wodna w układzie rzędowym. |  |  |  |
| Ilość stanowisk: minimum 2-miejscowa (dopuszcza się urządzenia 4, 6 lub 8-miejscowe). |  |  |  |
| System otworów: pokrywa wyposażona w zestawy pierścieni redukcyjnych (fajerki) wykonanych z materiału odpornego na korozję i wysokie temperatury. |  |  |  |
| Statywy robocze: urządzenie wyposażone w fabryczne gniazda montażowe i komplet prętów statywu ze stali nierdzewnej lub zewnętrzne statywy w ilości równej liczbie miejsc łaźni z kompletem prętów statywu ze stali nierdzewnej. Wymiary prętów: średnica minimum 10 mm, wysokość minimum 500 mm. Dopuszcza się rozwiązania równoważne w postaci zewnętrznych statywów z zachowaniem minimalnych wymiarów prętów. |  |  |  |
| Wanna wewnętrzna: wykonana z wysokogatunkowej stali nierdzewnej, tłoczona z jednego arkusza blachy, bezszwowa (brak spoin spawanych wewnątrz komory roboczej). |  |  |  |
| Obudowa zewnętrzna: wykonana ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej, malowanej proszkowo (odporna na korozję i chemikalia). Krawędzie obudowy i wanny wywinięte w sposób uniemożliwiający dostawanie się pary wodnej do wnętrza urządzenia. |  |  |  |
| Izolacja termiczna wanny wykonana z wysokiej jakości wełny mineralnej lub innego materiału o równoważnych lub lepszych właściwościach termoizolacyjnych. Maksymalna temperatura obudowy zewnętrznej (bezpieczeństwo dotyku) podczas pracy w temperaturze 95°C nie może przekraczać +35°C ponad temperaturę otoczenia. |  |  |  |
| Parametry technologiczne: |  |  |  |
| Stabilność temperatury: nie gorsza niż ±0,1°C do ±0,2°C (w punkcie 37°C). |  |  |  |
| Jednorodność temperatury: homogeniczność temperatury wewnątrz komory nie gorsza niż ±0,3°C (przy 37°C). |  |  |  |
| Zakres temperatur: od temp. otoczenia +5°C do minimum 95°C (z funkcją pracy w punkcie wrzenia). |  |  |  |
| Regulacja: analogowa lub cyfrowa (mikroprocesorowy sterownik PID). W przypadku sterownika cyfrowego wymagana rozdzielczość wskazań 0,1°C. |  |  |  |
| Zabezpieczenia: niezależne od procesora, sprzętowe zabezpieczenie przed przegrzaniem (klasa bezpieczeństwa minimum 2 wg DIN 12876-1) oraz zabezpieczenie przed pracą na sucho |  |  |  |
| Funkcjonalność dodatkowa i serwisowa (Kluczowe filtry): |  |  |  |
| System spustowy: urządzenie musi być wyposażone w fabryczny, wbudowany zawór spustowy wody (kranik) zlokalizowany w dolnej części obudowy, umożliwiający całkowite opróżnienie wanny bez konieczności jej podnoszenia lub przechylania. |  |  |  |
| Regulator poziomu wody: urządzenie musi posiadać system utrzymywania stałego poziomu cieczy (króciec przelewowy) zintegrowany z konstrukcją urządzenia. |  |  |  |
| Certyfikacja: urządzenie musi zostać dostarczone z fabrycznym certyfikatem kalibracji producenta (wystawionym na konkretny numer seryjny urządzenia) dla minimum 2 punktów temperaturowych. |  |  |  |
| Funkcja pracy ciągłej lub zintegrowany programator czasu pracy (minimum do 99h). |  |  |  |

- OŚWIADCZAM(Y), że zrealizujemy przedmiotowe zamówienie w terminie do 30.09.2026 r.

- DEKLARUJĘ(EMY) zgodność oferty z kryteriami wyboru zgodnie z poniższą tabelą:

| KRYTERIA WYBORU |  |
| --- | --- |
| Kryteria oceny ofert | Parametr |
| Cena brutto w PLN: waga: 89% (89 pkt.) Przez kryterium „Cena brutto w PLN” Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Ocena w ramach kryterium „Cena brutto w PLN” (Kc) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru: KC = (Cn/Co)*89 gdzie: Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena brutto w PLN” Cn – najniższa zaproponowana cena brutto spośród ofert podlegających ocenie Co – cena brutto zaproponowana w badanej ofercie |  |
| Gwarancja (w miesiącach) waga: 10% (10 pkt.) Przez kryterium „Gwarancja (w miesiącach)” Zamawiający rozumie najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach) na przedmiot zamówienia, liczony od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. Punkty w ramach kryterium poszczególnym badanym ofertą będą przyznawane w następujący sposób: - poniżej 12 miesięcy – oferta odrzucona - 12 miesięcy – 0 pkt. - od 13 miesięcy do 35 miesięcy (włącznie) – 5 pkt. - 36 miesięcy i więcej – 10 pkt. | Udzielamy ………………. miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego |
| Kryterium społeczne waga: 1% (1 pkt) Kryterium społeczne - punkty zostaną przyznane za to, że przy realizacji zamówienia będzie pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności: - 1 pkt. - przy realizacji zamówienia będzie pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności; - 0 pkt. - przy realizacji zamówienia nie będzie pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności. | Przy realizacji zamówienia: BĘDZIE NIE BĘDZIE pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności |

- OŚWIADCZAM(Y), że w przypadku wyboru naszej Oferty, zawrzemy Umowę w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- OŚWIADCZAM(Y), że oferta jest dla nas wiążąca przez okres 60 dni od dnia następnego po dniu zakończenia terminu składania ofert.

- OŚWIADCZAM(Y), że urządzenia dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia będą sprawne technicznie, nowe i wolne od wad.

- OŚWIADCZAM(Y), że nie zachodzi konflikt interesów pomiędzy podmiotem w imieniu, którego działam a Zamawiającym.

Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny, lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

W celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych i zamówień określonych w sekcji 3.2.1 pkt 2 lit. i Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027.

W związku z powyższym oświadczam, że:

podmiot, w imieniu którego działam nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta a Oferentem, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Zamawiający informuje, że powyższe przesłanki stwierdzenia powiązań osobowych lub kapitałowych stanowią jedynie katalog przykładowy.

Uwaga! Definicja konfliktu interesów jest zawsze otwarta. Nie istnieje w żadnym akcie prawa stanowionego zamknięta definicja konfliktu interesów - dlatego każdy przypadek należy oceniać case by case.

- W związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego OŚWIADCZAM (Y), że:

- nie jestem  wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- beneficjentem rzeczywistym Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) nie jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;

- jednostką dominującą Wykonawcy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), nie jest  podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

- OŚWIADCZAM(Y), że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

- OŚWIADCZAM(Y), że dysponujemy właściwym, uprawnionym i wykwalifikowanym personelem niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.

- OŚWIADCZAM(Y), że powyższa oferta obejmuje pełen zakres zamówienia przedstawiony w zapytaniu ofertowym.

- OŚWIADCZAM(Y), pod groźbą odpowiedzialności karnej, iż załączone do oferty dokumenty opisują rzetelnie stan faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty.

……………………………………..

Data i podpis Oferenta

Skreślić niepotrzebne

Skreślić niepotrzebne

Skreślić niepotrzebne

Należy zaznaczyć odpowiednie pole „Spełnia” lub „Nie spełnia” znakiem „X”

Wpisać ilość miesięcy proponowanego okresu gwarancji

Należy zaznaczyć poprawną odpowiedz poprzez wstawienie „x” w odpowiedni

Wybrany Dostawca może zostać wezwany do dostarczenia oświadczenia i/ lub dodatkowych dokumentów potwierdzających, że przy realizacji zamówienia będzie pracowała osoba o orzeczonym stopniu niepełnosprawności.