Ogłoszenie o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026

Załącznik nr 2 do SWZ

CZĘŚĆ 10 ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta : ....................................................................................................

Siedziba: .................................................................................................

Numer NIP: ............................................................................................

Numer REGON: ......................................................................................

Numer KRS lub innego właściwego rejestru / wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

……………………………………………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej: ..................................................................

Numer telefonu: ......................................................................................

Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta

Imię i nazwisko : …………………………………………………………………………………..

Stanowisko : …………………………………………………………………………………………

Część 10 : Kardiomonitor modułowy – 3 sztuki

| Lp. | Minimalne wymagania i parametry | Warunek i parametr wymagany | TAK - Spełnia NIE - Nie spełnia | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor o budowie modułowej z niezależnymi, wyjmowanymi modułami, zasilany z sieci 230 V AC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz. | TAK |  |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 19 cali (rozdzielczość min. 1200 x 1000 pikseli) oraz miejsca do włożenia niezależnych modułów w jednej wspólnej obudowie wyposażonej w rączkę do przenoszenia całego kardiomonitora | TAK |  |  |
|  | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy z możliwością zablokowania reakcji ekranu na dotyk podczas transportu i dezynfekcji | TAK |  |  |
|  | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora zapewniające pracę bez hałasu i bezawaryjne działanie | TAK |  |  |
|  | Trendy graficzne i tabelaryczne, min. HR, oddechu, ST, SpO2, pulsu obwodowego, ciśnienia nieinwazyjnego (SP, DP, MAP), temperatury (T1 i T2), inwazyjnego ciśnienia (IBP1 i IBP2), kapnometrii i parametrów z modułu ICG (HR, CO, CI, SV, SVRI, TFI) z okresu min. 240 h z rozdzielczością nie gorszą niż 5 s w całym okresie min. 240 h | TAK |  |  |
|  | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 16 fal dynamicznych (tj. 7 odprowadzeń EKG, fali pletyzmograficznej, fali oddechu metodą impedancyjną, 2 fal inwazyjnego ciśnienia, fali kapnograficznej i 4 fal z modułu ICG) z okresu min. 120 h | TAK |  |  |
|  | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 12 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | TAK |  |  |
|  | Wbudowane złącze USB do przenoszenia wszystkich danych z pamięci kardiomonitora (wszystkich wartości cyfrowych z okresu min. 240 h i wszystkich min. 16 fal dynamicznych z okresu min. 120 h) na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika oraz dodatkowe złącze USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych (myszki, klawiatury i czytnika kodów paskowych) | TAK |  |  |
|  | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK |  |  |
|  | Niezależny, wyjmowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp (w każdym kardiomonitorze) - monitorowanie z kabla 3 i 5 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - obserwacja min. 3 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 3 żyłowego i jednocześnie 7 odprowadzeń EKG z kabla 5 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego i z 7 odprowadzeń jednocześnie z kabla 5 żyłowego - analiza statystyczna HRV - analiza co najmniej 20 arytmii - analiza QT i QTc - niezależnie od min. 240 godzin trendu, statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 5-150 /min - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - prezentacja fali oddechu - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie do modułu: 2 kable EKG 3 żyłowe i 2 zapasowe komplety 3 końcówek do tych kabli oraz 2 kable EKG 5 żyłowe i 2 zapasowe komplety 5 końcówek do tych kabli | TAK |  |  |
|  | Niezależny, wyjmowany moduł SpO2 odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor (w każdym kardiomonitorze) - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - możliwość włączania i wyłączania przez użytkownika wysokiej czułości pomiarowej SpO2 - możliwość włączania i wyłączania przez użytkownika blokady alarmu saturacji w czasie pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia - wyposażenie do modułu: 2 przedłużacze SpO2 i 3 wielorazowe czujniki saturacji typu klips na palec | TAK |  |  |
|  | Niezależny, wyjmowany moduł do pomiaru nieinwazyjnego ciśnienia (w każdym kardiomonitorze) - zakres pomiarowy min. 15-250 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego SP, średniego MAP i rozkurczowego DP - niezależnie od min. 240 godzin trendu, statystyki z ostatnich 24 godzin zawierające informacje o wartościach ciśnienia: średniej dobowej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej (dla SP, DP i MAP) - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika - szybki dostęp do min. 200 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia (SP, DP, MAP) i czasie pomiaru - wyposażenie do modułu: wężyk i 3 mankiety dla dorosłych | TAK |  |  |
|  | Niezależny, wyjmowany moduł do pomiaru temperatury (w każdym kardiomonitorze) - 2 niezależne kanały temperatury - zakres pomiarowy: min. 15-45°C - jednoczesna prezentacja 3 wartości na ekranie: T1, T2 i różnicy temperatur - wyposażenie do modułu: 2 wielorazowe sondy temperatury (powierzchniowa i głęboka) | TAK |  |  |
|  | Niezależny, wyjmowany moduł do pomiaru inwazyjnego ciśnienia (w każdym kardiomonitorze) - 2 niezależne kanały inwazyjnego ciśnienia - zakres pomiarowy: min. od -30 do +320 mmHg - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia średniego, skurczowego, rozkurczowego i pulsu (dla każdego kanału) - możliwość wyboru etykiety inwazyjnego ciśnienia przez użytkownika - prezentacja 2 fal inwazyjnego ciśnienia - wyposażenie do modułu: 2 zestawy do pomiaru dla dorosłych | TAK |  |  |
|  | Niezależny, wyjmowany moduł do pomiaru CO2 we frakcji wdechowej i wydechowej (w każdym kardiomonitorze) - prezentacja krzywej kapnograficznej - monitorowanie częstości oddechu w zakresie min. 5-150/min. z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-50 s - wyposażenie do modułu: zestaw do pomiaru | TAK |  |  |
|  | Niezależny, wyjmowany moduł rzutu serca metodą kardiografii impedancyjnej ICG (w każdym kardiomonitorze) - jednoczesny pomiar, zapamiętywanie i wydruk min. następujących parametrów z modułu ICG: HR, CO, CI, SV, SVRI, TFI - jednoczesne wyświetlanie 4 fal z modułu ICG - funkcja krzyża hemodynamicznego - wyposażenie do modułu: kabel 6 żyłowy do ICG, 9 paczek po 30 elektrod do pomiaru ICG | TAK |  |  |
|  | Niezależny, wyjmowany moduł rejestratora termicznego (w każdym kardiomonitorze) - jednoczesny wydruk min. 6 odprowadzeń EKG - jednoczesny wydruk 6 różnych fal dynamicznych (nie tylko EKG) - wydruk wszystkich bieżących wartości wraz z wybranymi falami - wydruk danych pacjenta - wyposażenie do modułu: 10 rolek papieru termicznego | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie realizujące funkcje: - kalkulatora lekowego (z tabelą rozcieńczeń) - kalkulatora parametrów hemodynamicznych, wentylacyjnych i utlenowania - kalkulatora obliczeń nerkowych | TAK |  |  |
|  | Funkcja stopera z progresywnym i wstecznym odliczaniem ustawionego czasu wg. preferencji użytkownika | TAK |  |  |
|  | Włączany i wyłączany przez użytkownika tryb nocny. Konfigurowanie przez użytkownika min. przedziału czasowego dla trybu nocnego, głośności alarmów i jasności ekranu | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy kardiomonitora o saturację dualną, ciśnienie krwawe w kolejnych 2 kanałach, rzut serca metodą termodylucji, analizator gazów anestetycznych, EEG, NMT, BIS, funkcję przywoływania pielęgniarki | TAK |  |  |
|  | Waga kardiomonitora z wbudowanym ekranem, wymaganymi niezależnymi modułami i akumulatorem poniżej 9,5 kg | TAK |  |  |
|  | Stojak jezdny ze stali nierdzewnej z koszykiem na akcesoria, osadzony na min. 5 łożyskowanych kołach (do każdego kardiomonitora modułowego) | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |

Zamawiający informuje, że w przypadku gdyby określił w SWZ przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to należy traktować takie określenie, jako przykładowe.  W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż posiadane przez wskazane materiały, urządzenia, oprogramowanie, itp. z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały, urządzenia lub oprogramowanie itp. przyjęte do wyceny:

1)	powinny spełniać funkcje, jakiej mają służyć,

2)	powinny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt (zaprojektowany),

3)	nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w SWZ, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji przetargowej.

Składając ofertę dotyczącą dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego Artmedik w Jędrzejowie, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026, SWZ oraz załącznikami do SWZ, w szczególności wzorem umowy, oferuję:

Łączną kwotę za wykonanie przedmiotu umowy zawartej na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026 oraz niniejszej oferty:

……………………………….….. Netto

Słownie:

…….……………………………………………………………………………………………………………. Netto

……………………………….….. Vat

Słownie:

…………………………………………………………………………………………………….……………. Vat

……………………………….….. Brutto

Słownie:

………………………………………………………………………………………………………………. Brutto

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026, SWZ oraz załącznikami do SWZ, w szczególności wzorem umowy udostępnionymi mi przez Zamawiającego, i nie wnoszę w tym względzie zastrzeżeń,

- Oświadczam, że akceptuję treść umowy, której wzór stanowi załącznik do SWZ ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026,

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ.

- Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026,w SWZ oraz  załącznikach do SWZ w tym z treścią umowy (której wzór stanowi załącznik do SWZ) oraz złożoną przeze  mnie ofertą.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.

…….…………………………………………………………………

/Data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/