Ogłoszenie o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026

Załącznik nr 2 do SWZ

CZĘŚĆ 16 ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta : ....................................................................................................

Siedziba: .................................................................................................

Numer NIP: ............................................................................................

Numer REGON: ......................................................................................

Numer KRS lub innego właściwego rejestru / wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

……………………………………………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej: ..................................................................

Numer telefonu: ......................................................................................

Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta

Imię i nazwisko : …………………………………………………………………………………..

Stanowisko : …………………………………………………………………………………………

Część 16 : Szafa medyczna – 4 sztuki

| Lp. | Minimalne wymagania i parametry | Warunek i parametr wymagany | TAK - Spełnia NIE - Nie spełnia | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Szafa lekarska dwudrzwiowa. | TAK |  |  |
|  | Drzwi skrzydłowe wypełnione szkłem hartowanym o grubości min. 4mm. 4 półki wykonane ze szkła o grubości min. 5mm, przestawne co min. 25 mm, o nośności 25kg. | TAK |  |  |
|  | Korpus szafy wykonany z blachy gr. około 0,8 mm. | TAK |  |  |
|  | Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach (góra i dół). | TAK |  |  |
|  | Szafa wyposażona w koła; koła montowane do dolnego wieńca szafy | TAK |  |  |
|  | Wsporniki półek wyposażone w antypośligowe podkładki. | TAK |  |  |
|  | Elementy stalowe lakierowane proszkowo na wybrany kolor z palety RAL - min. 10 kolorów do wyboru przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Wymiary całkowite: 800x435x1930 mm (+/- 10mm) [szerokośćxgłębokośćxwysokość] | TAK |  |  |
|  | Wymagane dokumenty: Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego (lub równoważne)" Certyfikat PN-EN ISO 14001:2015 - System Zarządzania Środowiskowego | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji min. 2025 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |

Zamawiający informuje, że w przypadku gdyby określił w SWZ przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to należy traktować takie określenie, jako przykładowe.  W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż posiadane przez wskazane materiały, urządzenia, oprogramowanie, itp. z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały, urządzenia lub oprogramowanie itp. przyjęte do wyceny:

1)	powinny spełniać funkcje, jakiej mają służyć,

2)	powinny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt (zaprojektowany),

3)	nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w SWZ, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji przetargowej.

Składając ofertę dotyczącą dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego Artmedik w Jedrzejowie zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026, SWZ oraz załącznikami do SWZ, w szczególności wzorem umowy, oferuję:

Łączną kwotę za wykonanie przedmiotu umowy zawartej na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026 oraz niniejszej oferty:

……………………………….….. Netto

Słownie:

…….……………………………………………………………………………………………………………. Netto

……………………………….….. Vat

Słownie:

…………………………………………………………………………………………………….……………. Vat

……………………………….….. Brutto

Słownie:

………………………………………………………………………………………………………………. Brutto

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026, SWZ oraz załącznikami do SWZ, w szczególności wzorem umowy udostępnionymi mi przez Zamawiającego, i nie wnoszę w tym względzie zastrzeżeń,

- Oświadczam, że akceptuję treść umowy, której wzór stanowi załącznik do SWZ ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026,

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ.

- Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026,w SWZ oraz  załącznikach do SWZ w tym z treścią umowy (której wzór stanowi załącznik do SWZ) oraz złożoną przeze  mnie ofertą.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.

…….…………………………………………………………………

/Data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/