Ogłoszenie o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026

Załącznik nr 2 do SWZ

CZĘŚĆ 19 ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta : ....................................................................................................

Siedziba: .................................................................................................

Numer NIP: ............................................................................................

Numer REGON: ......................................................................................

Numer KRS lub innego właściwego rejestru / wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

……………………………………………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej: ..................................................................

Numer telefonu: ......................................................................................

Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta

Imię i nazwisko : …………………………………………………………………………………..

Stanowisko : …………………………………………………………………………………………

Część 19 : Defibrylator – 1 sztuka

| Lp. | Minimalne wymagania i parametry | Warunek i parametr wymagany | TAK - Spełnia NIE - Nie spełnia | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat przenośny z torbą transportową, testerem wyładowań | TAK |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci i możliwe z zasilacza 230V AC. | TAK |  |  |
|  | Opcjonalna Ładowarka akumulatorów dwustanowiskowa 230V/12V DC | TAK |  |  |
|  | Defibrylator kompaktowy, przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym (konstrukcja uniemożliwiająca rozłączanie poszczególnych elementów głównych defibrylatora poza akcesoriami). | TAK |  |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J, w zestawie 2 akumulatory z podglądem stanu naładowania | TAK |  |  |
|  | Czas ładowania (przy całkowicie rozładowanym akumulatorach): poniżej 190 minut | TAK |  |  |
|  | Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy wraz z akumulatorami, kompletem kabli, torbą na akcesoria nie większa niż 13kg | TAK |  |  |
|  | Codzienny o stałej godzinie autotest bez udziału użytkownika, autotesty bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na automatycznym wydruku po przeprowadzonym teście | TAK |  |  |
|  | Autotesty działające również w trybie akumulatorowym przy wyłączonym urządzeniu bez ograniczeń przy stopniu naładowania akumulatorów Dla bezpieczeństwa brak możliwości przestawiania godzin i wyłączania autotestów | TAK |  |  |
|  | Norma IP 44 | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta, możliwość pracy w trybie AED od min 9 r.ż pacjenta wzwyż bez ograniczeń | TAK |  |  |
|  | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. | TAK |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od od 2 do 360 J szeroki zakres zwiększający efektrywność defibrylacji | TAK |  |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej 25 | TAK |  |  |
|  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK |  |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne, elektrody naklejane radiotransparentne, na wyposażeniu nakładki dziecięce/neonatologiczne | TAK |  |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia | TAK |  |  |
|  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | TAK |  |  |
|  | Opcjonalna możliwość przeprowadzenia defibrylacji wewnętrznej za pomocą odpowiednich łyżek wewnętrznych- do wyboru opcjonalne różne długości i średnice łyżek, minimum 4 rozmiary | TAK |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK |  |  |
|  | Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | TAK |  |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji 0-200 mA | TAK |  |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK |  |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna min od 20-300 u/min | TAK |  |  |
|  | Zakres rozmiarów zapisu sygnału EKG min. od 0,5 do 4cm/Mv, 8 rozmiarów zapisu ułatwiający interpretację | TAK |  |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK |  |  |
|  | Opcjonalna bezinwazyjna możliwość rozbudowy o transmisję danych przez zewnętrzny modem do istniejących i funkcjonujących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej i hemodynamik | TAK |  |  |
|  | Możliwość bezinwazyjnej rozbudowy o Transmisję danych oparta o ten sam system, który umożliwia przesyłanie danych medycznych z defibrylatorów karetek systemowych, system posiadający zabezpieczenia mające na celu zapobieganie odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu danych osobowych bez zezwolenia podczas transmisji elektronicznej, takich jak: szyfrowanie/tunelowanie (VPN), podpisy elektroniczne, logowanie, bezpieczeństwo transportu fizycznych nośników danych | TAK |  |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej 8,4”. Minimum dwa tryby wyświetlacza wybierane przez użytkownika w zależności od warunków zewnętrznych ułatwiający odczyt | TAK |  |  |
|  | Moduł pomiaru SpO2 Masimo w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
|  | Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą jednego czujnika typu klips | TAK |  |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100 mm | TAK |  |  |
|  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem wielorazowym dla dorosłych, oraz dodatkowym mankietem o większej długości i szerokości dla pacjentów otyłych (rozmiar- długość maksymalna minimum 43 cm), | TAK |  |  |
|  | Wydruk trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. | TAK |  |  |
|  | Na wyposażeniu po 30 par elektrod jednorazowych nalepianych Stymulacja/defibrylacja/EKG | TAK |  |  |
|  | NA wyposażeniu po 25 szt kaniul jednorazowych do pomiaru EtCO2 w wersji dla zaintubowanych i niezintubowanych | TAK |  |  |
|  | Na wyposażeniu wielorazowy czujnik dla dorosłych 1 sztuka | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury z Dokładnością czujnika przynajmniej ±0,2°C, pomiar wyświetlany w przedziale min od 25° do 45°C, | TAK |  |  |
|  | Dedykowana, usztywniana, wodoodporna: torba transportowa z 2 kieszeniami bocznymi na akcesoria, oraz kieszeń tylna na akcesoria, całość przykręcana do obudowy defibrylatora | TAK |  |  |
|  | Urządzenie nowe, nie powystawowe, rok produkcji min. 2025 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Dwa bezpłatne przeglądy na urządzenie | TAK |  |  |

Zamawiający informuje, że w przypadku gdyby określił w SWZ przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to należy traktować takie określenie, jako przykładowe.  W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż posiadane przez wskazane materiały, urządzenia, oprogramowanie, itp. z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały, urządzenia lub oprogramowanie itp. przyjęte do wyceny:

1)	powinny spełniać funkcje, jakiej mają służyć,

2)	powinny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt (zaprojektowany),

3)	nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w SWZ, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji przetargowej.

Składając ofertę dotyczącą dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego Artmedik w Jędrzejowie, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026, SWZ oraz załącznikami do SWZ, w szczególności wzorem umowy, oferuję:

Łączną kwotę za wykonanie przedmiotu umowy zawartej na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026 oraz niniejszej oferty:

……………………………….….. Netto

Słownie:

…….……………………………………………………………………………………………………………. Netto

……………………………….….. Vat

Słownie:

…………………………………………………………………………………………………….……………. Vat

……………………………….….. Brutto

Słownie:

………………………………………………………………………………………………………………. Brutto

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026, SWZ oraz załącznikami do SWZ, w szczególności wzorem umowy udostępnionymi mi przez Zamawiającego, i nie wnoszę w tym względzie zastrzeżeń,

- Oświadczam, że akceptuję treść umowy, której wzór stanowi załącznik do SWZ ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026,

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ.

- Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026,w SWZ oraz  załącznikach do SWZ w tym z treścią umowy (której wzór stanowi załącznik do SWZ) oraz złożoną przeze  mnie ofertą.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.

…….…………………………………………………………………

/Data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/