Ogłoszenie o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026

Załącznik nr 2 do SWZ

CZĘŚĆ 6 ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta : ....................................................................................................

Siedziba: .................................................................................................

Numer NIP: ............................................................................................

Numer REGON: ......................................................................................

Numer KRS lub innego właściwego rejestru / wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

……………………………………………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej: ..................................................................

Numer telefonu: ......................................................................................

Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta

Imię i nazwisko : …………………………………………………………………………………..

Stanowisko : …………………………………………………………………………………………

Część 6 : Elektrokardiograf – 3 sztuki

| Lp. | Minimalne wymagania i parametry | Warunek i parametr wymagany | TAK - Spełnia NIE - Nie spełnia | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy. Rok produkcji 2026 | TAK |  |  |
|  | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci | TAK |  |  |
|  | Wydruk dodatkowych odprowadzeń rytmów (3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 4x3+2, 4x3+3, 6x2+1, 6x2+2, 6x2+3) | TAK |  |  |
|  | Pomiar interwałów R-R, P-Q, Q-T, oraz czasów trwania P i QRS . Pomiar poziomu obniżenia i uniesienia odcinka ST. Ciągły pomiar HR- prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |  |
|  | Możliwe rodzaje badań: ręczne, AUTO, SPIRO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG | TAK |  |  |
|  | Regulowana długość zapisu badania automatycznego – w przedziale od 6 do 30 sekund | TAK |  |  |
|  | Tryb LONG: zapis 1-15 minut (wydruk: 1-3 odprowadzeń) | TAK |  |  |
|  | Zapis wsteczny EKG (1-30 sekund) przy badaniu automatycznym do schowka i przy badaniu ręcznym | TAK |  |  |
|  | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy | TAK |  |  |
|  | Definiowalne etapy badania według ustalonych parametrów przy badaniu AUTOMANUAL | TAK |  |  |
|  | Łatwa obsługa dzięki menu obsługiwanemu za pomocą panelu dotykowego | TAK |  |  |
|  | Wbudowana klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |  |
|  | Możliwość ustawienia parametrów przebiegów: prędkości, czułości i intensywności wydruku | TAK |  |  |
|  | Prędkości zapisu: 5/6,25/10/ 12,5/25/50 mm/s | TAK |  |  |
|  | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy, przekątna, min. 7" umożliwiający jednoczesne wyświetlanie 12 krzywych EKG | TAK |  |  |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości | TAK |  |  |
|  | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |  |
|  | Praca na otwartym sercu - aparat przystosowany do bezpośredniej pracy na otwartym sercu | TAK |  |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących | TAK |  |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń stymulatora serca | TAK |  |  |
|  | Detekcja INOP odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału | TAK |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK |  |  |
|  | Szerokość papieru: 112 mm | TAK |  |  |
|  | Wydruk z bazy pacjentów; możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie | TAK |  |  |
|  | Wydruk na drukarce aparatu lub zewnętrznej drukarce PCL5/PCL6 | TAK |  |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtrów: - filtr zakłóceń sieciowych; do wyboru filtry: 50 Hz, 60 Hz - filtr zakłóceń mięśniowych; do wyboru filtry: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz - filtr izolinii; do wyboru filtry: 0,15 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | TAK |  |  |
|  | Baza pacjentów i badań; pamięć min. 14 000 badań | TAK |  |  |
|  | Wykonanie min. 280 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał | TAK |  |  |
|  | Waga aparatu maks. 1,5 kg | TAK |  |  |
|  | Realizacja zleceń w standardzie HL7 poprzez współpracę z systemami szpitalnymi: OptiMed(Comarch), CliniNet (CGM), Somed (Kamsoft) oraz mMedica + moduł MIUD mmPACS+ od wersji 5.3 (Asseco), NewNioMed (MedTrade Medical Systems), OpenCare (Antrez Software) | TAK |  |  |
|  | Eksport badań do pamięci USB, bezpośrednio do wybranego katalogu w komputerze, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL | TAK |  |  |
|  | Trzy porty USB | TAK |  |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet (Wi-Fi) | TAK |  |  |
|  | Przewodowa komunikacja z siecią LAN lub Internet | TAK |  |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta | TAK |  |  |
|  | W zestawie: - elektrody kończynowe - 4 szt. - elektrody przedsercowe - 6 szt. - kabel EKG - 1 szt. - kabel zasilania sieciowego - 1 szt. - papier R-A4 szerokość 112 mm - 1 szt. - żel do EKG - 1 szt. - instrukcja użytkowania - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz, | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące. | TAK |  |  |
|  | Stolik medyczny do elektrokardiografu 3 sztuki : | TAK |  |  |
|  | Regulacja wysokości: płynna (708-988 mm) | TAK |  |  |
|  | Waga max 9,5 kg | TAK |  |  |
|  | Standardowe wyposażenie: : obrotowy wysięgnik na kabel pacjenta : pojemnik na akcesoria : pokrętło blokady wysięgnika na kabel pacjenta : śruby zabezpieczające elektrokardiograf | TAK |  |  |
|  | Hamowanie – blokada na kołach | TAK |  |  |
|  | Wymiary: 460x708x445 mm min. | TAK |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: 16 kg | TAK |  |  |
|  | Wyrób medyczny: | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |

Zamawiający informuje, że w przypadku gdyby określił w SWZ przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to należy traktować takie określenie, jako przykładowe.  W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż posiadane przez wskazane materiały, urządzenia, oprogramowanie, itp. z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały, urządzenia lub oprogramowanie itp. przyjęte do wyceny:

1)	powinny spełniać funkcje, jakiej mają służyć,

2)	powinny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt (zaprojektowany),

3)	nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w SWZ, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji przetargowej.

Składając ofertę dotyczącą dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego Artmedik w Jędrzejowie, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026, SWZ oraz załącznikami do SWZ, w szczególności wzorem umowy, oferuję:

Łączną kwotę za wykonanie przedmiotu umowy zawartej na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026 oraz niniejszej oferty:

……………………………….….. Netto

Słownie:

…….……………………………………………………………………………………………………………. Netto

……………………………….….. Vat

Słownie:

…………………………………………………………………………………………………….……………. Vat

……………………………….….. Brutto

Słownie:

………………………………………………………………………………………………………………. Brutto

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026, SWZ oraz załącznikami do SWZ, w szczególności wzorem umowy udostępnionymi mi przez Zamawiającego, i nie wnoszę w tym względzie zastrzeżeń,

- Oświadczam, że akceptuję treść umowy, której wzór stanowi załącznik do SWZ ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026,

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ.

- Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026,  SWZ oraz  załącznikach do SWZ w tym z treścią umowy (której wzór stanowi załącznik do SWZ) oraz złożoną przeze  mnie ofertą.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.

…….…………………………………………………………………

/Data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/