Ogłoszenie o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026

Załącznik nr 2 do SWZ

CZĘŚĆ 7 ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta : ....................................................................................................

Siedziba: .................................................................................................

Numer NIP: ............................................................................................

Numer REGON: ......................................................................................

Numer KRS lub innego właściwego rejestru / wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

……………………………………………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej: ..................................................................

Numer telefonu: ......................................................................................

Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta

Imię i nazwisko : …………………………………………………………………………………..

Stanowisko : …………………………………………………………………………………………

Część 7 : Echokardiograf – 1 sztuka

| Lp. | Minimalne wymagania i parametry | Warunek i parametr wymagany | TAK - Spełnia NIE - Nie spełnia | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, wyklucza się urządzenia podemonstracyjne i powystawowe. | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy, szerokopasmowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 100 – 240 V, 50-60Hz | TAK |  |  |
|  | Panel dotykowy, przekątna min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów i stron za pomocą dotyku (jak w tablecie) | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy płaski monitor LCD lub OLED o przekątnej ekranu min. 21’’ i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania | TAK |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania obrazu diagnostycznego „na żywo”, na minimum 85-ciu % powierzchni monitora | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania (konsola) umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół min. 20cm oraz obrót w zakresie min. +/- 150° (z pozycji środkowej, w każdą stronę) | TAK |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 350 dB | TAK |  |  |
|  | Liczba kanałów przetwarzania ultradźwiękowego min. 37 000 000 | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. od 1.0 MHz do 22.0 MHz (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych) | TAK |  |  |
|  | Głębokość skanowania min. 40cm | TAK |  |  |
|  | Aparat mobilny, waga nie większa niż 90 kg | TAK |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie poniżej 30 s, a także zapewniające możliwość regulacji położenia panelu sterowania również po odłączeniu od stałego źródła zasilania | TAK |  |  |
|  | Min. 4 aktywne i równorzędne gniazda do jednoczesnego przyłączenia głowic obrazowych | TAK |  |  |
|  | Gniazdo do podłączania głowicy nie obrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie wszystkich istotnych informacji: typ i zakres pracy głowicy, aktywnej aplikacji klinicznej, głębokości penetracji, poziomu wzmocnienia, dynamiki, poziomu kontrastu, poziomu wzmocnienia koloru, nazwy szpitala i nazwiska pacjenta | TAK |  |  |
|  | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Min 2 porty umieszczony w pulpicie aparatu | TAK |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla Color Doppler i obrazu 2D min. 2000 klatek, zapis dla PW Doppler oraz trybu M-mode min. 60 sekund, zapis dla CW Doppler min. 40 sekund | TAK |  |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 30 | TAK |  |  |
|  | Podstawa jezdna z obrotowymi kołami z możliwością blokowania co najmniej dwóch z nich | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli w zakresie min 20 cm | TAK |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG wraz z zestawem kabli | TAK |  |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | TAK |  |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta na ekranie dotykowym lub wysuwanej klawiaturze | TAK |  |  |
|  | Jednostka centralna - tryby obrazowania: |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania: - 2D - M-Mode - Color M-mode - Doppler pulsacyjny - Doppler ciągły - Doppler kolorowy - Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | TAK |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D min. 1800 Hz | TAK |  |  |
|  | Anatomiczny M-mode | TAK |  |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 830 cm/s | TAK |  |  |
|  | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. do 300 cm/s | TAK |  |  |
|  | Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny, sterowany pod kontrolą głowicy sektorowej | TAK |  |  |
|  | Minimum 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach oraz LGC min. w 2 strefach | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne | TAK |  |  |
|  | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali prędkości) | TAK |  |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | TAK |  |  |
|  | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | TAK |  |  |
|  | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach wielkości oraz prezentacji M-mode na całym ekranie | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D | TAK |  |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D/Color i PW TRIPLEX o różnych wzajemnych proporcjach oraz całego spektrum na ekranie | TAK |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5-20 mm | TAK |  |  |
|  | Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 26 m/s | TAK |  |  |
|  | Wybór map koloru kodujących przepływ | TAK |  |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D | TAK |  |  |
|  | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi: kardiologia dorosłych, badania naczyniowe (w tym obrazowanie TCD) badania brzuszne, brzuszne pediatryczne | TAK |  |  |
|  | Funkcja zduplikowania na ekranie dotykowym obrazu ultrasonograficznego z monitora aparatu celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych. | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów: |  |  |  |
|  | Rejestracja „klipów” sekwencji obrazów | TAK |  |  |
|  | System prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania | TAK |  |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 512 GB, formaty zapisu min. DICOM, AVI, JPG | TAK |  |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC z zainstalowanym oprogramowaniem serwera DICOM kablem sieciowym 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) Możliwość wysyłania raportów i zdjęć na komputer zewnętrzny poprzez sieć WiFi | TAK |  |  |
|  | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | TAK |  |  |
|  | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
|  | Głowice (min. 3 sztuki) : |  |  |  |
|  | # Głowica sektorowa typu „phased array” wykonana w technologii spolaryzowanego kryształu Single Crystal, Pure Wave lub analogicznym,o zakresie częstotliwości min 1,5 – 4,5 MHz: - ilość elementów min. 80 - obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | # Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 12.0 MHz # • Obrazowanie harmoniczne # • Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej # • Liczba elementów min. 300 # • Szerokość pola widzenia głowicy min. 38 mm | TAK |  |  |
|  | # Głowica Conwexowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 – 6.0 MHz # • Ilość elementów min. 300 # • Obrazowanie harmoniczne # • Kąt widzenia min. 70° # • Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |  |
|  | # Możliwość rozbudowania na dzień składania oferty: |  |  |  |
|  | # Głowica sektorowa przezprzełykowa typu „matrycowego” do wyboru z zakresu min. 2,5-6,5 MHz # - ilość elementów min. 2500 elementów # - dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW, TDI, PW TDI, THI, # - M-mode, Kolor M-mode, 3D, 3D w czasie rzeczywistym # - możliwość obrazowania i akwizycji 2 prostopadłych obrazów 2D w tym samym czasie - funkcja zmiany płaszczyzny obrazowania w zakresie min 180˚ w sposób elektroniczny - obrazowanie Live 3D (w skali szarości i w kolorowym obrazowaniu dopplerowskim - obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | # Głowica Sektorowa Pediatryczna szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 8.0 MHz # • Ilość elementów min. 90 # • Obrazowanie harmoniczne # • Kąt widzenia min. 90° | TAK |  |  |
|  | # Głowica Convexowa Pediatryczna szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 8.0 MHz # • Ilość elementów min. 250 # • Promień krzywizny min. 14mm # • Kąt widzenia min. 120° | TAK |  |  |
|  | # Oprogramowanie do automatycznej wykorzystującej sztuczną inteligencję odcinkowej oceny ruchu mięśnia lewej komory wraz z wyznaczeniem Wall Motion Scoring Index. Wyniki odcinkowe prezentowane są za pomocą 17 segmentowego wykresu kołowego | TAK |  |  |
|  | # Zautomatyzowane narzędzie do pomiaru globalnego odkształcenia wzdłużnego lewego przedsionka i prawej komory | TAK |  |  |
|  | # Funkcja automatycznego ustawiania bramki Dopplera w naczyniu | TAK |  |  |
|  | # Oprogramowanie do próby wysiłkowej z akwizycją obrazów jednoklatkowych i sekwencji lewej komory w każdym, do min. 10 etapów, do min. 40 projekcji dla każdego etapu, min. od 1 do 180 sekund długość akwizycji, | TAK |  |  |
|  | # Oprogramowanie w aparacie do porównywania obrazów diagnostycznych uzyskanych za pomocą urządzeń obrazowych min. TK, MR, PET z obrazami ultrasonograficznymi. | TAK |  |  |
|  | # Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym 2 niezależnych płaszczyzn o wzajemnie regulowanym położeniu na głowicy matrycowej przezprzełykowej i matrycowej głowicy przezklatkowej w trybie 2D i Color Doppler | TAK |  |  |
|  | # Głowica liniowa, wysokoczęstotliwościowa o zakresie częstotliwości min. Od 3 – 22 MHz (+/- 1 MHz) # - ilość elementów min. 1900 # - szerokość czoła min. 45 mm | TAK |  |  |
|  | # Głowica sektorowa 2D do badań kardiologicznych neonatologicznych Zakres częstotliwości obrazowania B obejmujący przedział min. 5,0 – 12,0 MHz. Kąt pola skanowania min. 90° Ilość elementów min. 90 Szerokość czoła głowicy max. 10 mm | TAK |  |  |
|  | # Głowica Sektorowa 2D do badań kardiologiczny pediatrycznych o zakresie min min. 3-8 MHz Ilość elementów min. 90 elementów Dostępne tryby pracy: 2D, CD, PW, CW obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | # Oprogramowanie umożliwiające w pełni zautomatyzowaną i zaawansowaną ocenę ilościową 3D w czasie rzeczywistym. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby uzyskać ocenę ilościową 3D frakcji wyrzutowej, lewej komory i lewego przedsionka w ramach jednego cyklu. | TAK |  |  |
|  | # Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa wysokiej częstotliwości w kształcie litery „L” lub „T”, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 7.0 – 15.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; liczba elementów min. 120; płaszczyzna skanowania (FOV) max. 23 mm. | TAK |  |  |
|  | # Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym o kącie obrazowania min. 90°x90°, dostępne na głowicy TEE | TAK |  |  |
|  | # Aplikacja do pomiarów pola powierzchni, obwodu i minimalnej/maksymalnej osi ujścia/strefy docelowej uszka lewego przedsionka na podstawie zestawu danych 3D pozyskiwanych głowicą TEE | TAK |  |  |
|  | # Moduł do oceny globalnej funkcji lewej komory; obliczenia oparte na automatycznej detekcji wsierdzia na bazie Speckle Tracking; automatyczne wyznaczenie frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji AP4 i AP2; wyznaczanie parametrów funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory, aplikacja oparta na sztucznej inteligencji do automatycznego wybierania najlepszych obrazów do oceny LV EF, możliwość obsługi obrazu z lub bez EKG | TAK |  |  |
|  | # Wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie 2D bez podłączneia kabli EKG: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus | TAK |  |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznania widma fali przepływu w zależności od typu zastawki i dzięki sztucznej inteligencji dopasowująca odpowiadający jej pakiet pomiarowy. | TAK |  |  |
|  | Narzędzie do automatycznego obrysu oraz pomiaru frakcji wyrzutowej z projekcji AP4 i AP2; możliwość obsługi obrazu z lub bez EKG | TAK |  |  |
|  | Pozostałe parametry : |  |  |  |
|  | Gwarancja dostępności części zamiennych przez min 8 lat od daty dostawy | TAK |  |  |
|  | Raporty z możliwością dołączenia obrazów do raportów | TAK |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Producenta na terenie Polski | TAK |  |  |
|  | Bezpłatne wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) oferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące (karta gwarancyjna przy dostawie). | TAK |  |  |
|  | Bezpłatne szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Bezpłatna dostawa do siedziby Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Bezpłatny montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | TAK |  |  |
|  | Aktualny dokument dopuszczający do obrotu (tj. atest, świadectwo, certyfikat EC wydany przez jednostkę notyfikowaną, deklaracja zgodności CE; | TAK |  |  |

Zamawiający informuje, że w przypadku gdyby określił w SWZ przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to należy traktować takie określenie, jako przykładowe.  W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż posiadane przez wskazane materiały, urządzenia, oprogramowanie, itp. z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały, urządzenia lub oprogramowanie itp. przyjęte do wyceny:

1)	powinny spełniać funkcje, jakiej mają służyć,

2)	powinny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt (zaprojektowany),

3)	nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w SWZ, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji przetargowej.

Składając ofertę dotyczącą dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego w Jędrzejowie zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026, SWZ oraz załącznikami do SWZ, w szczególności wzorem umowy, oferuję:

Łączną kwotę za wykonanie przedmiotu umowy zawartej na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026 oraz niniejszej oferty:

……………………………….….. Netto

Słownie:

…….……………………………………………………………………………………………………………. Netto

……………………………….….. Vat

Słownie:

…………………………………………………………………………………………………….……………. Vat

……………………………….….. Brutto

Słownie:

………………………………………………………………………………………………………………. Brutto

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026, SWZ oraz załącznikami do SWZ, w szczególności wzorem umowy udostępnionymi mi przez Zamawiającego, i nie wnoszę w tym względzie zastrzeżeń,

- Oświadczam, że akceptuję treść umowy, której wzór stanowi załącznik do SWZ ogłoszenia o zamówieniu 05/ KPOJDRZ /2026,

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ.

- Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu 05/ KPOJDRZ/2026 ,w SWZ oraz  załącznikach do SWZ w tym z treścią umowy (której wzór stanowi załącznik do SWZ) oraz złożoną przeze  mnie ofertą.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.

…….…………………………………………………………………

/Data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/