Ogłoszenie o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026

Załącznik nr 2 do SWZ

CZĘŚĆ 8 ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta : ....................................................................................................

Siedziba: .................................................................................................

Numer NIP: ............................................................................................

Numer REGON: ......................................................................................

Numer KRS lub innego właściwego rejestru / wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

……………………………………………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej: ..................................................................

Numer telefonu: ......................................................................................

Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta

Imię i nazwisko : …………………………………………………………………………………..

Stanowisko : …………………………………………………………………………………………

Część 8 : Oprogramowanie do wykonywania prób wysiłkowych -2 sztuki

| Lp. | Minimalne wymagania i parametry | Warunek i parametr wymagany | TAK - Spełnia NIE - Nie spełnia | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I zestaw do wykonywania próby wysiłkowej |  |  |  |  |
|  | System komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem przeznaczony do prowadzenia elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością ciągłej rejestracji przebiegów z 12 odprowadzeń EKG. | TAK |  |  |
|  | Współpraca z oferowaną bieżnią, | TAK |  |  |
|  | Automatyczne sterowanie obciążeniem bieżni | TAK |  |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG w różnych trybach: 3,6,12 odprowadzeń. | TAK |  |  |
|  | Podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem raportu | TAK |  |  |
|  | Możliwość włączania i wyłączania filtru mięśniowego, sieciowego i filtru antydryftowego podczas badania. | TAK |  |  |
|  | Możliwość obejrzenia badania w trybie pełnego rozwinięcia. | TAK |  |  |
|  | Prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST | TAK |  |  |
|  | Automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmiany parametrów prezentacji zapisu EKG ( przesuw, wzmocnienie) | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja danych na dysku twardym komputera z możliwością wydruku raportu zapisu EKG, uśrednionych zespołów P-QRS-T z wynikami pomiarów | TAK |  |  |
|  | Sygnalizacja wykrycia arytmii komorowych | TAK |  |  |
|  | Wydruk EKG w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Możliwość rejestracji spoczynkowych zapisów EKG | TAK |  |  |
|  | Możliwość wyznaczenia punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty | TAK |  |  |
|  | Możliwość definiowania własnych protokołów: Indywidualizowany, RAMP, Stopniowany wbudowany w preferencje protokołu testu kwestionariusz oceny wydolności WSAQ | TAK |  |  |
|  | Funkcja reanalizy wykonanego badania | TAK |  |  |
|  | Automatyczna analiza arytmii | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie parametrów: częstość rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziomi nachylenie odcinka ST, obciążenie | TAK |  |  |
|  | Prezentacja parametrów dotyczących fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku | TAK |  |  |
|  | Stanowisko z mobilnym wózkiem z możliwością blokady kół, komputerem, monitorem LCD min. 27”, drukarką laserową, klawiaturą i myszką | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |
| II Bieżnia |  |  |  |  |
|  | Współpraca z system do badań wysiłkowych oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej | TAK |  |  |
|  | System kontroli nachylenia pozwalający na precyzyjne ustawienie obciążenia poprzez zmianę pochylenia bieżni | TAK |  |  |
|  | Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h ze zmianą co 0,1 km/godz. | TAK |  |  |
|  | Kąt pochylenia regulowany od 0% do 25% ze zmianą co 0,5% | TAK |  |  |
|  | Długość użytkowa taśmy: 1500 mm, szerokość 500 mm | TAK |  |  |
|  | Dodatkowo trzy wyłączniki bezpieczeństwa — w tym jeden zewnętrzny, podnoszą bezpieczeństwo pacjenta oraz zwiększają kontrolę nad pracą bieżni. | TAK |  |  |
|  | Funkcja ZERO START | TAK |  |  |
|  | Zakres pomiaru HR: 25-300 bpm | TAK |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG o następujących parametrach:12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym, 2 odprowadzenia w trybie treningowym | TAK |  |  |
|  | Moduł EKG: czułość 2,5/5/10/20 mm/mV | TAK |  |  |
|  | Moduł EKG: przesuw 25/50/100 mm/s | TAK |  |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody INOP | TAK |  |  |
|  | Moduł EKG: cyfrowe filtry 25 Hz, 35 Hz, 50 Hz | TAK |  |  |
|  | Moduł EKG: cyfrowy filtr linii izoelektrycznej | TAK |  |  |
|  | Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232 | TAK |  |  |
|  | Waga pacjenta do 180 kg | TAK |  |  |
|  | Zasilanie: 230 V/50 Hz | TAK |  |  |
|  | Wymiary max. : 2000x830x1250mm (DxSxW) | TAK |  |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: RS -232 | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |
| III Cykloergometr |  |  |  |  |
|  | Wymiary: 1140x535x1328 mm +/_ 20 mm | TAK |  |  |
|  | Wyświetlacz / ekran: kolorowy IPS, 4,3" (480x272) | TAK |  |  |
|  | Podgląd przebiegu badania EKG na wyświetlaczu cykloergometru z możliwością zmiany ilości i grupy odprowadzeni oraz prędkości przebiegów | TAK |  |  |
|  | Podgląd prawidłowego podpięcia elektrod na wyświetlaczu cykloergometru | Tak |  |  |
|  | Zakres obciążenia: od 25 W do 1001 W | TAK |  |  |
|  | Zakres obrotów: od 5 obr./min. do 150 obr./min. | TAK |  |  |
|  | Obsługa: za pomocą komputera, port RS-232 / USB | TAK |  |  |
|  | Hamowanie: hamulec magnetyczny sterowany procesorem, z kontrolą momentu obrotowego, algorytm PAR wykorzystujący metodę BI – umożliwia utrzymanie stałej mocy obciążenia w szerokim zakresie prędkości obrotowej | TAK |  |  |
|  | Sterowanie obciążeniem: przez mikroprocesor | TAK |  |  |
|  | Dostosowanie tempa jazdy do indywidualnych predyspozycji pacjenta | TAK |  |  |
|  | Obciążenie: niezależne od prędkości | TAK |  |  |
|  | Regulowana wysokość siodełka | TAK |  |  |
|  | Waga pacjenta: do 200 kg | TAK |  |  |
|  | Zasilanie zewnętrzne: zasilacz CRG 200-M24 | TAK |  |  |
|  | Tryb pracy: ciągła lub ciągła z przerywanym obciążeniem | TAK |  |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody INOP: bez udziału komputera i nadrzędnego oprogramowania | TAK |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: odporność na defibrylację typu CF | TAK |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: zakres częstotliwości 0,05-150 Hz (przy wyłączonych filtrach) wg EN 60601-2-25 | TAK |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: zakres pomiaru HR 25-300 bpm | TAK |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: zakres sygnału EKG, 10 mVp-p | TAK |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: 12 standardowych odprowadzeń (tryb: diagnostyka) | TAK |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: 2 odprowadzenia (tryb: trening) | TAK |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: filtracja cyfrowa zakłóceń mięśniowych: brak, 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | TAK |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: filtracja cyfrowa zakłóceń sieciowych: brak, 50 Hz, 60 Hz | TAK |  |  |
|  | Wbudowany moduł EKG: filtracja cyfrowa, filtr izolinii: brak, 0,25 Hz, 0,45 Hz, 0,75 Hz, 1,5 Hz | TAK |  |  |
|  | Próbkowanie: 2000próbek /s na kanał przy rozdzielczości 24 bity | TAK |  |  |
|  | Standardowe wyposażenie: elektrody jednorazowe (50 szt.) | TAK |  |  |
|  | Standardowe wyposażenie: instrukcja użytkowania | TAK |  |  |
|  | Standardowe wyposażenie: kabel do transmisji danych | TAK |  |  |
|  | Standardowe wyposażenie: kabel pacjenta KEKG 51 (system wysiłkowy) | TAK |  |  |
|  | Standardowe wyposażenie: kabel pacjenta KEKG 52 (rehabilitacja kardiologiczna) | TAK |  |  |
|  | Standardowe wyposażenie: kabel sieciowy | TAK |  |  |
|  | Standardowe wyposażenie: karta gwarancyjna | TAK |  |  |
|  | Standardowe wyposażenie: pasta abrazyjna | TAK |  |  |
|  | Standardowe wyposażenie: zasilacz sieciowy | TAK |  |  |
|  | Waga: 44 kg | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy | TAK |  |  |
|  | Bezpłatna dostawa do siedziby Zamawiającego | TAK |  |  |

Zamawiający informuje, że w przypadku gdyby określił w SWZ przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to należy traktować takie określenie, jako przykładowe.  W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż posiadane przez wskazane materiały, urządzenia, oprogramowanie, itp. z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały, urządzenia lub oprogramowanie itp. przyjęte do wyceny:

1)	powinny spełniać funkcje, jakiej mają służyć,

2)	powinny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt (zaprojektowany),

3)	nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w SWZ, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji przetargowej.

Składając ofertę dotyczącą dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego Artmedik w Jędrzejowie, zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026, SWZ oraz załącznikami do SWZ, w szczególności wzorem umowy, oferuję:

Łączną kwotę za wykonanie przedmiotu umowy zawartej na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026 oraz niniejszej oferty:

……………………………….….. Netto

Słownie:

…….……………………………………………………………………………………………………………. Netto

……………………………….….. Vat

Słownie:

…………………………………………………………………………………………………….……………. Vat

……………………………….….. Brutto

Słownie:

………………………………………………………………………………………………………………. Brutto

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026, SWZ oraz załącznikami do SWZ, w szczególności wzorem umowy udostępnionymi mi przez Zamawiającego, i nie wnoszę w tym względzie zastrzeżeń,

- Oświadczam, że akceptuję treść umowy, której wzór stanowi załącznik do SWZ ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026,

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ.

- Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026,w SWZ oraz  załącznikach do SWZ w tym z treścią umowy (której wzór stanowi załącznik do SWZ) oraz złożoną przeze  mnie ofertą.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.

…….…………………………………………………………………

/Data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/