Ogłoszenie o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026

Załącznik nr 9 do SWZ

CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Oferenta:

Nazwa Oferenta : ....................................................................................................

Siedziba: .................................................................................................

Numer NIP: ............................................................................................

Numer REGON: ......................................................................................

Numer KRS lub innego właściwego rejestru / wpis do ewidencji działalności gospodarczej:

……………………………………………………………………………………………………………..

Adres poczty elektronicznej: ..................................................................

Numer telefonu: ......................................................................................

Osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta

Imię i nazwisko : …………………………………………………………………………………..

Stanowisko : …………………………………………………………………………………………

Część 9 : USG Kardiologiczne – 1 sztuka

| Lp. | Minimalne wymagania i parametry | Warunek i parametr wymagany | TAK - Spełnia NIE - Nie spełnia | Oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Usg kardiologiczne fabrycznie nowe typu laptopowego | TAK |  |  |
|  | Wózek transportowy z możliwością podpięcia min. 3 głowic | TAK |  |  |
|  | Układ formowania wiązki z liczbą efektywnych kanałów cyfrowych powyżej 950 000 | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min. 1,5 – 18 MHz | TAK |  |  |
|  | Maksymalny zakres dynamiki powyżej 400 dB | TAK |  |  |
|  | Maksymalna waga aparatu do 5,5 kg | TAK |  |  |
|  | Maksymalna waga aparatu wraz z wózkiem do 50 kg | TAK |  |  |
|  | Dotykowy monitor LCD o przekątnej minimum 15” | TAK |  |  |
|  | Regulacja wysokości wózka w zakresie min. 25 cm | TAK |  |  |
|  | Wózek z 4 skrętnymi kołami z możliwością blokady | TAK |  |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji min. 30 cm, zależy od sondy i nastaw aparatu. | TAK |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min. 10x | TAK |  |  |
|  | Gniazdo i odprowadzenia do rejestracji sygnału EKG | TAK |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
|  | Wbudowany akumulator | TAK |  |  |
|  | Czas pracy aparatu na baterii – min. 50 min | TAK |  |  |
|  | Czas pracy aparatu wraz z wózkiem - min. 170 min | TAK |  |  |
|  | Tryby obrazowania i prezentacji | TAK |  |  |
|  | B-mode - 2D | TAK |  |  |
|  | Częstość odświeżania obrazu 2D min. 900 obrazów na sek. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie poszerzone dla sondy sektorowej przezklatkowej – pole obrazowania na styku ze skóra pacjenta rozpoczyna się od odcinka, a nie od punktu jak przy standardowym trybie dla sondy sektorowej | TAK |  |  |
|  | M-mode i Anatomiczny M-mode na obrazach „na żywo” i na pętlach obrazowych, zapisanych w podręcznej pamieci lub w pamieci CINE, z możliwością wykonywania pomiarów. | TAK |  |  |
|  | M-mode kolorowy | TAK |  |  |
|  | Doppler kolorowy CD | TAK |  |  |
|  | Częstość odświeżania obrazu w trybie dopplera kolorowego min. 680 obrazów na sek | TAK |  |  |
|  | Power doppler - Angio | TAK |  |  |
|  | Doppler spektralny z fala pulsacyjną PW | TAK |  |  |
|  | Prędkość dopplera PW przy zerowym kącie min. 8 m/s | TAK |  |  |
|  | Zakres regulacji bramki dopplerowskiej min 1-16 mm | TAK |  |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągła CW | TAK |  |  |
|  | Prędkość dopplera CW przy zerowym kącie min. 12,5 m/s | TAK |  |  |
|  | Funkcje postprocessingu dla trybu PW, realizowane na obrazach i pętlach z archiwum: - wzmocnienie - linia bazowa - korekcja kąta - mapy szarości - koloryzacja - oś czasu | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja | TAK |  |  |
|  | Wbudowany dysk twardy SSD o pojemności min. 256 GB | TAK |  |  |
|  | Pamięć CINE min. 1,5 GB | TAK |  |  |
|  | Pamięć CINE dla trybu 2D – min. 250 000 obrazów | TAK |  |  |
|  | Pamięć CINE dla trybu M-mode - min 2500 s | TAK |  |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych w postaci „surowych danych” - „RAW Data” a następnie odtworzenia ich z funkcjami kontroli obrazu i analizy ilościowej – podobnie jak w trakcie bezpośredniego badania pacjenta oraz w formatach JPEG i AVI na pamięci USB - pendrive | TAK |  |  |
|  | Sondy | TAK |  |  |
|  | Sonda kardiologiczna matrycowa dla dorosłych - przezklatkowa o zakresie częstotliwości min. 1,5 - 4,6 MHz, kąt pola obrazowania min. 120 stopni, min. 240 fizycznych elementów piezoelektrycznych | TAK |  |  |
|  | Sonda liniowa o zakresie częstotliwości min 4 -12 MHz, liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych tworzących obraz min. 190, szerokość pola obrazowania min. 40 mm | TAK |  |  |
|  | Sonda convex o zakresie częstotliwości min. 2,0 – 5,0 MHz, liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych tworzących obraz min. 190, kąt skanowania min. 70 stopni | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do półautomatycznych pomiarów 2D parametrów lewej komory serca w projekcji przymostkowej długiej oparte na sztucznej inteligencji. Oprogramowanie zapewnia automatyczny pomiar bez konieczności wskazania fazy skurczowej i rozkurczowej serca. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania najczęściej uzyskiwanych w echokardiografii rodzajów spektrum dopplerowskiego bazujące na sztucznej inteligencji. Oprogramowanie umożliwiające pomiary dla zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej oraz płucnej, a także dopplera tkankowego. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyliczania parametrów frakcji wyrzutowej z wyborem najlepszych obrazów do kalkulacji przy pomocy sztucznej inteligencji. Możliwość wyliczenia fakcji wyrzutowej bez rejestrowania sygnału EKG | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyliczania parametrów odkształcenia mięśnia lewej komory oraz frakcji wyrzutowej z wyborem najlepszych obrazów do kalkulacji przy pomocy sztucznej inteligencji | TAK |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy | TAK |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę przezprzełykową o zakresie częstotliwości min. 3,0 – 8,0 MHz, liczba fizycznych elementów piezoelektrycznych tworzących obraz min.64, kąt skanowania min. 90 stopni | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |  |

Zamawiający informuje, że w przypadku gdyby określił w SWZ przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów odniesienia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to należy traktować takie określenie, jako przykładowe.  W każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż posiadane przez wskazane materiały, urządzenia, oprogramowanie, itp. z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Ponadto zamienne materiały, urządzenia lub oprogramowanie itp. przyjęte do wyceny:

1)	powinny spełniać funkcje, jakiej mają służyć,

2)	powinny być kompatybilne z pozostałymi urządzeniami, aby zespół urządzeń dawał zamierzony efekt (zaprojektowany),

3)	nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i zakresu dostaw.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów lub urządzeń lub rozwiązań, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i wykonania przedmiotu zamówienia ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w SWZ, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany zastosować do wykonania zamówienia materiały lub urządzenia lub rozwiązania zaproponowane w dokumentacji przetargowej.

Składając ofertę dotyczącą dostawy sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego Artmedik zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026, SWZ oraz załącznikami do SWZ, w szczególności wzorem umowy, oferuję:

Łączną kwotę za wykonanie przedmiotu umowy zawartej na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026 oraz niniejszej oferty:

……………………………….….. Netto

Słownie:

…….……………………………………………………………………………………………………………. Netto

……………………………….….. Vat

Słownie:

…………………………………………………………………………………………………….……………. Vat

……………………………….….. Brutto

Słownie:

………………………………………………………………………………………………………………. Brutto

- Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026, SWZ oraz załącznikami do SWZ, w szczególności wzorem umowy udostępnionymi mi przez Zamawiającego, i nie wnoszę w tym względzie zastrzeżeń,

- Oświadczam, że akceptuję treść umowy, której wzór stanowi załącznik do SWZ ogłoszenia o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026,

- Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SWZ oraz załącznikach do SWZ.

- Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu 05/KPOJDRZ/2026,w SWZ oraz  załącznikach do SWZ w tym z treścią umowy (której wzór stanowi załącznik do SWZ) oraz złożoną przeze  mnie ofertą.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129).

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 2025/2033 z dnia 23 października 2025 r. w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

- Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo.

…….…………………………………………………………………

/Data i podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/