Załącznik nr 2 – Specyfikacja parametrów technicznych urządzeń

| - Łóżko do intensywnej terapii z wagą i przechyłem bocznym – 4 szt. (poniżej opisane wymagania dla 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model |  | podać |  |  |  |  |
| Producent |  | podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |  |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | podać |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania ogólne |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Szczyty odejmowane, tworzywowe (polipropylen) lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z kolorową wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Barierki boczne o wysokości minimum 45cm umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów antyodleżynowych czy też innych rozwiązań klinicznych o wysokości nawet do 23 cm (pozostawiające co najmniej 22 cm od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierek) – wymóg bezpieczeństwa dyktowany przez normę |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi ciche i lekkie regulacje wykonywane przez personel medyczny. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Barierki boczne tworzywowe (polipropylen), jednorodne wykonane w technologii zapewniającej brak potencjalnych miejsc mogących sprzyjać szerzeniu infekcji |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji opartej na trzech kolumnach cylindrycznych gwarantującej łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami . |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Segment pleców przezierny dla promieni RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG wyposażony w uchwyt na kasetę. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Koła tworzywowe o średnicy min. 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. Dźwignie blokady hamulca umieszczone w każdym narożniku. Funkcja automatycznego blokowania kół po podłączeniu do sieci elektrycznej. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Piąte koło kierunkowe ułatwiające przemieszczanie łóżka i manewrowanie nim. Funkcja automatycznego podnoszenia się po podłączeniu łóżka do prądu w celu łatwiejszego czyszczenia pod łóżkiem. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie elektryczne przy pomocy : - zintegrowane sterowniki po wewnętrznej stronie barierek bocznych dla pacjenta - 4 sterowników nożnych zabezpieczonych przed wystąpieniem sytuacji nieświadomej regulacji łóżka np. upadku pacjenta i zakleszczenia na skutek naciśnięcia regulacji w dół (możliwość zablokowania mechanizmu sterowania nożnego z panelu sterującego) Sterowniki po obu stronach leża do regulacji wysokości leża oraz przechyłów bocznych leża. Osobne sterowniki dla regulacji wysokości i dla przechyłów bocznych. - Panelu centralnego sterowania funkcjami łóżka znajdującym się na szczycie nóg łóżka. Panel wyposażony w 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji - Paneli w górnej barierce bocznej z kolorowym wyświetlaczem LCD oraz przyciskami służącymi do wykonywania pomiarów masy ciała pacjenta |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna łóżka za pomocą siłowników elektrycznych wysokości leża, segmentu pleców, segmentu uda, podudzia i funkcji przedłużenia leża oraz funkcji Trendelenburga i antyTrendelenburga oraz funkcji przechyłów bocznych |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Inteligentny wskaźnik baterii pokazujący nie tylko stan naładowania akumulatorów, ale również diagnozujący przypuszczalną żywotność baterii i informujący o konieczności zaplanowania terminu wymiany w celu uniknięcia sytuacji na oddziale kiedy w sytuacji zagrożenia życia łóżko z powodów braku prądu, niesprawnego akumulatora, wyczerpanej baterii i zepsutej baterii zwiększy ryzyko nie uratowania życia |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/-50mm) |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja elektrycznego przedłużenia leża o min 200mm |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka – 950mm (+/-50mm) |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 430 mm do 810 mm (+/- 30 mm) |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja przechyłów bocznych minimum 15 w każdą stronę czyli w sumie możliwość rotacji o 30 |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Segment pleców wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania podczas regulacji w pozycji 30o oraz 45o |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja przechyłów bocznych wykonywana przez łóżko nie przez materac powietrzny. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący masę ciała pacjenta z dokładnością do 100 gram. Wyświetlacz wagi umieszczony w wyświetlaczach wbudowanych w górne barierki boczne |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja zamrażania pomiaru na czas wymiany pościeli, piżamy, w przypadku konieczności dołożenia koca itp., po wyłączeniu funkcji wyświetlacz wskazuje tylko wagę pacjenta, a dołożenie w/w elementów nie rzutuje na wyniki pomiaru |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Alarm opuszczenia leża przez pacjenta |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Alarm sygnalizujący przemieszczanie się pacjenta na leżu w kierunku krawędzi |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna przechyłów bocznych za pomocą przycisków nożnych po obu stronach łóżka jako podstawowy wymóg bezpieczeństwa przy wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu przechyłu pacjenta oraz pozwalająca na wykonywanie procedury przez jedną osobę bez konieczności wzywania osoby asystującej |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga 14 (+/-2o) -sterowanie za pomocą przycisku na panelu centralnym oraz panelu sterowania wbudowanym w barierkę boczną |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja funkcji autokontur sterowana jednym przyciskiem na panelu sterowania wbudowanym w barierkę boczną. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka w sytuacjach gdy personel nie chce używać rąk (np. ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką powinien je wymienić) . |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Przyciski sterowania nożnego przechyłami bocznymi zabezpieczone przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego). |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. Nie dopuszcza się sterowników nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem za pomocą metalowego relingu. Konieczne podniesienie relingu w celu użycia panelu. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu centralnym oraz panelu sterowania wbudowanym w barierkę boczną. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna pozycja mobilizacyjna (wypoziomowanie segmentu nóg, maksymalne podniesienie segmentu pleców i obniżenie leża do minimalnej wysokości w celu ułatwienia pacjentowi opuszczenie łóżka) – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych: - regulacja wysokości, - regulacja nachylenia segmentu pleców i nóg, - funkcja krzesła kardiologicznego, - funkcja Trendelenburga i anty-Trendelenburga. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji dostępne w sterowaniu: na panelu i w barierkach oraz sterowania nożnego przechyłów bocznych. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji z pilota lub panelu po min 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji). |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Elektroniczne wskaźniki pochyleń wzdłużnych leża oraz segmentu pleców wbudowane w barierki boczne. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie dodatkowe - Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka - Uchwyt przewodu zasilającego - Wieszak do kroplówki. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności załączona do oferty. |  | Tak, załączyć |  |  | Bez punktacji |

| - Łóżko szpitalne elektryczne z przechyłami bocznymi – 11 szt. (poniżej opisane wymagania dla 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model |  | podać |  |  |  |  |
| Producent |  | podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |  |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | podać |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania ogólne |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczytu. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka. Od strony wewnętrznej wytłoczony wskaźnik wyznaczający środek szczytu w celu ułatwienia pozycjonowania pacjenta idealnie na środku leża. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Krążki odbojowe stożkowe w każdym narożniku. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Barierki boczne o wysokości min. 42 cm nad poziomem leża, dzielone, tworzywowe poruszające się z segmentami leża, będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej. Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne- po min. 2 uchwyty w każdej barierce. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny za pomocą jednej ręki. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Uchwyt odblokowujący barierkę wbudowany bezpośrednio w barierkę, nie wystający poza jej obrys. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami wspomagającymi pacjenta podczas wstawania. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Barierki wyposażone w wbudowane, zlicowane z powierzchnią wskaźniki kąta nachylenia segmentu pleców oraz nachylenia ramy (przechyły wzdłużne). |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja nośna w postaci ramion wznoszących. Leże podparte w minimum 8 pkt. Ramiona wykonane profilu stalowego o przekroju minimum 50mm x 30mm. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a podwoziem wynosząca nie mniej niż 190 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnione czterema odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi panelami z systemem zatrzaskiwania. Sekcja siedzenia wzmocniona, wypełniona metalowym panelem wmontowanym na stałe. Dodatkowo w segmencie pleców i podudzia leże wypełnione metalowymi panelami wmontowanymi na stałe. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pojedyncze koła tworzywowe o średnicy min. 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Dźwignie hamulca umożliwiające lekką i płynną obsługę przy niskim obciążeniu fizycznym personelu. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie elektryczne łóżka: - Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na barierce bocznej. Panel wyposażony w min. 2 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. - Pilot pacjenta wyposażony w wbudowaną latarkę i podświetlane przyciski. Dostępne regulacje m.in. : regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości , funkcja autokontur. Pilot z możliwością zawieszenia na barierce bocznej. - Sterownik nożny po obu stronach łózka do sterowania przechyłami bocznymi oraz pozycji CPR, zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumowa osłoną. Nie dopuszcza się sterowników nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Panel centralny wyposażony w diodowe wskaźniki: - podłączenia do sieci elektrycznej - ładowanie akumulatorów - poziomu naładowania akumulatorów - konieczności wymiany baterii. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie 100-230V, 50/60 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2190 mm (+/-20 mm) z możliwością przedłużania leża o min. 20 cm. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka – 945 mm (+/-50mm). |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary leża 2000 mm x 900 mm (+/- 20mm). |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 550 mm do 960 mm (+/- 20 mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji ekstraniskiej poniżej 450 mm – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu centralnym lub pilocie pacjenta. Sygnalizacja dźwiękowa informującą o rozpoczęciu regulacji do pozycji ekstraniskiej. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70o +/- 5o. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30o +/- 5o. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Pełna regulacja przechyłów bocznych 10o (+/- 5o ) z funkcją zatrzymania w poziomie 0 w trakcie powrotu z pozycji przechyłu bocznego. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna przechyłów bocznych z panelu sterowniczego oraz przycisków nożnych po obu stronach łóżka jako podstawowy wymóg bezpieczeństwa przy wykonywaniu procedur przy jednoczesnym asekurowaniu przechyłu pacjenta oraz pozwalająca na wykonywanie procedury przez jedną osobę bez konieczności wzywania osoby pomagającej. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Panel sterowania nożnego służący do regulacji przechyłów bocznych zabezpieczony przyciskiem świadomego uruchomienia regulacji (konieczność poprzedzenia procedury przechyłów naciśnięciem przycisku odblokowującego). |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie z centralnego panelu sterowniczego oraz pilota pacjenta. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min. 5 cm, w segmencie uda: min. 3cm. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 18o (+/- 4o) – sterowanie z centralnego panelu sterowniczego. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 18o (+/- 4º) – sterowanie z centralnego panelu sterowniczego. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej -sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na centralnym panelu sterowniczym. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na centralnym panelu sterowniczym. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na centralnym panelu sterowniczym. Funkcja CPR dodatkowo realizowana za pomocą sterownika nożnego. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji mobilizacyjnej, ułatwiającej pacjentowi opuszczenie łóżka, (obniżenie leża do najniższej pozycji, maksymalnie podniesienie segmentu pleców ) – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na centralnym panelu sterowniczym. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Przycisk blokady sterowania nożnego. Diodowe wskaźniki informujące o aktywnych/zablokowanych funkcjach łóżka w panelu centralnym oraz w pilocie dla pacjenta. Próba użycia zablokowanej funkcji uruchamia alarm dźwiękowy. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie będący blokadą poszczególnych funkcji) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Łóżko posiadające tworzywowa wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania/zawieszenia centralnego panelu sterowniczego. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Min. 2 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia, np. wysięgnika ręki, wieszaka kroplówki. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 270 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyposażenia łóżka w system monitorujący pacjenta. System informujący m.in. o obecności pacjenta w łóżku, jego aktywności ruchowej; przypominający o konieczności zmiany położenia pacjenta oraz monitorujący poziom wilgotności materaca. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie: • Barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej • Tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt po każdej stronie łóżka • Uchwyt na pasy unieruchamiające pacjenta min. 2 po każdej stronie leża - Wieszak do kroplówki - Wysięgnik z uchwytem ręki. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności załączona do oferty. |  | Tak, załączyć |  |  | Bez punktacji |

| - Łóżko szpitalne sterowane elektrycznie – 39 szt. (poniżej opisane wymagania dla 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model |  | podać |  |  |  |  |
| Producent |  | podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |  |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | podać |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania ogólne |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Wymiary całkowite łóżka z barierkami : - Długość poniżej 2200mm - Szerokość poniżej 1000mm |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary leża min. 2000 mm x 900 mm wraz z funkcją przedłużania leża min. 150 mm za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Panel podpierający materac, wypełniający przestrzeń powstałą po przedłużeniu leża. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Długość podstawy łóżka 160 cm (+/- 2cm) szerokość podstawy łóżka 80 cm (+/- 2cm) dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża w każdym jego położeniu. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20 mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna pleców min 70o oraz regulacja elektryczna uda min 35o Segment podudzia regulowany mechanicznie za pomocą rastomatów. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antyTrendelenburga min. 15o. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Elektryczna regulacja: wysokości, segmentu pleców, segmentu uda, przechyłów Trendelenburga i antyTrendelenburga oraz funkcja autokontur. Wszystkie funkcje sterowane za pomocą jednego pilota. Pilot z sygnalizacją diodową każdorazowego użycia dostępnych regulacji elektrycznych. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja wysokości od najniższej pozycji do najwyższej oraz od najwyższej do najniższej w czasie poniżej 30 sekund. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pilot pracujący w 3 trybach: - Tryb pacjenta (dostępne wszystkie funkcje), - Tryb personelu (zablokowana pozycja Trendelenburga) - Tryb blokady wszystkich funkcji. Diodowy wskaźnik trybu pilota umieszczony na pilocie informujący o wybranym trybie poprzez zmianę koloru. Pilot blokowany za pomocą dedykowanego kluczyka. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Graficzna informacja na pilocie o lokalizacji dźwigni CPR. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja CPR segmentu pleców pozwalająca na natychmiastową reakcję w sytuacjach zagrożenia życia pacjenta. Dźwignia CPR zamontowana bezpośrednio przy segmencie pleców od strony głowy pacjenta oznaczona wyróżniającym kolorem: czerwonym lub pomarańczowym. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz. Pilot z diodową sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Przewód zasilający skręcany rozciągliwy z uchwytem do zawieszania na szczycie. Nie dopuszcza się przewodów prostych. Konstrukcja wyposażona w gniazdo ekwipotencjalne. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie awaryjne, akumulatorowe zapewniające możliwość regulacji elektrycznych w czasie transportu lub braku zasilania. Na wyposażeniu min. 2 akumulatory. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Siłowniki zabezpieczone przed wnikaniem wody w standardzie IPx6. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Złącze wyrównania potencjału. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Panele posiadające na powierzchni wytłoczoną informację graficzną informującą o kierunku montażu paneli. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Cztery tuleje na akcesoria we wszystkich narożnikach. W tulejach tworzywowy wkład. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Leże wyposażone w minimum 6 uchwytów zapobiegających przesuwaniu się materaca. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Elementy tworzywowe, tj. szczyty łóżka i panele w leżu wykonane z polipropylenu. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja nośna w postaci ramion wznoszących. Leże podparte w minimum 8 pkt. Ramiona wykonane profilu stalowego o przekroju minimum 50 mm x 30 mm. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Krążki odbojowe w narożnikach łóżka. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min. 9 cm, w segmencie uda: min. 5 cm. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu (Polipropylen), wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną, kolorystyczną informacją: zablokowane/odblokowane. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Koła tworzywowe o średnicy 125 mm (+/- 5 cm). Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. Kolorystyczny wskaźnik niezablokowanego hamulca. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a podwoziem wynosząca nie mniej niż 160 mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250 kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Barierki boczne metalowe lakierowane składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, barierki składane poniżej poziomu materaca. Składające się z trzech owalnych poprzeczek o przekroju min. 35 x 20mm. Wysokość barierek min. 380 mm nad leżem materaca. System zabezpieczający przed zgnieceniem palców pacjenta czy personelu – pomiędzy każdą poprzeczką (w pozycji opuszczonej) minimum 30 mm odstępu. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie: - Wieszak kroplówki - Wysięgnik z uchwytem ręki. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności załączona do oferty. |  | Tak, załączyć |  |  | Bez punktacji |

| - Materac przeciwodleżynowy – 15 szt. (poniżej opisane wymagania dla 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model |  | podać |  |  |  |  |
| Producent |  | podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |  |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | podać |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania ogólne |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Materac szpitalny przeciwodleżynowy aktywny z pompą. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 12,5 cm. Zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary materaca 90 x 200 cm (+/-5 cm). |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 200 kg. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania). |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – materac z funkcją transportową. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w dwa suwaki. Pokrowiec z powloką bakteriobójczą. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pompa : - niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia, - wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp., - sterowanie za pomocą przycisków membranowych, - min dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy, - możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co 5 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy, - funkcję tłumienia drgań, - alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu, - alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego, - uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka, - funkcja blokowania sterowania, - automatycznie uruchamiana blokada sterowania po min 4 minutach, - sygnalizację awaryjnego działania pompy, - zasilana 220-230V. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności załączona do oferty. |  | Tak, załączyć |  |  | Bez punktacji |

| - Materac szpitalny prewencyjny – 39 szt. (poniżej opisane wymagania dla 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model |  | podać |  |  |  |  |
| Producent |  | podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |  |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | podać |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania ogólne |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Materac szpitalny przystosowany do położenia na leże łóżka o wymiarach 86 x 200 cm (+/- 4 cm). |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Materac przystosowany do współpracy z leżem łóżka posiadającym funkcję odsuwania się segmentów oparcia pleców i uda /autoregresja/. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Materac przystosowany do współpracy z leżem łóżka posiadającym regulację segmentu pleców, uda i podudzia. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Materac wykonany z piany poliuretanowej posiadający właściwości prewencji przeciwodleżynowej w zakresie minimum I stopnia. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Materac w pokrowcu nieprzemakalnym oddychającym zapinanym na zamek. Zamek kryty zabezpieczający materac przed wnikaniem płynów. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Pokrowiec materaca posiada szyte lub zgrzewane krawędzie. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Wysokość materaca min 140 mm. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności załączona do oferty. |  | Tak, załączyć |  |  | Bez punktacji |

| - Szafka przyłóżkowa – 54 szt. (poniżej opisane wymagania dla 1 szt.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i typ/model |  | podać |  |  |  |  |
| Producent |  | podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  | podać |  |  |  |  |
| Urządzenie jest fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2025 |  | podać |  |  |  |  |
| Lp. | Wymagania ogólne |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany | Punktacja |
|  | Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności. Szkielet szafki wykonany z stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary zewnętrzne szafki: - Wysokość: 98 cm, +/-5 cm, - Głębokość: 50 cm, +/-5 cm, - Szerokość: 50 cm, +/-5 cm, - Regulacja wysokości blatu bocznego: 68 – 115 cm, +/-5 cm, - Wymiary blatu bocznego: 35-60 cm, +/- 5 cm. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Szafka wyposażona w: - jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem o wysokości minimum 80 mm, - półkę wewnątrz szafki, niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki, - drugą szufladę o wysokości minimum 350 mm, szuflada posiadająca uchwyt na min 2 butelki z wodą, - półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki. Obie szuflady gwarantujące nieograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane na prowadnicach ślizgowych. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Tworzywowe wkłady szuflad z możliwością wyjęcia. Fronty szuflad wykonane z tworzywowych odlewów. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75 mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | System blokowania i odblokowywania kół szafki na wysokości ręki leżącego pacjenta (na wysokości blatu górnego szafki) gwarantujący możliwość przesuwania i dostępu do szafki bez konieczności opuszczania łóżka. System blokowania i odblokowania wbudowany w konstrukcję szafki, nie powodujący poszerzenia gabarytów szafki z wyraźnym/czytelnym oznaczeniem aktywności / nieaktywności hamulców z dostępem z dwóch stron szafki za pomocą dwóch zintegrowanych pokręteł. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Blat górny i boczny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Możliwość wyboru kolorystyki blatów. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Blat boczny posiadający na długich krawędziach tworzywowe galeryjki, zabezpieczające przedmioty przed zsunięciem się. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja kąta nachylenia blatu bocznego w poziomie 360o z możliwością zablokowania w minimum 2 pośrednich pozycjach. |  | Tak, podać |  |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy górnej szuflady o zamek z kluczykiem w celu zabezpieczenia rzeczy pacjenta. |  | Tak |  |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności załączona do oferty. |  | Tak, załączyć |  |  | Bez punktacji |

|  | Dodatkowe wymagania dla całego asortymentu | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gwarancja na cały oferowany zostaw min. 36 miesięcy | Tak, podać |  | Zgodnie z kryterium nr 2 zapytania |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia przeprowadzone w miejscu instalacji sprzętu. | Tak |  | Bez punktacji |